WADA tehniskais dokuments – TD2019DL v. 2.0

| Dokumenta numurs: | TD2019DL | Versijas numurs: | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sagatavoja: | WADA Laboratorijas ekspertu grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Datums: | 2019. gada 15. maijs | Spēkā stāšanās datums: | 2019. gada 1. septembris |

# IZŠĶIRŠANAS ROBEŽAS APSTIPRINĀTĀ SLIEKŠŅA VIELU DAUDZUMA NOTEIKŠANAI

1.0. Ievads

Šo tehnisko dokumentu piemēro kvantitatīvai sliekšņa vielas noteikšanai paraugā, jo īpaši ņemot vērā izšķiršanas robežas (DL), ko piemēro, lai noteiktu, vai rezultāts liecina par nelabvēlīgu analīžu rezultātu (AAF). Tajā aprakstīta arī mērījumu nenoteiktības (MU) informācijas izmantošana šādu DL noteikšanā.

Par sliekšņa vielas mērījumu paraugā ziņo kā par AAF, ja lielums (kas izteikts kā izmērīto analītisko lielumu koncentrācija, attiecība vai rādītājs) ar pietiekamu ticamības pakāpi (95 %) pārsniedz robežvērtību (T) attiecībā uz minēto aizliegto vielu (vai vielu vai marķieru attiecību vai kombināciju), kā noteikusi WADA.

Šajā dokumentā ir noteiktas prasības tādās jomās kā:

1. maksimālās MU vērtības;

2. DL noteikšana sliekšņa vielām;

3. ziņošana.

Papildu norādījumi ir sniegti 1. papildinājumā, tostarp:

- MU aplēses;

- kvantitatīvo apstiprināšanas procedūru izstrāde un validācija;

- MU verifikācija laboratorijā.

# 2.0. Mērījumu nenoteiktības maksimālie līmeņi

Maksimāli pieļaujamā kombinētā standarta nenoteiktība (uc_Max) ir minimālā prasība, kas laboratorijai jāievēro attiecībā uz mērījuma nenoteiktību, kas aplēsta līmeņos, kuri ir tuvi robežvērtībai, ziņojot par sliekšņa vielas noteikšanas rezultātu. uc_Max vērtības ir noteiktas tā, lai laboratorija varētu pamatoti paļauties, ka varēs strādāt to ietvaros, piemērojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras sliekšņa vielu noteikšanai.

Parasti uc_Max tiek piešķirta, izmantojot stabilus atveidojamības standartnovirzes (SD) datus, kas iegūti no kombinētiem iesaistītās laboratorijas rezultātiem, kuri iegūti attiecīgās ārējās kvalitātes novērtēšanas shēmas (EQAS) kārtās. Gadījumos, kad jauna sliekšņa viela tiek iekļauta aizliegto vielu sarakstā, pirms ir pieejami EQAS darbības dati, tiks izmantotas alternatīvas pieejas, lai piešķirtu attiecīgo uc_Max. Šādā gadījumā piešķirtā uc_Max ir jāpārskata, un tā jāapstiprina WADA laboratorijas ekspertu grupai (LabEG). Ja kļūst pieejami dati no turpmākām EQAS kārtām, uc_Max var pārskatīt, lai tā atbilstu faktiskajai laboratoriju analītiskajai veiktspējai.

WADA iegūtie EQAS rezultāti liecina, ka šīs minimālās prasības ir piesardzīgas. Nosakot mērķvērtības, tiek pieņemts, ka ar MU datiem saistītās brīvības pakāpes ir augstas.

Laboratorijas novērtē kombinēto standarta nenoteiktību (uc) attiecībā uz rezultātu tādā līmenī, kas ir tuvs T, katrā kvantitatīvajā sliekšņa vielu apstiprināšanas procedūrā. Aplēstais uc nedrīkst būt lielāks par 1. tabulā norādīto uc_Max vērtību, kuru lielākoties nosaka, izmantojot metodes atveidojamības (SR) aplēsi, kas iegūta no WADA EQAS datiem. Kā iepriekš norādīts, šīs uc_Max vērtības ir uzskatāmas par piesardzīgām, tādēļ laboratorijas var ziņot arī par mazākām uc vērtībām.

1. papildinājumā ir izklāstītas dažādas pieejas, kā iegūt nolūkam atbilstīgas uc aplēses saistībā ar konkrētās mērīšanas procedūras rezultātiem.

## 1. tabula

| Sliekšņa viela | Robežvērtība (T)c | Maks. kombinētā standarta nenoteiktība (uc_Max) T līmenī |  | Izšķiršanas robeža (DL)a, c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Absolūtāb | Relatīvā (%) |  |  |
| Karboksi-THCd | 150 ng/mli | 15 ng/ml | 10 | 180 ng/ml |  |
| Salbutamolse | 1,0 µg/mli | 0,10 µg/ml | 10 | 1,2 µg/ml |  |
| Formoterolse | 40 ng/mli | 6,0 ng/ml | 15 | 50 ng/ml |  |
| Morfīnsf | 1,0 µg/mli | 0,15 µg/ml | 15 | 1,3 µg/ml |  |
| Katīnsh | 5,0 µg/ml | 0,50 µg/ml | 10 | 6,0 µg/ml |  |
| Efedrīnsg | 10 µg/ml | 0,50 µg/ml | 5,0 | 11 µg/ml |  |
| Metilefedrīnsg | 10 µg/ml | 0,50 µg/ml | 5,0 | 11 µg/ml |  |
| Pseidoefedrīnsg | 150 µg/ml | 7,5 µg/ml | 5,0 | 170 µg/ml |  |
| Cilvēka horiona gonadotropīns (hCG) | 5,0 IU/lj, k 2,0 IU/lj, l | 1,0 IU/lk 0,40 IU/ll | 20 20 | 5,0 IU/lj, k |  |
|  |  |  |  | 2,0 IU/lj, l |  |

a) Paziņotā DL atbilst T, kam pieskaitīta aizsargjosla g, kas vienāda ar 1,645ꞏuc _Max, noapaļojot līdz otrajam nozīmīgajam skaitlim. Aizsargjosla atbilst paplašinātajai MU, kas nodrošina > 95 % aptvēruma intervālu (U95 %) attiecībā uz rezultātu robežvērtības koncentrācijā, pamatojoties uz vienpusēju normālo sadalījumu.

b) uc_Max ir izteikta līdz diviem nozīmīgajiem skaitļiem.

c) Ja parauga īpatnējais svars (SG) (SGSample) ir lielāks par (>) 1,018, koriģēto aizsargjoslu (gadj) pieskaita pie robežvērtības (Tadj), kas koriģēta pēc SG, lai noteiktu DL atsevišķam pārbaudes rezultātam (DLadj).

SG korekcija pret T jāveic, izmantojot šādu formulu:

kur SGSample_Max aprēķina kā:

UMax_SG = 0,002 ir maksimālā pieļaujamā paplašinātā nenoteiktība (U95 %, k = 2) attiecībā uz SG, kas noteikts no WADA EQAS.

Tādējādi atbilstošais koriģētais DLadj ir šāds:

kur uc_Max (Tadj) ir absolūtais uc_Max pie Tadj, kas aprēķināts kā:

Līdz ar to formulu DLadj var vienkāršot šādi:

Noteikto DLadj bez noapaļošanas saīsina līdz tādam pašam ciparam aiz komata kā DL (piemēram, morfīna DLadj, kas ir 1,416, izsaka kā 1,4; pseidoefedrīna DLadj, kas ir 189,35, izsaka kā 189; efedrīna DLadj, kas ir 11,8, izsaka kā 11).

d) 11-nor-9-tetrahidrokanabinol-9-karbonskābe.

e) Ja šī eksogēnā sliekšņa viela tiek konstatēta kopā ar aizliegtu diurētisku vai citu maskējošu līdzekli (kas iekļauts aizliegto vielu saraksta S5 klasē), sliekšņa vielas apstiprināšanai nepieciešama tikai savienojuma identificēšana, nevis tās kvantitatīva noteikšana. Šādos gadījumos gan eksogēno sliekšņa vielu, gan diurētisko/maskējošo līdzekli laboratorija apstiprina un par to paziņo kā par AAF (beta-2 agonists, kas vienmēr ir aizliegts, t. i., gan sacensībās, gan ārpus sacensībām, tiek paziņos kā AAF, ja tiek identificēts jebkurā koncentrācijā, saskaņā ar spēkā esošo tehnisko dokumentu (TD IDCR) [1]).

f) Reizēm morfīna atrade var būt radusies, lietojot atļautu vielu, piemēram, kodeīnu. Tādēļ laboratorijām jāziņo par morfīna AAF gadījumos, kad ir izpildīti abi šādi nosacījumi:

- kopējā morfīna koncentrācija urīnā ir augstāka par DL (pēc korekcijas, ja SG > 1,018), proti, 1,3 µg/ml (Mtotal > 1,3 µg/ml), un

- kopējā morfīna un kopējā kodeīna (brīvā kodeīna + kodeīna-6-glikuronīda, kas izteikts kā kodeīna ekvivalents) koncentrāciju attiecība ir vienāda vai lielāka par 2,0 (Mtotal/Ctotal  2,0, kas izteikta, noapaļojot uz leju (saīsinot) līdz vienam ciparam aiz komata), izņemot:

ja Ctotal > 5,0 µg/ml (kas izteikta, noapaļojot uz leju (saīsinot) līdz vienam ciparam aiz komata, un pēc koncentrācijas korekcijas, ja SG > 1,018), kas liecina par tīra kodeīna uzņemšanu. Šādā gadījumā morfīna kvantitatīvā noteikšana nav nepieciešama, un par rezultātu ziņo kā par “negatīvu”.

g) Ja šī eksogēnā sliekšņa viela tiek konstatēta kopā ar aizliegtu diurētisku vai citu maskējošu līdzekli (kas iekļauts aizliegto vielu saraksta S5 klasē), sliekšņa vielas apstiprināšanai nepieciešama tikai savienojuma identificēšana, nevis tās kvantitatīva noteikšana.4 Šādos gadījumos laboratorija apstiprina diurētisko/maskējošo līdzekli un ziņo par to kā par AAF. Par stimulantu, kas ir aizliegts tikai sacensībās, ziņo kā par AAF tikai gadījumos, kad to konstatē saskaņā ar spēkā esošo TD IDCR [1] un tā aplēstā koncentrācija ir lielāka par piemērojamo ziņojamo robežu, kas noteikta spēkā esošajā tehniskajā dokumentā TD MRPL [3].

h) Laboratorija ziņo par katīnu kā par AAF, ja tā koncentrācija urīnā ir lielāka par DL. Tomēr, ja paraugā tiek konstatēts arī pseidoefedrīns koncentrācijās, kas zemākas par DL, paziņo arī aplēsto pseidoefedrīna koncentrāciju un pārbaudes ziņojumā sniedz piezīmi par to, vai katīna atrade varētu būt radusies, ievadot pseidoefedrīnu. Lēmumu par to, vai katīna atrade ir antidopinga noteikumu pārkāpums, pieņem rezultātu pārvaldības procesā.

i) Robežas koncentrācijas pamatā ir kopējais vielas saturs, kas definēts kā brīvās vielas un tās glikurokonjugēto formu kombinācija, kura izteikta kā vielas ekvivalents (piemēram, kopējā morfīna pamatā ir brīvā morfīna, morfīna-3-glikuronīda un morfīna-6-glikuronīda kombinācija, un to izsaka kā morfīna ekvivalentu).

j) Endogēnām sliekšņa vielām, kurām T ir noteikta, pamatojoties uz atsauces kolekciju statistiku, kolekcijas T jau ir iekļauta mērījumu nenoteiktība; tādējādi T atbilst DL.

k) Piemēro, ja heterodimēra hCG kvantitatīvai noteikšanai izmanto imūntestus.

l) Piemēro, ja heterodimēra hCG kvantitatīvai noteikšanai izmanto LC-MS/MS metodi. Konkrēti norādījumi par hCG atražu mērīšanu un paziņošanu ir sniegti WADA tehniskajā dokumentā par ziņošanu par cilvēka hCG un LH atradēm vīriešu dzimuma sportistu urīnā un to pārvaldību (TD CG/LH) [4].

Piezīme. Cilvēka augšanas hormons (hGH) ir arī definēts kā sliekšņa viela. Lai piemērotu hGH diferenciālos imūntestus un/vai hGH biomarķieru pārbaudi, piemērojamās uc_Max vērtības un atbilstošās DL tiek norādītas attiecīgajā tehniskajā dokumentā, proti, TD GH [5], vai laboratorijas pamatnostādnēs [6].

ISL [2] ir noteikta prasība, lai sliekšņa vielām piemēroto kvantitatīvo apstiprināšanas procedūru rezultātu pamatā būtu vidējais rādītājs no trim neatkarīgiem iegūtajiem rezultātiem. Rezultātā iegūtā relatīvā standartnovirze (RSD, %) atbilst kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras metodes validācijas datiem. Laboratorijas mērījumu procedūras MU, kas aplēsts pēc analītiskās metodes validācijas datiem, ir tāds, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu par AAF neatbilstību gadījumos, kad iegūto datu vidējais rādītājs pārsniedz 1. tabulā norādīto atbilstošo DL.

# 3.0. Izšķiršanas robežu noteikšana sliekšņa vielām

Ja aizliegtajai vielai ir noteikta T, DL ir šīs aizliegtās vielas rezultāta vērtība noteiktā paraugā, kas iegūta apstiprinātā mērīšanas procedūrā, un, pārsniedzot šo DL, var pieņemt lēmumu, ka T ir pārsniegta ar statistisko ticamības pakāpi vismaz 95 %, un tādējādi AAF ir pamatots. Tas ir ilustrēts 1. attēlā.

1. attēls. Aizsargjoslas (g) izmantošana, lai noteiktu DL attiecībā pret robežvērtības robežu un lai diferencētu atbilstības un neatbilstības zonas.

DL vērtību aprēķina kā T vērtības un aizsargjoslas (g) summu, kur g aprēķina, pamatojoties uz attiecīgo WADA maksimālo pieņemamo vērtību (vienība/ml) kombinētajai standarta nenoteiktībai (uc_Max), kas norādīta 1. tabulā, izmantojot aptvēruma koeficientu k, kas ir 1,645 (95 % aptvēruma diapazons, vienpusējs normālais sadalījums).

Ja paraugā konstatētā vērtība pārsniedz T vērtību, bet ir mazāka par DL, laboratorija paziņo šo rezultātu kā negatīvu rezultātu un iekļauj ieteikumu (piemēram, pārbaudes ziņojuma sadaļā “Atzinums”) rezultātu pārvaldības iestādei ņemt vērā šo rezultātu nākotnes “mērķa un izlūkdatu” pārbaudes plānošanā. Šis rezultāts nav AAF neatkarīgi no MU vērtības, ko laboratorija paziņo attiecībā uz rezultātu.

Piezīme. Atbilstības lēmuma noteikums, ko piemēro testiem, kurus izmanto tādu endogēno sliekšņa vielu kvantitatīvai noteikšanai, kurām T ir noteikta atsauces kolekcijas statistikā (piemēram, hCG, hGH diferenciālie imūntesti un hGH biomarķieru metode), neparedz iekļaut aizsargjoslu, jo MU jau ir iekļauta T vērtībā.

# 4.0. Ziņošana

4.1. Pārbaudes ziņojums

Par sliekšņa vielas koncentrāciju paraugā paziņo ADAMS kā par vidējo vērtību no trīsreiz iegūtiem rezultātiem, noapaļojot uz leju (saīsinot) līdz tādam pašam ciparu skaitam aiz komata kā piemērojamajā DL, lai novērtētu atbilstību DL un izmantotu to kā pamatu, paziņojot AAF.

[Piemēram, formoterola daudzumu 52,7 ng/ml paziņo kā “52 ng/ml”; katīna rezultātu 7,57 µg/ml paziņo kā “7,5 µg/ml”; efedrīna rezultātu 12,2 µg/ml norāda kā “12 µg/ml”; pseidoefedrīna rezultātu 173,7 µg/ml norāda kā “173 µg/ml”; morfīna rezultātu 1,35 µg/ml paziņo kā “1,3 µg/ml” un hCG koncentrāciju 7,38 IU/l paziņo kā “7,3 IU/l”].

Minimālās prasības, paziņojot AAF sliekšņa vielai, ir šādas:

    - rezultāts (kas piešķirts un paziņots, kā norādīts iepriekš);

    - paziņojums, ka rezultāts pārsniedz (>) attiecīgo DL, un

    - relatīvā uc (%), kas saistīta ar rezultātu līmeņos, kuri ir tuvi T vērtībai, kas noteikta kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras metodes validācijas laikā.

Ar iepriekš minētās informācijas sniegšanu pietiek, lai būtu izpildītas WADA prasības par AAF paziņošanu sliekšņa vielai.

[Ziņošanas piemērs pārbaudes ziņojumā.

“Aizliegtās vielas A” koncentrācija paraugā, kas iegūta, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, un norādīta saskaņā ar WADA TD DL ziņošanas noteikumiem, ir X (vienības). Tā pārsniedz DL (pēc korekcijas attiecībā uz SG, ja piemērojams) attiecībā uz A no Y (vienības). Relatīvā kombinētā standarta nenoteiktība (uc %), ko laboratorija aplēsusi rezultātam pie robežvērtības Z (pēc korekcijas attiecībā uz SG, ja piemērojams) [vienības], ir “b” (%), un tā nepārsniedz relatīvo uc Max (“c”, %), kas norādīta WADA TD DL.

Šis rezultāts atbilst WADA TD DL prasībām attiecībā uz nelabvēlīgo analīžu rezultātu, kas liecina par A klātbūtni paraugā tādā koncentrācijā, kas pārsniedz Z (vienību) robežvērtību (pēc korekcijas attiecībā uz SG, ja piemērojams)].

4.2. Laboratoriskās dokumentācijas pakete

Informācijas avots lēmuma pieņemšanai par AAF ir mērījumu rezultāts, ko laboratorija noteikusi, izmantojot savu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru. Šo informāciju iekļauj laboratoriskās dokumentācijas paketē. Rezultātu paziņošana ar saistīto paplašināto MU, izmantojot aptvēruma koeficientu (k), kas ir 2, ir izplatīta prakse. Tā nodrošina paplašinātu MU (U95 %) rezultātam, kas ir līdzvērtīgs 95 % aptvēruma intervālam attiecībā uz sliekšņa vielas vērtību paraugā, pamatojoties uz divpusējo normālo sadalījumu.

Laboratoriskās dokumentācijas paketē iekļauj šādu informāciju:

    - ja ir nepieciešama korekcija attiecībā uz SG, parauga SG, koriģēto robežvērtību un rezultātā iegūto koriģēto DL;

    - paziņojumu, ka relatīvā uc (%) attiecībā uz rezultātiem pie robežvērtības nepārsniedz maksimālo pieļaujamo relatīvo uc_Max (%), kas norādīta TD DL 1. tabulā vai spēkā esošā tehniskajā dokumentā, vai laboratorijas pamatnostādnēs;

    - laboratorijas rezultātu sliekšņa vielai paraugā (vienības), kā noteikts un bez saīsināšanas, ar uc, kas saistīta ar rezultātu. Parasti to iesniedz, paziņojot U95 % (vienības), ko laboratorija noteikusi, pamatojoties uz divpusējo 95 % aptvēruma intervālu (k = 2), un kas izteikta kā x ± U95 %.

[AAF paziņošanas piemērs laboratoriskās dokumentācijas paketē,

Aizliegtās vielas A koncentrācija paraugā, kas iegūta, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, un norādīta saskaņā ar WADA TD DL ziņošanas noteikumiem, ir X (vienības). Tā pārsniedz DL (pēc korekcijas attiecībā uz SG, ja piemērojams) attiecībā uz A no Y (vienības). Relatīvā kombinētā standarta nenoteiktība (uc, %), ko laboratorija aplēsusi rezultātam pie robežvērtības Z (pēc korekcijas attiecībā uz SG, ja piemērojams) [vienības], ir “b” (%), un tā nepārsniedz relatīvo uc Max (“c”, %), kas norādīta WADA TD DL.

Šis rezultāts atbilst WADA TD DL prasībām attiecībā uz nelabvēlīgo analīžu rezultātu, kas liecina par A klātbūtni paraugā, koncentrācijā, kas pārsniedz Z (vienības) robežvērtību (pēc korekcijas attiecībā uz SG, ja piemērojams)].

Laboratorijas rezultāts attiecībā uz A, ietverot saistīto paplašināto nenoteiktību U95 %, kas līdzvērtīga divpusēja 95 % aptvēruma intervālam (k = 2), ir “d ± e” (vienības).]

4.3. Interpretācijas piemēri

4.3.1. Efedrīns ir noteikts paraugā ar SG vērtību 1,018 koncentrācijā 12,2 µg/ml, izmantojot mērīšanas procedūru, kur relatīvā uc ir 3,6 % attiecībā uz rezultātu pie robežvērtības 10 µg/ml.

Šis rezultāts ir AAF, jo efedrīna koncentrācija paraugā, kas piešķirta saskaņā ar iepriekš 4.1. punktā noteiktajiem ziņošanas noteikumiem, ir 12 µg/ml un tādējādi pārsniedz attiecīgo efedrīna DL 11 µg/ml. Novērotā rezultāta standarta nenoteiktība uc, kas atbilst relatīvajai uc 3,6 %, ir 0,44 µg/ml. Šādus gadījumus paziņo tā, kā norādīts turpmāk.

[Pārbaudes ziņojums.

Efedrīna koncentrācija paraugā, kas iegūta, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, un norādīta saskaņā ar WADA TD DL ziņošanas noteikumiem, ir 12 µg/ml. Tā pārsniedz attiecīgo efedrīna DL 11 µg/ml. Relatīvā kombinētā standarta nenoteiktība (uc, %), ko laboratorija aplēsa attiecībā uz rezultātu pie robežvērtības (10 µg/ml), ir 3,6 %. Šis rezultāts atbilst WADA TD DL prasībām attiecībā uz nelabvēlīgo analīžu rezultātu, kas liecina par efedrīna klātbūtni paraugā tādā koncentrācijā, kas pārsniedz robežvērtību 10 µg/ml.]

[Laboratoriskās dokumentācijas pakete.

Efedrīna koncentrācija paraugā, kas iegūta, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, un norādīta saskaņā ar WADA TD DL ziņošanas noteikumiem, ir 12 µg/ml. Tā pārsniedz attiecīgo efedrīna DL 11 µg/ml. Relatīvā kombinētā standarta nenoteiktība (uc, %), ko laboratorija aplēsa attiecībā uz rezultātu pie robežvērtības (10 µg/ml), ir 3,6 %.

Relatīvā uc (3,6 %) nepārsniedz relatīvo uc_Max (5,0 %), kas norādīta spēkā esošajā TD DL attiecībā uz efedrīna koncentrācijām pie robežvērtības.

Efedrīna rezultāts, ietverot saistīto paplašināto nenoteiktību U95 %, kas līdzvērtīga divpusējam 95 % aptvēruma intervālam (k = 2), ir 12,2 ± 0,88 µg/ml.

Šis rezultāts atbilst WADA TD DL prasībām attiecībā uz nelabvēlīgo analīžu rezultātu, kas liecina par efedrīna klātbūtni paraugā tādā koncentrācijā, kas pārsniedz robežvērtību 10 µg/ml.]

4.3.2. Morfīns ir noteikts paraugā ar SG vērtību 1,022 koncentrācijā 1,47 µg/ml, izmantojot mērīšanas procedūru, kur relatīvā uc ir 14 % attiecībā uz rezultātu pie robežvērtības 1,0 µg/ml. DLadj, kas aprēķināta saskaņā ar formulu (5), ir 1,56 µg/ml.

Šis rezultāts nav AAF, jo morfīna koncentrācija paraugā, kas piešķirta saskaņā ar iepriekš 4.1. punktā noteiktajiem ziņošanas noteikumiem, ir 1,4 µg/ml un tādējādi nepārsniedz DLadj morfīnam, izsakot ar vienu ciparu aiz komata kā 1,5 μg/ml. Novērotā rezultāta standarta nenoteiktība uc, kas atbilst relatīvajai uc 14 %, ir 0,20 µg/ml.

Tā kā morfīna koncentrācija pārsniedz koriģēto T vērtību (1,2 µg/ml), bet nepārsniedz koriģēto DL (1,5 µg/ml), laboratorija paziņo šo rezultātu kā negatīvu rezultātu un iekļauj ieteikumu (piemēram, pārbaudes ziņojuma sadaļā “Atzinums”) rezultātu pārvaldības iestādei ņemt vērā šo rezultātu nākotnes “mērķa un izlūkdatu” pārbaudes plānošanā.

Piezīme. Ja aizliegtas vielas rezultāts paraugā nedaudz pārsniedz DL, laboratorijas rezultāta paplašinātā nenoteiktība U95 % (k = 2) var paplašināties zemāk par DL. Svarīgi atzīmēt, ka tādēļ netiek anulēts AAF. Atbilstošs laboratorijas vērtības statistiskais salīdzinājums ar T (nevis DL), izmantojot vienpusēja sadalījuma (k = 1,645) aptvēruma koeficientu un ņemot vērā rezultāta uc, parāda, ka šis rezultāts ar vairāk nekā 95 % ticamību atbilst aizliegtās vielas līmenim paraugā, kas pārsniedz T vērtību.

# 1. PAPILDINĀJUMS

1. Mērījumu nenoteiktības (MU) aplēšana

Starptautiskajā metroloģijas vārdnīcā (ISO/IEC Guide 99:2007 [ISO/IEC Rokasgrāmata 99:2007]) [7] MU formāli definēta kā parametrs, kas raksturo izmērāmajam lielumam piesaistīto daudzuma vērtību izkliedi.

Vienkāršāk sakot, rezultāta kombinētā standarta MU [uc(y)] ir ekvivalenta standartnovirzes (SD) aplēsei, kas saistīta ar rezultātu (y), kurš iegūts attiecībā uz analizējamo paraugu. Reizinot uc(y) ar aptvēruma koeficientu (k), iegūst paplašināto MU (U), kas saistīta ar rezultātu (y). Konkrētam paraugam rezultāta (y) un ar to saistītā U kombinācija norāda aptvēruma diapazonu, kurā paredzams konstatēt parauga patieso vērtību norādītajā aptvēruma līmenī. Attiecībā uz lielāko daļu dopinga kontroles mērķu minimālā prasība rezultātu paziņošanai ir U vērtība, kas atbilst 95 % aptvēruma diapazonam.

Akreditācijai saskaņā ar ISO/IEC 17025 [8], kā arī atbilstībai ISL [2], ir nepieciešams, lai laboratorijas novērtē ar saviem rezultātiem saistīto MU un attiecīgā gadījumā paziņo nenoteiktību. ISO/IEC 17025 ir ieteikts aplēst MU, izmantojot pieeju, kas atbilst principiem, kuri aprakstīti rokasgrāmatā ISO/IEC Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement [ISO/IEC Rokasgrāmata par nenoteiktības izteikšanu mērījumos] (GUM) [9].

Minimālās prasības, kas jāpiemēro jebkurai pieejai, lai aplēstu MU sliekšņa vielu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrā, ir:

  - visaptverošs nenoteiktības novērtējums, kurā ņem vērā visus attiecīgos mērījumu kļūdas avotus;

  - nenoteiktības, ko rada nejauša un sistemātiska ietekme, jāapstrādā līdzīgi, t. i., tās jāizsaka un jākombinē kā saistīto varbūtības sadalījumu variācijas;

  - nenoteiktības novērtējums, ko veic ar mērījumu rezultātu statistisko analīzi (A tips), vai alternatīvās metodes, kuru pamatā ir citi dati/informācija (B tips), tiek atzītas par vienādi derīgiem rīkiem, un

  - nenoteiktības, kas saistītas ar gala rezultātiem, izsaka vai nu kā SD (standarta nenoteiktība, uc), vai kā SD reizinājumu (paplašinātā nenoteiktība, U), izmantojot noteiktu skaitlisko koeficientu (aptvēruma koeficients, k).

GUM citētie piemēri nenoteiktības novērtēšanai ir saistīti ar vienu metodi, kas citur tiek dēvēta par “analītisko”, “modelēšanas” vai “augšupvērsto” pieeju. GUM pamatprincipi ļauj izmantot arī vairāk vispārējas pieejas MU avotu novērtēšanai, kuras parasti dēvē par “lejupvērstām” vai “empīriskām” pieejām, kurās izmanto datus, kas iegūti no laboratorijas iekšējiem vai starplaboratoriju metodes validācijas pētījumiem, iekšējās kvalitātes kontroles procedūrām vai no EQAS rezultātiem. Visas šīs pieejas potenciāli atbilst GUM principiem, ja iepriekš uzskaitītās minimālās prasības tiek pienācīgi (bet ne vienmēr izsmeļoši) risinātas un iegūtā MU aplēse ir piemērota mērījuma paredzētajam mērķim. Ir pieejamas dažādas atsauces, kas sniedz derīgus piemērus par “augšupvērstām” un “lejupvērstām” pieejām MU aplēšanai [10, 11].

Četras atsevišķas pieejas, ko piemēro kombinētās standarta mērījumu nenoteiktības uc(y) aplēšanai un kas ir saistītas ar individuālo rezultātu (y), ir sīkāk aprakstītas turpmāk. Tās attiecīgi izmanto:

A) modelēšanas pieeju, kuras pamatā ir GUM aprakstītie principi;

B) iekšējo metodes validāciju datu kombinēšanai ar kvalitātes kontroles datiem;

C) datus, kas iegūti sadarbības ietvaros veiktos izmēģinājumos;

D) datus, kas iegūti no EQAS.

Nenoteiktības aplēšanai izmantotajai stratēģijai nav jāatbilst tikai vienam ekskluzīvam modelim, un praksē var izmantot divās vai vairākās dažādās pieejās iegūto datu kombināciju.

Visas šīs pieejas atbilst GUM un tiek uzskatītas par pieņemamām. Jebkuru no šīm pieejām laboratorija var izmantot, lai aplēstu MU, kas saistīta ar mērījumu rezultātiem, ar nosacījumu, ka laboratorijas aplēses nepārsniedz maksimāli pieļaujamo (mērķa) MU, kas saistīta ar konkrēto WADA norādīto sliekšņa vielu noteikšanu. Šīs maksimāli pieļaujamās MU ir iegūtas piesardzīgos aprēķinos, pamatojoties uz EQAS darbības datiem.

A) Modelēšanas pieeja

Šajā gadījumā laboratorija izstrādā mērījumu vienādojumu vai modeli, kurā rezultāts (y) ir neatkarīgu ievades parametru x1, x2, x3… .xn funkcija, un tie visi ietekmē mērījumu rezultātu.

Ja matemātiskais modelis ir saskaitīšanas/atņemšanas un reizināšanas/saskaitīšanas darbību kombinācija, tad, lai aprēķinātu uc(y), izmanto atbilstošu kvadrātisku kombināciju. Šo pieeju sauc arī par “augšupvērstu” jeb “GUM” pieeju.

Ja vienādojums ir šāds:

tad ar rezultātu saistītā uc(y) ir šāda:

Ja vienādojums ir šāds:

tad ar rezultātu saistīto uc(y) nodrošina:

Piezīme. Nenoteiktības budžets, kas iegūts, izmantojot šo pieeju, norāda dažādu nenoteiktības avotu relatīvo lielumu, bet rada risku, ka pietrūks kāda veicinoša faktora, kas var būtiski ietekmēt vispārējo MU aplēsi. Tomēr tas ir vērtīgs līdzeklis, lai noteiktu, kur kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrā ir atrodami galvenie nenoteiktības avoti, un lai noteiktu, kam jāpievēršas, ja ir vēlams samazināt rezultātu vispārējo MU, kas iegūta, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru.

B) Laboratorijas iekšējā datu pieeja

Šajā pieejā pieņem, ka kvantitatīvā apstiprināšanas procedūra ir veikta laboratorijas iekšējā validācijā, tostarp veicot laboratorijas iekšējās atveidojamības aplēsi (to sauc arī par starpposma precizitāti vai neprecizitāti). Tās pamatā ir trīs komponentu mērīšanas modelis:

Rezultāts (y) ir summa, ko veido mērīšanas metodes vidējais rādītājs (m) atveidojamības apstākļos, metodes novirzes (B) aplēse un nejaušas kļūdas ietekme (e), kā arī ar rezultātu saistītā uc(y), ko nodrošina:

Laboratorijas iekšējās atveidojamības vai rezultātu starpposma precizitātes aplēsi, ko parasti iegūst no laboratorijas iekšējās kvalitātes kontroles un metodes validācijas datiem, var izteikt kā standartnovirzi (sw). Tā nodrošina nolūkam atbilstīgu nenoteiktības ietekmes aplēsi no u(m) un u(e) izteiksmēm un “iekšēji redzamajiem” nobīdes komponentiem (BInt).

Ja (y) ir vienreizējas analīzes rezultāts, ar rezultātu saistītās standarta nenoteiktības aprēķināšanas vienādojums vienkāršojas līdz šādam:

kur BExt ir aplēse par nobīdi, kas nav ņemta vērā laboratorijas iekšējos pētījumos;

kur (y) ir n reizes atkārtotu analīžu vidējais lielums:

Piezīme. Pareizi piemērojot, šī pieeja, tāpat kā citas empīriskās pieejas, ir tikpat derīga kā modelēšanas pieeja, un tai jāsniedz piesardzīga, bet pragmatiska MU aplēse.

C) Starplaboratoriju metodes darbības datu pieeja

Ja laboratorija ir piedalījusies starplaboratoriju salīdzinājumā, lai novērtētu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, vai ir pierādījusi atbilstošu literatūras metodes ieviešanu, kas validēta, izmantojot šādu pieeju, metodes (sR) starplaboratoriju SD, kas aprēķināta no salīdzinājuma rezultātiem, var izmantot kā ar šo metodi iegūtā individuālā rezultāta uc aplēsi:

(y ir n reizes atkārtotu analīžu vidējais lielums)

Šī pieeja praksē ir piemērojama tikai tad, ja validācijas pētījums ietver starplaboratoriju izmēģinājumu ar vairākiem centriem, kas veikts saskaņā ar iepriekš noteiktu eksperimentālo protokolu.

Piezīme. Galvenos mainīguma avotus var novērtēt starplaboratoriju pētījumos, sniedzot aplēses par atkārtojamības standartnovirzi (sr), atveidojamību (sR) un metodes nobīdi (b) (attiecībā pret zināmo atsauces vērtību). Atveidojamību var izmantot kā uc aplēsi, kas saistīta ar atsevišķu mērījumu rezultātu, kas iegūts, izmantojot šo kvantitatīvo apstiprināšanas procedūru.

D) EQAS līdzdalības pieeja

Dati, kas iegūti, pastāvīgi piedaloties EQAS, dažos gadījumos ļauj aprēķināt dalībnieku izmantoto metožu kopuma darbības raksturlielumu, kuru, ja nav pareizi izveidota starplaboratoriju pētījuma, var izmantot kā piesardzīgu aplēsi par kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras atveidojamību (sR), ko izmanto konkrētā laboratorija. Termins sR šajā projektā tiek lietots galvenokārt otrajā nozīmē. Šī aplēse ir derīga tikai gadījumos, kad:

  - EQAS kārtas dalībnieku norādītās vērtības (pēc traucējošo vielu izslēgšanas) iekļaujas normālā Gausa sadalījumā;

  - laboratorijas iekšējā atkārtojamība (sr) šai metodei ir mazāka par atšķirību dalībnieka rezultātos;

  - nenoteiktības ietekme, ko rada EQAS parauga nestabilitāte vai neviendabīgums, ir nenozīmīga;

  - izmantotās matricas precīzi atbilst tām, ko izmanto ikdienas analīzes apstākļos (t. i., EQAS materiālu sagatavošanai tiek izmantotas “reprezentatīvas” matricas).

Šajā gadījumā dalībnieku rezultātu SD pēc traucējošo vielu izslēgšanas var izmantot kā aplēsi par uc, kas saistīta ar rezultātu, kurš iegūts ar šo metodi. Pēc tam šo vērtību var izmantot tā, kā iepriekš 1.C) sadaļā aprakstīts attiecībā uz sR aplēsi.

Piezīme. Kā norādīts 1.C) sadaļā, atveidojamības (sR) aplēsi var izmantot kā piesardzīgu ar rezultātu saistītās uc aplēsi (sR ≈ uc). Turklāt laboratorija kā WADA EQAS dalībniece var pārbaudīt un pierādīt izvēlētās pieejas derīgumu, aplēšot MU (skatīt 3. sadaļu).

## 2. Analītiskās metodes izstrāde un validācija

Laboratorijām jāizmanto validēta kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra, kas, ņemot vērā MU 95 % aptvēruma līmenī (kas aprēķināta pie T vērtības), nodrošina AAF vai ATF, ja vidējā izmērītā vērtība pārsniedz DL.

Izstrādājot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, pirms validācijas laboratorijai jāņem vērā visi procedūras aspekti un jāidentificē kritiskie veiktspējas raksturlielumi, kas jāoptimizē, lai nodrošinātu, ka ar metodi iegūtā rezultāta nenoteiktība atbilst WADA noteiktajiem kritērijiem.

Validācija ir būtiska jebkuras analītiskās pārbaudes procedūras piemērošanai un laboratorijas akreditācijai atbilstoši ISO/IEC 17025. Veiktspējas raksturlielumus, kas noteikti kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras validācijas procesā, var izmantot par pamatu, aplēšot MU, kas saistīta ar rezultātiem, kuri iegūti, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru.

Analītiskās metodes validācijas vispārīgo principu detalizētāki apraksti ir pieejami dažādos norādījumu dokumentos [12-15], un tie netiks detalizēti aprakstīti. Turpmāk uzskaitītie raksturlielumi (2. tabulas 1. aile) ir sniegti kā piemērs minimālajām zonām, kas iegūtas no validācijas datiem, kuri jāizmeklē jebkura kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras validācijas procesa ietvaros, lai aplēstu uc. Vajadzība veikt uc aplēšanu, izmantojot ISO pakāpeniskas komponentu noteikšanas pieeju, nav nepieciešama, ja ir pieejami citi datu veidi un tie tiek izmantoti nenoteiktības aplēšanai. Tā kā izmantotās kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras ir jāvalidē, ir ieteicams izmantot turpmāk minēto pieeju.

## 2. tabula

| Analītiskās metodes raksturlielums | Datu avots |
| --- | --- |
| Kalibrēšana | – No 50 % līdz vismaz 200 % T koncentrācija kalibratoros, kas sagatavoti tajā pašā matricā kā paraugi (ieteicami vismaz pieci kalibrēšanas punkti visā izmeklēšanas lineārajā diapazonā un vismaz četri atkārtojumi katrā kalibrēšanas punktā). – Divi atsevišķi sagatavoti krājuma standartšķīdumi un divas atšķaidīšanas sērijas no katra. – Vismazāko kvadrātu regresijas analīze par reakciju, salīdzinot ar koncentrāciju, lai aprēķinātu metodes regresijas koeficientu šajā diapazonā. |
| Atkārtojamība | – Vismaz desmit atkārtojumi ar piemērotiem CRM/QC paraugiem vai “piesātinātu” urīnu/asinīm (serumu, plazmu) ar zināmu koncentrāciju/attiecību/rādītāju pie T vērtības vai tuvu tai. Šķīdumus īsā laika posmā analizē tas pats analīžu veicējs ar to pašu aprīkojumu tajā pašā laboratorijā. Rezultātu SD ir metodes atkārtojamība (sr) dotajā koncentrācijā. |
| Starpposma precizitāte | – Vismaz desmit atsevišķi sagatavoti pārbaudes šķīdumi, ko vēlams gatavot no kontroles urīna/asinīm (seruma, plazmas) vai no CRM vai QC parauga(-iem) ar koncentrāciju/attiecību/rādītāju, kas ir tuvs T vērtībai. Analizēts vienā un tajā pašā laboratorijā dažādās dienās, izmantojot (ja iespējams) dažādus operatorus un dažādas iekārtas. Rezultātu SD ir starpposma precizitātes (sw) aplēse šai metodei dotajā koncentrācijā. |
| Nobīde | – Nosaka starpību vai metodes nobīdi (b) starp vidējo izmērīto vērtību pārbaudes rezultātiem, kas iegūti, analizējot attiecīgu CRM, QC paraugu vai piesātinātu matricu, un šo paraugu atsauces vērtībām. – Ja ir pieejama informācija no n atsevišķiem nobīdes rezultātiem, aprēķina nobīdes vidējo kvadrātsakni (RMSbias). – Ja RMSbias izmanto, lai aplēstu standarta uc rezultātiem, kas iegūti ar šo metodi, jāņem vērā arī ietekme, ko rada nenoteiktība, kas saistīta ar atsauces vērtībām, kuras izmanto, lai noteiktu metodes nobīdi. |
| Robustums | – Aplēš ietekmi, ko rada paredzamās atšķirības analītiskajos apstākļos un parauga parametros (jo īpaši matricas atšķirības). |

Ja tiek atzīts, ka kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras metodes validācijas procesā ir ņemta vērā visu attiecīgo parametru ietekme, tādos gadījumos uc(y) atbilstības nolūkam aplēsi atsevišķam rezultātam (y) parasti var iegūt ar starpposma precizitātes (sw) vērtības un nobīdes nenoteiktības aplēses kvadrātisku kombināciju.

| Kombinētā nenoteiktība |  |
| --- | --- |
| Paplašinātā nenoteiktība | U95 % = k ꞏ uc , kur k = 2* |

* WADA ir noteikusi, ka aptvēruma koeficienta k=2 (divpusējam sadalījumam) izmantošana, nosakot paplašināto nenoteiktību U, kas saistīta ar rezultātu (y), aptuveni 95 % aptvēruma līmenī, ir atbilstīga antidopinga nolūkiem.

Ja šī procedūra jāpiemēro plašā koncentrāciju diapazonā, kā tas parasti nenotiek antidopinga analītiskās pārbaudes nolūkā, kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrā iegūto rezultātu nenoteiktība jānosaka trīs (3) koncentrācijas līmeņos (zemā, vidējā un augstā). Plašos koncentrācijas diapazonos nav nekas neparasts, ka, palielinoties analizējamās vielas koncentrācijai paraugā, atsevišķu rezultātu relatīvā nenoteiktība samazinās; tomēr pietiek ar to, ka pievēršas nenoteiktībai, kas saistīta ar kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras veikšanu pie robežvērtības koncentrācijas, lai noteiktu AAF sliekšņa vielai.

Konstatējot paplašināto nenoteiktību U, kas saistīta ar rezultātiem, kuri iegūti, izmantojot kvantitatīvo apstiprināšanas procedūru, laboratorija regulāri (t. i, veicot katru sliekšņa vielas analīzi) apstrādā QC paraugu koncentrācijā pie robežvērtības koncentrācijas vai tuvu tai (vēlams, izmantojot interesējošo analizējamo vielu pie T vērtības vai tuvu tai, ja tāda ir pieejama) un reģistrē iegūtās vērtības, vēlams, kontroles diagrammā, kur norādītas pieņemamības robežas, pamatojoties uz validācijas datiem, lai nodrošinātu iegūto vērtību derīgumu un atbilstību tendencēm.

Ir publicēts gatavs piemērs no vides pārbaudes lietotnes [16], kas ilustrē to, kā laboratorijas iekšējās validācijas, kvalitātes kontroles datu un nobīdes aplēses kombināciju, kas iegūta, regulāri piedaloties EQAS, var izmantot, lai iegūtu aplēsi par MU, kas saistīta ar rezultātiem noteiktās koncentrācijās.

## 3. Mērījumu nenoteiktības pārbaude

Dažām attiecībām vai vērtībām (kas iegūtas, izmantojot, piemēram, divu analizējamo vielu izmērītās koncentrācijas) tiek piemērota līdzīga pieeja, kā aprakstīts iepriekš, taču, aprēķinot paplašināto nenoteiktību U, ir jāņem vērā attiecībā uz abām analizētajām vielām iegūto vērtību kombinētās nenoteiktības.

Neatkarīgi no pieejas, ko laboratorija izmanto, lai aplēstu MU attiecībā uz rezultātiem, ko tā iegūst, izmantojot konkrētu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, ir svarīgi šo MU aplēsi validēt un tās patiesumu pastāvīgi uzraudzīt. To var izdarīt, veicot regulāru salīdzināšanu ar piemērotu QC paraugu, vēlams, ar sertificētu atsauces materiālu (CRM), ja tāds ir pieejams, un/vai novērtējot metodes veiktspēju ar EQAS datiem.

Laboratorijas aplēsto MU konkrētai kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrai var arī pārbaudīt, salīdzinot ar datiem, kas iegūti no atbilstošām EQAS, izmantojot En skaitli.

Ja xa ir piešķirtā vērtība attiecībā uz EQAS pētījumu, x ir laboratorijas rezultāts, bet U(xa) un U(x) attiecīgi ir paplašinātās nenoteiktības, kas saistītas ar katru rezultātu. To ņem vērā, kad |En| ir:

  - tuvs vieniniekam (1) – tad MU ir pareizi aprēķināta, ja vien tā ir mazāka par WADA prasīto maksimāli pieļaujamo MU;

  - atkārtoti mazāks par vieninieku (1) – tad MU, iespējams, ir pārvērtēta. Tas joprojām var būt pieņemams, ja paziņotā MU ir mazāka par mērķa MU (pieļaujamā maksimālā nenoteiktība). Tomēr šīs konkrētās kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras MU būtu jāpārvērtē;

  - atkārtoti lielāks par vieninieku (1) – MU, iespējams, ir nepietiekami novērtēta, un tādā gadījumā ir jāpārskata iemesli, kādēļ En vērtība ir tik augsta. Vajadzības gadījumā ir jāveic pasākumi, lai atkārtoti novērtētu MU.

Katrreiz, kad notiek izmaiņas kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrā (ekstrakcijas posmā, atvasināšanas apstākļos, iekšējā standartā utt.), ir jāveic procedūras atkārtota validācija un atkārtoti jānovērtē MU rezultātiem, kas iegūti ar izmainīto procedūru.

Ir jāpārbauda, vai kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra joprojām ir atbilstīga nolūkam (piemēram, laboratorijas aplēstā MU attiecībā uz konkrētu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru ir mazāka par maksimāli pieļaujamo MU, kas iepriekš norādīta 1. tabulā).

# Atsauces

1. WADA Technical Document TD IDCR: Minimum Criteria for Chromatographic-Mass Spectrometric Confirmation of the Identity of Analytes for Doping Control Purposes.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

2. The World Anti-Doping Code International Standard for Laboratories.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

3. WADA Technical Document TD MRPL: Minimum Required Performance Levels for Detecting and Identification of Non-Threshold Substances.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

4. WADA Technical Document TDCG/LH: Reporting and Management of urinary hCG and LH findings in male Athletes.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

5. WADA Technical Document TDGH: human Growth Hormone (hGH) Isoform Differential Immunoassays for Doping Control Analyses.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

6. WADA Guidelines on human Growth Hormone Biomarkers Test for Doping Control Analyses.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

7. ISO/IEC Guide 99:2007. International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM) (2007).

https://www.bipm.org/en/publications/guides/

8. ISO/IEC 17025:2017. General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories (2017).

https://www.iso.org/standard/66912.html

9. ISO/IEC Guide 98-3:2008. Evaluation of Measurement Data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) (2008).

http://www.bipm.org/en/publications/guides/

10. Eurolab Technical Report No. 1/2007. Measurement Uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation (2007).

http://www.eurolab.org/documents/1-2007.pdf

11. NORDTEST Technical Report 537. Handbook for calculation of measurement uncertainty in Environmental Laboratories (2012).

http://www.nordtest.info/index.php/technical-reports/item/handbook-for-calculation-of-measurement-uncertainty-in-environmental-laboratories-nt-tr-537-edition-3.html

12. Eurachem Guide. The Fitness for Purpose of Analytical Methods (2014).

https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/mv

13. ISO 21748: 2010. Guide to the Use of Repeatability, Reproducibility and Trueness Estimates in Measurement Uncertainty Estimation. ISO, Geneva (2010).

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21748:ed-1:v1:en

14. EURACHEM/CITAC Guide CG4. Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. Third Edition, SLR Ellison and A Williams (Ed.) (2012).

https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/quam

15. EURACHEM/CITAC Guide. Use of Uncertainty Information in Compliance Assessment. First Edition, SLR Ellison and A Williams (Ed.) (2007).

https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/uncertcompliance

16. NF ISO 11352: 2013. Water quality — Estimation of measurement uncertainty based on validation and quality control data (2013).

https://www.iso.org/standard/50399.html

Laboratorija izmēra SGSample atsevišķā alikvotā, veicot sākotnējās pārbaudes procedūras un apstiprināšanas procedūras, kas ir iekļautas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, šādi:

- sākotnējās pārbaudes procedūrās – visos paraugos, izmantojot digitālo refraktometru vai densitometru;

- apstiprināšanas procedūrās – visiem “A” un “B” paraugiem izmanto digitālo refraktometru. Īpatnējā svara DL korekcija nav nepieciešama attiecībā uz:

i) “A” un “B” paraugu apstiprinājumiem tām eksogēnajām sliekšņa vielām, kuras kvantitatīvi nenosaka, ja tās konstatē aizliegta diurētiska vai cita maskējoša līdzekļa klātbūtnē, un

ii) eksogēno sliekšņa vielu “B” parauga apstiprinājumiem, jo šādos gadījumos saskaņā ar Starptautisko laboratoriju standartu (ISL) [2] “B” parauga rezultāti tikai apstiprina “A” parauga identifikāciju (saskaņā ar TD IDCR [1] ), lai nelabvēlīgais analīžu rezultāts būtu derīgs.

SG vērtība (SGSample), kas izmantojama vienādojumā (2), lai aprēķinātu SGSample_Max, ir laboratorijā izmērītā vērtība.

Ja SGSample, kas izmērīts ar instrumentu, nolasa līdz četriem (4) vai vairāk cipariem aiz komata, SGSample ir vērtība, kas iegūta pēc instrumentālās vērtības noapaļošanas un izteikšanas ar skaitli līdz trim (3) cipariem aiz komata (piemēram, 1,0223 jāizsaka kā 1,022 un 1,0227 – kā 1,023. Ja izmērītā vērtība beidzas ar ciparu 5, tā jāizsaka kā tuvākais lielākais skaitlis ar trim cipariem aiz komata, piemēram, 1,0225 jāizsaka kā 1,023).

SGSample korekcijas robežvērtība attiecībā uz DL ir noteikta kā 1,018, lai ņemtu vērā 95 % aptvēruma intervāla apakšējo robežu, pamatojoties uz divpusēju normālo sadalījumu, ar SG atsauces vērtību 1,020 normāli hidratētām personām (aprēķināta kā 1,020 – UMax_SG).

Gadījumos, kad diurētiskais vai maskējošais līdzeklis tiek konstatēts paraugā, eksogēnas sliekšņa vielas vienlaicīgu klātbūtni uzskata par AAF (neatkarīgi no tā, vai diurētiskajam/maskējošajam līdzeklim ir apstiprināta TUE vai nav), ja vien pašai eksogēnajai sliekšņa vielai nav apstiprināta TUE.

Izsakot līdz diviem (2) nozīmīgiem cipariem.