PASAULES ANTIDOPINGA AĢENTŪRA Godīga spēle

Laboratoriju starptautiskais standarts

Pasaules antidopinga kodeksa Laboratoriju starptautiskais standarts ir Pasaules antidopinga programmā izstrādāts obligāts starptautiskais standarts. To izstrādāja, apspriežoties ar parakstītājiem, valsts iestādēm un citām ieinteresētajām personām.

Laboratoriju starptautiskais standarts pirmo reizi stājās spēkā 2002. gada novembrī. Tas ir grozīts vairākas reizes, proti, 2003., 2004., 2008., 2009., 2012., 2015., 2016. un 2019. gadā. Pārskatīto redakciju WADA Izpildkomiteja apstiprināja 2020. gada 15. septembrī, un tā ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

Izdevējs:

Pasaules Antidopinga aģentūra

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

PO Box 120

Montreal, Quebec

Canada H4Z 1B7

www.wada-ama.org

Tālr.:	+ 1 514 904 9232

Fakss:	+ 1 514 904 8650

E-pasts: code@wada-ama.org

Saturs

PIRMĀ DAĻA. IEVADS, KODEKSA NOTEIKUMI, STARPTAUTISKĀ STANDARTA NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS	7

1.0. Ievads un darbības joma	7

1.1. WADA laboratoriju standarti	7

1.1.1. Laboratoriju starptautiskais standarts (LSS)	7

1.1.2. Tehniskie dokumenti	7

1.1.3. Tehniskās vēstules	9

1.1.4. Laboratoriju vadlīnijas	9

1.1.5. Tehniskās piezīmes	10

1.2. Paraugu analīze	10

1.3. WADA laboratorijas akreditācijas sistēma un laboratorijas apstiprinājums attiecībā uz ABP	10

2.0. Kodeksa noteikumi	11

3.0. Definīcijas un interpretācija	11

3.1. Turpmāk norādīti 2021. gada Kodeksā definētie termini, kas tiek izmantoti Laboratoriju starptautiskajā standartā	11

3.2. Laboratoriju starptautiskajā standartā definētie termini	15

3.3. Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā definētie termini	21

3.4. Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā definētie termini	22

3.5. Interpretācija	22

OTRĀ DAĻA. LABORATORIJAS AKREDITĀCIJA UN LABORATORIJAS APSTIPRINĀJUMS ABP RPRASĪBĀM UN DARBĪBAS STANDARTIEM	23

4.0. WADA laboratorijas akreditācijas un laboratorijas apstiprinājuma attiecībā uz ABP process un prasības	23

4.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija WADA akreditācijai	23

4.1.1. Intereses paušana	23

4.1.2. Sākotnējās pieteikuma veidlapas iesniegšana	23

4.1.3. Atbalsta vēstuļu iesniegšana	23

4.1.4. Saimnieciskās darbības plāna iesniegšana	24

4.2. Kandidējošā laboratorija WADA akreditācijai	24

4.2.1. Kandidējošās laboratorijas apraksts	24

4.2.2. Sākotnējās akreditācijas maksas samaksa	25

4.2.3. Atbilstība Ētikas kodeksam (A pielikums)	25

4.2.4. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte	26

4.2.5. Pirmspārbaudes tests un novērtēšana uz vietas	26

4.3. Pārbaudāmā laboratorija WADA akreditācijai	27

4.3.1. Dalība WADA EQAS programmā	27

4.3.2. Pētniecības un izstrādes pasākumu plānošana un īstenošana	27

4.3.3. Zināšanu apmaiņas plānošana un īstenošana	27

4.3.4. Atbilstība Ētikas kodeksam (A pielikums)	28

4.3.5. Laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas iegūšana	28

4.3.6. Analītiskās pārbaudes procedūras	28

4.3.7. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte	28

4.3.8. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums	28

4.4. WADA akreditēta laboratorija	29

4.4.1. WADA akreditācijas iegūšana	29

4.4.2. WADA akreditācijas saglabāšana	30

4.5. WADA veikta paraugu	35

4.5.1. Paraugu izņemšana analīzes vai papildu analīzes veikšanai	35

4.5.2. Paraugu izņemšana kvalitātes novērtēšanai laboratorijā	36

4.6. WADA veiktā akreditācijas statusa uzraudzība	36

4.6.1. WADA akreditācijas saglabāšana	36

4.6.2. Atkārtotas akreditācijas izmaksas	37

4.6.3. Akreditācijas sertifikāta izsniegšana un publicēšana	37

4.6.4. WADA akreditācijas atsaukšana	37

4.6.5. Akreditācijas apturēšanas vai atcelšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma sekas	44

4.6.6. Akreditācijas, kas ir tikusi apturēta, atjaunošana vai analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšana	49

4.6.7. Laboratorijas darbību brīvprātīga pārtraukšana	51

4.7. WADA laboratorijas apstiprināšanas process un prasības attiecībā uz ABP	51

4.7.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija, kas piesakās WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP	52

4.7.2. Kandidējošā laboratorija WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP	52

4.7.3. WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršana	55

4.7.4. ABP laboratorijas statusa saglabāšana	55

5.0. ISO/IEC 17025 piemērošana paraugu analīzē	56

5.1. Ievads un darbības joma	56

5.2. Strukturālās un resursu prasības	57

5.2.1. Vispārīgi norādījumi	57

5.2.2. Laboratorijas personāls	57

5.2.3. Laboratorijas telpas un vides apstākļi	59

5.2.4. Laboratorijas aprīkojums	62

5.2.5. Metroloģiskā izsekojamība	63

5.2.6. Apakšlīgumu par analīzes veikšanu slēgšana	63

5.2.7. Pakalpojumu un resursu iegāde	64

5.3. Procesa prasības	64

5.3.1. Pieprasījumu, piedāvājumu un līgumu pārskatīšana	64

5.3.2. Paraugu pieņemšana, reģistrēšana un apstrāde	65

5.3.3. Paraugu pieņemšana analīzei	65

5.3.4. Sākotnējā glabāšana un paraugu alikvotēšana analīzes veikšanai	67

5.3.5. Analītiskās pārbaudes procedūru izvēle un validācija	69

5.3.6. Paraugu analīze	72

5.3.7. Analīžu rezultātu derīguma nodrošināšana	85

5.3.8. Rezultātu pārvaldība	86

5.3.9. Analītiskās pārbaudes neatbilstību kontrole	92

5.3.10. Sūdzības	92

5.3.11. Paraugu glabāšana	92

5.3.12. Paraugu un alikvotu otrreizēja izmantošana vai iznīcināšana	96

5.4. Pārvaldības prasības	98

5.4.1. Organizācija	98

5.4.2. Pārvaldības pārskatīšana	98

5.4.3. Dokumentu kontrole	98

5.4.4. Tehnisko protokolu kontrole un uzglabāšana	98

5.4.5. Sadarbība ar klientiem un WADA	98

6.0. WADA ārējā kvalitātes novērtēšanas shēma (EQAS)	100

6.1. EQAS veidi	100

6.1.1. Aklie EQAS paraugi	100

6.1.2. Dubultaklie EQAS paraugi	100

6.1.3. Mācību EQAS	100

6.2. EQAS paraugu skaits un sastāvs	100

6.2.1. EQAS paraugu skaits	100

6.2.2. EQAS paraugu sastāvs	101

6.2.3. Laboratorijas analītiskās pārbaudes procedūras, ko izmanto EQAS	103

6.3. EQAS rezultātu paziņošana	103

6.3.1. Aklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana	103

6.3.2. Dubultaklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana	104

6.3.3. Mācību EQAS paraugu rezultātu paziņošana	104

6.3.4. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuru sastāvā ir vielas, kas nav sliekšņa vielas	104

6.3.5. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuros ir sliekšņa viela	105

7.0. Laboratorijas EQAS un kārtējās analītiskās pārbaudes darbības rezultātu novērtēšana	105

7.1. EQAS rezultātu novērtēšana	105

7.1.1. EQAS paraugi, kuros ir vielas, kas nav sliekšņa vielas	106

7.1.2. EQAS paraugi, kuros ir sliekšņa vielas	106

7.2. Laboratorijas darbības rezultātu novērtēšana	108

7.2.1. Kļūdaini nelabvēlīgi analīžu rezultāti	108

7.2.2. Kļūdaini negatīvs rezultāts	113

7.2.3. Turpmākie procedūras novērtējumi	114

7.3. Laboratorijas vispārējais novērtējums	115

Punktu skalas tabula laboratorijas un pārbaudāmās laboratorijas darbības rezultātu novērtēšanai	116

7.4. Pārbaudes laiks un pārbaudāmās laboratorijas novērtēšana	118

7.4.1. Analītiskās pārbaudes procedūras, ko pārbaudāmās laboratorijas izmanto, lai veiktu EQAS paraugu analīzi	118

7.4.2. Iznākums kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā	118

7.4.3. Kļūdaini negatīvs rezultāts	118

7.4.4. Rezultāts par sliekšņa vielu	119

7.4.5. Pārbaudāmās laboratorijas vispārējais novērtējums	119

TREŠĀ DAĻA. LSS PIELIKUMI	120

LSS A PIELIKUMS. LABORATORIJU UN ABP LABORATORIJU ĒTIKAS KODEKSS	120

1.0. Konfidencialitāte	120

2.0. Pētījumi dopinga kontroles atbalstam	120

2.1. Pētījumi attiecībā uz cilvēkiem	120

2.2. Kontrolētās vielas	120

3.0. Analīze	120

3.1. Analītiskā pārbaude antidopinga organizāciju (parakstītāju vai WADA) vajadzībām	121

3.2. Analītiskā pārbaude to personu vajadzībām, kuras nav parakstītāji	121

3.3. Klīniskā vai tiesu medicīniskā analīze	121

3.4. Citas analītiskas darbības	121

3.5. Zināšanu apmaiņa	122

4.0. Pienākums saglabāt Pasaules antidopinga programmas viengabalainību un nepieļaut kaitējošu rīcību	122

5.0. Neizpilde un izpildāmība	123

LSS B PIELIKUMS. AKREDITĀCIJAS PRASĪBAS LIELIEM SPORTA PASĀKUMIEM	124

1.0. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas telpās	124

1.1. Dalība WADA veiktajā(-os) novērtējumā(-os)	124

1.2. Dalība WADA EQAS	126

1.3. Ziņojums pirms sporta pasākuma	127

1.4. Papildu profesionālās atbildības apdrošināšanas segums	127

1.5. “B” parauga apstiprināšana	127

1.6. Dokumentēšana un paziņošana	128

2.0. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas satelīttelpās	128

2.1. Dalība WADA novērtējumā(-os)	128

2.2. Satelīttelpu ISO/IEC 17025 akreditācijas dokumentēšana	128

2.3. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums	128

2.4. Pagaidu un ierobežotas WADA akreditācijas sertifikāta iegūšana	129

3.0. Uzraudzība un novērtēšana liela sporta pasākuma laikā	129

3.1. Kļūdainu analīžu rezultātu paziņošana liela sporta pasākuma laikā	129

LSS C PIELIKUMS. LABORATORIJU STARPTAUTISKĀ STANDARTA DISCIPLINĀRLIETU KOMISIJAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMI	130

Preambula	130

I DAĻA. Komisijas sastāvs	130

II DAĻA. Vispārīgie noteikumi	131

III DAĻA. Komisijas kompetence, izskatot lietu	131

IV DAĻA. Ieteikums	132

V daļa. Lietas izskatīšana paātrinātā kārtībā vai lietas vienreizēja izskatīšana CAS	133

PIRMĀ DAĻA. IEVADS, KODEKSA NOTEIKUMI, STARPTAUTISKĀ STANDARTA NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS

1.0. Ievads un darbības joma

1.1. WADA laboratoriju standarti

1.1.1. Laboratoriju starptautiskais standarts (LSS)

Pasaules antidopinga kodeksa (Kodekss) ievadā starptautisko standartu nolūks un īstenošana ir formulēti šādi:

“Antidopinga programmas dažādu tehnisko un darbības jomu starptautiskos standartus izstrādā un izstrādās, apspriežoties ar parakstītājiem un valdībām, un šos dokumentus apstiprina WADA. Starptautisko standartu nolūks ir saskaņot to antidopinga organizāciju rīcību, kuras atbild par konkrētām antidopinga programmu tehniskajām un darbības daļām. Lai nodrošinātu atbilstību Kodeksam, obligāti jāievēro starptautiskie standarti. Veicot nepieciešamās pārrunas ar parakstītājiem, valdībām un citām ieinteresētajām personām, WADA Izpildkomiteja laiku pa laikam var pārskatīt starptautiskos standartus. Starptautiskos standartus un visas to pārskatītās versijas publicē WADA tīmekļa vietnē, un tās stājas spēkā dienā, kas norādīta starptautiskajā standartā vai tā pārskatītajā versijā.”

LSS galvenais mērķis ir nodrošināt, lai laboratorijas un ABP laboratorijas paziņotu derīgus pārbaužu rezultātus, kas balstās uz ticamiem pierādāmiem datiem, un sekmēt saskaņotību, īstenojot paraugu analītiskās pārbaudes, ko veic laboratorijas, un ABP asins paraugu analīzi, ko veic laboratorijas un ABP laboratorijas.

LSS noteiktas prasības, kas jāievēro laboratorijām un ABP laboratorijām, kuras vēlas pierādīt savu tehnisko kompetenci un parādīt, ka tās darbojas efektīvas pārvaldības sistēmas ietvaros un ir spējīgas iegūt tiesu medicīniskajai ekspertīzei derīgus rezultātus. LSS cita starpā ietvertas prasības WADA laboratorijas akreditācijas iegūšanai un saglabāšanai un WADA laboratorijas apstiprinājumam attiecībā uz ABP, darbības standarti, kas attiecas uz laboratoriju un ABP laboratoriju darbības rezultātiem, un akreditācijas un apstiprināšanas procesu apraksts. LSS arī izklāstītas prasības un norādījumi antidopinga organizācijām, kas attiecas uz paraugu uzraudzību un glabāšanu, analītisko pārbaudi un dažiem rezultātu pārvaldības aspektiem.

Ja ir izpildītas LSS prasības, kas ir spēkā parauga analīzes laikā (pretstatā citam alternatīvam standartam, praksei vai procedūrai), var secināt, ka šajā starptautiskajā standartā norādītās procedūras veiktas pienācīgi. Apstākli, ka laboratorija vai ABP laboratorija neizpilda prasību, kas bija spēkā analītiskās pārbaudes laikā, bet lietas izskatīšanas brīdī jau bija svītrota no šī LSS vai piemērojamā(-ajiem) tehniskā(-ajiem) dokumenta(-iem) vai tehniskās(-ajām) vēstules(-ēm), nevar izmantot aizstāvībai antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā.

1.1.2. Tehniskie dokumenti

      - Tehniskie dokumenti tiek izdoti, lai laboratorijām, ABP laboratorijām un citām ieinteresētajām personām sniegtu norādījumus par specifiskiem tehniskajiem vai procedūras jautājumiem. Attiecīgos gadījumos WADA tehniskos dokumentus groza un/vai atceļ.

      - WADA Izpildkomiteja tehniskos dokumentus apstiprina, un tos publicē WADA tīmekļa vietnē. Pēc apstiprināšanas tehniskais dokuments kļūst par neatņemamu LSS daļu un aizstāj visas iepriekšējās publikācijas par līdzīgu tēmu, tostarp tehnisko(-ās) vēstuli(-es) un/vai LSS.

      - Tehniskajā dokumentā sīki izklāstīto prasību īstenošana var notikt pirms tehniskajā dokumentā norādītās spēkā stāšanās dienas, kad jāveic īstenošana, un tai jānotiek ne vēlāk kā to spēkā stāšanās dienā.

Ja laboratorija vai ABP laboratorija nav īstenojusi tehnisko dokumentu vai tehnisko vēstuli līdz spēkā stāšanās dienai, laboratorijai attiecībā uz konkrēto analītiskās pārbaudes procedūru varētu tikt noteikts attiecīgi analītisko pārbaužu ierobežojums vai tikt apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai arī apturēts apstiprinājums attiecībā uz ABP atbilstoši WADA noteiktajam.

[Piezīme. Laboratorijas un ABP laboratorijas var īstenot tehnisko dokumentu, tiklīdz WADA Izpildkomiteja to ir apstiprinājusi un tas ir publicēts WADA tīmekļvietnē, ja tehniskā dokumenta prasības ir īstenotas un dokumentētas laboratorijas vai ABP laboratorijas standarta operāciju procedūrā(-ās) (SOP). Ja laboratorija vai ABP laboratorija nav spējīga jaunu tehnisko dokumentu īstenot līdz tā spēkā stāšanās dienai, tā iespējami drīz informē par to savus klientus un WADA. Laboratorija vai ABP laboratorija nosūta rakstveida pieprasījumu WADA par termiņa pagarināšanu pēc piemērojamās spēkā stāšanās dienas, norādot tehniskā dokumenta īstenošanas kavējuma iemeslu(-us), visus pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu, ka laboratorijā vai ABP laboratorijā saņemtajiem paraugiem analītiskā pārbaude tiek veikta saskaņā ar jauno tehnisko dokumentu (piemēram, attiecīgos gadījumos analīzes veikšanu uzticot citai laboratorijai vai ABP laboratorijai saskaņā ar apakšlīgumu), kā arī jaunā tehniskā dokumenta īstenošanas plānus.]

      - Tehnisko dokumentu prasību īstenošana laboratorijas pārvaldības sistēmā un, ja tas nepieciešams ABP asins paraugu analīzei, ABP laboratorijas pārvaldības sistēmā ir obligāta, lai varētu saņemt un saglabāt attiecīgi WADA akreditāciju vai apstiprinājumu un lai paraugu analīzei varētu piemērot attiecīgo(-ās) analītiskās pārbaudes procedūru(-as).

      - Gadījumos, kad no jauna apstiprinātajā tehniskā dokumenta redakcijā ir pazemināta sliekšņa vielas izšķiršanas robeža vai arī minimālais ziņošanas līmenis vielai, kas nav sliekšņa viela, atkarībā no situācijas, pārskatītās robežas, kas norādītas jaunajā tehniskajā dokumentā, nepiemēro paraugu, kas savākti pirms tehniskā dokumenta spēkā stāšanās dienas, analīžu rezultātu paziņošanai.

[Piezīme. Piemēram, ja, piemērojot no jauna apstiprināto tehnisko dokumentu, tiek iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts paraugam, kura savākšanas diena ir pirms šī jaunā tehniskā dokumenta spēkā stāšanās dienas, taču šāds nelabvēlīgs analīžu rezultāts netiktu iegūts, piemērojot pašreiz spēkā esošo tehniskā dokumenta redakciju, kas ir spēkā parauga savākšanas dienā (piemēram, ja no jauna apstiprinātajā tehniskajā dokumentā ir pazemināta sliekšņa vielas izšķiršanas robeža), laboratorija paziņo, ka rezultāts ir negatīvs. Turklāt laboratorija informāciju par rezultātu reģistrē kā piezīmi pārbaudes ziņojumā par negatīvu rezultātu.]

      - Paraugu analītiskajai pārbaudei piemēro visjaunāko apstiprināto tehnisko dokumentu pirms spēkā stāšanās dienas, ja tādējādi tiktu iegūts sportistam izdevīgs rezultāts (piemēram, sliekšņa vielas izšķiršanas robežas vai minimālā ziņošanas līmeņa vielai, kas nav sliekšņa viela, paaugstināšana, stingrāku identifikācijas kritēriju noteikšana hromatogrāfijas masas spektrometrijas vai elektroforētiskās apstiprināšanas procedūrām). Tādēļ gadījumā, ja analīžu rezultāts neatbilst paziņošanas kritērijiem, kas noteikti jaunajā tehniskajā dokumentā, tiek paziņots, ka rezultāts ir negatīvs.

      - Ņemot vērā iepriekš minēto, paraugu analīze vai analīžu datu pārskatīšana varētu notikt nekavējoties, tiklīdz ir apstiprināts tehniskais dokuments.

1.1.3. Tehniskās vēstules

      - Tehniskās vēstules tiek izdotas vēstuļu formātā ad hoc kārtībā, lai laboratorijām, ABP laboratorijām un citām ieinteresētajām personām sniegtu norādījumus par konkrētiem jautājumiem attiecībā uz to rezultātu analīzi, interpretēšanu un paziņošanu, kuri attiecas uz noteiktu(-ām) aizliegto(-ajām) vielu(-ām) un/vai aizliegto(-ajām) metodi(-ēm), vai arī attiecībā uz specifisku laboratorijas procedūru piemērošanu. Attiecīgos gadījumos WADA tehniskās vēstules groza un/vai atceļ.

      - WADA Izpildkomiteja tehniskās vēstules apstiprina, un tās publicē WADA tīmekļa vietnē. Tehniskās vēstules stājas spēkā nekavējoties, ja vien WADA nav noteikusi citādi.

[Piezīme. Saistībā ar tehniskajām vēstulēm varētu būt jāveic darbības [(piemēram, jaunu analizējamo vielu validācija vai analītiskās pārbaudes procedūru izmaiņas, atsauces materiāla(-u) vai atsauces kolekcijas(-u) iepirkšana)], kuru dēļ varētu rasties attaisnojoša situācija, kad tās nevar piemērot nekavējoties. Šādos gadījumos WADA nosaka paredzēto īstenošanas laiku un norāda tehniskās vēstules spēkā stāšanās dienu.]

      - Pēc apstiprināšanas tehniskā vēstule kļūst par neatņemamu LSS daļu un aizstāj visas iepriekšējās publikācijas par līdzīgu tēmu, tostarp tehnisko(-os) dokumentu(-us) un/vai LSS.

      - Attiecīgo tehnisko vēstuļu prasību ieviešana laboratorijas pārvaldības sistēmā un, ja tas nepieciešams ABP asins paraugu analīzei, ABP laboratorijas pārvaldības sistēmā ir obligāta, lai varētu saņemt un saglabāt attiecīgi WADA akreditāciju vai apstiprinājumu un lai paraugu analīzei varētu piemērot attiecīgo(-ās) analītiskās pārbaudes procedūru(-as).

1.1.4. Laboratoriju vadlīnijas

      - Laboratoriju vadlīnijas tiek izdotas, lai laboratorijām, ABP laboratorijām un citām WADA ieinteresētajām personām sniegtu norādījumus par jaunajām analītiskajām metodēm vai procedūrām, ko apstiprinājusi WADA. Attiecīgos gadījumos WADA laboratoriju vadlīnijas groza un/vai svītro.

      - Laboratoriju vadlīnijas apstiprina Laboratoriju ekspertu grupa (LabEG), un tās tiek publicētas WADA tīmekļvietnē.

      - Laboratoriju vadlīniju īstenošana nav obligāta. Tomēr laboratorijas un ABP laboratorijas tiek aicinātas pēc iespējas ievērot ieteikumus par labāko praksi, kas ietverti attiecīgajās laboratoriju vadlīnijās.

1.1.5. Tehniskās piezīmes

      - Tehniskās piezīmes tiek izdotas, lai laboratorijām sniegtu sīkus tehniskos norādījumus par konkrētu analītisko metožu vai procedūru izpildi.

      - Tehniskās piezīmes apstiprina LabEG. Tehniskās piezīmes tiek sniegtas vienīgi laboratorijām un netiek publicētas WADA tīmekļa vietnē.

      - Tehniskajās piezīmēs izklāstīto ieteikumu ieviešana nav obligāta. Tomēr laboratorijas tiek aicinātas pēc iespējas ievērot tehniskos norādījumus, kas ietverti tehniskajās piezīmēs.

1.2. Paraugu analīze

Parauga analīze ir analītiskās pārbaudes procesa daļa un ietver aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai tās(-o) metabolīta(-u) vai arī aizliegto vielu vai aizliegto metožu lietošanas marķiera(-u) klātbūtnes noteikšanu, identificēšanu un – dažos gadījumos – uzrādīšanu, ja tiek pārsniegta robežvērtība, cilvēka bioloģiskajos šķidrumos un audos.

Laboratorijas, ievērojot LSS Ētikas kodeksa noteikumus (sk. A pielikumu) var pieņemt paraugus citu veidu analīzēm, uz kurām neattiecas WADA akreditācija (piemēram, pārbaudes sporta veidos, kur sacensībās ir iesaistīti dzīvnieki, tiesu medicīniskās pārbaudes, klīniskās pārbaudes, atkarību izraisošu vielu lietošanas pārbaudes). Uz jebkādām šāda veida pārbaudēm neattiecas WADA laboratorijas akreditācija, un tādēļ uz tām neattiecas LSS, tehnisko dokumentu vai tehnisko vēstuļu prasības. Lai novērstu šaubas, pārbaudes ziņojumos vai citā dokumentācijā vai korespondencē, kas saņemta no laboratorijām, netiek paziņots vai norādīts, ka uz šādām pārbaudēm attiektos WADA akreditācijas statuss.

ABP laboratorijas var pieņemt paraugus arī citu veidu analīzēm, uz kurām neattiecas WADA apstiprinājums (piemēram, tiesu medicīniskās pārbaudes, klīniskās pārbaudes, atkarību izraisošu vielu lietošanas pārbaudes). Lai novērstu šaubas, pārbaudes ziņojumos vai citā dokumentācijā vai korespondencē, kas saņemta no ABP laboratorijām, netiek paziņots vai norādīts, ka uz šādām pārbaudēm attiektos WADA apstiprinājuma statuss.

1.3. WADA laboratorijas akreditācijas sistēma un laboratorijas apstiprinājums attiecībā uz ABP

WADA laboratorijas akreditācijai un laboratorijas apstiprinājumam attiecībā uz ABP ir divi galvenie elementi: LSS otrā daļa (laboratorijas akreditācijas un laboratorijas apstiprinājuma attiecībā uz ABP prasības un darbības standarti) un trešā daļa (pielikumi).

- LSS otrajā daļā ir izklāstītas prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu un saglabātu WADA akreditāciju un procedūras šo prasību izpildei, kā arī prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu un saglabātu WADA apstiprinājumu attiecībā uz ABP (4.0. sadaļa). Tajā aplūkota arī ISO/IEC 17025 piemērošana dopinga kontroles jomā (5.0. sadaļa) un ietverts WADA ārējās kvalitātes novērtēšanas shēmas (EQAS) apraksts (6.0. sadaļa), kā arī procedūras, lai izvērtētu laboratorijas EQAS un WADA veikto kārtējo analītisko pārbaudi (7.0. sadaļa). LSS otrās daļas mērķis ir sekmēt konsekventu ISO/IEC 17025 un specifisko LSS prasību piemērošanu attiecībā uz analītiskajām pārbaudēm dopinga kontrolei, ko veic laboratorijas un ABP laboratorijas, kā arī atvieglot akreditācijas iestādēm un WADA laboratoriju un ABP laboratoriju atbilstības novērtēšanu.

- LSS trešajā daļā ir visi pielikumi. A pielikumā (Ētikas kodekss), B pielikumā (Akreditācijas un analītisko pārbaužu prasības lieliem sporta pasākumiem) un C pielikumā (Procedūras noteikumi) aprakstītas ētikas un tiesību normas, kas jāievēro, lai saglabātu WADA akreditāciju laboratorijai vai laboratorijas apstiprinājumu attiecībā uz ABP, kā arī īpašas prasības analītisko pārbaužu veikšanai lielu sporta pasākumu laikā.

Lai saskaņotu laboratoriju akreditāciju ar ISO/IEC 17025 prasībām un ABP laboratoriju apstiprinājumu ar ISO/IEC 17025 (vai ISO 15189) prasībām, kā arī specifiskajām WADA akreditācijas vai apstiprinājuma prasībām, akreditācijas iestādēm novērtēšanas procesā kā atsauces dokumenti ir jāizmanto LSS, tostarp piemērojamie pielikumi, tehniskie dokumenti, tehniskās vēstules un laboratoriju vadlīnijas.

[Piezīme. Lai gan laboratorijām ir jābūt akreditētām saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām (piemērojamas testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām), ABP laboratorijas var tikt akreditētas saskaņā ar ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 (piemērojams medicīniskajām laboratorijām) standartu.]

Ja piemērojamā EQAS un kārtējā analītiskajā pārbaudē laboratorijas veiktspēja ir apmierinoša, laboratorijai tiek saglabāta WADA akreditācija vai apstiprinājums attiecībā uz ABP. Laboratoriju un ABP laboratoriju EQAS veiktspēju WADA nepārtraukti uzrauga, un attiecīgos gadījumos tā tiek pārskatīta akreditācijas iestādes noteiktajā novērtēšanas procesā. Tāpēc trešās personas nedrīkst laboratoriju vai ABP laboratoriju apstrīdēt vai izvirzīt prasības, lai tā sniegtu EQAS datus vai saistīto EQAS dokumentāciju.

Termini, kas ir izmantoti šajā starptautiskajā standartā un ir definēti Kodeksā, ir rakstīti kursīvā. Termini, kas ir definēti šajā vai citā starptautiskajā standartā, ir pasvītroti.

2.0. Kodeksa noteikumi

Turpmāk norādītie 2021. gada Kodeksa panti ir tieši saistīti ar Laboratoriju starptautisko standartu; ar tiem var iepazīties, skatot pašu Kodeksu:

    - Kodeksa 2. pantu “Antidopinga noteikumu pārkāpumi”;

    - Kodeksa 3. pantu “Dopinga pierādījums”;

    - Kodeksa 4. pantu “Aizliegto vielu un metožu saraksts”;

    - Kodeksa 6. pantu “Paraugu analīze”;

    - Kodeksa 10. pantu “Individuālās sankcijas”;

    - Kodeksa 13. pantu “Rezultātu pārvaldība. Pārsūdzības”;

    - Kodeksa 14. pantu “Konfidencialitāte un ziņošana”;

3.0. Definīcijas un interpretācija

3.1. Turpmāk norādīti 2021. gada Kodeksā definētie termini, kas tiek izmantoti Laboratoriju starptautiskajā standartā

ADAMS – antidopinga administrācijas un pārvaldības sistēma ir datu ievadīšanai, uzglabāšanai, datu koplietošanai un ziņošanai paredzēts datubāzu pārvaldības tīmekļa instruments, kas izstrādāts, lai atbalstītu ieinteresēto personu un WADA veiktos dopinga apkarošanas pasākumus, ievērojot tiesību aktus datu aizsardzības jomā.

Aizliegtā metode – jebkura metode, kas aizliegto vielu un metožu sarakstā norādīta kā aizliegta.

Aizliegtā viela – jebkura viela vai vielu kategorija, kas aizliegto vielu un metožu sarakstā norādīta kā aizliegta.

Aizliegto vielu un metožu saraksts – saraksts, kurā norādītas aizliegtās vielas un aizliegtās metodes.

Antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas (“sekas”) – ja sportists vai cita persona pārkāpj kādu antidopinga noteikumu, tā sekas varētu būt viens vai vairāki no šādiem sodiem: a) anulēšana ir konkrētajās sacensībās vai sporta pasākumā gūto sportista rezultātu anulēšana, piemērojot visas no tā izrietošās sekas, tostarp atsavinot visas medaļas, punktus un balvas; b) diskvalifikācija nozīmē to, ka sportistam vai citai personai antidopinga noteikumu pārkāpuma dēļ uz noteiktu laiku ir aizliegts piedalīties sacensībās vai citos pasākumos, kā arī aizliegts saņemt finansējumu, kā noteikts 10. panta 12. punkta 1. apakšpunktā; c) pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās nozīmē to, ka sportistam vai citai personai uz laiku ir aizliegts piedalīties sacensībās vai pasākumā, līdz tiek pieņemts galīgais lēmums lietā, ko skata saskaņā ar 8. pantu; d) finansiālas sekas nozīmē finansiālas sankcijas par antidopinga noteikumu pārkāpumu lai atlīdzinātu izmaksas, kas saistītas ar šādu pārkāpumu; e) informācijas publiskošana ir informācijas izplatīšana plašai sabiedrībai vai citām personām, ne tikai tām, kas ir tiesīgas saņemt iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar 14. pantu. Komandu sporta veidos 11. pantā paredzētās sekas varētu vērst arī pret komandām.

Antidopinga organizācija – WADA vai parakstītājs, kas atbild par antidopinga noteikumu pieņemšanu attiecībā uz jebkura dopinga kontroles procesa posma sākšanu, īstenošanu vai izpildi. Antidopinga organizācija ir, piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, citas lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, kas veic pārbaudes savos rīkotajos sporta pasākumos, starptautiskās federācijas un valstu antidopinga organizācijas.

Ārpus sacensībām – jebkurš laikposms ārpus sacensību laika.

CAS – Sporta šķīrējtiesa.

Deleģētas trešās personas – jebkura persona, kurai antidopinga organizācija deleģē veikt jebkuru dopinga kontroles vai antidopinga izglītības programmu aspektu, tostarp, bet ne tikai, trešās personas vai citas antidopinga organizācijas, kuras veic paraugu vākšanu vai sniedz citus dopinga kontroles pakalpojumus vai īsteno antidopinga izglītības programmas antidopinga organizācijai, vai personas, kas darbojas kā neatkarīgi darbuzņēmēji, kuri sniedz dopinga kontroles pakalpojumus antidopinga organizācijai (piemēram, dopinga kontrolieri, kuri nav darbinieki, vai pavadoņi). Šī definīcija neietver CAS.

Diskvalifikācija – sk. iepriekš “antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas”.

Dopinga kontrole – visi pasākumi un procesi no pārbaužu veikšanas plānošanas līdz pārsūdzības galīgai izskatīšanai un seku izpildei, tostarp visi starppasākumi un starpprocesi, piemēram, bet ne tikai, pārbaužu veikšana, izmeklēšana, informācijas sniegšana par atrašanās vietu, TLA, paraugu vākšana un apstrāde, laboratoriskā analīze, rezultātu pārvaldība, kā arī izmeklēšana vai tiesvedība saistībā ar 10. panta 14. punkta pārkāpumiem (statuss diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma laikā).

Falsifikācija – apzinātas darbības, kas grauj dopinga kontroles procesu, bet kas pretējā gadījumā nebūtu iekļautas aizliegto metožu definīcijā. Falsifikācija tostarp ir kukuļa piedāvāšana vai pieņemšana, lai veiktu vai neveiktu kādu darbību, parauga vākšanas kavēšana, parauga analīzes ietekmēšana vai padarīšana par neiespējamu, antidopinga organizācijai vai TLA komitejai, vai lietas izskatīšanas komisijai iesniegto dokumentu viltošana, liecinieku nepatiesu liecību iegūšana, jebkuru citu krāpniecisku darbību veikšana pret antidopinga organizāciju vai lietas izskatīšanas komisiju nolūkā ietekmēt rezultātu pārvaldību vai seku izpildi, kā arī jebkura cita līdzīga apzināta iejaukšanās vai mēģinājums iejaukties attiecībā uz jebkuru dopinga kontroles aspektu.

Izšķiršanas robeža – rezultāta vērtība attiecībā uz sliekšņa vielu paraugā, kuras pārsniegšanas gadījumā ir jāpaziņo par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, kas definēti Laboratoriju starptautiskajā standartā.

Kodekss – Pasaules Antidopinga kodekss.

Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas – valstu olimpisko komiteju kontinentālās apvienības un citas starptautiskas vairāku sporta veidu organizācijas, kas rīko kontinentālus, reģionālus vai citus starptautiskus sporta pasākumus.

Lietošana – jebkādas aizliegtas metodes vai aizliegtas vielas izmantošana, uzsmērēšana, iekšķīga lietošana, injicēšana vai cita veida lietošana.

Marķieris – tāds savienojums, savienojumu grupa vai bioloģiski parametri, kas norāda uz aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanu.

Metabolīts – jebkura viela, kas veidojusies biotransformācijas procesā.

Mērķpārbaude – noteiktu sportistu atlase pārbaudei, pamatojoties uz Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem.

Minimālais ziņošanas līmenis – paredzamā aizliegtas vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija paraugā, kuras nepārsniegšanas gadījumā WADA akreditētajām laboratorijām nevajadzētu ziņot, ka paraugam ir nelabvēlīgi analīžu rezultāti.

Nelabvēlīgi analīžu rezultāti – WADA akreditētas laboratorijas vai citas WADA apstiprinātas laboratorijas ziņojums, kurā saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu ir norādīts, ka paraugā konstatēta aizliegtas vielas vai tās metabolītu vai marķieru klātbūtne vai pierādījumi par aizliegtas metodes lietošanu.

Netipiska atrade – WADA akreditētas laboratorijas vai citas WADA apstiprinātas laboratorijas ziņojums, kurā saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu vai attiecīgajiem tehniskajiem dokumentiem ir noteikta prasība veikt papildu izmeklēšanu pirms nelabvēlīga analīžu rezultāta konstatēšanas.

Parakstītāji – struktūras, kas parakstījušas Kodeksu un piekritušas ievērot Kodeksa noteikumus saskaņā ar 23. pantu.

Paraugs – jebkāds bioloģiskais materiāls, kas ņemts, lai veiktu dopinga kontroli.

Pārbaude – dopinga kontroles procesa daļas, kas ietver pārbaužu veikšanas plānošanu, paraugu vākšanu, paraugu apstrādi un paraugu transportēšanu uz laboratoriju.

Persona – fiziska persona, organizācija vai cita struktūra.

Rezultātu pārvaldība – process, kas ietver termiņu starp paziņojuma sniegšanu saskaņā ar Rezultātu pārvaldības starptautiskā standarta 5. pantu vai atsevišķos gadījumos (piemēram, netipiska atrade, sportista bioloģiskā pase, prasības sniegt informāciju par atrašanās vietu neizpilde) šādus iepriekšējas paziņošanas pasākumus, kas skaidri paredzēti Rezultātu pārvaldības starptautiskā standarta 5. pantā, apsūdzības izvirzīšanu un jautājuma galīgo izlemšanu, tostarp lietas izskatīšanas procesa noslēgumu pirmajā instancē vai pārsūdzības izskatīšanā (ja tika iesniegta apelācija).

Sacensības – Vienas sacīkstes, sacensības, spēle vai atsevišķa sporta sacensība. Piemēram, basketbola spēle vai olimpiskā 100 metru skrējiena fināls vieglatlētikā. Posmu sacensībās un citās sporta sacensībās, kur balvas piešķir, pamatojoties uz attiecīgās dienas vai cita starpposma rezultātiem, atšķirības starp sacensībām un sporta pasākumu ir noteiktas attiecīgās starptautiskās federācijas noteikumos.

Sacensību laiks – laika posms, kas sākas plkst. 23.59 dienā pirms sacensībām, kurās sportistam paredzēts piedalīties, līdz sacensību beigām un ar šādām sacensībām saistītā parauga vākšanas procesam. Tomēr attiecībā uz konkrētu sporta veidu WADA var apstiprināt citu definīciju, ja starptautiskā federācija sniedz pārliecinošu pamatojumu, ka attiecīgajam sporta veidam ir nepieciešama cita definīcija; pēc tam, kad WADA ir apstiprinājusi attiecīgo definīciju, to ievēro visas attiecīgā sporta veida lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas.

[Piezīme. Vispārpieņemta definīcija terminam “sacensību laiks” garantē lielāku saskaņotību sportistu starpā visos sporta veidos, sportistu starpā novērš vai samazina neskaidrības par attiecīgo termiņu pārbaužu veikšanai sacensību laikā, novērš nejaušus nelabvēlīgus analīžu rezultātus starp sacensībām sporta pasākuma laikā un un palīdz novērst to, ka jebkādi iespējamie snieguma uzlabojumi no vielām, kas aizliegtas ārpus sacensību laika, būtu novērojami arī sacensību laikā.]

Sporta pasākums – vienas pārvaldības struktūras organizēta atsevišķu sacensību kopīga virkne (piemēram, olimpiskās spēles, Starptautiskās federācijas pasaules meistarsacīkstes vai Amerikas sporta spēles).

Sportista bioloģiskā pase (ABP) – Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā un Laboratoriju starptautiskajā standartā noteikto datu apkopošanas un salīdzināšanas programma un metodes.

Sportists – jebkura persona, kas starptautiskā līmenī (kā noteikusi katra starptautiskā federācija) vai valsts līmenī (kā noteikusi katra valsts antidopinga organizācija) piedalās sporta sacensībās. Antidopinga organizācija pēc saviem ieskatiem var piemērot antidopinga noteikumus sportistam, kas nav ne starptautiska, ne valsts līmeņa sportists, un tādējādi termina “sportists” definīciju attiecināt uz šiem sportistiem. Attiecībā uz sportistiem, kas nav ne starptautiska, ne valsts līmeņa sportisti, antidopinga organizācija varētu izvēlēties: veikt ierobežotas pārbaudes vai pārbaudes neveikt vispār, analizēt paraugus, izmantojot aizliegto vielu nepilnu izvēlni, ierobežotā apmērā pieprasīt vai vispār nepieprasīt informāciju par atrašanās vietu vai iepriekš nepieprasīt TLA. Tomēr, ja kāds no antidopinga organizācijai pakļautajiem sportistiem, kuru tā izvēlas pārbaudīt un kurš sacenšas zemākā sacensību līmenī, nevis starptautiskā vai valsts līmenī, ir pārkāpis 2. panta 1., 3. vai 5. punktā minētos antidopinga noteikumus, jāpiemēro Kodeksā noteiktās sekas. Lai pildītu Kodeksa 2. panta 8. un 9. punkta prasības un informētu un izglītotu antidopinga jautājumos, sportists ir jebkura persona, kuru sporta pasākumos piedalīties norīkojis attiecīgais parakstītājs, valdība vai cita sporta organizācija, kas pieņēmusi Kodeksu.

[Piezīme. Personas, kuras piedalās sporta pasākumos, var iedalīt kādā no šīm piecām kategorijām: 1) starptautiska līmeņa sportists; 2) valsts līmeņa sportists; 3) sportists, kurš nesacenšas starptautiskā vai valsts līmenī, bet kurš atrodas starptautiskās federācijas vai valsts antidopinga organizācijas uzraudzībā; 4) amatieru līmeņa sportists un 5) indivīdi, kurus neuzrauga vai nevēlas uzraudzīt ne starptautiskā federācija, ne valsts antidopinga organizācija. Visiem starptautiska un valsts līmeņa sportistiem ir jāievēro Kodeksa antidopinga noteikumi; precīzas starptautiska un valsts mēroga sporta definīcijas ir jānosaka starptautisko federāciju un valstu antidopinga organizāciju antidopinga noteikumos.]

Starptautiskais standarts – WADA pieņemts standarts, kas papildina Kodeksu. Ja starptautiskajā standartā (pretstatā citiem alternatīviem standartiem, praksei vai procedūrām) noteiktās prasības ir izpildītas, var secināt, ka starptautiskajā standartā norādītās procedūras ir veiktas pienācīgi. Starptautiskajos standartos ir iekļauti visi tehniskie dokumenti, kas izdoti atbilstīgi attiecīgajam starptautiskajam standartam.

Tehniskais dokuments – dokuments, kuru laiku pa laikam pieņem un publicē WADA un kurā iekļautas obligātās tehniskās prasības par konkrētiem tematiem antidopinga jomā, kā noteikts starptautiskajā standartā.

Terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA) – terapeitiskās lietošanas atļauja ļauj sportistam, kam ir noteikts medicīniskais stāvoklis, lietot aizliegtu vielu vai izmantot aizliegtu metodi, bet tikai tad, ja ir izpildīti 4. panta 4. punkta nosacījumi un Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta kritēriji.

Valsts antidopinga organizācija – tādas valsts pilnvarotas struktūras, kam valsts līmenī ir galvenās pilnvaras un atbildība pieņemt un īstenot antidopinga noteikumus, norīkot paraugu vākšanu, veikt pārbaužu rezultātu pārvaldību un lietu izskatīšanu. Ja kompetentā(-ās) valsts iestāde(-es) nav piešķīrusi(-šas) šādas pilnvaras, šādas struktūras funkcijas pilda valsts olimpiskā komiteja vai tās pilnvarota iestāde.

Valsts olimpiskā komiteja – Starptautiskās Olimpiskās komitejas atzīta organizācija. Termins “valsts olimpiskā komiteja” attiecas arī uz valsts sporta konfederāciju tajās valstīs, kurās valsts sporta konfederācija pilda valsts olimpiskās komitejas ierastos pienākumus antidopinga jomā.

WADA – Pasaules Antidopinga aģentūra.

3.2. Laboratoriju starptautiskajā standartā definētie termini

ABP laboratorija – laboratorija, kas nav citādi WADA akreditēta laboratorija un kas ir saņēmusi WADA apstiprinājumu izmantot analītiskās metodes un procedūras ABP programmas hematoloģijas moduļa atbalstam saskaņā ar neakreditēto laboratoriju apstiprināšanas kritērijiem attiecībā uz ABP.

Alikvota – daļa no bioloģiskā šķidruma (piemēram, urīna, asiņu) parauga, kas iegūts no sportista un ko izmanto analīzēs.

Analizējamā viela – zināma arī (vai arī attiecīgi tiek saukta) kā viela, savienojums vai mērāmais lielums, kas tiek analizēta un/vai noteikta bioloģiskajā audu paraugā, izmantojot analītiskās pārbaudes procedūru, kuru veic kontrolētos analītiskajos un laboratorijas apstākļos. Veicot antidopinga pasākumus, analizējamā viela varētu būt aizliegta viela, aizliegtās vielas metabolīts vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieris.

Analītiskā metode – analītiskās pārbaudes procedūra, pārbaudes metode.

Analītiskā pārbaude – tās laboratorijā veiktās dopinga kontroles procesa daļas, kas iekļauj paraugu apstrādi, analīzi un ziņošanu par rezultātiem.

Analītiskās pārbaudes procedūra – nolūkam atbilstīga procedūra, kuras piemērotība pierādīta metožu validācijas procesā un kuru izmanto analizējamo vielu noteikšanai, identificēšanai un/vai daudzuma noteikšanai paraugā, lai veiktu dopinga kontroli, saskaņā ar LSS un attiecīgo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju vadlīnijām. Analītiskās pārbaudes procedūra tiek saukta arī par analītisko metodi vai pārbaudes metodi (vai arī ir zināma ar šādiem nosaukumiem).

Analītisko pārbaužu ierobežojums (ATR) – WADA noteikts ierobežojums laboratorijai izmantot norādīto(-ās) analītiskās pārbaudes procedūru(-as) vai noteiktas(-u) klases(-šu) aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi paraugiem.

Analīzes sertifikāts – materiāls, kuru laboratorija vai ABP laboratorija sagatavojusi pēc APMU, ekspertu grupas vai WADA pieprasījuma atbilstoši tehniskajam dokumentam par laboratoriskās dokumentācijas paketēm (TD LDOC), lai apstiprinātu analīžu rezultātu paraugam, kas ir atzīts par atbilstīgu sportista bioloģiskās pases urīna vai asins marķiera bāzes līnijas līmenim.

Apstiprināšanas procedūra (CP) – analītiska pārbaudes procedūra, kuras mērķis ir apstiprināt vienas vai vairāku konkrētu aizliegto vielu, viena vai vairāku konkrētu aizliegtās vielas metabolītu vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieru klātbūtni paraugā un/vai, ja atbilstīgi, apstiprināt to koncentrāciju/attiecību/vērtību un/vai noteikt to izcelsmi (eksogēna vai endogēna).

Apturēšana – laboratorijas WADA akreditācijas vai laboratorijas ABP apstiprinājuma pagaidu atsaukšana.

Apturēšana uz laiku – laboratorijas WADA akreditācijas vai laboratorijas ABP apstiprinājuma apturēšana uz laiku, kamēr nav pieņemts galīgais WADA lēmums par akreditācijas statusu.

Atbilstīgs(-ība) mērķim – piemērots paredzētajam mērķim un atbilstīgs ISO/IEC 17025 vai ISO 15189, kā arī – attiecīgos gadījumos – LSS un attiecīgajam(-iem) tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem) un tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm).

Atcelšana – laboratorijas WADA akreditācijas vai laboratorijas ABP apstiprinājuma galīga anulēšana.

Atkārtojamība (sr) – to rezultātu mainība, kas laboratorijā iegūti, īsā laika posmā izmantojot to pašu metodi, vienu laborantu, aprīkojuma vienību u. tml. To sauc arī par partiju/procesu savstarpējo precizitāti.

Atsauces kolekcija (RC) – kolekcija, kurā iekļauti zināmas izcelsmes paraugi vai izolāti, ko varētu izmantot nezināmas vielas identitātes noteikšanai. Piemēram, labi izpētīts paraugs, kas iegūts, veicot kontrolētu lietošanu vai in vitro pētījumus, kuros noteikta interesējošās vielas klātbūtne.

Atsauces materiāls (RM) – atsauces viela vai atsauces standarts, kas ir pietiekami raksturots, homogēns un stabils attiecībā uz vienu vai vairākām noteiktām īpašībām un kas ir atzīts par piemērotu paredzētajai lietošanai analītiskās pārbaudes procedūrā.

Atveidojamība (sR) – to rezultātu mainība, kas iegūti, dažādām laboratorijām analizējot viena parauga alikvotas. Atveidojamība ir iegūto rezultātu īpašība, kas raksturo dažādu laboratoriju iegūto analīžu rezultātu izmērāmu sakritību.

Ārējā kvalitātes novērtēšanas shēma (EQAS) – laboratorijas veiktspējas kvalitātes novērtēšanas programma, kas ietver tādu urīna vai asins paraugu periodisku izdalīšanu (ko veic WADA) laboratorijām un pārbaudāmajām laboratorijām, kuriem ir jāveic analīzes attiecībā uz aizliegtu vielu un/vai to metabolītu vai aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanas marķiera(-u) esību vai neesību. EQAS ietver arī asins paraugu nodošanu ABP laboratorijām, lai tās veiktu sportista bioloģiskās pases asins marķieru analīzi. EQAS paraugi varētu būt atklāti (t. i., paredzēti mācību vajadzībām; šādos gadījumos to saturs varētu būt norādīts), aklie vai dubultaklie paraugi (šādos gadījumos to saturs laboratorijām nav zināms).

Caurmēra precizitāte (sw) – rezultātu pārmaiņas, kas novērotas, ja laboratorijā maina vienu vai vairākus faktorus, piemēram, laiku, aprīkojumu vai operatoru. To sauc arī par precizitāti starp partijām/piegājieniem.

Elastīga ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma – laboratorijas akreditācijas statuss, kas attiecīgos gadījumos nodrošina iespēju laboratorijai veikt un īstenot ierobežotas izmaiņas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, pirms akreditācijas iestāde veic novērtēšanu. Sīki izstrādātu aprakstu par elastīgu ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu sk. 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļā.

[Piezīme. Atbilstoši akreditācijas iestādes noteiktajam elastīgas akreditācijas darbības jomas jēdzienu var attiecināt arī uz ABP asins marķieru analīzi, ja tā ir iekļauta ISO 15819 ABP laboratoriju akreditācijas darbības jomā.]

Galvenā cēloņa analīze (RCA) – izmeklēšana, ko veic, lai identificētu vienu vai vairākus neatbilstības pamatcēloņus, pamatojoties uz tādu objektīvu pierādījumu vākšanu, kas iegūti, novērtējot iespējamos faktorus, kas radījuši neatbilstību. Novēršot galveno cēloni, tiek novērsta neatbilstības atkārtošanās; turpretī, novēršot cēlonisko faktoru, var uzlabot rezultātu, bet tādējādi netiek droši novērsta problēmas atkārtošanās.

Identificēšanas robeža (LOI) – tehniskās veiktspējas analītiskais parametrs hromatogrāfijas masspektrometrijas apstiprināšanas procedūrām. LOI tiek noteikta metodes validācijas laikā, lai izvērtētu kļūdaini negatīvu rezultātu skaitu noteiktā koncentrācijas līmenī. Attiecībā uz analizējamo vielu (kurai ir pieejams atsauces materiāls) pārbaudes metodes LOI ir mazāka par MRPL, ja kļūdaini negatīvi rezultāti ir 5 %.

[Piezīme. Tā kā LOI ir kļūdaini negatīvu rezultātu novērtējums, laboratorijas var paziņot rezultātus zem novērtētās LOI attiecīgā gadījumā kā nelabvēlīgus analīžu rezultātus vai netipiskas atrades, ja analizējamā viela paraugā tiek identificēta atbilstoši kritērijiem, kas norādīti tehniskajā dokumentā par hromatogrāfijas masspektrometrijas identifikācijas kritērijiem (TD IDCR).]

Izšķirtspēja – spēja, veicot analītiskās pārbaudes procedūru, attiecīgā gadījumā paraugā noteikt vai identificēt interesējošo vielu.

Kvantifikācijas robeža (LOQ) – pārbaudes tehniskās veiktspējas analītiskais parametrs. Zemākā analizējamās vielas koncentrācija paraugā, kas norādītajos pārbaudes metodes apstākļos var tikt kvantitatīvi noteikta ar pieņemamu precizitāti un ticamību (t. i., pieļaujamu mērījuma nenoteiktību).

Laboratorija – WADA akreditēta(-as) laboratorija(-as), kas izmanto pārbaužu metodes un procesus, lai saistībā ar dopinga kontroles pasākumiem sniegtu pierādāmus datus aizliegto vielu un metožu sarakstā iekļauto aizliegto vielu vai aizliegto metožu lietošanas konstatēšanai un/vai identificēšanai un – vajadzības gadījumā – sliekšņa vielas daudzuma noteikšanai urīna paraugos un citās bioloģiskajās matricās.

Laboratorijas ekspertu grupa (LabEG) – laboratorijas ekspertu grupa, kas atbildīga par konsultāciju, ieteikumu un norādījumu sniegšanu WADA attiecībā uz kopējo antidopinga laboratorijas akreditācijas un ABP apstiprinājuma pārvaldību, laboratorijas un ABP laboratorijas disciplināro atbildību, atkārtotas akreditācijas un apstiprināšanas procesiem, kā arī laboratorijas un ABP laboratorijas uzraudzības pasākumiem.

Laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēde – dokumentācija, kas tiek uzturēta laboratorijā, lai reģistrētu uzraudzības (ko veic persona(-as) vai glabāšanas procesā), kā arī darbību, kas tiek veiktas ar analītiskajai pārbaudei paņemto paraugu vai jebkuru šādai pārbaudei paņemta parauga alikvotu, hronoloģisko izsekojamību.

[Piezīme. Laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēde parasti tiek dokumentēta rakstveidā vai elektroniski, reģistrējot katras ar paraugu vai alikvotu veiktās darbības datumu, vietu, darbības veidu un personu, kas veic darbību.]

Laboratoriskās dokumentācijas pakete (LDP) – materiāls, kuru laboratorija sagatavojusi pēc pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA pieprasījuma atbilstoši tehniskajam dokumentam par laboratoriskās dokumentācijas paketēm (TD LDOC), lai apstiprinātu tādu analīžu rezultātu kā nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade.

Laboratoriju vadlīnijas (LG) – laboratoriju labākās prakses ieteikumi, ko sniedz WADA, lai varētu risināt jautājumus, kas saistīti ar konkrētām laboratoriju darbībām, vai sniegtu tehniskās prasības un norādījumus par rezultātu interpretēšanu un paziņošanu, veicot konkrētas(-u) aizliegtas(-u) vielas(-u) un/vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) analīzi, vai par konkrētu laboratorijas procedūru piemērošanu.

[Piezīme. Laboratoriju vadlīnijas tiek publicētas WADA tīmekļa vietnē; to piemērošana nav obligāta, un vēlāk tās varētu daļēji vai pilnībā tikt iekļautas tehniskajā(-os) dokumentā(-os) vai LSS. Laboratoriju vadlīnijas apstiprina LabEG.]

Liels sporta pasākums – atsevišķu starptautisku sacensību virkne, kas norit vienlaikus un ko rīko starptautiska daudzu sporta veidu organizācija, kura darbojas kā pārvaldības struktūra (piemēram, Olimpiskās spēles, Panamerikas sporta spēles).

Mērījuma nenoteiktība (MU) – parametrs, kas saistīts ar mērījuma rezultātu un kas raksturo to daudzuma vērtību izkliedi, kuras attiecināmas uz mērījumu, un nodrošina noteiktā rezultāta ticamību [sk. tehnisko dokumentu par izšķiršanas robežām (TD DL)].

Minimālais prasītais veiktspējas līmenis (MRPL) – laboratorijas tehniskās veiktspējas minimālais analītiskais kritērijs, ko noteikusi WADA. Minimālā koncentrācija, kuras gadījumā ir paredzams, ka laboratorija, veicot kārtējās ikdienas darbības, regulāri noteiks un apstiprinās aizliegtas vielas vai aizliegtās vielas metabolīta vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes marķiera klātbūtni. Var būt iespējams un ir sagaidāms, ka atsevišķas laboratorijas sasniegs augstāku veiktspēju [sk. tehnisko dokumentu par minimālajiem prasītajiem veiktspējas līmeņiem (TD MRPL)].

Neatkarīgais liecinieks – persona, kuru pārbaudes iestāde, laboratorija vai WADA uzaicinājusi novērot sportista “B” parauga atvēršanu un sākotnējo alikvotēšanu. Neatkarīgais liecinieks nav darbinieks, un attiecīgos gadījumos tam nav personīgas finansiālās attiecības ar sportistu vai viņa pārstāvi(-jiem), laboratoriju, paraugu savākšanas iestādi, pārbaudes iestādi/ deleģētajām trešajām personām/ rezultātu pārvaldības iestādi vai WADA. Tomēr neatkarīgajam lieciniekam par sniegtajiem pakalpojumiem var izmaksāt atlīdzību.

Negatīvs rezultāts – pārbaudes rezultāts, kas saņemts no laboratorijas un kurā saskaņā ar spēkā esošo LSS un/vai tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem) un/vai tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) ir secināts, ka, pamatojoties uz piemērojamo(-ajām) sākotnējo(-ajām) pārbaudes procedūru(-ām) vai apstiprināšanas procedūru(-ām), paraugā nav atrasta(-as, -i) aizliegta(-as) viela(-as) vai to metabolīti vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) (kas ietvertas pieprasītajā analītiskās pārbaudes izvēlnē) lietošanas marķieri vai pierādījumi.

Nobīde (b) – izmērītā rezultāta novirze no paredzētās vērtības vai atsauces vērtības, ja tiek izmantota pilna mērījumu procedūra.

Noteikšanas robeža (LOD) – pārbaudes tehniskās veiktspējas analītiskais parametrs. Zemākā analizējamās vielas koncentrācija paraugā, kas norādītajos pārbaudes metodes apstākļos parasti var tikt noteikta, bet ne vienmēr to var identificēt vai noteikt tās daudzumu.

Papildu analīze – LSS ar terminu “papildu analīze” saprot laboratorijas veiktu “A” parauga vai “B” parauga papildanalīzi pēc tam, kad laboratorija paziņojusi analīžu rezultātu šim “A” paraugam vai “B” paraugam.

[Piezīme. Laboratorijas iestādei nav noteikti nekādi ierobežojumi veikt atkārtotu vai apstiprināšanas analīzi vai analizēt paraugu ar papildu analīzes metodēm, vai veikt cita veida papildanalīzi “A” paraugam vai “B” paraugam pirms šī parauga analīžu rezultātu paziņošanas. Tā netiek uzskatīta par papildu analīzi.

Ja laboratorijai ir jāveic papildanalīze “A” paraugam vai “B” paraugam pēc šā parauga analīžu rezultāta paziņošanas (piemēram, papildu parauga analīzi EPO noteikšanai vai GC/C/IRMS analīzi, vai analīzi saistībā ar sportista bioloģisko pasi, vai savāktā parauga papildanalīzi), tā to var darīt pēc apstiprinājuma saņemšanas no pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes (ja tās atšķiras), vai WADA. Tomēr pēc tam, kad sportistam saskaņā ar Kodeksa 2. panta 1. punktu ir izvirzīta tāda apsūdzība par antidopinga noteikumu pārkāpumu, kuras pamatā ir aizliegtās vielas, aizliegtās vielas metabolīta(-u) vai aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes lietošanas marķiera(-u) klātbūtne paraugā, papildu analīzi šim paraugam drīkst veikt tikai ar sportista piekrišanu vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājumu (sk. Kodeksa 6. panta 5. punktu).

Papildu analīzi drīkst veikt tā pati laboratorija, kas veikusi sākotnējo analītisko pārbaudi, vai cita laboratorija vai arī cita WADA apstiprināta laboratorija, ievērojot pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes (ja tās atšķiras), vai WADA norādījumus. Jebkura cita antidopinga organizācija, kas vēlas veikt saglabāta parauga papildu analīzi, to drīkst darīt ar pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes (ja tās atšķiras), vai WADA atļauju un ir atbildīga par visu turpmāko rezultātu pārvaldību. WADA vai cita antidopinga organizācija sedz visas izmaksas, kas saistītas ar parauga glabāšanu vai papildu analīzi, ko ierosinājusi WADA vai šī antidopinga organizācija.]

Pārbaudes metode – analītiskās pārbaudes procedūra, analītiskā metode.

Sākotnējās pārbaudes procedūra (ITP) – analītiska pārbaudes procedūra, ko veic, lai identificētu paraugus, kuros varētu būt aizliegta viela, aizliegtās vielas metabolīts(-i) vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieri vai arī paaugstināts aizliegtas vielas, aizliegtās vielas metabolīta(-u) vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieru daudzums.

Sertificēts atsauces materiāls (CRM) – atsauces materiāls (RM), kura viena vai vairākas konkrētās īpašības raksturo metroloģiski apstiprināta procedūra un kuram pievienots sertifikāts, norādot konkrētās īpašības vērtību, ar to saistīto nenoteiktību un paziņojumu par metroloģisko izsekojamību.

Sliekšņa vērtība – sliekšņa vielas maksimāli pieļaujamais koncentrācijas līmenis, maksimāli pieļaujamā attiecība vai vērtība paraugā. Robežvērtība tiek izmantota izšķiršanas robežas noteikšanai, lai ziņotu par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi sliekšņa vielai.

Sliekšņa viela – eksogēna vai endogēna aizliegtā viela, aizliegtās vielas metabolīts vai marķieris, attiecībā uz kuru tas, ka identificēšanas vai kvantitatīvās noteikšanas procesā (piemēram, nosakot koncentrāciju, attiecību, vērtību) ir konstatēts, ka ir pārsniegta iepriekš noteiktā izšķiršanas robeža, vai – attiecīgos gadījumos – tas, ka ir noteikts, ka tā izcelsme ir eksogēna, nozīmē nelabvēlīgu analīžu rezultātu. Sliekšņa vielas kā tādas tiek identificētas tehniskajā dokumentā par izšķiršanas robežām (TD DL).

Sportista bioloģiskās pases pārvaldības struktūrvienība (APMU) – vienas vai vairāku personu veidota struktūrvienība, kas ir atbildīga par sportistu bioloģisko pasu savlaicīgu pārvaldību ADAMS par pasi atbildīgās organizācijas vārdā.

Tehniskā piezīme (TN) – tehniskie norādījumi, ko WADA sniedz laboratorijām, par konkrētu laboratorijas metožu vai procedūru veikšanu.

[Piezīme. Tehniskās piezīmes netiek uzskatītas par tehnisko dokumentu daļu, un tādēļ to piemērošana nav obligāta. Tehniskās piezīmes apstiprina LabEG, un tās stājas spēkā nekavējoties.]

Tehniskā vēstule (TL) – obligātas tehniskās prasības, ko WADA periodiski (ad hoc) nosaka, lai risinātu noteiktus jautājumus par konkrētas(-u) aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) analīzi, interpretēšanu un paziņošanu vai par konkrētu laboratorijas vai ABP laboratorijas procedūru piemērošanu.

[Piezīme. Tehniskās vēstules apstiprina WADA Izpildkomiteja, un tās tiek publiskotas WADA tīmekļvietnē. Tehniskās vēstules stājas spēkā nekavējoties, ja vien WADA nav noteikusi citādi.]

Varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts (PAAF) – tāda parauga pārbaudes rezultāta statuss, kas iegūts sākotnējā pārbaudes procedūrā un kas liecina par aizdomīgu rezultātu, kuram vēl nav veikta apstiprināšanas procedūra, kas sniegtu pārliecinošu pārbaudes rezultātu.

Viela, kas nav sliekšņa viela – viela, kas norādīta aizliegto vielu un metožu sarakstā un kuras identificēšana saskaņā ar tehnisko dokumentu par hromatogrāfijas masspektrometrijas identifikācijas kritērijiem (TD IDCR) vai citu(-iem) piemērojamo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem) nozīmē to, ka ir konstatēts nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

Ziņojums par koriģējošām darbībām (CAR) – ziņojums, kurā aprakstīts konstatētās neatbilstības galvenā cēloņa analīzes izmeklējums un koriģējošās darbības, kas tiek īstenotas, lai to novērstu. Attiecīgos gadījumos tajā apraksta arī uzlabojumus, kas noteikti, lai līdz minimumam samazinātu šādas neatbilstības atkārtošanās risku.

[Piezīme. Termins “koriģējoša darbība” ir plaši izplatīts ISO laboratoriju standartos, un to izmanto, lai raksturotu darbības, kas laboratorijai būtu jāveic darba gaitā radušos neatbilstību gadījumā. Šo terminu atzīst kā vienu no minimālajiem jautājumiem, ko risina laboratorijas pārvaldības sistēma. Tādējādi akreditācijas iestādes visā pasaulē izmanto ziņojumus par koriģējošām darbībām (CAR), lai saprastu un novērtētu, kā laboratorijas atrisina neatbilstības, tostarp neatbilstību apmēra un cēloņa analīzi (t. i., galvenā cēloņa analīzi).]

3.3. Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā definētie termini

Analīzēm piemērots urīna daudzums – vismaz 90 ml neatkarīgi no tā, vai laboratorija analizēs paraugā visas vai tikai dažas aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes.

Paraugu savākšanas iestāde – organizācija, kas atbild par paraugu savākšanu atbilstīgi Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta prasībām un ir vai nu 1) pati pārbaudes iestāde, vai arī 2) deleģēta trešā puse, kurai ir piešķirtas tiesības veikt pārbaudes vai ar kuru ir noslēgts attiecīgs apakšlīgums. Atbilstīgi Kodeksam pārbaudes iestāde vienmēr ir tieši atbildīga par Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta prasību ievērošanu saistībā ar paraugu vākšanu.

Paraugu savākšanas process – visas tās secīgās darbības, kuras ir tieši saistītas ar sportistu un kuras veic, sākot no brīža, kad sportistam tiek paziņots par pārbaudi, līdz brīdim, kad sportists pēc parauga(-u) nodošanas atstāj dopinga kontroles punktu.

Pārbaudes iestāde – antidopinga organizācija, kas pilnvaro pārbaužu veikšanu sportistiem, kuri ir tās pārraudzībā. Tā var pilnvarot deleģēto trešo personu veikt pārbaudes saskaņā ar antidopinga organizācijas pilnvarām un saskaņā ar tās noteikumiem. Šādu pilnvarojumu dokumentē. Antidopinga organizācija, kas pilnvarojusi pārbaužu veikšanu, saglabā pārbaudes iestādes statusu un atbilstīgi Kodeksam ir tieši atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka deleģētā trešā persona, kura veic pārbaudes, to dara saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta prasībām.

Pārbaužu veikšanas plāns – dokuments, ko sagatavojusi antidopinga organizācija, kura plāno to sportistu pārbaudes, ko tā ir pilnvarota pārbaudīt, saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta 4. pantā noteiktajām prasībām.

3.4. Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā definētie termini

[Bioloģiskā] pase – visu atsevišķam sportistam būtisko datu apkopojums, kurā var būt iekļauti marķieru garenprofili, konkrētā sportista unikālie heterogēnie faktori un cita būtiska informācija, kas palīdz novērtēt marķierus.

Par pasi atbildīgā organizācija – antidopinga organizācija, kas ir atbildīga par attiecīgā sportista [bioloģiskās] pases rezultātu pārvaldību un informācijas apmaiņu ar citu(-ām) antidopinga organizāciju(-ām) attiecībā uz būtisku informāciju šī sportista pasē.

Rezultātu pārvaldības iestāde – antidopinga organizācija, kura ir atbildīga par to, lai attiecīgajā gadījumā veiktu rezultātu pārvaldību.

3.5. Interpretācija

3.5.1. Laboratoriju starptautiskā standarta oficiālo tekstu publicē angļu un franču valodā. Ja starp teksta versijām angļu un franču valodā ir pretrunas, noteicošā ir teksta versija angļu valodā.

3.5.2. Līdzīgi kā Kodekss Laboratoriju starptautiskais standarts ir sagatavots, ņemot vērā proporcionalitātes un cilvēktiesību ievērošanas principus, kā arī citus piemērojamos tiesiskos principus. To interpretē un piemēro, ņemot vērā šos aspektus.

3.5.3. Piezīmes, kas sniegtas attiecībā uz vairākiem Laboratoriju starptautiskā standarta noteikumiem, tiek izmantotas šā standarta interpretācijai.

3.5.4. Ja vien nav noteikts citādi, atsauces uz sadaļām un pantiem ir atsauces uz Laboratoriju starptautiskā standarta sadaļām un pantiem.

3.5.5. Ja Laboratoriju starptautiskajā standartā lietots termins “dienas”, tas nozīmē kalendārās dienas, ja vien nav norādīts citādi.

3.5.6. Laboratoriju starptautiskā standarta pielikumiem ir tāds pats obligātais statuss kā pārējam starptautiskā standarta tekstam.

OTRĀ DAĻA. LABORATORIJAS AKREDITĀCIJA UN LABORATORIJAS APSTIPRINĀJUMS ABP RPRASĪBĀM UN DARBĪBAS STANDARTIEM

4.0. WADA laboratorijas akreditācijas un laboratorijas apstiprinājuma attiecībā uz ABP process un prasības

Šajā sadaļā izklāstītas īpašas prasības, kas laboratorijai jāizpilda, piesakoties WADA akreditācijai vai WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP, kā arī saņemot un saglabājot šo akreditāciju vai apstiprinājumu.

4.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija WADA akreditācijai

Principā jebkura laboratorija, kas atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem, varētu pieteikties, lai kļūtu par kandidējošo laboratoriju WADA akreditācijai. Tomēr WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem var pieņemt vai noraidīt pieteikumu laboratorijas kandidatūrai, ņemot vērā konstatētās vajadzības (vai to neesamību) attiecībā uz antidopinga analītisko pārbaudi reģionālā vai valsts mērogā vai citu iemeslu dēļ.

4.1.1. Intereses paušana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija rakstveidā oficiāli sazinās ar WADA, paužot ieinteresētību kļūt par WADA akreditētu laboratoriju.

4.1.2. Sākotnējās pieteikuma veidlapas iesniegšana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko nodrošina WADA un kuru pienācīgā kārtībā parakstījis laboratorijas vadītājs un, ja nepieciešams, uzņēmējas organizācijas (piemēram, universitātes, slimnīcas, valsts iestādes) vadītājs.

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija varētu iesniegt pieteikumu vienīgi tādā gadījumā, ja tās uzņēmēja valsts ir izpildījusi šādus nosacījumus:

      - tai ir valsts antidopinga programma, kuru vada valsts antidopinga organizācija un/vai reģionālā antidopinga organizācija, kura ievēro Kodeksa un Pasaules antidopinga programmas starptautisko standartu prasības;

      - tā ir ratificējusi UNESCO Konvenciju pret dopingu sportā un

      - tā ir veikusi ikgadējās finanšu iemaksas WADA.

Šie nosacījumi ir jādokumentē kā šī pieteikuma daļa.

4.1.3. Atbalsta vēstuļu iesniegšana

Pēc pieteikuma saņemšanas un iepriekš minēto nosacījumu izpildes pārbaudes WADA lūdz pieteikuma iesniedzējai laboratorijai iesniegt šādas atbalsta vēstules:

      - WADA pieņemamu uzņēmēju organizāciju (piemēram, universitāšu, slimnīcu, privāto organizāciju un/vai valsts institūciju) oficiālu(-as) atbalsta vēstuli(-es), kurās garantēts pietiekams ikgadējais finansiālais atbalsts vismaz trīs (3) gadiem, pienācīgu analītisko ierīču, mērinstrumentu un cilvēkresursu nodrošināšana, kā arī atbalsts mācību programmām, pētniecības un izstrādes darbībām;

      - oficiālu(-as) atbalsta vēstuli(-es) no parakstītājiem, piemēram, valsts antidopinga organizācijas vai reģionālas antidopinga organizācijas, kas atbildīga par valsts antidopinga programmu, vai starptautiskas federācijas, kas atbildīga par Starptautisko antidopinga programmu. Šādā(-ās) atbalsta vēstulē(-ēs) norāda apņemšanos nodrošināt laboratoriju ar vismaz 3000 paraugiem gadā līdz otrā kalendārā gada beigām pēc WADA akreditācijas saņemšanas;

[Piezīme. Nosakot paraugu minimālo skaitu, katru urīna paraugu, asins paraugu un ABP asins paraugu, ko analizē laboratorija, uzskata par atsevišķu paraugu.]

      - atbalstu sniedzošā(-o) parakstītāja(-u) paziņojumu, ka tā(-o) attiecības ar pieteikuma iesniedzēja laboratoriju atbilst 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļas prasībām.

4.1.4. Saimnieciskās darbības plāna iesniegšana

WADA lūdz pieteikuma iesniedzējai laboratorijai iesniegt saimnieciskās darbības plānu, kurā izklāstīti tirgus apsvērumi (par klientiem, paraugu skaitu, uzturēšanas izmaksām u. tml.), vajadzības attiecībā uz telpām, mēraparatūru, personāla komplektēšanu un apmācību, un garantē pienācīgu finanšu līdzekļu un cilvēkresursu nodrošināšanu laboratorijai ilgtermiņā.

4.2. Kandidējošā laboratorija WADA akreditācijai

Pieteikuma materiālus, kas aprakstīti 4. panta 1. punkta 1.–4. apakšpunktā, izvērtē WADA Izpildkomiteja, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzējai laboratorijai tiks piešķirts WADA kandidējošās laboratorijas statuss, tādējādi turpinot WADA akreditācijas procesu. WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem varētu lūgt iesniegt papildu apliecinošos dokumentus.

4.2.1. Kandidējošās laboratorijas apraksts

Kad WADA Izpildkomiteja kandidējošo laboratoriju ir apstiprinājusi, tā aizpilda sīku WADA izsniegtu anketu un astoņu (8) nedēļu laikā pēc anketas saņemšanas iesniedz to WADA. Anketā ietver cita starpā šādu informāciju:

      - darbinieku sarakstu un informāciju par viņu kvalifikāciju, tostarp aprakstu par visu būtisko pieredzi antidopinga jomā un laboratorijas darbinieku svarīgāko zinātnisko publikāciju sarakstu;

      - laboratorijas fizisko telpu aprakstu, tostarp paraugu un datu ierakstu drošības apsvērumu aprakstu. Laboratorijas telpās ir jābūt plašai platībai analīžu un administratīvo funkciju veikšanai, lai tajās būtu atsevišķas, ierobežotas un specializētas zonas, kur veikt analītiskās un administratīvās darbības:

        - fiziskā drošība – īpaši pasākumi, lai uzturētu drošu un ierobežotu piekļuvi laboratorijas telpām un kontrolētu iekšējo laboratorijas vidi (piemēram, specializēta un ierobežota piekļuve paraugu glabāšanas zonām, videonovērošanas kameru izmantošana);

        - IT drošības pasākumi – ugunsmūru izveidošana un citu kiberdrošības pasākumu īstenošana saskaņā ar labāko praksi un visiem piemērojamajiem valdības noteikumiem (sk. 5. panta 2. punkta 3. apakšpunkta 5. daļu);

        - informācijas tehnoloģijas (IT) infrastruktūra – datu un informācijas pārvaldības sistēmas (piemēram, LIMS), centrālā servera / iekštīkla ieviešana, kas nodrošina drošu datu apstrādi (sk. 5. panta 2. punkta 3. apakšpunkta 5. daļu);

- esošo un piedāvāto instrumentālo resursu un aprīkojuma saraksts, norādot iegādes gadu un tehniskā nodrošinājuma nosacījumus (piemēram, līgums par / piekļuve instrumentu ražotāja apkopes pakalpojumiem);

- apstiprināto sākotnējo pārbaudes procedūru un apstiprināšanas procedūru saraksts, kurā norādītas arī mērķa analizējamās vielas un noteikšanas robežas (LOD), identificēšanas robežas (LOI) un – attiecīgos gadījumos – kvantifikācijas robežas (LOQ) un mērījumu nenoteiktības (MU);

- metožu izstrādes un validācijas statuss, ietverot vismaz visas analītiskās metodes un metožu validācijas ziņojumus (ja tie ir pabeigti);

- pieejamo atsauces materiālu un atsauces kolekciju saraksts vai plāni iegādāties atsauces materiālus vai iegūt atsauces kolekcijas;

- plāni laboratorijas neatkarības un objektivitātes prasību ievērošanas nodrošināšanai pirms WADA akreditācijas saņemšanas (sk. 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļu);

- laboratorijas sponsoru saraksts;

- līgums vai saprašanās memorands ar laboratoriju, kas nodrošinās darbaudzināšanu un mācības vismaz tajā periodā, kas aptvers akreditācijas pārbaudes posmu;

[Piezīme. Kandidējošās laboratorijas tiek aicinātas noslēgt darbaudzināšanas un mācību līgumu(-us) ar laboratoriju(-ām) vismaz līdz akreditācijas pārbaudes posma beigām, lai nodrošinātu sekmīgu sagatavošanos WADA akreditācijas saņemšanai.

Atļauju kandidējošai laboratorijai saņemt sensitīvu antidopinga informāciju (piemēram, metodoloģisku vai tehnoloģisku informāciju, tehniskās piezīmes) un/vai saņemt piekļuvi īpašām WADA izstrādātām antidopinga pārbaudēm vai materiāliem (piemēram, komplektiem, atsauces materiāliem) WADA var apstiprināt katrā atsevišķā gadījumā atbilstoši dokumentētajam ceļvedim, uzņēmējdarbības plānam un akreditācijas procesā panāktajam progresam, kā arī ievērojot konfidencialitātes līguma noslēgšanu starp kandidējošo laboratoriju un WADA, un/vai laboratoriju(-ām), kas sniegs informāciju un/vai piekļuvi iepriekšminētajām pārbaudēm un materiāliem.]

- ISO/IEC 17025 akreditācijas statuss;

- uzņēmējas valsts muitas noteikumu apraksts attiecībā uz urīna un asins paraugu, atsauces materiālu un lietojamo iekārtu un materiālu saņemšanu no ārvalstīm, kā arī spēju vajadzības gadījumā nosūtīt paraugus ārpus valsts;

- apraksts par to, kā Ētikas kodeksa (A pielikums) principi ir iestrādāti laboratorijas pārvaldības sistēmā; tiek nodrošināts slēdziens par atbilstību Ētikas kodeksam (A pielikums), ko parakstījis laboratorijas vadītājs.

Akreditācijas procesa laikā WADA varētu pieprasīt šīs dokumentācijas atjaunošanu.

4.2.2. Sākotnējās akreditācijas maksas samaksa

Pirms pārbaudes laika sākuma kandidējošā laboratorija samaksā WADA vienreizēju neatlīdzināmu maksu, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar sākotnējās akreditācijas procesu. Šīs maksas apmēru nosaka WADA.

4.2.3. Atbilstība Ētikas kodeksam (A pielikums)

Kandidējošajai laboratorijai ir jāīsteno un jāievēro Ētikas kodeksa noteikumi. Kandidējošās laboratorijas neveic nekādas antidopinga analītiskās pārbaudes darbības parakstītājiem vai WADA un nepieņem paraugus tieši no atsevišķiem sportistiem vai indivīdiem vai organizācijām, kas rīkojas to vārdā.

Kandidējošās laboratorijas vadītājs ar Ētikas kodeksu iepazīstina visus darbiniekus un nodrošina visu Ētikas kodeksa aspektu izpratni un ievērošanu.

4.2.4. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte

Pirms pārbaudes laika sākuma kandidējošā laboratorija iesniedz dokumentāciju WADA, apliecinot, ka pirms WADA akreditācijas saņemšanas tā atbildīs 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļā norādītajām laboratorijas neatkarības un objektivitātes prasībām.

4.2.5. Pirmspārbaudes tests un novērtēšana uz vietas

Pirms pārbaudes laika sākuma WADA veic kandidējošās laboratorijas pirmspārbaudes testu (PPT) un novērtēšanu uz vietas, un šo darbību izmaksas sedz kandidējošā laboratorija. Šīs novērtēšanas mērķis ir iegūt informāciju par dažādiem laboratorijas kompetences aspektiem un noskaidrot visus jautājumus par akreditācijas procesu, kuri attiecas uz WADA akreditāciju.

PPT laikā kandidējošajai laboratorijai ir jāveic vismaz desmit (10) aklo EQAS paraugu analīze. Aklo EQAS paraugu vispārējais sastāvs un saturs, kā arī laboratorijas EQAS rezultātu novērtēšana ir aprakstīta attiecīgi 6.0. un 7.0. sadaļā.

Kandidējošā laboratorija paziņo ADAMS PPT aklo EQAS paraugu rezultātus (saskaņā ar 6. panta 3. punkta 1. apakšpunktu) divdesmit (20) dienu laikā, ja vien WADA nav paziņojusi citādi.

      - Kandidējošā laboratorija pēc pieprasījuma iesniedz WADA laboratoriskās dokumentācijas paketi attiecībā uz atlasītiem EQAS paraugiem, kuriem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Pēc WADA pieprasījuma varētu būt jāiesniedz papildu dati. Šo dokumentāciju iesniedz desmit (10) darba dienu laikā no WADA pieprasījuma vai citā WADA norādītajā kārtībā.

      - Par atlasītajiem EQAS paraugiem, kuru rezultāts ir bijis negatīvs, WADA varētu pieprasīt visus sākotnējās pārbaudes procedūras datus vai to daļu.

Pēc PPT EQAS rezultātu saņemšanas WADA informē kandidējošo laboratoriju par tās darbības rezultātu novērtējumu un sniedz norādījumus uzlabojumu veikšanai. Kandidējošā laboratorija veic koriģējošas darbības, ja tādas ir jāveic, un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

Turklāt WADA sniedz novērtējuma ziņojumu par rezultātiem, kas iegūti, veicot novērtēšanu uz vietas, tostarp norāda visas konstatētās neatbilstības, lai kandidējošā laboratorija varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus. Kandidējošā laboratorija veic koriģējošas darbības, ja to pieprasa WADA, un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

Saistībā ar neatbilstībām, kas konstatētas WADA novērtējuma ziņojumā, ir jāveic pienācīgi pasākumi, un ieteikumi par uzlabojumu veikšanu būtu jāīsteno pirms kandidējošo laboratoriju var atzīt par WADA pārbaudāmo laboratoriju. Kandidējošās laboratorijas darbības rezultātus, kas iegūti, veicot PPT un novērtēšanu uz vietas, ņem vērā kandidējošās laboratorijas pieteikuma vispārējā izvērtēšanā, un tie varētu ietekmēt kandidējošās laboratorijas savlaicīgu iekļūšanu akreditācijas pārbaudes posmā.

Maksimālais laiks, kad laboratorijai var saglabāties kandidējošās laboratorijas statuss, ir trīs (3) gadi, ja vien WADA nenosaka, ka pastāv izņēmuma apstākļi, kuru dēļ šo periodu var pagarināt.

Pēc tam, kad sekmīgi izpildītas LabEG noteiktās kandidējošās laboratorijas prasības (saskaņā ar 4. panta 2. punktu), kandidējošā laboratorija uzsāk WADA akreditācijas pārbaudes posmu kā “WADA pārbaudāmā laboratorija”.

4.3. Pārbaudāmā laboratorija WADA akreditācijai

4.3.1. Dalība WADA EQAS programmā

Pārbaudes laikā laboratorija sekmīgi izanalizē vismaz piecpadsmit (15) aklos EQAS paraugus, kas divpadsmit (12) mēnešu laikā sadalīti vairākos EQAS ciklos (EQAS aprakstu sk. 6.0. sadaļā). Šajā laikā WADA sniedz atgriezenisko saiti, lai palīdzētu pārbaudāmajai laboratorijai uzlabot analītiskās pārbaudes procesa kvalitāti.

Pārbaudāmā laboratorija WADA noteiktajā periodā sekmīgi paziņo aklo EQAS paraugu rezultātus WADA saskaņā ar 6. panta 3. punkta 1. apakšpunktu. Aklo EQAS paraugu vispārējais sastāvs un saturs, kā arī laboratorijas EQAS rezultātu novērtēšana ir aprakstīta attiecīgi 6.0. un 7.0. sadaļā.

4.3.2. Pētniecības un izstrādes pasākumu plānošana un īstenošana

Pārbaudāmā laboratorija izstrādā plānu pētniecības un izstrādes pasākumiem antidopinga zinātnes jomā, kas paredzēts sākotnējam trīs (3) gadu periodam pēc WADA akreditācijas saņemšanas, piešķirot vismaz 7 % no gada darbības budžeta, kas paredzēts ar parakstītājiem saistītajām darbībām.

Pārbaudes laikā sāk un īsteno vismaz divus (2) pētniecības un izstrādes pasākumus. Pētniecības pasākumus pārbaudāmā laboratorija var veikt vai nu viena pati, vai sadarbībā ar citām laboratorijām vai citām pētniecības organizācijām.

[Piezīme. Tas, ka ir veikta pārbaudītu antidopinga metožu validācija vai ieviešana, veicot tikai nelielas korekcijas, vai ka ir atkārtoti veikts pētījums, ko iepriekš publicējuši vai prezentējuši citi, nav pietiekams pamats, lai šīs darbības uzskatītu par pētniecības un izstrādes pasākumu.]

Veicot laboratorijas uzraudzības pasākumus, WADA varētu pieprasīt dokumentētus pierādījumus par pārbaudāmās laboratorijas īstenotajiem pētniecības un izstrādes pasākumiem antidopinga zinātnes jomā.

4.3.3. Zināšanu apmaiņas plānošana un īstenošana

Pārbaudes laikā pārbaudāmajai laboratorijai ir jānodemonstrē vēlme un spēja sadarboties un dalīties pieredzē ar citām laboratorijām. Šīs zināšanu apmaiņas apraksts sniegts Ētikas kodeksā (A pielikums).

4.3.4. Atbilstība Ētikas kodeksam (A pielikums)

Pārbaudāmā laboratorija īsteno un ievēro Ētikas kodeksa noteikumus. Pārbaudāmās laboratorijas neveic nekādas antidopinga analītiskās pārbaudes darbības parakstītājiem vai WADA un nepieņem paraugus tieši no atsevišķiem sportistiem vai indivīdiem vai organizācijām, kas rīkojas to vārdā.

Pārbaudāmās laboratorijas vadītājs ar Ētikas kodeksu iepazīstina visus darbiniekus un nodrošina visu Ētikas kodeksa aspektu izpratni un ievērošanu.

4.3.5. Laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas iegūšana

Pirms WADA piešķir akreditāciju, pārbaudāmā laboratorija saņem ISO/IEC 17025 akreditāciju no akreditācijas iestādes, galveno uzmanību pievēršot ISO/IEC 17025 prasību interpretēšanai un piemērošanai attiecībā uz paraugu analīzi (sk. 5.0. sadaļu). Akreditācijas iestāde ir Laboratoriju starptautiskās sadarbības akreditācijas (ILAC) pilntiesīga locekle, kas parakstījusi ILAC vienošanos par savstarpēju atzīšanu (ILAC MRA).

Pārbaudāmā laboratorija sagatavo un ievieš nepieciešamo dokumentāciju un pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām, kas piemērojamas paraugu analīzei (sk. 5.0. sadaļu). Pamatojoties uz minēto, laboratorija ierosina akreditācijas procesu un gatavojas tam, apspriežoties ar akreditācijas iestādi. Pārbaudāmā laboratorija noteiktajos termiņos izlabo un dokumentē visas konstatētās neatbilstības ISO/IEC 17025 standartam.

Akreditācijas iestādei būtu jānosūta WADA novērtējuma ziņojuma kopsavilkums un visa dokumentācija angļu vai franču valodā par koriģējošajām/preventīvajām darbībām attiecībā uz neatbilstībām. Ja pārbaudāmā laboratorija vēlas nosūtīt informāciju tieši WADA, laboratorija to veic pieņemamā laikā.

ISO/IEC 17025 akreditāciju iegūst pirms pārbaudes laika beigām. Tas ir kritiski svarīgs un obligāts priekšnosacījums, lai varētu iegūt WADA akreditāciju.

4.3.6. Analītiskās pārbaudes procedūras

Pirms WADA piešķir akreditāciju, pārbaudāmās laboratorijas iesniedz dokumentāciju WADA, apliecinot, ka visas obligātās pārbaudes metodes (piemēram, GC/C/IRMS, hGH, GHRF un EPO metode) ir validētas un iekļautas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā.

4.3.7. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte

Pirms WADA piešķir akreditāciju, pārbaudāmās laboratorijas iesniedz dokumentāciju WADA, apliecinot atbilstību 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļā noteiktajām laboratorijas neatkarības un objektivitātes prasībām.

4.3.8. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Pirms WADA piešķir akreditāciju, pārbaudāmās laboratorijas iesniedz dokumentāciju WADA, apliecinot, ka ir iegūts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums atbildības segšanai par summu, kas ir vismaz divi (2) miljoni USD gadā.

4.4. WADA akreditēta laboratorija

4.4.1. WADA akreditācijas iegūšana

4.4.1.1. WADA akreditācijas novērtējums – galīgais akreditācijas tests

Kad WADA ir atzinusi, ka laboratorija ir sekmīgi izpildījusi pārbaudes laika prasības, un kad saņemts pārbaudāmās laboratorijas lūgums, kurā tā paziņo, ka ir gatava veikt turpmākās darbības, WADA veic galīgo akreditācijas testu (FAT) un novērtēšanu uz vietas. Pēc WADA ieskatiem FAT un novērtēšanu uz vietas var veikt atsevišķi vai vienlaikus. Akreditācijas iestādes pārstāvi(-jus) varētu uzaicināt kā novērotāju(-us) WADA rīkotajā novērtēšanā uz vietas.

FAT ietvaros pārbaudāmā laboratorija analizē vismaz piecpadsmit (15) aklos EQAS paraugus. Aklo EQAS paraugu vispārējais sastāvs un saturs, kā arī laboratorijas EQAS rezultātu novērtēšana ir aprakstīta attiecīgi 6.0. un 7.0. sadaļā.

Tiks novērtēta noteikto prasību izpilde, piemērojot ISO/IEC 17025 attiecībā uz paraugu analīzi, atbilstība LSS un citiem WADA laboratoriju standartiem (tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm, laboratoriju vadlīnijām), kā arī laboratorijas prakse un dokumentācija. FAT novērtē gan zinātnisko kompetenci, gan pārbaudāmās laboratorijas spēju veikt vairāku paraugu analīzi.

Izmaksas, kas saistītas ar WADA novērtēšanu uz vietas un FAT, sedz pārbaudāmā laboratorija.

Pārbaudāmā laboratorija sekmīgi paziņo WADA FAT aklo EQAS paraugu rezultātus saskaņā ar 6. panta 3. punkta 1. apakšpunktu septiņu (7) dienu laikā no paraugu atvēršanas, ja vien WADA nav noteikusi citādi.

- Pārbaudāmā laboratorija pēc pieprasījuma iesniedz WADA laboratoriskās dokumentācijas paketi attiecībā uz atlasītiem EQAS paraugiem, kuriem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Pēc WADA pieprasījuma varētu būt jāiesniedz papildu dati. Šo dokumentāciju iesniedz desmit (10) darba dienu laikā no WADA pieprasījuma vai citā WADA norādītajā kārtībā.

- Par EQAS paraugiem, kuru rezultāts ir bijis negatīvs, WADA varētu pieprasīt visus sākotnējās pārbaudes procedūras datus vai to daļu.

Pēc FAT EQAS rezultātu saņemšanas WADA informē pārbaudāmo laboratoriju par tās darbības rezultātu novērtējumu. Pārbaudāmā laboratorija veic koriģējošas darbības, ja tādas ir jāveic, un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

WADA sniedz novērtējuma ziņojumu par akreditācijas novērtēšanas rezultātiem, tostarp norāda visas konstatētās neatbilstības, lai pārbaudāmā laboratorija varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus. Pārbaudāmā laboratorija veic koriģējošas darbības, ja tādas ir jāveic, un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā. Saistībā ar neatbilstībām, kas konstatētas FAT EQAS un novērtējuma ziņojumā, laboratorija veic pienācīgus pasākumus, un ieteikumi par uzlabojumu veikšanu būtu jāīsteno pirms var piešķirt akreditāciju.

4.4.1.2. WADA ieteikums par akreditāciju

Pamatojoties uz attiecīgo dokumentāciju, kas saņemta no pārbaudāmās laboratorijas, novērtējuma ziņojumu(-iem) no WADA un attiecīgās akreditācijas iestādes, LabEG izvērtē pārbaudāmās laboratorijas progresu visu 4. panta 3. punktā un 4. panta 4. punkta 1. apakšpunkta 1. daļā noteikto prasību izpildē.

Tiklīdz pārbaudāmā laboratorija ir sekmīgi izpildījusi visas akreditācijas prasības, LabEG savu ieteikumu, kas paredz WADA akreditācijas piešķiršanu laboratorijai, iesniedz apstiprināšanai WADA Izpildkomitejā.

Tomēr, ja pēc FAT un novērtēšanas uz vietas, kā arī visu pārbaudāmās laboratorijas iesniegto galīgo ziņojumu par koriģējošām darbībām izskatīšanas, LabEG izlemj, ka pārbaudāmā laboratorija nebūtu jāakreditē, laboratorijai būs atvēlēti ne vairāk kā seši (6) papildu mēneši jebkādas(-u) pastāvošās(-šo) neatbilstības(-u) izlabošanai un mazināšanai. Var būt nepieciešama dokumentu iesniegšana, papildu EQAS paraugu analīze un/vai papildu novērtējums (uz vietas, attālināti vai kā dokumentu pārbaude atkarībā no WADA noteiktā), un to izmaksas sedz pārbaudāmā laboratorija. Pārbaudāmajai laboratorijai, kas saskaņā ar LabEG atzinumu neuzrāda apmierinošus uzlabojumus, pēc sešiem (6) mēnešiem var tikt lūgts atjaunot savu kandidatūru saskaņā ar 4. panta 2. punktu vai atkārtoti uzsākt akreditācijas pārbaudes posmu saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Kad laboratorija kļūst par WADA akreditētu laboratoriju, jaunajai laboratorijai, pirms tā ziņo par jebkādu nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi, viena (1) gada periodam ir jāsaņem otrs atzinums no vēl vienas (citām) laboratorijas(-ām). WADA varētu pagarināt šīs prasības termiņu, ļaujot saņemt otru atzinumu uz laiku, kas ir ilgāks par (1) gadu.

4.4.1.3. WADA akreditācijas sertifikāta izsniegšana un publicēšana

Atzīstot WADA akreditāciju, tiek izsniegts atbilstīgi pilnvarota WADA pārstāvja parakstīts akreditācijas sertifikāts. Šādā akreditācijas sertifikātā norāda laboratorijas nosaukumu un akreditācijas sertifikāta derīguma termiņu. Akreditācijas sertifikātus varētu izsniegt pēc spēkā stāšanās dienas ar atpakaļejošu spēku. WADA akreditēto laboratoriju sarakstu publicē WADA tīmekļa vietnē.

4.4.2. WADA akreditācijas saglabāšana

Lai saglabātu WADA akreditāciju, laboratorijai ir jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām.

4.4.2.1. ISO/IEC 17025 akreditācijas saglabāšana

Laboratorija, galveno uzmanību pievēršot paraugu analīzei (5.0. sadaļa), saglabā ISO/IEC 17025 akreditāciju, ko piešķīrusi attiecīgā akreditācijas iestāde, kura ir pilntiesīga ILAC locekle, kas parakstījusi ILAC MRA pārbaudes darbībām atbilstoši ISO/IEC 17025 noteiktajam.

4.4.2.2. Elastīga ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma

Laboratorija varētu pārveidot vai pievienot analizējamās vielas analītiskās pārbaudes procedūrām, kas ietvertas tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, vai izstrādāt jaunu(-as) analītiskās pārbaudes procedūru(-as), kurā(-ās) izmantota tehnoloģija, kas jau ir ietverta ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā; šīm darbībām nav nepieciešama tās akreditācijas iestādes piekrišana, kas šai laboratorijai piešķir ISO/IEC 17025 akreditāciju.

[Piezīme. Elastīgās ISO/IEC 17025 laboratorijas akreditācijas sistēmas pamatā ir akreditācijas iestādes veiktais kopējais novērtējums par kompetenci, ko laboratorija pierādījusi, īstenojot laboratorijas procesus un procedūras, ievērojot elastīgas ISO/IEC 17025 akreditācijas sistēmas darbības jomas prasības. Elastīgajai ISO/IEC 17025 laboratorijas akreditācijas sistēmai ir nozīmīga loma, nodrošinot to, lai laboratorijas varētu pielāgot savas analītiskās pārbaudes procedūras jaunu aizliegto vielu vai aizliegto metožu noteikšanas procesam, kā arī jaunām tehniskajām un zinātniskajām norisēm attiecībā uz analītisko pārbaudi dopinga kontroles vajadzībām.]

Laboratorijas nav tiesīgas piemērot elastīgo ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu paraugu analīzei turpmāk norādītajos scenārijos.

- Jaunās analītiskās pārbaudes procedūras – pirms laboratorija īsteno antidopinga analīzes jomai jaunu analītiskās pārbaudes procedūru, WADA to apstiprina kā nolūkam atbilstīgu. Lai novērtētu, vai pārbaude ir nolūkam atbilstīga, pirms apstiprināšanas WADA izmanto jebkurus par piemērotiem atzītus līdzekļus, tostarp oficiālu apspriešanos ar zinātnes ekspertu darba grupām, žurnālus, kuru rakstus zinātniski recenzē, vai dalību starplaboratoriju koppētījumā vai WADA organizētā EQAS ciklā. Pirms šādas jaunas analītiskās pārbaudes procedūras piemērošanas paraugu analīzei attiecīgajai akreditācijas iestādei ir jāpaplašina laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma, un varētu būt noteikts, ka laboratorijai ir sekmīgi jāpiedalās WADA EQAS, ja tāda ir pieejama.

- WADA specifiskās analītiskās pārbaudes procedūras – WADA varētu noteikt, ka ir jāpaplašina ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma, lai tajā ietvertu specifiskas analītiskās pārbaudes procedūras, pirms tās tiek piemērotas paraugu analīzei, pat tādā gadījumā, ja attiecīgā analīzes metode jau ir iekļauta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. WADA paziņos laboratorijām un akreditācijas iestādēm par to, kuras analītiskās pārbaudes procedūras ietilpst šajā kategorijā. Šādos gadījumos analītiskās pārbaudes procedūras validē laboratorija. Laboratorijai var tikt prasīts arī sekmīgi piedalīties starplaboratoriju koppētījumā vai WADA organizētā EQAS ciklā, lai attiecīgā akreditācijas iestāde varētu paplašināt tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu pirms analītiskās pārbaudes procedūras piemērošanas paraugu analīzei. Tomēr pēc ietveršanas darbības jomā šajās analītiskās pārbaudes procedūrās varētu tikt atļauts veikt ierobežotas izmaiņas elastīgās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomas robežās. Jāņem vērā, ka šis elastīgums neļauj laboratorijām ieviest šajās analītiskās pārbaudes procedūrās jaunas analizējamās vielas, ja nepieciešami īpaši metodes veiktspējas un atbilstības izšķiršanas kritēriji (piemēram, izšķiršanas robežas) un šie kritēriji vēl nav definēti piemērojamā tehniskajā dokumentā (piemēram, jauns(-i) mērķa savienojums(-i) GC/C/IRM analīzei).

Ietverot analītiskās pārbaudes procedūru laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, tiek atzīts, ka analītiskās pārbaudes procedūra ir nolūkam atbilstīga, un laboratorijai nav jāiesniedz analītiskās metodes validācijas dokumentācija vai EQAS darbības dati, kas apstiprinātu analīžu rezultātu.

Paredzēts, ka laboratorijas ietvers analītiskās pārbaudes procedūras savā ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā pirms to piemērošanas paraugu analīzei. Tomēr izņēmuma apstākļos pirms ietveršanas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā laboratorija var paraugu analīzei piemērot metodi, kas validēta saskaņā ar piemērojamo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratorijas vadlīnijām. Tomēr šādos gadījumos laboratorija nevar automātiski izmantot tās priekšrocības, kas saistītas ar pieņēmumu, ka metode ir nolūkam atbilstīga, kuras varētu izmantot gadījumā, ja analītiskās pārbaudes procedūra būtu ietverta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tādējādi attiecībā uz jebkuru nelabvēlīgu analīžu rezultātu, par kuru tiek paziņots, piemērojot pārbaudes metodi, kas nav laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, laboratorijai var tikt pieprasīts iesniegt metodes validācijas dokumentāciju vai EQAS darbības datus, kas apstiprina šo nelabvēlīgo analīžu rezultātu.

[Piezīme. Laboratorijas nepiemēro paraugu analīzei īpašu WADA analītiskās pārbaudes procedūru līdz brīdim, kamēr šī metode nav ietverta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā.]

4.4.2.3. Dalība WADA EQAS programmā

Laboratorijām ir pastāvīgi jāpiedalās WADA EQAS programmā un jāizpilda 6.0. sadaļā aprakstītās EQAS darbības prasības.

4.4.2.4. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte

Laboratorija ir administratīvi un operatīvi neatkarīga no visām organizācijām, kas varētu izdarīt nepamatotu spiedienu uz laboratoriju un ietekmēt objektīvu tās uzdevumu un darbību izpildi.

Lai laboratorija būtu administratīvi neatkarīga, to nedrīkst administrēt antidopinga organizācija, sporta organizācija vai valsts par sportu atbildīgā ministrija, vai cita valsts iestāde, kas atbildīga par sportisko sniegumu, tostarp to valdes locekļiem, darbiniekiem, komisijas locekļiem vai amatpersonām, kā arī to nedrīkst saistīt ar šādām organizācijām, ministrijām vai iestādēm un pakļaut tām. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem un nodrošinātu pilnīgu paļāvību uz laboratorijas kompetenci, objektivitāti, lēmumiem un darbības godprātību atbilstoši ISO/IEC 17025.

Lai laboratorija būtu operatīvi neatkarīga, tai savas darbības jāveic netraucēti, bez nevienas personas iejaukšanās vai norādījumiem. Laboratorijai neierobežoti jākontrolē budžeta sadalījums, aprīkojuma un citu resursu iepirkums, laboratorijas personāla lēmumi, laboratorijas veiktā izpēte un visa paraugu analītiskā pārbaude un rezultātu paziņošana.

Laboratorijai ir jābūt īpašam budžetam, kas nodrošina iespēju īstenot efektīvu apstiprināšanas procesu, lai varētu savlaicīgi iepirkt nepieciešamos atsauces materiālus, reaģentus, lietojamās iekārtas un materiālus un svarīgāko aprīkojumu, kā arī īstenot neatkarīgus laboratorijas vadības lēmumus par darbinieku pieņemšanu darbā, paturēšanu un apmācību, dalību zinātniskajās sanāksmēs un simpozijos u. tml. Tas neliedz laboratorijai saņemt zinātniskos grantus vai citu finansiālo atbalstu no tās uzņēmējas organizācijas (piemēram, universitātes, slimnīcas, valsts institūcijas), antidopinga organizācijām, sporta organizācijām, valdības vai citiem sponsoriem, vienlaikus ievērojot piemērojamos grāmatvedības noteikumus saistībā ar šo līdzekļu saņemšanu un pārvaldību.

Saskaņā ar ISO/IEC 17025 laboratorijai jābūt juridiskai personai vai noteiktai juridiskas personas daļai, kas ir juridiski atbildīga par tās darbībām.

4.4.2.5. Dokumenta atbilstība WADA laboratorijas Ētikas kodeksam

Laboratorija ik gadu iesniedz WADA vēstuli par atbilstību Ētikas kodeksa noteikumiem, kuru parakstījis laboratorijas vadītājs. Visiem laboratorijā nodarbinātajiem (pastāvīgajiem vai pagaidu) darbiniekiem ir arī jāizlasa Ētikas kodekss, jāpiekrīt tam, un tas jāparaksta. Laboratorijai varētu pieprasīt iesniegt dokumentāciju par atbilstību Ētikas kodeksa noteikumiem.

Laboratorija izveido sistēmu, saskaņā ar kuru laboratorijas darbiniekiem jāziņo laboratorijas vadītājam par visiem iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem, par kuriem laboratorijas vadītājs savukārt ziņo WADA. Tomēr, ja laboratorijas darbiniekiem rodas aizdomas, ka laboratorijas vadītājs varētu būt pārkāpis Ētikas kodeksu, laboratorijas darbinieki par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem ziņo tieši WADA. Attiecīgi laboratorijas vadītājs un/vai laboratorijas uzņēmēja organizācija, un/vai WADA nekavējoties rūpīgi izmeklē jebkuru iespējamo Ētikas kodeksa pārkāpumu.

Ja laboratorijas izmeklēšanā ir noskaidrots, ka ir noticis Ētikas kodeksa pārkāpums, laboratorijas vadītājs un/vai laboratorijas uzņēmēja organizācija nekavējoties informē WADA par izmeklēšanas rezultātiem un ierosinātajām disciplinārlietām. WADA varētu arī pieprasīt, lai tiktu noteiktas papildu sankcijas, vai īstenot sankcijas pašas WADA veiktās izmeklēšanas rezultātā. Sankcijas varētu būt dažādas, sākot no personai izteikta rājiena līdz iesaistītā(-o) laboratorijas personāla locekļa(-u) izraidīšanai, ziņošanai par pārkāpumu atbilstīgajām iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm) vai laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanai vai atcelšanai.

4.4.2.6. Īstenoto pētniecības un izstrādes pasākumu dokumentēšana

Laboratorija uztur plānu pētniecībai un izstrādei antidopinga zinātnes jomā, tostarp šīs jomas budžetu, kas veido vismaz 7 % no kopējā ikgadējā darbības budžeta, kurš tiek piešķirts ar parakstītājiem saistītajām darbībām.

Laboratorijai jādokumentē pētniecības rezultātu publicēšana attiecīgos zinātniskajos rakstos literatūrā, kuru zinātniski recenzē (vismaz viena publikācija reizi divos (2) gados). Zinātnisko rakstu saraksts jādara pieejams WADA pēc pieprasījuma. Laboratorija pētniecības programmu varētu pierādīt arī, dokumentējot sekmīgus vai iesniegtus pieteikumus zinātnisko grantu saņemšanai (vismaz viens (1) iesniegts pieteikums reizi trijos (3) gados).

[Piezīme. Tas, ka ir veikta pārbaudītu antidopinga metožu validācija vai ieviešana, veicot tikai nelielas korekcijas, vai ka ir atkārtoti veikts pētījums, ko iepriekš publicējuši vai prezentējuši citi, nav pietiekams pamats, lai šīs darbības uzskatītu par pētniecības un izstrādes pasākumu.]

Laboratorija sniedz gada progresa ziņojumu WADA, dokumentējot pētniecības un izstrādes rezultātus antidopinga zinātnes jomā. Laboratorijai arī jāpaziņo pētniecības un izstrādes plāni nākamajam gadam.

4.4.2.7. Īstenotās zināšanu apmaiņas dokumentēšana

Laboratorija parāda savu gatavību un spēju veikt zināšanu apmaiņu ar citām laboratorijām. Laboratorija izplata savu pētniecības un izstrādes pasākumu rezultātus citām laboratorijām. Laboratorijai ik gadu būtu jāpiedalās vismaz vienā (1) antidopinga simpozijā vai konferencē. Laboratorijas tiek mudinātas piedalīties koppētījumu projektos, kas tiek īstenoti kopīgi ar citām laboratorijām, un veikt pieredzes un protokolu apmaiņu, rīkot speciālistu vizītes un nodrošināt mācības citām laboratorijām un pārbaudāmajām laboratorijām noteiktās analītiskās pārbaudes jomās.

Laboratorija sniedz WADA gada ziņojumu par zināšanu apmaiņu ar citām laboratorijām. Zināšanu apmaiņas apraksts sniegts Ētikas kodeksā (A pielikums).

4.4.2.8. Profesionālās atbildības apdrošināšanas seguma saglabāšana

Laboratorijas iesniedz dokumentāciju WADA, tostarp pierādījumus, ka tiek saglabāts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums par summu, kas ir vismaz divi (2) miljoni USD gadā (piemēram, pierādījumi par savlaicīgu piemērojamo maksu un piemaksu samaksu).

4.4.2.9. Atjauninātu atbalsta vēstuļu nodrošināšana

Atbalsta vēstule(-es) saskaņā ar 4. panta 1. punkta 3. apakšpunktu no parakstītājiem iesniedz WADA ik pēc diviem (2) gadiem, apstiprinot atbalstu trīs (3) gadu garumā, ja vien WADA nav apstiprinājusi citādi.

4.4.2.10. Minimālā paraugu skaita nodrošināšana

Lai uzturētu kompetenci analītiskās pārbaudes jomā, laboratorijām ir jāizanalizē vismaz 3000 paraugi, ko ik gadu nodrošina antidopinga organizācijas, kuras ievēro Kodeksu (ko nosaka WADA), vai ko citādi apstiprinājusi WADA.

[Piezīme. Nosakot paraugu minimālo skaitu, katru urīna paraugu, asins paraugu un ABP asins paraugu, ko analizē laboratorija, uzskata par atsevišķu paraugu.]

WADA uzrauga laboratorijas pārbaudīto paraugu skaitu. Ja paraugu skaits samazinās līdz skaitam, kas ir mazāks par 3000 paraugu gadā, laboratorijas WADA akreditāciju var apturēt saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu.

Tiek atzīts, ka īpaši apstākļi var ietekmēt laboratorijas spēju veikt vismaz 3000 paraugu analīzi gadā, piemēram, ja WADA ir paziņojusi, ka antidopinga organizācija neatbilst Kodeksam, vai ja laboratorija nestrādā pilnu kalendāro gadu. Šādos gadījumos WADA pieprasa laboratorijai īstenot pasākumus kompetences saglabāšanai analītiskās pārbaudes jomā, piemēram, nostiprinot tās iekšējo kvalitātes nodrošināšanas shēmu (iQAS) un iekšējo auditu programmu. WADA pēc saviem ieskatiem var nodrošināt papildu EQAS paraugus un/vai veikt dokumentu pārbaudi un/vai novērtēšanu uz vietas vai attālināti (tiešsaistē), lai novērtētu laboratorijas darbību stāvokli.

4.4.2.11. Laboratorijas analītiskās pārbaudes procedūru, pakalpojumu un maksu publicēšana

Laboratorijas ADAMS sistēmā ziņo par atjauninātu analītiskās pārbaudes procedūru un pakalpojumu sarakstu, tostarp pamatcenām, kā arī uztur to, palīdzot antidopinga organizācijām izstrādāt pārbaužu veikšanas plānus. Pēc antidopinga organizācijas pieprasījuma laboratorijas sadarbojas ar antidopinga organizācijām, sniedzot citu būtisku informāciju par pārbaužu plāniem (piemēram, laboratorijas analītiskajām spējām).

4.4.2.12. Dalība WADA/akreditācijas iestādes veiktajā atkārtotajā novērtēšanā un nepārtrauktajā novērtēšanā akreditācijas ciklā

        - Akreditācijas iestādes veiktā atkārtotā novērtēšana un/vai nepārtrauktā novērtēšana akreditācijas ciklā

Novērtēšanas grupā ir vismaz viens saskaņā ar LSS apmācīts eksperts, ko akreditācijas iestāde izraudzījusies novērtējuma / atkārtota novērtējuma veikšanai.

Akreditācijas iestādei būtu savlaicīgi jānosūta WADA angļu un franču valodā sagatavoti novērtējuma ziņojuma kopsavilkuma eksemplāri, kā arī laboratorijas atbildes. Ja laboratorija vēlas sniegt novērtējuma ziņojuma kopsavilkumu tieši WADA, tas tai ir jāizdara trīsdesmit (30) dienu laikā no akreditācijas iestādes novērtējuma ziņojuma saņemšanas.

Laboratorija iesniedz WADA atjauninātu ISO/IEC 17025 sertifikāta kopiju, sniedzot arī informāciju par ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu, tiklīdz tā ir saņemta no akreditācijas iestādes.

        - WADA laboratorijas novērtēšana

WADA patur tiesības veikt dokumentu pārbaudes, kā arī pārbaudīt un novērtēt laboratoriju, jebkurā laikā veicot novērtēšanu uz vietas vai attālināti (tiešsaistē) par WADA līdzekļiem. Paziņojumu par WADA novērtēšanu sagatavo rakstveidā laboratorijas vadītājam. Izņēmuma gadījumos un pēc WADA ieskatiem par novērtēšanu var arī iepriekš nepaziņot.

Veicot paziņotu vai nepaziņotu laboratorijas novērtēšanu, WADA saglabā tiesības pieprasīt laboratorijas dokumentācijas kopijas un/vai pieprasīt papildu analīzi atsevišķiem “A” un/vai “B” paraugiem uz vietas vai WADA izvēlētā(-ās) laboratorijā(-ās).

4.5. WADA veikta paraugu

4.5.1. Paraugu izņemšana analīzes vai papildu analīzes veikšanai

Saistībā ar izmeklēšanu vai laboratorijas darbības uzraudzības pasākumiem (piemēram, veicot WADA laboratorijas novērtēšanu uz vietas), WADA sākotnēji par saviem līdzekļiem var izņemt paraugu(-us) no laboratorijas, lai veiktu papildu analīzi, vai parauga analīzi, ja šī parauga analīžu rezultāti vēl nav paziņoti, atbilstoši Kodeksa 6. panta 2. punktā aprakstītajam mērķim. Šādos gadījumos WADA informē pārbaudes iestādi, kas saglabā īpašumtiesības uz paraugu(-iem) saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta (ISTI) 10. panta 1. punktu. Neatkarīgi no iepriekšminētā WADA saglabā tiesības pieprasīt analīzi vai papildu analīzi par tās līdzekļiem, kas ir atļauta saskaņā ar Kodeksa 6. panta 6. punktu.

[Piezīme. Ja laboratorijā neatbilstības atklātas saistībā ar kāda parauga analītisko pārbaudi, WADA saglabā tiesības atgūt izmaksas, kas radušās saistībā ar laboratorijas paraugu analīzi vai papildu analīzi.]

WADA varētu deleģēt novērotāju, kuram ir jāuzrauga paraugu izņemšana, ko īsteno saskaņā ar WADA norādījumiem. Paraugu izņemšanas laikā WADA ir atbildīga par pienācīgas paraugu uzraudzības ķēdes dokumentācijas uzturēšanu un paraugu drošību un viengabalainību līdz brīdim, kad tos saņem cita(-as) laboratorija(-as).

WADA varētu arī pieprasīt, lai laboratorija nosūtītu paraugus (citai laboratorijai). Šādās situācijās laboratorija ir atbildīga par pienācīgas visu nosūtīto paraugu uzraudzības ķēdes dokumentācijas uzturēšanu un paraugu drošību un viengabalainību līdz brīdim, kad tos saņem saņemošā(-ās) laboratorija(-as).

Saistībā ar laboratorijas darbības uzraudzību WADA var norīkot papildu analīzes veikšanu paraugam, kura rezultātā izvirzīta apsūdzība par antidopinga noteikumu pārkāpumu saskaņā ar Kodeksa 2. panta 1. punkta, bez sportista piekrišanas vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājuma saskaņā ar Kodeksa 6. panta 5. punktu, ja analīžu rezultāts no šīs papildu analīzes nav izmantojams pret sportistu (piemēram, atkārtota paraugu analīze, par kuru laboratorija ir paziņojusi, ka tie ir nelabvēlīgi analīžu rezultāti, kad ir zināms, ka laboratorija ir paziņojusi kļūdainus nelabvēlīgus analīžu rezultātus, izmantojot to pašu analīzes metodi).

4.5.2. Paraugu izņemšana kvalitātes novērtēšanai laboratorijā

WADA var arī norīkot atkārtotas analīzes veikšanu anonimizētiem paraugiem, kuri atbilst 5. panta 3. punkta 12. apakšpunktā aprakstītajiem nosacījumiem, laboratorijas kvalitātes nodrošināšanas un izglītības nolūkā, tostarp ar mērķi ieviest sistēmu tādu paraugu pārsūtīšanai starp laboratorijām, par kuriem paziņots, ka rezultāts ir bijis negatīvs. Šajā sakarā var atšķirties to paraugu skaits, kurus WADA norīkojusi atkārtotai analīzei.

[Piezīme. Tikai uz parakstītāju savāktajiem paraugiem attiecas tādu paraugu pārsūtīšana, kuru rezultāts ir bijis negatīvs.]

4.6. WADA veiktā akreditācijas statusa uzraudzība

WADA regulāri pārskata laboratoriju atbilstību prasībām, kas norādītas LSS un saistītajos tehniskajos dokumentos un tehniskajās vēstulēs. Turklāt WADA ik gadu izskata EQAS rezultātus un attiecīgos kārtējās analītiskās pārbaudes jautājumus, par kuriem WADA ir ziņojušas ieinteresētās personas, nolūkā novērtēt katras laboratorijas kopējos darbības rezultātus un lemt par tās akreditācijas statusu.

4.6.1. WADA akreditācijas saglabāšana

Atbilstība visām 4. panta 4. punkta 2. apakšpunktā noteiktajām prasībām, tostarp prasībai, ka laboratorijai ir jābūt sekmīgiem darbības rezultātiem EQAS un kārtējā analītiskajā pārbaudē (sk. 6.0. un 7.0. sadaļu) atbilstoši WADA noteiktajam, ir kritiski svarīga, lai tiktu saglabāta laboratorijas WADA akreditācija.

4.6.2. Atkārtotas akreditācijas izmaksas

Katru gadu WADA izrakstīs laboratorijai rēķinu par to izmaksu daļu, kas saistītas ar atkārtotas WADA akreditācijas procesu.

4.6.3. Akreditācijas sertifikāta izsniegšana un publicēšana

Ja akreditācijas saglabāšana tiek apstiprināta, laboratorija ik gadu saņem WADA akreditācijas sertifikātu, kuru parakstījis attiecīgi pilnvarots WADA pārstāvis un kurā atzīta šāda akreditācija. Šādā akreditācijas sertifikātā norāda laboratorijas nosaukumu un akreditācijas sertifikāta derīguma termiņu. WADA akreditācijas sertifikātus varētu izsniegt pēc spēkā stāšanās dienas ar atpakaļejošu spēku. WADA akreditēto laboratoriju sarakstu uztur WADA tīmekļa vietnē.

4.6.4. WADA akreditācijas atsaukšana

Laboratorijas WADA akreditācija varētu tikt apturēta vai atcelta, vai arī tai varētu tikt noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums tajos gadījumos, kad laboratorija neievēro LSS un/vai tehnisko dokumentu, un/vai tehnisko vēstuļu prasības vai kad šāda apturēšana, atcelšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums ir nepieciešams citu iemeslu dēļ, lai nodrošinātu paraugu viengabalainību, aizsargātu analītiskās pārbaudes procesu vai antidopinga kopienas intereses.

Analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšana vai laboratorijas WADA akreditācijas apturēšana nenozīmē automātisku ISO/IEC 17025 akreditācijas atsaukšanu. Laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas statusu neatkarīgi novērtē attiecīgā akreditācijas iestāde.

4.6.4.1. Akreditācijas apturēšana un analītisko pārbaužu ierobežojums

WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs varētu apturēt laboratorijas WADA akreditāciju vai noteikt laboratorijai analītisko pārbaužu ierobežojumu, ja WADA konstatē neatbilstību LSS un/vai tehniskajiem dokumentiem, un/vai tehniskajām vēstulēm, ņemot vērā laboratorijas darbības rezultātus EQAS vai kārtējās analītiskās pārbaudes procesā.

Laboratorijas WADA akreditācija tiek apturēta, bet tai netiek noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, kā to nosaka LabEG, ja laboratorijai noteiktā sankcija ietekmē analīzes metodes vai analizējamās mērķa vielas, kas ietilpst laboratorijas standarta sacensību vai ārpus sacensību analītiskās pārbaudes izvēlnēs, jo tas ietekmētu visu to attiecīgo urīna un/vai asins paraugu analīzi, ko saņēmusi laboratorija.

[Piezīme. Ja WADA atzīst, ka neatbilstība(-as), kuras(-u) dēļ tiek apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai laboratorijai tiek noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, neietekmē laboratorijas spēju veikt asins paraugu analīzes attiecībā uz ABP vai darboties kā APMU, laboratorija pēc WADA ieskatiem var turpināt darbību šādā statusā. Šādos gadījumos WADA attiecīgi informē laboratoriju.]

4.6.4.1.1. Akreditācijas apturēšana un analītisko pārbaužu ierobežojums – netiek uzsākta disciplinārlieta

Ja laboratorija ir savākusi maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu attiecībā uz EQAS un/vai analītisko pārbaudi (ko nosaka, izmantojot 7. panta 3. punktā norādīto punktu skalas tabulu) vai ja laboratorija ir paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, tādējādi radot sekas kādam sportistam, LabEG attiecīgos gadījumos sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai vai tās akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu atbilstoši LabEG noteiktajam.

Ja konkrētu iepriekšminēto neatbilstību gadījumā LabEG iesaka WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam noteikt laboratorijai analītisko pārbaužu ierobežojumu vai apturēt tās akreditāciju, laboratorija nevienā brīdī nedrīkst apstrīdēt LabEG ieteikumu disciplinārlietu komisijā saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu. Tomēr gadījumā, ja WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs nosaka laboratorijai analītisko pārbaužu ierobežojumu vai aptur tās akreditāciju saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 1. punktu, laboratorija var pārsūdzēt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu CAS saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļu.

Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja LabEG iesaka atcelt laboratorijas WADA akreditāciju, kad laboratorija ir savākusi maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu attiecībā uz EQAS un/vai analītisko pārbaudi (ko nosaka, izmantojot 7. panta 3. punktā norādīto punktu skalas tabulu) vai kad laboratorija ir paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, tādējādi radot sekas kādam sportistam, laboratorija var apstrīdēt LabEG ieteikumu disciplinārlietu komisijā saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu.

4.6.4.1.2. Analītisko pārbaužu ierobežojums un akreditācijas apturēšana vai atcelšana – disciplinārlieta

LabEG var arī ieteikt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam noteikt laboratorijai analītisko pārbaužu ierobežojumu vai apturēt vai atcelt WADA akreditāciju pat tad, ja laboratorija nav paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kas radījis sekas sportistam, vai nav savākusi maksimālo soda punktu skaitu, kā norādīts 7. panta 3. apakšpunktā minētajā punktu skalas tabulā, bet, ja citas(-u) laboratorijas analītiskās pārbaudes kļūmes(-ju) un/vai citu konstatēto neatbilstību dēļ (attiecīgā gadījumā atbilstoši 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 2. daļā vai 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 3. daļā noteiktajam) ir radies cits pamatots iemesls šādu darbību veikšanai, lai nodrošinātu pilnīgu analītiskās pārbaudes uzticamību un precizitāti, kā arī precīzu ziņošanu par pārbaužu rezultātiem.

Pirms disciplinārlietas ierosināšanas saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu un pēc laboratorijas pieprasījuma LabEG rīko risinājuma sekmēšanas sesiju ar laboratoriju atbilstoši 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļā noteiktajam, kuras noslēgumā laboratorija var pieņemt LabEG ieteikumu un LabEG analītisko pārbaužu ierobežojuma vai akreditācijas apturēšanas nosacījumus. Kā norādīts 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļā, WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ir jāapstiprina jebkura vienošanās starp laboratoriju un WADA par laboratorijas akreditācijas statusu un analītisko pārbaužu ierobežojuma vai akreditācijas apturēšanas nosacījumi.

Tomēr, ja laboratorija nepieņem LabEG ieteikumu un/vai analītisko pārbaužu ierobežojuma vai akreditācijas apturēšanas nosacījumus pēc risinājuma sekmēšanas procesa, kas paredzēts 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļā, laboratorija var apstrīdēt LabEG ieteikumu disciplinārlietu komisijā, un disciplinārlieta tiks ierosināta saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu.

Šādos gadījumos LabEG, ņemot vērā to, cik nopietnas ir analītiskās pārbaudes kļūmes, ko pieļāvusi laboratorija, un/vai citas konstatētās neatbilstības, varētu WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam sniegt ieteikumu par to, ka laboratorijai:

- varētu būt atļauts turpināt veikt analītiskās pārbaudes darbības, kamēr vēl nav zināms tās laboratorijas pārsūdzības rezultāts, ko tā iesniegusi disciplinārlietu komisijai;

- ir nekavējoties piemērojams pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojums, vai tās WADA akreditācija ir nekavējoties uz laiku jāaptur, kamēr nav zināms disciplinārlietas iznākums. Šādos gadījumos laboratorija nevar pārsūdzēt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu uz laiku apturēt laboratorijas akreditāciju vai noteikt tai pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojumu.

Tomēr, ja laboratorijai nekavējoties tiek noteikts pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojums vai ja tās WADA akreditācija tiek uz laiku apturēta, disciplinārlietu komisija lietu izskata četrdesmit piecu (45) dienu laikā no dienas, kad noteikts pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojums vai uz laiku apturēta laboratorijas WADA akreditācija.

4.6.4.2. Neatbilstības LSS

Neatbilstības LSS, kuru dēļ var tikt noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums vai apturēta akreditācija, cita starpā ir šādas:

- ISO/IEC 17025 akreditācijas apturēšana vai atsaukšana;

- 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļā noteiktās administratīvās un operatīvās neatkarības nenodrošināšana un/vai nesaglabāšana;

- atkārtota kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu un/vai kļūdaini negatīvu rezultātu paziņošana:

[Piezīme. LabEG ieteikumus sniedz, ņemot vērā to, kāds ir laboratorijas paziņoto kļūdaino analīžu rezultātu skaits neatkarīgi no tā, kāds ir kopējais šajā periodā savākto soda punktu skaits (t. i., pēc tam, kad ir ņemti vērā visi piemērojamie soda punktu atvilkumi), vai no tā, vai laboratorija ir apmierinoši izlabojusi neatbilstības.]

  - ziņošana par diviem (2) vai vairākiem neatkarīgiem kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem EQAS ciklā vai

  - ziņošana par trim (3) vai vairāk savstarpēji neatkarīgiem5 kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, tostarp īstenojot EQAS un veicot kārtējo analītisko pārbaudi, divpadsmit (12) mēnešu ilgā periodā, vai

  - ziņošana par trim (3) vai vairāk savstarpēji neatkarīgiem5 kļūdaini negatīviem rezultātiem vienā EQAS ciklā, vai

  - ziņošana par četriem (4) vai vairāk savstarpēji neatkarīgiem5 kļūdaini negatīviem rezultātiem, tostarp īstenojot EQAS un veicot kārtējo analītisko pārbaudi, divpadsmit (12) mēnešu ilgā periodā vai

  - četru (4) vai vairāk savstarpēji neatkarīgu5 kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu un kļūdaini negatīvu rezultātu kombinācija, tostarp īstenojot EQAS un veicot kārtējo analītisko pārbaudi divpadsmit (12) mēnešu ilgā periodā;

- tehniskā dokumenta vai tehniskās vēstules neīstenošana līdz spēkā stāšanās dienai bez iepriekšēja WADA apstiprinājuma;

- neatbilstība kādai no prasībām vai standartiem, kas izklāstīti LSS un/vai tehniskajos dokumentos un/vai tehniskajās vēstulēs;

- nopietnas un atkārtotas neatbilstības rezultātu paziņošanas termiņiem (sk. 5. panta 3. punkta 8. apakšpunkta 4. daļu);

- atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana pēc tam, kad kārtējajā analītiskajā pārbaudē vai aklajā EQAS vai dubultaklajā EQAS ciklā bijuši neapmierinoši darbības rezultāti;

- atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana saistībā ar tādu(-ām) neatbilstību(-ām) LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei, kuras(-as) konstatēta(-as), veicot WADA laboratorijas novērtēšanu;

- nesadarbošanās ar WADA vai attiecīgo pārbaudes iestādi vai rezultātu pārvaldības iestādi attiecībā uz dokumentu nodrošināšanu;

- Ētikas kodeksa neievērošana;

- jautājumi, kas saistīti ar laboratorijas personālu un/vai vadību, tostarp, bet ne tikai:

  - nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz laboratorijas augstākās vadības amatiem (piemēram, laboratorijas vadītāju, kvalitātes vadītāju), par to pienācīgi un savlaicīgi nepaziņojot WADA;

  - laboratorijas pastāvīgā vadītāja vai citu augstākās vadības amatpersonu (piemēram, kvalitātes vadītāja) neiecelšana amatā saprātīgā termiņā;

  - zinātniskā personāla kompetences un/vai pienācīgas apmācības negarantēšana, tostarp, piemēram, attiecībā uz analīžu veicēju kā par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku un laboratorijas uzraugošo darbinieku kvalifikāciju (sk. 5. panta 2. punkta 2. apakšpunkta 3. un 4. daļu);

  - pieredzējušu darbinieku (piemēram, par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku) būtisks zaudējums vai trūkums, kas saskaņā ar WADA atzinumu ietekmē laboratorijas spēju nodrošināt analītiskās pārbaudes pilnīgu uzticamību un precizitāti, kā arī ziņošanu par pārbaudes rezultātiem;

  - pietiekami liela laboratorijas nodrošinājuma un resursu zaudēšana, kas saskaņā ar WADA atzinumu ietekmē laboratorijas darbības kvalitāti un/vai rentabilitāti;

  - 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 10. daļā norādītā minimālā paraugu skaita analīžu neveikšana vai

  - nesadarbošanās pēc WADA pieprasījuma saistībā ar laboratorijas darbībām.

4.6.4.3. Akreditācijas atcelšana

WADA Izpildkomiteja atceļ jebkuras laboratorijas akreditāciju, ja tā nosaka, ka atcelšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu analītiskās pārbaudes pilnīgu uzticamību un precizitāti, kā arī precīzu ziņošanu par analītiskās pārbaudes rezultātiem.

LabEG iesaka atcelt laboratorijas WADA akreditāciju, pamatojoties cita starpā uz šādu(-ām) neatbilstību(-ām):

- atkārtota ziņošana par kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai atkārtota atbilstīgu koriģējošo darbību neveikšana pēc kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta paziņošanas;

[Piezīme. Par atkārtotu ziņošanu par kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, kas rada sekas sportistam(-iem), tiek atcelta laboratorijas WADA akreditācija neatkarīgi no tā, vai šie rezultāti ir savstarpēji neatkarīgi atbilstoši 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 2. daļā noteiktajam.]

- atkārtota ziņošana par kļūdaini negatīviem rezultātiem vai atkārtota atbilstīgu koriģējošo darbību neveikšana pēc kļūdaini negatīva(-u) rezultāta(-u) paziņošanas;

- atkārtota ISO/IEC 17025 akreditācijas apturēšana vai WADA akreditācijas apturēšana vai arī atkārtota analītisko pārbaužu ierobežojumu noteikšana laboratorijai;

- neatbilstības kādai no prasībām vai standartiem, kas izklāstīti LSS un/vai tehniskajos dokumentos, un/vai tehniskajās vēstulēs, neizlabošana līdz akreditācijas apturēšanas perioda beigām vai akreditācijas apturēšanas perioda pagarinājuma beigās saskaņā ar 4. panta 6. punkta 6. apakšpunkta 1. daļu;

- atkārtota neatbilstība LSS un/vai tehniskajiem dokumentiem, un/vai tehniskajām vēstulēm;

- konstatēta(-as) būtiska(-as) laboratorijas neatbilstība(-as) LSS un/vai tehniskajiem dokumentiem, un/vai tehniskajām vēstulēm, piemēram, veicot WADA laboratorijas novērtēšanu, pamatojoties uz dokumentētām klientu sūdzībām vai citiem pieprasījumiem vai izmeklēšanu, ko veikusi WADA;

- atkārtota atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana pēc tam, kad kārtējajā analītiskajā pārbaudē vai aklajā EQAS vai dubultaklajā(-os) EQAS ciklā(-os) bijuši neapmierinoši darbības rezultāti;

- atkārtota atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana pēc tam, kad WADA laboratorijas novērtēšanā konstatēta(-as) neatbilstība(-as) LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei;

- 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 10. daļā norādītā minimālā paraugu skaita analīžu atkārtota neveikšana;

- ilgstošas, nopietnas problēmas ar laboratorijas personālu un/vai vadību (piemēram, kvalificēta personāla pastāvīga mainība, kas ietekmē laboratorijas speciālās zināšanas un kompetenci, neatbilstoša apmācība, atkārtoti gadījumi, kad netiek veikta atbilstoša skaita analīžu veicēju apmācība un kvalificēšana, lai tie atbilstu prasībām, kas nepieciešamas par sertificēšanu atbildīgajiem zinātniekiem);

- nesadarbošanās ar WADA vai jebkuru attiecīgo pārbaudes iestādi vai rezultātu pārvaldības iestādi akreditācijas apturēšanas periodā vai pēc analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas;

- no parakstītājiem saņemto paraugu analīzes veikšana, pārkāpjot lēmumu par apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojumu;

- Ētikas kodeksa nopietns(-i) vai atkārtots(-i) pārkāpums(-i);

- kāda pamatpersonāla darbinieka notiesāšana par jebkādu kriminālpārkāpumu, ja WADA atzinusi, ka tas ir ietekmējis laboratorijas darbību;

- atkārtota un/vai pastāvīga nesadarbošanās izmeklēšanā, ko WADA veic saistībā ar laboratorijas darbībām;

- 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļā noteiktās administratīvās un operatīvās neatkarības nenodrošināšana un/vai nesaglabāšana akreditācijas apturēšanas periodā;

- atbalsta zudums, kas būtiski ietekmē laboratorijas darbības kvalitāti un/vai rentabilitāti;

- jebkurš cits iemesls, kas būtiski ietekmē laboratorijas spēju nodrošināt analītiskās pārbaudes pilnīgu uzticamību un precizitāti, kā arī precīzu ziņošanu par pārbaudes rezultātiem.

Ja laboratorija nepieņem LabEG ieteikumu par atcelšanu pēc risinājuma sekmēšanas sesijas (ja tāda tiek rīkota saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļu) vai citādi, LabEG iesaka WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam nekavējoties uz laiku apturēt laboratorijas WADA akreditāciju, kamēr nav zināms saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu skatītās disciplinārlietas iznākums.

Šādos gadījumos laboratorija nevar pārsūdzēt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu uz laiku apturēt laboratorijas akreditāciju. Tomēr, ja laboratorijas akreditācija nekavējoties tiek uz laiku apturēta, disciplinārlietu komisija lietu izskata četrdesmit piecu (45) dienu laikā no dienas, kad uz laiku apturēta laboratorijas WADA akreditācija.

4.6.4.4. Risinājuma sekmēšana

Pirms disciplinārlietas uzsākšanas saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu, 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 3. un 5. daļu LabEG pēc laboratorijas vadītāja pieprasījuma rīkos risinājuma sekmēšanas sesiju ar laboratorijas vadītāju (izmantojot telekonferenci vai citus līdzekļus). Šajā sesijā LabEG izskaidro laboratorijas neatbilstības LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm) un piedāvā laboratorijas vadītājam iespēju sniegt papildu skaidrojumu LabEG.

Risinājuma sekmēšanas sesijā laboratorija un LabEG var vienoties par laboratorijas akreditācijas atcelšanu vai laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas noteikumiem un ilgumu, vai laboratorijas analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu. Jebkāda šāda vienošanās ir jāiesniedz apstiprināšanai WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam. Pēc tam, kad saņemts šāds WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja apstiprinājums, disciplinārlieta netiks izskatīta saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu.

Ja laboratorija un LabEG risinājuma sekmēšanas sesijā nespēj vienoties par laboratorijas akreditācijas atcelšanu vai laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas noteikumiem un ilgumu, vai laboratorijas analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu, tiek ievērota 4 panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļā norādītā procedūra.

Ja LabEG iesaka akreditācijas atcelšanu, laboratorija, kurai jau ir apturēta akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, nevar izmantot risinājuma sekmēšanas sesiju.

4.6.4.5. Disciplinārlieta

Ja laboratorija izlemj apstrīdēt LabEG ieteikumu par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu vai WADA akreditācijas apturēšanu saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu vai ja laboratorijas WADA akreditācija tiek atcelta saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 3. daļu, WADA izveido objektīvu disciplinārlietu komisiju (DC) saskaņā ar Procedūras noteikumu 1. pantu (C pielikums). DC ir atbildīga par disciplinārlietu izskatīšanu saskaņā ar Procedūras noteikumiem.

Šādos gadījumos WADA iesniedz DC lietas materiālus, kuros ir attiecīgā dokumentācija un korespondence, kas attiecas uz laboratorijas pieļautajām analītiskās pārbaudes kļūmēm vai citām neatbilstībām LSS vai arī – attiecīgos gadījumos – apstākļiem, kuru rezultātā laboratorijas WADA akreditācijai piemērots atcelšanas process. Laboratorijai ir atļauts iesniegt rakstveida iesniegumus un iesniegt jebkādus apliecinošus dokumentus vai pierādījumus saskaņā ar Procedūras noteikumu 3. pantu (C pielikums).

DC sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam vai attiecīgos gadījumos (piemēram, atcelšanas gadījumā) – WADA Izpildkomitejai – ieteikumu par darbību(-ām), kas jāveic attiecībā uz laboratorijas WADA akreditāciju, saskaņā ar Procedūras noteikumu 7. pantā (C pielikums) aprakstītajām prasībām un procedūru.

[Piezīme. Lai novērstu šaubas, un atbilstoši 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 1. punktā noteiktajam disciplinārlietu neizskatīs saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu gadījumā, ja laboratorija ir savākusi maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu attiecībā uz EQAS un/vai analītisko pārbaudi (ko nosaka, izmantojot 7. panta 3. punktā norādīto punktu skalas tabulu) vai ja laboratorija ir paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kas radījis sekas sportistam. Tā vietā un vienīgi iepriekšminētajos apstākļos laboratorija var pārsūdzēt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu noteikt analītisko pārbaužu ierobežojumu vai apturēt laboratorijas WADA akreditāciju tieši CAS saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļu.]

4.6.4.6. Lēmuma paziņošana

Pabeidzot attiecīgi 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļā vai 7. panta 3. punktā norādītās procedūras un ievērojot Procedūras noteikumu 7. pantā (C pielikums) noteiktos termiņos, WADA iesniedz laboratorijai rakstveida paziņojumu par savu lēmumu attiecībā uz laboratorijas WADA akreditācijas statusu. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

1) to, ka laboratorijas WADA akreditācija ir saglabāta (tostarp, ja nepieciešams, arī brīdinājumus), vai

2) to, ka laboratorijas WADA akreditācija ir apturēta vai atcelta, vai to, ka laboratorijai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums.

Šādā paziņojumā tiek norādīts(-i):

  - apturēšanas vai atcelšanas vai arī analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas iemesls(-i);

  - apturēšanas, atcelšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma nosacījumi un

  - attiecīgos gadījumos – apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periods.

Izskatot lietu saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu, WADA iesniedz laboratorijai arī tā DC ieteikuma kopiju, kas attiecas uz laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai.

4.6.4.7. Spēkā stāšanās datums un pārsūdzības

Apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums stājas spēkā nekavējoties pēc paziņojuma par lēmumu saņemšanas.

Atcelšana stājas spēkā vienu (1) mēnesi pēc paziņojuma. Laboratorijas akreditācija ir apturēta līdz brīdim, kad atcelšana stājas spēkā, vai līdz brīdim, kad būs zināms laboratorijas iesniegtās iespējamās lēmuma par atcelšanu pārsūdzības rezultāts.

Laboratorija WADA lēmumu par WADA akreditācijas atcelšanu vai apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu var pārsūdzēt CAS saskaņā ar Kodeksa 13. panta 7. punktu. CAS paredzēto apelācijas sūdzību laboratorija var iesniegt divdesmit vienas (21) dienas laikā no WADA lēmuma saņemšanas brīža.

4.6.4.8. Publisks paziņojums

WADA publiski izsludina laboratorijas akreditācijas statusa izmaiņas savā tīmekļa vietnē, tiklīdz WADA ir paziņojusi par savu lēmumu laboratorijai. Laboratorijas akreditācijas atcelšanas gadījumā publiskajā paziņojumā norāda, ka laboratorijas akreditācija ir apturēta līdz brīdim, kad atcelšana stājas spēkā, kā noteikts 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļā.

WADA norāda arī akreditācijas apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma nosacījumus un ilgumu, kā arī to, kāda ir laboratorijas neatbilstības LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm) būtība.

WADA tīmekļvietnē atjaunina laboratorijas akreditācijas statusu, kad laboratorijas WADA akreditācija tiek atjaunota pēc apturēšanas vai kad analītisko pārbaužu ierobežojums tiek atcelts.

4.6.5. Akreditācijas apturēšanas vai atcelšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma sekas

4.6.5.1. Analītisko pārbaužu ierobežojums

Ja WADA konstatē, ka neatbilstība(-as) attiecas tikai uz aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasi vai noteiktu analītiskās pārbaudes procedūru, kas neietilpst standarta sacensību vai ārpus sacensību analītiskās pārbaudes izvēlnē attiecībā uz laboratorijas saņemtajiem paraugiem, WADA šai aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasei vai konkrētai analītiskās pārbaudes procedūrai, kurā konstatēta(-as) neatbilstība(-as), var noteikt analītisko pārbaužu ierobežojumu.

Laboratorija informē savus klientus par tai noteikto analītisko pārbaužu ierobežojumu un uztic analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā veikt attiecīgās analīzes citai(-ām) laboratorijai(-ām) saskaņā ar apakšlīgumu atbilstoši 5. panta 2. punkta 6. pantā noteiktajam. Laboratorijai, kurai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, informē WADA par attiecīgās(-go) pārbaudes iestādes(-žu) un izvēlētās(-o) laboratorijas(-u) identitāti.

Ja analītisko pārbaužu ierobežojuma iemesls ir bijis saistīts ar kļūdaini nelabvēlīga(-u) analīžu rezultāta(-u) paziņošanu, visu to analīžu veikšanu, kurām izmanto attiecīgo(-as) analītiskās(-o) pārbaudes procedūru(-as), nekavējoties pārtrauc.

Turpmāk norādītos paraugus (“A” un “B” paraugus), kas ir laboratorijas rīcībā un kuriem tiek veikta vienas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīze un/vai kuriem tiek piemērota(-as) attiecīgā(-ās) analītiskās pārbaudes procedūra(-as), attiecībā uz ko noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, laboratorija nosūta citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai (ja vien WADA nav devusi citus norādījumus):

- paraugi, par kuriem iepriekš ticis paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts (atbilstoši WADA pieprasītajam);

- paraugi, kas tikuši atvērti un kuru analīze sākotnējās(-o) pārbaudes procedūras(-u) ietvaros veikta laikā, kad pieņemts lēmums par analītisko pārbaužu ierobežojumu;

- paraugi, attiecībā uz kuriem laikā, kad pieņemts lēmums par analītisko pārbaužu ierobežojumu, bijusi(-šas) pabeigta(-as) sākotnējā(-ās) pārbaudes procedūra(-as) un iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kam nepieciešamas apstiprināšanas procedūras, vai paraugi, kam nepieciešamas citas apstiprināšanas procedūras (piemēram, GC/C/IRMS analīze steroīdu profila marķieriem);

- paraugi, attiecībā uz kuriem ir bijušas pabeigtas “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras, bet kuru analīzes rezultāti nav bijuši paziņoti līdz analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas dienai, vai paraugi, kuriem “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras tikušas veiktas analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas laikā;

- paraugi, par kuriem, pamatojoties uz “A” apstiprināšanas procedūru pirms analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas, ticis paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Ja “B” apstiprināšanas procedūras veikšana tiek pieprasīta analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā, gan “A”, gan “B” paraugus nodod6 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai vēlreiz veiktu “A” apstiprināšanas procedūru un lai vajadzības gadījumā veiktu “B” apstiprināšanas procedūru.

Ja analītisko pārbaužu ierobežojums noteikts tāpēc, ka ir ticis(-kuši) paziņots(-i) kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i), un ja turpmākajā izmeklēšanā noskaidrots, ka ir paziņots(-i) cits(-i) negatīvs(-i) rezultāts(-i) attiecībā uz paraugiem, kas joprojām glabājas laboratorijā, tad laboratorija par to informē pārbaudes iestādi un WADA. Šādos gadījumos gan “A”, gan “B” traukus, kuros ir attiecīgie paraugi, nosūta6 citai(-ām) laboratorijai(-ām) papildu analīzes veikšanai, kā to noteiksi WADA. Šīs atkārtotās analīzes varētu veikt attiecībā uz aizliegto vielu un/vai aizliegto metožu klasi vai analītiskās pārbaudes procedūru(-ām), kas bijusi(-ušas) saistīta(-as) ar negatīvu(-iem) rezultātu(-iem), kā to noteikusi WADA.

4.6.5.2. Apturēšana

Laboratorija, kuras WADA akreditācija ir apturēta, nav tiesīga nevienam parakstītājam veikt paraugu analītisko pārbaudi. Šis noteikums nav piemērojams gadījumos, kad neatbilstība(-as), kuras(-u) dēļ notikusi šī apturēšana, neietekmē asins analīzes attiecībā uz ABP, kā to noteikusi WADA.

- Apturēšana Ētikas kodeksa pārkāpuma dēļ

Ja apturēšanas iemesls ir bijis saistīts ar Ētikas kodeksa (A pielikums) pārkāpumu, visas analītiskās pārbaudes laboratorijā, kuras akreditācija ir apturēta, ir nekavējoties jāpārtrauc, un laboratorijai ir jānosūta visi paraugi (gan “A”, gan “B” paraugi), kas ir laboratorijas rīcībā, citai(-ām) laboratorijai(-ām), ko izraudzījusies(-šās) pārbaudes iestāde(-es).

- Apturēšana pēc kļūdaini nelabvēlīga(-u) analīžu rezultāta(-u) paziņošanas

Ja apturēšanas iemesls ir bijis saistīts ar to, ka ir paziņots(-i) kļūdaini nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i), visas analītiskās pārbaudes ir nekavējoties jāpārtrauc. Turklāt laboratorija nosūta7 turpmāk norādītos paraugus (“A” un “B” paraugus), kas ir laboratorijas rīcībā, citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai, ja vien WADA nav sniegusi citus norādījumus:

  - paraugi, par kuriem iepriekš ticis paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz vienas klases aizliegtajām vielām vai aizliegtajām metodēm, piemērojot to pašu apstiprināšanas procedūru (atbilstoši WADA pieprasītajam);

  - paraugi, attiecībā uz kuriem laikā, kad pieņemts lēmums par apturēšanu, bijusi(-šas) pabeigta(-as) sākotnējā(-ās) pārbaudes procedūra(-as) un iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kas prasa apstiprināšanas procedūras, vai paraugi, kam nepieciešamas citas apstiprināšanas procedūras (piemēram, GC/C/IRMS analīze steroīdu profila marķieriem);

  - paraugi, kas tikuši atvērti un kuru analīze sākotnējās(-o) pārbaudes procedūras(-u) ietvaros veikta apturēšanas laikā;

  - paraugi, kas tikuši saņemti laboratorijā, bet nav bijuši atvērti apturēšanas laikā [šos paraugus noslēgtā veidā glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos līdz to nosūtīšanai7 citai(-ām) laboratorijai(-ām)];

  - paraugi, attiecībā uz kuriem ir bijušas pabeigtas “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras, bet kuru analīzes rezultāti nav bijuši paziņoti līdz apturēšanas dienai, vai paraugi, kuriem “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras tikušas veiktas apturēšanas laikā;

  - paraugi, par kuriem, pamatojoties uz “A” apstiprināšanas procedūru pirms akreditācijas apturēšanas, ticis paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

- Apturēšana citu iemeslu dēļ

Laboratorija, kuras WADA akreditācija ir bijusi apturēta tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Ētikas kodeksa pārkāpumu vai kļūdaini nelabvēlīga(-u) analīžu rezultāta(-u) paziņošanu, veic ar paraugiem, kas ir laboratorijas rīcībā, turpmāk norādītās darbības, ja vien WADA nav devusi citus norādījumus:

  - paraugi, kuru analīze tikusi veikta un par kuriem ir paziņots, ka analīzes rezultāts ir negatīvs, un kuri ir glabāti laboratorijā mazāk nekā trīs (3) mēnešus vai novietoti ilgtermiņa glabāšanā pēc pārbaudes iestādes vai WADA pieprasījuma.

Šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Laboratorija informē par šādām darbībām WADA, tostarp norāda paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) identitāti.

Ja akreditācija ir apturēta tāpēc, ka ir ticis(-kuši) paziņots(-i) kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i), un ja turpmākajā izmeklēšanā noskaidrots, ka laboratorija ir paziņojusi citu(-us) negatīvu(-us) rezultātu(-us), laboratorija par to informē pārbaudes iestādi un WADA. Šādos gadījumos gan “A”, gan “B” traukus, kuros ir attiecīgie paraugi, nosūta7 citai(-ām) laboratorijai(-ām) papildu analīzes veikšanai, kā to noteiksi WADA. Šīs analīzes varētu veikt visām aizliegtajām vielām un aizliegtajām metodēm, kas ietvertas pieprasītajā analītiskās pārbaudes izvēlnē, vai arī tās var tikt veiktas vienīgi attiecībā uz konkrētu aizliegto vielu un/vai aizliegto metožu klasi vai arī analītiskās pārbaudes procedūru(-ām), kas ir bijusi(-šas) saistīta(-as) ar negatīvu(-iem) rezultātu(-iem), kā to noteikusi WADA.

  - Paraugi, kuru sākotnējās pārbaudes procedūras ir pabeigtas, bet kuru rezultāti apturēšanas laikā nav bijuši paziņoti:

ja, veicot sākotnējo(-ās) pārbaudes procedūru(-as), tika iegūts(-i) varbūtējs(-i) nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i) vai ja bija nepieciešamas citas apstiprināšanas procedūras (piemēram, GC/C/IRMS analīze steroīdu profila marķieriem), gan “A”, gan “B” paraugus nosūta7 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai veiktu “A” un nepieciešamības gadījumā arī “B” apstiprināšanas procedūras.

Turklāt, ja akreditācijas apturēšanas iemesls ir bijis kļūdaini negatīva(-u) rezultāta(-u) paziņošana un sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās) ir iegūti negatīvi rezultāti, gan “A”, gan “B” paraugus arī nosūta7 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai atkārtotu sākotnējo(-ās) pārbaudes procedūru(-as) un nepieciešamības gadījumā veiktu apstiprināšanas procedūras. Šīs analīzes varētu veikt visām aizliegtajām vielām un aizliegtajām metodēm, kas ietvertas pieprasītajā analītiskās pārbaudes izvēlnē, vai arī tās var tikt veiktas vienīgi attiecībā uz konkrētu aizliegto vielu un/vai aizliegto metožu klasi vai arī analītiskās pārbaudes procedūru(-ām), kas ir bijušas saistītas ar negatīvu rezultātu, kā to noteikusi WADA.

Ja apturēšanas iemesls nav bijis saistīts ar kļūdaini negatīvu rezultātu paziņošanu un ja sākotnējās pārbaudes procedūrās tika iegūti negatīvi rezultāti, ADAMS sistēmā paziņo, ka paraugam(-iem) bijis(-uši) negatīvs(-i) rezultāts(-i). Šos paraugus līdz turpmākam WADA paziņojumam glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Laboratorija informē par šādām darbībām WADA, tostarp norāda paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) identitāti.

o	Paraugi, kas tikuši atvērti un kuru analīze sākotnējās(-o) pārbaudes procedūras(-u) ietvaros veikta akreditācijas apturēšanas laikā.

Ja akreditācijas apturēšanas iemesls nav bijis saistīts ar kļūdaini negatīva(-u) rezultāt(-u) paziņošanu, laboratorija turpina veikt attiecīgo paraugu analīzi līdz brīdim, kad ir pabeigtas visas sākotnējās pārbaudes procedūras. Ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūras, iegūti negatīvi analīžu rezultāti, laboratorija šos rezultātus paziņo ADAMS, un līdz turpmākam WADA paziņojumam šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Laboratorija informē par šādām darbībām WADA, tostarp norāda paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) identitāti.

Tomēr, ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru, ir iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, gan “A”, gan “B” paraugus nosūta7 citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai.

Ja akreditācijas apturēšanas iemesls ir bijis kļūdaini negatīva(-u) rezultāta(-u), paziņošana, tad laboratorija izbeidz visas analītiskās pārbaudes un “A” un “B” paraugi ir jānosūta7 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai veiktu “A” un nepieciešamības gadījumā arī “B” apstiprināšanas procedūras.

o	Paraugi, kas ir saņemti laboratorijā, bet apturēšanas laikā nav vēl tikuši atvērti:

šos paraugus noslēgtā veidā glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos līdz brīdim, kad tie tiek nosūtīti7 citai(-ām) laboratorijai(-ām) analītiskās pārbaudes veikšanai.

- Paraugi, attiecībā uz kuriem ir bijušas pabeigtas “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras, bet kuru analīzes rezultāti nav bijuši paziņoti līdz apturēšanas dienai, vai paraugi, kuriem “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras tikušas veiktas apturēšanas laikā:

gan “A”, gan “B” paraugus nosūta7 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai atkārtotu “A” un – attiecīgos gadījumos – “B” apstiprināšanas procedūras.

- Paraugi, par kuriem, pamatojoties uz “A” apstiprināšanas procedūru pirms akreditācijas apturēšanas, ticis paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts:

šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Ja “B” apstiprināšanas procedūras veikšana tiek pieprasīta apturēšanas laikā, gan “A”, gan “B” paraugus nosūta7 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai vēlreiz veiktu “A” apstiprināšanas procedūru un lai vajadzības gadījumā veiktu “B” apstiprināšanas procedūru.

Ja šī apturēšana attiecas uz asins paraugu analīzi attiecībā uz ABP, laboratorija varētu veikt to paraugu analīzi, kas savākti pirms apturēšanas dienas. Paziņojot attiecīgā(-o) parauga(-u) rezultātus ADAMS sistēmā, tiek iekļauta piezīme par akreditācijas apturēšanu analīzes laikā, lai pārbaudes iestāde (vai rezultātu pārvaldības iestāde, ja tās atšķiras) / APMU šo informāciju varētu ņemt vērā rezultātu pārvaldības procesā.

[Piezīme. Ņemot vērā to, ka laiks negatīvi ietekmē to asins paraugu viengabalainību, kuriem tiek veikta analīze attiecībā uz ABP, parasti nav iespējams nosūtīt ABP asins paraugus savlaicīgas analīzes veikšanai citai(-ām) laboratorijai(-ām).]

Apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā laboratorija turpina piedalīties WADA EQAS programmā. WADA var pieprasīt, lai laboratorija veiktu papildu aklo EQAS paraugu analīzi, un/vai veikt laboratorijas novērtēšanu jebkurā laikā par laboratorijas līdzekļiem, lai novērtētu laboratorijas statusu.

4.6.5.3. Atcelšana

Laboratorija, kuras WADA akreditācija vai apstiprinājums attiecībā uz ABP ir atcelts, nav tiesīga nevienai pārbaudes iestādei veikt paraugu analītisko pārbaudi. Laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēde, kuru laboratorija, kuras akreditācija ir atcelta, uztur attiecībā uz glabātajiem paraugiem, ir derīga līdz laikam, kad, konsultējoties ar WADA, var panākt vienošanos par attiecīgo paraugu nosūtīšanu7 laboratorijai(-ām).

Laboratorija, kuras WADA akreditācija vai apstiprinājums attiecībā uz ABP ir atcelts, organizē laboratorijas rīcībā esošo paraugu nosūtīšanu7 laboratorijai(-ām), ko attiecīgi izvēlējusies pārbaudes iestāde vai WADA, trīsdesmit (30) dienu laikā no brīža, kad tai paziņots lēmums par WADA akreditācijas atcelšanu. Šādos apstākļos paraugus, kas ir jānosūta, izvēlas pārbaudes iestāde vai WADA. Laboratorija, kura nosūta paraugus, informē WADA un norāda attiecīgos paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) un izvēlētās(-o) laboratorijas(-u) identitāti. Turklāt laboratorija, kuras akreditācija ir atcelta, palīdz attiecīgajai(-ām) pārbaudes iestādei(-ēm) nosūtīt attiecīgos paraugu datus un dokumentus izraudzītajai(-ām) laboratorijai(-ām), kurām jāsaņem paraugi.

[Piezīme. Laboratorija, kuras akreditācija ir atcelta, nosūta visus savā rīcībā esošos paraugus, kuru analītiskās pārbaudes process atcelšanas laikā nav pabeigts. Pārbaudes iestāde arī var izlemt nosūtīt papildu paraugus, kas tiek glabāti laboratorijā saskaņā ar 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 1. daļu vai 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 2. daļu, vai citus paraugus, uz kuriem tai ir īpašumtiesības saskaņā ar ISTI 10. panta 1. punktu un kuriem veikta analīze, un kuri atrodas ilgtermiņa glabāšanā laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanas laikā. Turklāt WADA varētu noteikt un pieprasīt, ka paraugi ir jānosūta citai(-ām) laboratorijai(-ām).]

4.6.6. Akreditācijas, kas ir tikusi apturēta, atjaunošana vai analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšana

WADA atceļ laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai atceļ analītisko pārbaužu ierobežojumu tikai tādā gadījumā, ja laboratorija saskaņā ar WADA prasībām sniedz pietiekamus pierādījumus par to, ka ir veiktas atbilstošas darbības, lai novērstu neatbilstības(-u), kuras(-u) rezultātā apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, un ka ir īstenoti pienācīgi pasākumi, lai apmierinoši izpildītu norādīto(-os) nosacījumu(-us) (ja tādi ir) WADA akreditācijas atjaunošanai.

4.6.6.1. Apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarinājums

Ja laboratorija, kuras WADA akreditācija ir apturēta vai kurai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, nav pienācīgi izlabojusi to(-ās) neatbilstību(-as) LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm), kuras(-u) rezultātā apturēta akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, vai arī ja WADA konstatē jebkādu(-as) papildu neatbilstību(-as) LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm), veicot WADA laboratorijas novērtēšanu sākotnējās apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā, laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periods tiek vēl pagarināts, vai arī laboratorijas akreditācija tiek atcelta atbilstoši WADA noteiktajam.

Atcelšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu var pagarināt uz laiku līdz vēl sešiem (6) mēnešiem, ja laboratorija sniedz pamatotu(-us) kavējuma skaidrojumu(-us) atbilstoši LabEG noteiktajam, kas attiecas uz nosacījumiem akreditācijas apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšanai (tostarp iesniedzot informāciju par atbilstošām koriģējošām darbībām). Laboratorijas WADA akreditācijas apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšana, tostarp apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma pagarinājumi, nedrīkst būt ilgāki par divpadsmit (12) mēnešiem, ja vien laboratorijai netiek piemērots atcelšanas process saskaņā ar 4. panta 6. punkta 5. apakšpunkta 3. daļu vai citā WADA norādītajā kārtībā.

Attiecīgā gadījumā noteiktās akreditācijas iestādes kavēšanās piešķirt laboratorijai ISO/IEC 17025 akreditāciju arī var būt iemesls pagarināt laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas periodu.

Lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas perioda vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanu pieņem WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs, pamatojoties uz LabEG ieteikumu. WADA dara zināmu laboratorijai WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas perioda pagarināšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanu.

Laboratorija var pārsūdzēt WADA lēmumu par WADA akreditācijas apturēšanas perioda pagarināšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanu saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļu.

Ja saskaņā ar laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas perioda pagarināšanas nosacījumiem vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanas nosacījumiem laboratorija ir iesniegusi pierādījumus, ko WADA atzinusi par apmierinošiem tam, ka visas neatbilstības LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei ir izlabotas, laboratorijas akreditācija tiek atjaunota vai arī analītisko pārbaužu ierobežojums varētu tikt atcelts ar WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu.

Ja pagarinātā apturēšanas perioda vai pagarinātā analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda beigās laboratorija nav iesniegusi pierādījumus, ko WADA uzskata par pietiekamiem, LabEG iesaka atcelt laboratorijas akreditāciju. Lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanu pieņem WADA Izpildkomiteja.

Ja laboratorijai piemēro atcelšanas procesu pēc sešu (6) mēnešu ilgā apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda vai pēc apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda, kas pagarināts uz laiku līdz divpadsmit (12) mēnešiem, laboratorijas WADA akreditācija joprojām ir apturēta vai tai joprojām saglabājas analītisko pārbaužu ierobežojums atkarībā no situācijas līdz atcelšanas procesa pabeigšanai un brīdim, kad WADA Izpildkomiteja pieņēmusi lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanu. Ja WADA Izpildkomiteja apstiprina laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanu, tad laboratorijas WADA akreditācija joprojām ir apturēta vai tai joprojām saglabājas analītisko pārbaužu ierobežojums atkarībā no situācijas līdz brīdim, kad atcelšana stājas spēkā saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļu.

[Piezīme. Atcelšanas procesam, kas piemērots apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda beigās, netiks rīkota risinājuma sekmēšana sesija saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļu.]

No WADA puses nav nepieciešama nekāda cita formāla rīcība, lai pagarinātu laboratorijas analītisko pārbaužu ierobežojuma vai apturēšanas periodu ilgāk par sākotnējo sešu (6) mēnešu ilgo apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu vai ilgāk par apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu, kas pagarināts uz laiku līdz divpadsmit (12) mēnešiem, papildus formālai atcelšanas procesa piemērošanai laboratorijai. Turklāt, ja šādos apstākļos laboratorijai piemēro atcelšanas procesu, laboratorija nevar pārsūdzēt analītisko pārbaužu ierobežojuma vai apturēšanas perioda pagarināšanu ilgāk par sākotnējo sešu (6) mēnešu ilgo apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu vai ilgāk par apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu, kas pagarināts uz laiku līdz divpadsmit (12) mēnešiem.

WADA paziņos laboratorijai WADA Izpildkomitejas lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanu saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 6. daļu.

WADA lēmumu par WADA akreditācijas atcelšanu laboratorija var pārsūdzēt saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļu.

4.6.6.2. Atcelta akreditācija

Ja laboratorija, kuras WADA akreditācija ir atcelta, vēlas lūgt, lai tai tiktu piešķirta jauna WADA akreditācija, tai ir jāiesniedz pieteikums WADA akreditācijai kā jaunai laboratorijai saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

Lūdzot piešķirt jaunu WADA akreditāciju, laboratorija varētu lūgt, lai WADA paātrinātu laboratorijas atkārtotas akreditācijas procedūru, kuru apstiprina WADA Izpildkomiteja. Lai to izdarītu, laboratorija savā pieteikumā par jaunas akreditācijas piešķiršanu iesniedz WADA informāciju, ko tā uzskata par pamatu “izņēmuma apstākļiem”, kuru dēļ var tikt grozītas prasības, kas norādītas no 4. panta 1. līdz 3. punktam, lai paātrinātu laboratorijas iekļūšanu akreditācijas pārbaudes posmā un/vai saīsinātu šā posma ilgumu. WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem varētu izlemt, vai šādas izmaiņas ir pamatotas, un noteikt, kādas darbības ir jāveic, pirms laboratorijai tiek dota atļauja uzsākt akreditācijas pārbaudes posmu.

4.6.7. Laboratorijas darbību brīvprātīga pārtraukšana

Laboratorija varētu nolemt brīvprātīgi pārtraukt savas antidopinga analītiskās pārbaudes darbības uz laiku vai pilnīgi, neraugoties uz to, ka nav konstatēts, ka tā būtu pieļāvusi kādas analītiskās kļūmes vai citas neatbilstības LSS, un neraugoties uz to, ka tai nav noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums vai arī apturēta vai atcelta tās WADA akreditācija.

Šādos apstākļos laboratorija informē WADA un rakstveidā norāda antidopinga analītiskās pārbaudes darbību pārtraukšanas iemeslu(-us), tiklīdz ir pieņemts lēmums par tās darbību pārtraukšanu, kā arī ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pirms dienas, kad tās lēmumam jāstājas spēkā. Laboratorija arī veic visus nepieciešamos pasākumus, lai informētu visus savus klientus par lēmumu pārtraukt darbību un, konsultējoties ar klientiem, nokārtotu paraugu nosūtīšanu citai(-ām) laboratorijai(-ām) saskaņā ar 4. panta 6. punkta 5. apakšpunkta 2. daļu (pagaidu slēgšana) vai 3. daļu (pilnīga slēgšana).

Ja laboratorija uz laiku brīvprātīgi pārtrauc antidopinga analītiskās pārbaudes darbības, laboratorija saglabā sekmīgus darbības rezultātus, šajā neaktivitātes periodā veicot EQAS paraugu analīzi. Pagaidu pārtraukšanas periods, kurā tiek pārtrauktas analītiskās pārbaudes darbības, nav ilgāks par sešiem (6) mēnešiem, paredzot vienu iespējamo termiņa pagarinājumu uz laiku līdz sešiem (6) mēnešiem (atbilstoši WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja noteiktajam pēc LabEG ieteikuma). Ja laboratorija nespēj atsākt analītiskās pārbaudes darbības divpadsmit (12) mēnešu laikā, WADA Izpildkomiteja atsauc laboratorijas akreditāciju, ja vien WADA nav apstiprinājusi citādi.

Ja laboratorija nolemj pilnībā pārtraukt savas darbības, laboratorija palīdz attiecīgajai(-ām) pārbaudes iestādei(-ēm) nosūtīt attiecīgos paraugu datus un ierakstus laboratorijai(-ām), kura(-as) izraudzīta(-as) paraugu saņemšanai.

4.7. WADA laboratorijas apstiprināšanas process un prasības attiecībā uz ABP

WADA akreditēto laboratoriju tīkls varētu būt ģeogrāfiski ierobežots, lai varētu pilnībā nodrošināt ABP praktisko sagatavošanu. Tādēļ laboratorijas, ko nav akreditējusi WADA un kuras ir spējīgas veikt asins marķieru analīzi, varētu iesniegt pieteikumu WADA apstiprinājuma saņemšanai, lai varētu veikt asins paraugu analīzi, atbalstot ABP hematoloģijas moduli reģionos, kurus laboratorija nevar apkalpot. Šajā pantā izklāstītas īpašas prasības, kas laboratorijai jāizpilda, piesakoties WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP, kā arī saņemot un saglabājot šo apstiprinājumu.

4.7.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija, kas piesakās WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP

Principā jebkura laboratorija, kas atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem, varētu pieteikties, lai kļūtu par kandidējošo laboratoriju WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP. Tomēr WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem varētu akceptēt vai noraidīt laboratorijas kandidatūras pieteikumu, ņemot vērā konstatētās vajadzības (vai to neesamību) saistībā ar antidopinga analītisko pārbaudi attiecībā uz ABP reģionālā vai valsts mērogā vai pamatojoties uz jebkādiem citiem iemesliem.

4.7.1.1. Intereses paušana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija rakstveidā oficiāli sazinās ar WADA, lai izrādītu interesi kļūt par ABP laboratoriju.

4.7.1.2. Sākotnējās pieteikuma veidlapas iesniegšana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija iesniedz aizpildītu sākotnējā pieteikuma veidlapu, ko nodrošina WADA, pievienojot apliecinošos dokumentus, lai tos izskatītu LabEG.

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija varētu iesniegt pieteikumu vienīgi tādā gadījumā, ja tās uzņēmēja valsts ir izpildījusi šādus nosacījumus:

- tai ir valsts antidopinga programma, kuru vada valsts antidopinga organizācija un/vai reģionālā antidopinga organizācija, kura ievēro Kodeksa un Pasaules antidopinga programmas starptautisko standartu prasības;

- tā ir ratificējusi UNESCO Konvenciju pret dopingu sportā un

- tā ir veikusi ikgadējās finanšu iemaksas WADA.

Šie nosacījumi ir jādokumentē kā šī pieteikuma daļa.

4.7.1.3. Atbalsta vēstules(-ļu) iesniegšana

Pēc pieteikuma saņemšanas un iepriekš minēto apstākļu pārbaudes WADA lūdz pieteikuma iesniedzējai laboratorijai iesniegt atbalsta vēstuli(-es) no vienas vai vairākiem parakstītājiem. Atbalsta vēstulē(-ēs) norāda to prognozēto ABP asins paraugu skaitu, kuri gadā tiks iesniegti pieteikuma iesniedzējai laboratorijai, kā arī iemeslu(-us), kādēļ jau esoša laboratorija vai ABP laboratorija nav piemērota izvēle parakstītāja ABP programmai.

4.7.2. Kandidējošā laboratorija WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP

Pieteikuma materiālus, kas norādīti no 4. panta 7. punkta 1. apakšpunkta 1. līdz 3. daļai, izvērtē WADA Izpildkomiteja, lai noteiktu to, vai pieteikuma iesniedzējai laboratorijai tiks piešķirts WADA kandidējošās laboratorijas statuss attiecībā uz ABP, un lai tādējādi turpinātu WADA apstiprināšanas procesu.

4.7.2.1. Kandidējošās laboratorijas apraksts

Tiklīdz WADA Izpildkomiteja ir apstiprinājusi kandidējošo laboratoriju, tā aizpilda sīki izstrādātu WADA izsniegtu anketu un astoņu (8) nedēļu laikā pēc anketas saņemšanas iesniedz to WADA. Anketā ietverta cita starpā šāda informācija:

- darbinieku, kas būs atbildīgi par ABP analīzēm, saraksts un kvalifikācija;

- laboratorijas fizisko telpu apraksts, tostarp paraugu un ierakstu drošības apsvērumu apraksts (sk. 5. panta 2. punkta 3. apakšpunktu);

  - fiziskā drošība – īpaši pasākumi, lai uzturētu drošu laboratorijas vidi (piemēram, videonovērošanas kameru izmantošana, ierobežota piekļuve paraugu glabāšanas zonām);

  - IT drošības pasākumi – ugunsmūru izveidošana un citu pašreizējo kiberdrošības pasākumu īstenošana saskaņā ar labāko praksi un visiem piemērojamajiem valdības noteikumiem;

  - informācijas tehnoloģijas (IT) infrastruktūra – datu un informācijas pārvaldības sistēmas (piemēram, LIMS), centrālā servera / iekštīkla ieviešana, kas nodrošina iespēju droši apstrādāt datus;

- esošo un piedāvāto ABP instrumentālo resursu un aprīkojuma saraksts, norādot iegādes gadu un tehniskā nodrošinājuma nosacījumus (piemēram, līgums par / piekļuve instrumentu ražotāja apkopes pakalpojumiem);

- ABP metožu izstrādes un validācijas statuss; metožu validācijas ziņojums (ja ir pabeigts);

- ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditācijas statuss;

- laboratorijas neatkarības un objektivitātes statuss atbilstoši LSS 4. panta 7. punkta 2. apakšpunkta 2. daļā norādītajam;

- uzņēmējas valsts muitas noteikumu apraksts attiecībā uz asins paraugu un lietojamo iekārtu un materiālu saņemšanu no ārvalstīm, kā arī spēju vajadzības gadījumā nosūtīt asins paraugus ārpus valsts.

ABP apstiprinājuma procesa laikā WADA var pieprasīt šo dokumentāciju atjaunināt.

[Piezīme. Uz ABP apstiprinājumu kandidējošās laboratorijas tiek aicinātas noslēgt darbaudzināšanas un mācību līgumu(-us) ar laboratoriju(-ām), lai nodrošinātu sekmīgu sagatavošanos WADA apstiprinājuma saņemšanai.]

4.7.2.2. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte

Lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem, laboratorijai ir jābūt administratīvi un operatīvi neatkarīgai no visām organizācijām, kas varētu izdarīt nepamatotu spiedienu uz laboratoriju un ietekmēt objektīvu tās uzdevumu un darbību izpildi.

- Lai laboratorija būtu administratīvi neatkarīga, tai ir jābūt atsevišķai juridiskai personai vai noteiktai juridiskas personas daļai, kas nav administratīvi saistīta ar antidopinga organizāciju vai jebkuru citu sporta organizāciju vai valsts par sportu atbildīgo ministriju, vai citu valsts iestādi, kas atbildīga par sporta rezultātiem (sk. 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļu).

- Lai laboratorija būtu operatīvi neatkarīga, tai savas ABP analītiskās pārbaudes darbības jāveic netraucēti, bez nevienas personas iejaukšanās vai norādījumiem.

4.7.2.3. Atbilstība Ētikas kodeksam (A pielikums)

Kandidējošajai laboratorijai ir jāīsteno un jāievēro Ētikas kodeksa noteikumi. WADA tiek iesniegta laboratorijas vadītāja parakstīta vēstule par atbilstību Ētikas kodeksam (A pielikums).

4.7.2.4. Dalība WADA EQAS programmā attiecībā uz ABP asins marķieru analīzi

Kandidējošajai laboratorijai ir jāpiedalās vismaz trijos (3) WADA EQAS ciklos, kuros ar apmierinošiem darbības rezultātiem tiek veikta ABP asins marķieru analīze atbilstoši LabEG noteiktajam. Šajā laikā WADA var sniegt atgriezenisko saiti, lai palīdzētu laboratorijai uzlabot analītiskās pārbaudes procesa kvalitāti.

4.7.2.5. ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditācijas iegūšana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija iegūst ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditāciju no akreditācijas iestādes, kura ir pilntiesīga ILAC locekle, kas parakstījusi ILAC MRA laboratoriju pārbaudēm atbilstoši ISO/IEC 17026 vai medicīniskajām laboratorijām atbilstoši ISO 15189.

Laboratorija noteiktajos termiņos izlabo un dokumentē visas konstatētās neatbilstības ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 prasībām. Akreditācijas iestādei būtu jānosūta WADA novērtējuma ziņojuma kopsavilkums un visa dokumentācija angļu vai franču valodā par koriģējošajām/preventīvajām darbībām attiecībā uz neatbilstībām. Ja pieteikuma iesniedzēja laboratorija vēlas nosūtīt informāciju tieši WADA, laboratorija to veic pieņemamā laikā.

Pirms var tikt piešķirts WADA apstiprinājums, WADA tiek iesniegts derīgs ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditācijas sertifikāts, norādot akreditācijas darbības jomu.

4.7.2.6. WADA veiktā novērtēšana uz vietas apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršanai

Pirms apstiprināšanas WADA veic kandidējošās laboratorijas novērtēšanu uz vietas; šīs novērtēšanas izmaksas sedz laboratorija. Šīs novērtēšanas mērķis ir iegūt informāciju par dažādiem laboratorijas kompetences aspektiem un pārbaudīt atbilstību attiecīgajām LSS un TD BAR (tehniskā dokumenta par asins analīžu prasībām sportista bioloģiskajai pasei) prasībām attiecībā uz ABP, kā arī noskaidrot visus jautājumus, kas attiecas uz apstiprināšanas procesu.

[Piezīme. Iepriekš akreditētu vai WADA apstiprinātu laboratoriju gadījumā sākotnējā novērtēšana uz vietas attiecībā uz ABP apstiprinājumu var nebūt nepieciešama vai to var veikt tiešsaistē vai kā dokumentu pārbaudi pēc WADA ieskatiem.]

WADA sniedz novērtējuma ziņojumu par rezultātiem, kas iegūti, veicot novērtēšanu uz vietas, tostarp norāda visas konstatētās neatbilstības, lai pieteikuma iesniedzēja laboratorija varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus. Kandidējošā laboratorija veic koriģējošas darbības, ja to pieprasa WADA, un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

WADA novērtējuma ziņojumā konstatētās neatbilstības ir pieņemami jānovērš, un ieteikumi par uzlabojumiem ir jāīsteno pirms laboratorija ir atzīstama par ABP laboratoriju. Laboratorijas darbības rezultātus, kas iegūti, veicot novērtēšanu uz vietas, ņem vērā kopējā laboratorijas statusa pārskatā, un tie varētu ietekmēt to, cik savlaicīgi WADA varēs piešķirt apstiprinājumu.

4.7.2.7. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Pirms WADA piešķir akreditāciju, kandidējošās laboratorijas iesniedz WADA dokumentāciju, kas apliecina, ka ir iegūts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums atbildības segšanai par summu, kas ir vismaz divi (2) miljoni USD gadā.

4.7.3. WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršana

Maksimālais laiks, kad laboratorijai var saglabāties kandidējošās laboratorijas attiecībā uz ABP statuss, ir viens (1) gads, ja vien WADA nenosaka, ka pastāv izņēmuma apstākļi, kuru dēļ šo periodu var pagarināt.

Pēc tam, kad kandidējošā laboratorija ir sekmīgi izpildījusi iepriekš minētajos noteikumos norādītās prasības, LabEG iesniedz WADA Izpildkomitejai ieteikumu piešķirt laboratorijai ABP laboratorijas statusu.

4.7.3.1. WADA apstiprinājuma sertifikāta attiecībā uz ABP izsniegšana un publicēšana

Pēc WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršanas laboratorijai izsniedz WADA apstiprinājuma sertifikātu, ko parakstījis atbilstīgi pilnvarots WADA pārstāvis (tas ir paredzēts tikai analītiskajai pārbaudei, atbalstot ABP hematoloģijas moduli).

Ja apstiprinājums attiecībā uz ABP tiek saglabāts, ABP laboratorija ik gadu saņem atjaunotu WADA apstiprinājuma sertifikātu, kuru parakstījis attiecīgi pilnvarots WADA pārstāvis (tas ir paredzēts tikai analītiskajai pārbaudei, atbalstot ABP hematoloģijas moduli) un kurā šāds apstiprinājums atzīts.

WADA apstiprinājuma sertifikātā norāda ABP laboratorijas nosaukumu un derīguma termiņu. WADA apstiprinājuma sertifikātus varētu izsniegt pēc WADA apstiprinājuma spēkā stāšanās dienas ar atpakaļejošu spēku.

ABP laboratoriju sarakstu uztur WADA tīmekļvietnē un ADAMS, lai ieinteresētās personas varētu ar to iepazīties.

4.7.4. ABP laboratorijas statusa saglabāšana

Lai saglabātu WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP statusu, laboratorijai ir jāizpilda šādas prasības:

- saskaņā ar WADA atzinumu jābūt apmierinošiem darbības rezultātiem WADA EQAS vai līdzīgā WADA apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas programmā attiecībā uz ABP asins marķieru analīzi un ABP asins paraugu kārtējā analītiskajā pārbaudē;

- jāsaglabā derīga ISO akreditācija (ISO/IEC 17025 vai ISO 15189);

- jābūt pieejamiem tādiem analītiskajiem mērinstrumentiem, kas saskaņā ar WADA atzinumu atbilst ABP hematoloģijas moduļa prasībām;

- jāīsteno analītiskās pārbaudes procedūras atsevišķa sportista asins marķieru noteikšanai, kuras atbilst TD BAR prasībām;

- jāatbilst attiecīgajiem WADA dokumentiem, tostarp 5.0. sadaļas attiecīgo pantu prasībām, kas attiecas uz asins paraugu analīzi;

- jābūt dokumentētai atbilstībai Ētikas kodeksam (A pielikums);

- jāsaglabā profesionālās atbildības apdrošināšanas segums;

- jāīsteno laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes procedūras, kas atbilst tehniskajam dokumentam par laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi (TD LCOC);

- jāsagatavo laboratoriskās dokumentācijas paketes vai analīzes sertifikāti asins ABP atbilstoši tehniskajam dokumentam par laboratoriskās dokumentācijas paketēm (TD LDOC);

- jāsadarbojas, sniedzot atbalstu administratīvajos un tiesas procesos, kas ierosināti gadījumos, kad antidopinga noteikumu pārkāpumus dara zināmus un pārvalda antidopinga organizācijas.

4.7.4.1. WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP apturēšana vai atcelšana

Laboratorijas WADA apstiprinājumu attiecībā uz ABP var apturēt vai atcelt ikreiz, kad ABP laboratorija nepilda LSS un/vai piemērojamā(-o) tehniskā(-o) dokumenta(-u) un/vai tehniskās(-o) vēstules(-ļu) prasības vai kad laboratorijas apstiprinātā statusa apturēšana vai atcelšana ir citādi nepieciešama, lai aizsargātu ABP asins paraugu viengabalainību, analītiskās pārbaudes procesu attiecībā uz ABP un antidopinga kopienas intereses.

Disciplinārlieta par laboratorijas WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP apturēšanu vai atcelšanu (tostarp paziņošanu, publicēšanu un tiesībām uz pārsūdzību) tiek izskatīta saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunktā un 4. panta 6. punkta 5. apakšpunktā aprakstītajām procedūrām, kas attiecīgi piemērotas un grozītas, kā arī LSS C pielikumā norādītajiem Procedūras noteikumiem.

5.0. ISO/IEC 17025 piemērošana paraugu analīzē

  - Ievads un darbības joma

Šīs LSS sadaļas mērķis ir paplašināt ISO/IEC 17025 piemērošanas jomu, to attiecinot arī uz dopinga kontroles jomu. Jebkuru analītiskās pārbaudes vai pārvaldības aspektu, kas nav īpaši aplūkots šajā dokumentā vai attiecīgajos tehniskajos dokumentos, tehniskajās vēstulēs vai laboratoriju vadlīnijās, reglamentē ISO/IEC 17025 (vai ISO 15189 attiecībā uz ABP laboratorijām). Piemērošanā galvenā uzmanība pievērsta konkrētām procesu daļām, kas ir būtiskas, lai nodrošinātu laboratorijas kā laboratorijas vai ABP laboratorijas veiktspējas kvalitāti, un tāpēc ir svarīgas novērtēšanas un akreditācijas procesā.

Šajā sadaļā tiek noteikti īpaši veiktspējas standarti laboratorijai vai ABP laboratorijai attiecīgā gadījumā. Uzskata, ka laboratorijas analītiskās pārbaudes veikšana ir standartā ISO 17000 definētajiem procesiem atbilstīgs process. Veiktspējas standarti definēti atbilstīgi procesa modelim, kurā laboratorijas darbība iedalīta trīs (3) galvenajās procesu kategorijās:

    - strukturālās un resursu prasības;

    - procesa prasības;

    - pārvaldības prasības.

5.2. Strukturālās un resursu prasības

5.2.1. Vispārīgi norādījumi

Vispārējo struktūru un resursu prasības nosaka saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām.

Laboratorijai ir pieejams personāls, telpas, aprīkojums, sistēmas un atbalsta pakalpojumi, kas nepieciešami laboratorijas darbību pārvaldībai un izpildei.

5.2.2. Laboratorijas personāls

Laboratorijas vadītājs ir atbildīgs par laboratorijas darbinieku atbilstīgas apmācības nodrošināšanu un par to, lai viņiem būtu pienākumu izpildei vajadzīgā pieredze un prasmes.

Visiem darbiniekiem ir pilnīgas zināšanās savā atbildības jomā, tostarp par laboratorijas drošību, Ētikas kodeksu, analītiskās pārbaudes rezultātu konfidencialitāti, laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes protokoliem un standarta operāciju procedūrām (SOP) attiecībā uz ikvienu analītiskās pārbaudes procedūru, ko viņi izpilda.

Laboratorijai ir piekļuve datu ierakstiem attiecībā uz katru laboratorijas nodarbināto personu vai tādu personu, ar kuru tai ir noslēgts līgums, tostarp CV vai kvalifikācijas veidlapai(-ām)/sertifikātam(-iem), darba aprakstam, datu ierakstiem par pabeigto vai nepārtraukto apmācību un datu ierakstiem, kuros piešķirta atļauja veikt noteiktos pienākumus.

Laboratorijas vadītājs, laboratorijas kvalitātes vadītājs, par sertificēšanu atbildīgais zinātnieks laboratorijā un laboratorijas uzraugošie darbinieki atbilst konkrētiem kritērijiem, ievērojot turpmāk minētos noteikumus.

5.2.2.1. Laboratorijas vadītājs

Laboratorijai ir tāda kvalificēta persona kā laboratorijas vadītājs, kura prioritāte ir uzņemties laboratorijas darbību profesionālos, organizatoriskos, izglītojošos, operatīvos un administratīvos pienākumus un koncentrēties uz tiem. Laboratorijas vadītājam ir būtiska loma antidopinga laboratorijas darbībā, un WADA akreditāciju piešķir, pamatojoties uz šādu kvalifikāciju, kā arī uz laboratorijas darbības rezultātiem.

Laboratorijas vadītājs ir nodarbināts uz pilnu slodzi, un viņam ir šāda kvalifikācija:

        - doktora grāds (Ph. D. vai tam līdzvērtīgs grāds) vienā no dabaszinātnēm, iegūstot atbilstīgu pieredzi un/vai sagatavotību ķīmiskās un/vai bioķīmiskās analīzes veikšanā, vēlams – antidopinga jomā;

        - ja šai personai nav doktora grāda, nepieciešams zinātniskais grāds pēcdiploma līmenī (piemēram, maģistra grāds) kādā no dabaszinātnēm un jābūt atbilstīgai pieredzei un sagatavotībai antidopinga zinātnē (piemēram, vadošs amats laboratorijā vismaz piecus (5) gadus), tostarp ar dokumentiem apliecinātai spējai izstrādāt analītisko metodoloģiju un pārraudzīt pētniecības projektus, vai

        - ja šai personai nav zinātniskā grāda pēcdiploma līmenī, nepieciešams vismaz bakalaura grāds kādā no dabaszinātnēm un jābūt atbilstīgai pieredzei un sagatavotībai antidopinga zinātnē (piemēram, vadošs amats laboratorijā vismaz desmit (10) gadus), tostarp ar dokumentiem apliecinātai spējai izstrādāt analītisko metodoloģiju un pārraudzīt pētniecības projektus;

        - pieredze un kompetence, veicot ķīmiskā un bioloģiskā materiāla analīzi attiecībā uz to vielu un metožu klasēm, kas tiek izmantotas dopingam;

        - apliecinātas praktiskās zināšanas par zāļu metabolismu un farmakokinētiku;

        - tāda angļu valodas prasme, kas ļauj pienācīgi veikt funkcijas starptautiskajā antidopinga kopienā saskaņā ar Kodeksu, LSS, tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm un laboratoriju vadlīnijām.

WADA tiek informēta par visām izmaiņām attiecībā uz laboratorijas vadītāja amatu ne vēlāk kā vienu (1) mēnesi pirms plānotās dienas, kurā laboratorijas vadītājs atstāj savu amatu. Pēctecības plānu nosūta WADA. WADA saglabā tiesības pārskatīt šādas iecelšanas pilnvaras un vai nu apstiprināt, vai noraidīt iecelšanu atbilstīgi minētajām kvalifikācijas prasībām.

5.2.2.2. Laboratorijas kvalitātes vadītājs

Laboratorijā ir viens darbinieks, kas ir iecelts par laboratorijas kvalitātes vadītāju. Kvalitātes vadītājam ir pienākums un pilnvaras ieviest pārvaldības sistēmu un nodrošināt atbilstību tai. Kvalitātes vadītāja prioritārie darbības virzieni un galvenās funkcijas ir kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles darbības. Kvalitātes vadītājam, cik vien iespējams, būtu jāsaglabā neatkarība no laboratorijas ikdienas analītiskajām darbībām.

Laboratorijas kvalitātes vadītāja kvalifikācijas prasības ir šādas:

        - vismaz bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs grāds) kādā no dabaszinātnēm, kā arī atbilstīga pieredze un/vai sagatavotība ķīmijas un/vai bioķīmijas zinātņu jomā;

        - atbilstīga divu (2) gadu vai ilgāka pieredze, veicot laboratorijas analītiskās procedūras;

        - atbilstīga ar dokumentiem apliecināta kvalifikācija un sagatavotība laboratorijas kvalitātes vadības jomā, tostarp attiecībā uz ISO/IEC 17025;

        - spēja nodrošināt atbilstību pārvaldības sistēmai un kvalitātes nodrošināšanas procesiem.

5.2.2.3. Laboratorijas par sertificēšanu atbildīgie zinātnieki

Laboratorijai ir kvalificēts personāls, kas pilda par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku pienākumus, pārskatot visus piemērotos analīžu datus, analītisko metožu validācijas rezultātus, kvalitātes kontroles rezultātus, laboratoriskās dokumentācijas paketes un apliecinot laboratorijas pārbaudes rezultātu derīgumu.

Par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku kvalifikācijas prasības ir šādas:

        - vismaz bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs grāds) vienā no dabaszinātnēm, iegūstot atbilstīgu pieredzi un/vai sagatavotību ķīmiskās un/vai bioķīmiskās analīzes veikšanā, vēlams – antidopinga jomā; ja attiecīgajai personai nav bakalaura grāda, ar dokumentiem apliecināta piecu (5) gadu vai ilgāka pieredze laboratorijā vecākā zinātnieka (piemēram, uzraugošā darbinieka, nodaļas vadītāja) amatā var tikt uzskatīta par bakalaura grādam līdzvērtīgu kvalifikāciju šī amata ieņemšanai;

        - atbilstīga (piemēram, vismaz trīs (3) gadu) apmācība un pieredze, kurā ietilpst teorētiskās zināšanas un tehniskā kompetence, analizējot un interpretējot rezultātus attiecībā uz ķīmiskajiem un bioloģiskajiem materiāliem, tostarp dopingā izmantoto vielu un metožu klasēm;

        - zināšanas par attiecīgajiem tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm, laboratoriju vadlīnijām un citiem tehniskajiem standartiem;

        - pieredze tādu attiecīgo analītisko paņēmienu izmantošanā kā hromatogrāfija, imūntesti, elektroforēze un masas spektrometrija;

        - pienācīga apmācība laboratorijas pārvaldības sistēmas jomā un pilnīga izpratne par tās piemērošanu laboratorijas procesos.

5.2.2.4. Laboratorijas uzraugošie darbinieki

Laboratorijai ir kvalificēts personāls, kas pilda laboratorijas uzraugošo darbinieku pienākumus. Visiem laboratorijas uzraugošajiem darbiniekiem ir pilnīga izpratne par laboratorijas pārvaldības sistēmu, tostarp pārbaudes rezultātu pārskatīšanu, interpretēšanu un paziņošanu, laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes uzturēšanu, kā arī koriģējošo un preventīvo darbību pareizu īstenošanu analītisko problēmu novēršanai.

Laboratorijas uzraugošā darbinieka kvalifikācijas prasības ir šādas:

        - vismaz bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs grāds) vienā no dabaszinātnēm, iegūstot atbilstīgu pieredzi un/vai sagatavotību ķīmiskās un/vai bioķīmiskās analīzes veikšanā, vēlams – antidopinga jomā; ar dokumentiem apliecināta divu (2) gadu vai ilgāka pieredze laboratorijā var tikt uzskatīta par bakalaura grādam līdzvērtīgu kvalifikāciju šī amata ieņemšanai;

        - pieredze tādu attiecīgo analītisko paņēmienu izmantošanā kā hromatogrāfija, imūntesti, elektroforēze un masas spektrometrija;

        - spēja nodrošināt atbilstību pārvaldības sistēmai un kvalitātes nodrošināšanas procesiem.

5.2.3. Laboratorijas telpas un vides apstākļi

5.2.3.1. Laboratorijas telpas

Laboratorijā ir nolūkam atbilstīgas telpas, tostarp pietiekama vieta specializētajām administratīvajām, paraugu apstrādes, paraugu glabāšanas un analītisko pētījumu zonām, kas atbilst turpmāk izklāstītajām drošības prasībām.

        - Viena persona tiek iecelta par drošības speciālistu, kuram ir visaptverošas zināšanas par drošības sistēmu un/vai kurš darbojas kā kontaktpersona, sadarbojoties ar uzņēmējorganizācijas (piemēram, universitātes, slimnīcas, zinātniskās pētniecības institūta) drošības dienestiem.

        - Laboratorijai ir telpu, aprīkojuma un nesankcionētas piekļuves novēršanas sistēmu drošības politika, kurā var būt iekļauts attiecīgās jomas eksperta(-u) veikts apdraudējuma un riska novērtējums.

        - Pārvaldības sistēmā tiek noteikti un apdraudējuma novērtēšanas plānā tiek izvērtēti divi (2) galvenie piekļuves līmeņi.

          - Pieņemšanas zona: pirmais kontroles punkts, aiz kura nepiederošām personām nav atļauts atrasties.

Laboratorijai ir sistēma, kas reģistrē apmeklētājus un pilnvarotas personas, kas ierodas laboratorijā. Kamēr tās atrodas laboratorijas telpās, tām ir izsniegta identifikācijas nozīmīte.

          - Kontrolētās zonas: tiek uzraudzīta piekļuve šīm zonām (piemēram, izmantojot tādu(-as) elektroniskās piekļuves sistēmu(-as) kā biometriskās un/vai personas identifikācijas kartes), un tiek veikta apmeklētāju piekļuves reģistrācija.

Piekļuve laboratorijas kontrolētajām zonām tiek uzraudzīta, un tā ir atļauta vienīgi laboratorijas darbiniekiem un pagaidu kārtā apstiprinātam/pilnvarotam personālam (piemēram, tehniskās apkopes inženieriem, grupām, kas veic revīziju). Visus pārējos laboratorijas kontrolēto zonu apmeklētājus pastāvīgi pavada laboratorijas darbinieks(-i). Piekļuve laboratorijas kontrolētajām zonām ir noteikta laboratorijas pārvaldības sistēmā.

        - Laboratorijas kontrolētajā zonā ir specializēta un ierobežota zona, kas paredzēta paraugu saņemšanai un alikvotu sagatavošanai.

Piekļūt laboratorijas paraugu saņemšanas un alikvotu sagatavošanas zonai drīkst tikai pilnvarots personāls, pamatojoties uz laboratorijas veikto riska novērtējumu.

        - Laboratorijai ir specializēta un ierobežota paraugu glabāšanas zona.

Piekļūt glabātajiem paraugiem drīkst tikai pilnvarots personāls, pamatojoties uz laboratorijas veikto riska novērtējumu.

Paraugus ilgtermiņa glabāšanai var nogādāt uz specializētu, drošu paraugu glabātavu, kas atrodas ārpus laboratorijas pastāvīgās kontrolētās zonas, uz citu laboratoriju vai citām nolūkam atbilstīgām telpām, par kurām ir atbildīga pārbaudes iestāde, kam ir īpašumtiesības uz paraugu(-iem) saskaņā ar ISTI 10. panta 1. punktu. Ilgtermiņa glabātavas ievēro drošības prasības, kas ir salīdzināmas ar drošības prasībām, kuras piemēro paraugu īstermiņa glabāšanai laboratorijā. Ja uz ārējo paraugu glabātavu neattiecas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācija, tad ārējai glabātavai, kas darbojas saskaņā ar apakšlīgumu, ir sava atsevišķa ISO akreditācija vai akreditēta sertifikācija (piemēram, 17025, 20387, 9001). Paraugu nodošana ilgtermiņa glabātavai tiek reģistrēta.

        - Laboratorija varētu īstenot papildu drošības pasākumus, kas būtu jāizvērtē katrā konkrētā gadījumā.

5.2.3.2. Laboratorijas telpu pārvietošana

Gadījumos, kad laboratorija pastāvīgi vai uz laiku jāpārvieto uz jaunu fizisko atrašanās vietu, ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pirms pārvietošanas WADA tiek nosūtīts ziņojums, kurā iekļauta šāda informācija:

        - to apstākļu apraksts, kuru dēļ laboratorijas darbība jāpārvieto uz jaunu vietu, un paredzamā ietekme uz iespējām;

        - pārvietošanas dienas, norādot darbības slēgšanas dienu esošajā objektā un jaunā objekta darbības sākšanas diena;

        - paredzamā(-ās) diena(-as), kad akreditācijas iestāde veiks jauno telpu novērtēšanu (pierādījumi par akreditācijas pagarināšanu un/vai jaunā laboratorijas objekta piemērotības apstiprināšana ir nepieciešama, ja akreditācijas iestāde to dara pieejamu);

        - jaunā laboratorijas kontaktinformācija un koordinātas;

        - novērtējums par laboratorijas pārvietošanas ietekmi uz darbu ar klientiem.

5.2.3.3. Vides aizsardzība

Laboratorijai ir rakstveidā noformēts drošības plāns, un laboratorijas drošības plāni tiek īstenoti.

Laboratorija kontrolēto vielu glabāšanā un apstrādē ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus.

Laboratorija:

- nodrošina atbilstīgu elektroapgādi (piemēram, tādu alternatīvu energoapgādi kā nepārtrauktās barošanas sistēma un/vai elektroģeneratori) un vides apstākļus (telpu, temperatūru, mitrumu attiecīgā gadījumā) visiem laboratorijas instrumentiem un aprīkojumam, kas ir būtisks laboratorijas darbībām, lai šo apgādi nebūtu iespējams pārtraukt;

- izstrādā un īsteno politiku, lai elektroapgādes vai saldētavu/ledusskapju traucējuma gadījumā nodrošinātu atdzesētā un/vai saldētā veidā glabāto paraugu viengabalainību.

5.2.3.4. Datu, informācijas un darbību konfidencialitāte

Laboratorijai būtu jāīsteno tīra galda politika, un vai nu droši jānoglabā visa konfidenciālā vai sensitīvā informācija, vai tā pareizi jāiznīcina pirms tās nodošanas. Laboratorijas darbiniekus apmāca, kā ievērot tīra galda politiku un kā nodrošināt informācijas un darbību konfidencialitāti, kā arī attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar trešo personu korupcijas mēģinājumiem.

Laboratorijas darbiniekus apmāca, kā pasargāt personīgo caurlaidi darba laikā vai ārpus darba laika.

Lai līdz minimumam samazinātu krāpšanas vai viltošanas mēģinājumus, laboratorijai jāīsteno politika, lai nodrošinātu, ka nepiederošas personas nevar savākt vai pēc aizvākšanas atgūt izlietotos urīna un asins paraugu traukus, kā arī plombas un gredzenus (piemēram, pudeles jāiznīcina un atkritumu konteineri pienācīgi jānoslēdz).

5.2.3.5. Elektronisko datu un informācijas kontrole un drošība

Laboratorija veic visus pamatotos pasākumus, balstoties uz rūpīgiem (piemēram, kompetentas trešās personas veiktiem) riska un ievainojamības novērtējumiem, lai novērstu un atklātu nesankcionētu piekļuvi laboratorijas datiem un informācijai un to kopēšanu no vietējām un/vai mākonī balstītām datorizētām sistēmām. Laboratorijas īsteno tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus saskaņā ar labāko praksi un visiem piemērojamajiem valdības noteikumiem.

Tikai pilnvarotam personālam (piemēram, izmantojot piekļuves paroles) ir piekļuve laboratorijas datoru termināļiem, datoriem, serveriem vai citam ekspluatācijas aprīkojumam.

Laboratorija ievieš datu un informācijas pārvaldības sistēmu – programmatūras risinājumu, kas atbalsta un nodrošina laboratorijas darbību pienācīgu izsekojamību (piemēram, laboratorijas informācijas pārvaldības sistēmu (LIMS)), paredzot, ka tikai pilnvarotam personālam ir droša un ierobežota piekļuve uzglabātajiem elektroniskajiem datiem, kā arī nodrošinot informācijas un datu apmaiņas spējas, tostarp laboratorijas un ADAMS starpā.

[Piezīme. Datu un informācijas pārvaldības sistēmas funkcijas var būt arī darbplūsmas pārvaldība, datu izsekošanas atbalsts, paraugu un alikvotu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēde, atsauces materiālu krājumu kontrole u. c.]

Laboratorija izmanto drošu datu uzglabāšanas sistēmu, kas novērš nesankcionētu piekļuvi un datu zudumu (piemēram, bojāta cietā diska diskdziņa, ugunsgrēka, plūdu dēļ). Laboratorija nodrošina, lai būtu pieejamas vismaz divas (2) neatkarīgas, regulāri dublētas visu attiecīgo analītiskās/LIMS/instrumentu programmatūras datņu kopijas.

- Ja laboratorija izmanto sistēmu, kas nav balstīta mākonī, tad vismaz vienu (1) rezerves kopiju glabā drošā vidē ar ierobežotu piekļuvi vai nu laboratorijā (piemēram, ugunsdrošā un ūdensdrošā vidē), vai drošā vietā ārpus objekta (piemēram, uz dublējama servera, kas garantē servera un uzglabāto datu viengabalainību).

- Ja laboratorija izmanto mākonī balstītu sistēmu, laboratorijas datus replicē vismaz divās atšķirīgās fiziskās atrašanās vietās (piemēram, starp divām dažādām pieejamības zonām vienā reģionā vai starp dažādiem reģioniem), lai līdz minimumam samazinātu datu zuduma iespēju.

Laboratorijas izmantotā programmatūra liedz mainīt datus un pārbaužu rezultātus, ja vien nav ieviesta sistēma, kas izmaiņas reģistrē auditācijas pierakstos un ko var izmantot tikai lietotāji ar sankcionētu piekļuvi. Auditācijas pierakstā tiek reģistrēta persona, kas veic rediģēšanas uzdevumu, rediģēšanas datums un laiks, iemesls(-i) sākotnējo datu izmaiņām, kā arī nodrošināta iespēja saglabāt sākotnējos datus.

Ja laboratorija izmanto trešās personas datorizētās sistēmas vai programmatūru, laboratorija nodrošina, lai pakalpojumu sniedzējs vai operators ievērotu visas Kodeksa un LSS piemērojamās prasības, un īsteno un saglabā tehniskās un organizatoriskās pārbaudes, kas nepieciešamas laboratorijas datu aizsardzībai.

5.2.4. Laboratorijas aprīkojums

Laboratorijai ir piekļuve aprīkojumam, kas nepieciešams pareizai analītiskās pārbaudes darbību izpildei. Laboratorija saglabā pietiekamu instrumentu krājumu, lai līdz minimum samazinātu darbības kavēšanās risku, un izpilda analīžu un rezultātu paziņošanas pienākumus, kas tai noteikti LSS un ar to saistītajos tehniskajos dokumentos, tehniskajās vēstulēs un laboratoriju vadlīnijās. Izveido un saglabā pieejamā aprīkojuma sarakstu.

Pārvaldības sistēmas ietvaros laboratorija īsteno programmu aprīkojuma uzturēšanai un kalibrēšanai saskaņā ar ISO/IEC 17025. Kalibrēšana jāveic tikai tad, ja iestatījums var mainīt pārbaudes rezultātu. Attiecībā uz vispārējo laboratorijas aprīkojumu, ko izmanto analītiskās pārbaudes procedūrā(-ās), izveido apkopes plānu vismaz saskaņā ar ražotāja ieteikumiem vai vietējiem noteikumiem, ja tādi ir pieejami.

Vispārējo laboratorijas aprīkojumu (velkmes skapjus, centrifūgas, iztvaicētājus u. c.), ko neizmanto analītiskajiem mērījumiem, būtu jāuztur, pēc vajadzības veicot vizuālu pārbaudi, drošības pārbaudes, darbspējas verifikāciju un tīrīšanu.

Aprīkojumam vai tilpuma mērierīcēm, ko izmanto mērījumiem, veic periodiskas darbspējas pārbaudes un/vai kalibrēšanu, kā arī apkopi, tīrīšanu un remontu.

Aprīkojuma apkalpošanai, uzturēšanai un remontam var izmantot kvalificētus piegādātājus, ar kuriem tiek noslēgts līgums. Visus aprīkojuma apkopes, apkalpes un remonta darbus dokumentē.

5.2.5. Metroloģiskā izsekojamība

5.2.5.1. Atsauces materiāli

Ja iespējams, izmanto vielu atsauces materiālus, kas izsekojami atbilstoši nacionālajam standartam vai kurus sertificējusi atzīta iestāde (piemēram, USP, BP, Ph. Eur. PVO) vai atsauces materiālu ražotājs, kas akreditēts atbilstīgi ISO 17034.

Ja atsauces materiāls nav sertificēts, laboratorija pārbauda tā identitāti un tīrību, salīdzinot to ar publicētajiem datiem un/vai veicot ķīmisko raksturojumu.

5.2.5.2. Atsauces kolekcijas

Paraugus vai izolātus var iegūt no in vitro vai in vivo avotiem [piemēram, (i) ārējās kvalitātes kontrolparaugu, (ii) izolātu no urīna vai asins parauga pēc autentificētas ievadīšanas vai (iii) in-vitro inkubāciju ar aknu šūnām, mikrosomām vai bioloģiskajiem šķidrumiem] un izmantot kā atsauces kolekcijas.

Atsauces kolekcijas ir izsekojamas atbilstoši aizliegtajai vielai vai aizliegtajai metodei, un analīžu dati ir pietiekami, lai noteiktu analizējamās vielas identitāti.

5.2.6. Apakšlīgumu par analīzes veikšanu slēgšana

Laboratorija vai ABP laboratorija visu darbu veic, izmantojot kvalificētu personālu un aprīkojumu, kas attiecīgi pieejams akreditētās vai apstiprinātās telpās.

Laboratorija, apspriežoties ar pārbaudes iestādi, var uzticēt analīzes veikšanu citai laboratorijai saskaņā ar apakšlīgumu. Apakšlīguma noslēgšanas pamatā var būt, piemēram, šādi apstākļi:

- īpaša tehnoloģija vai analizējamā(ās) viela(-as), kas nav laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā;

- lēmums par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu;

- citi pamatojumi, piemēram, nepieciešamība pēc augstāka jutīguma, īpašas iekārtas vai speciālām zināšanām, pagaidu darba slodze vai tehniskā nespēja;

- izņēmuma gadījumos WADA var nolemt piešķirt īpašu atļauju, lai saskaņā ar apakšlīgumu uzticētu analīžu veikšanu ar īpašām metodēm WADA apstiprinātai un ISO/IEC 17025 akreditētai laboratorijai, kurai šis nepieciešamais paņēmiens ir ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā (piemēram, DNS analīze vai genoma profilēšana);

- laboratorija saskaņā ar apakšlīgumu varētu uzticēt veikt arī citus specifiskus izmeklējumus, piemēram, bez ierobežojumiem veikt tiesu medicīniskos izmeklējumus, kas jāveic analītiskās pārbaudes procesā.

[Piezīme. Līgumu par analīzes veikšanu var noslēgt arī pārbaudes iestāde. Šādā gadījumā laboratorija tomēr ir atbildīga par parauga uzraudzības ķēdes nodrošināšanu saistībā ar parauga(-u) nodošanu citai(-ām) laboratorijai(-ām) vai ekspertam(-iem) atkarībā no apstākļiem.]

Visos šāda veida gadījumos laboratorija, kas uztic veikt analīzi saskaņā ar apakšlīgumu, ir atbildīga vienīgi par atbilstošas uzraudzības ķēdes uzturēšanu līdz brīdim, kad laboratorija, kas veic analīzi saskaņā ar apakšlīgumu, saņem paraugu. Šādus pasākumus skaidri reģistrē parauga dokumentācijā un attiecīgā gadījumā iekļauj laboratoriskās dokumentācijas paketē.

Ieteikumi, kā veicināt to analīžu un papildu analīzes veikšanu, par kurām noslēgts apakšlīgums, ir norādīti WADA laboratoriju vadlīnijās par tādu dopinga kontroles analīžu un papildu analīžu veikšanu, par kurām noslēgts apakšlīgums un ziņošanu par tām.

5.2.7. Pakalpojumu un resursu iegāde

Ķīmiskās vielas un reaģenti ir nolūkam atbilstīgi un atbilst noteiktajām tīrības prasībām. Dokumentāciju, kurā norādīti atsauces materiālu / standartos noteiktie tīrības rādītāji, iegūst, kad tā ir pieejama, un glabā pārvaldības sistēmas dokumentos. Ķīmiskās vielas, reaģentus un komplektus ar tādu marķējumu kā, piemēram, “Tikai pētniecībai” vai “Tikai tiesu medicīniskajai analīzei” var izmantot dopinga kontroles vajadzībām, ja laboratorija un/vai WADA tos ir atzinusi par nolūkam atbilstīgiem.

Ja atsauces materiāli vai atsauces kolekcijas, ko paredzēts izmantot kvalitatīvās analītiskās pārbaudes procedūrās, ir reti vai grūti iegūstami, derīguma termiņu var pagarināt, ja ir atbilstoša dokumentācija, kas apliecina, ka nav notikusi būtiska bojāšanās vai ka ir veikta atbilstīga attīrīšana vai atbilstības nolūkam pārbaude. Atsauces materiāla, atsauces kolekcijas vai šķīduma derīguma termiņa pagarināšanas process tiek aprakstīts laboratorijas pārvaldības sistēmas dokumentācijā.

Laboratorija īsteno kontroli un veic pienācīgu uzskaiti attiecībā uz kontrolēto ķīmisko vielu un reaģentu izmantošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Atkritumu apglabāšanu veic atbilstīgi valsts tiesību aktiem un citiem saistītiem noteikumiem. Tā attiecas uz bioloģiski bīstamiem materiāliem, ķīmiskām vielām, kontrolētām vielām un radioaktīviem izotopiem, ja tādus lieto.

Lai aizsargātu darbiniekus, sabiedrību un vidi, īsteno vides veselības un drošības politiku.

5.3. Procesa prasības

Laboratorija savu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi uztur papīra vai elektroniskā formātā atbilstīgi tehniskajam dokumentam TD LCOC.

5.3.1. Pieprasījumu, piedāvājumu un līgumu pārskatīšana

Ar analītiskajām pārbaudēm saistīto juridisko dokumentu vai līgumu pārskatīšana atbilst ISO/IEC 17025 prasībām.

5.3.2. Paraugu pieņemšana, reģistrēšana un apstrāde

Laboratorija var pieņemt paraugus, kas ir savākti, noslēgti un nogādāti laboratorijā saskaņā ar ISTI.

Paraugu nodošanu no kurjera vai citas personas, kas veic piegādi, reģistrē, tostarp norādot vismaz datumu, saņemšanas laiku, laboratorijas pārstāvja, kas pieņem paraugus, iniciāļus vai (elektronisko) parakstu un kurjeru pakalpojumu uzņēmuma izsekošanas numuru, ja tāds ir pieejams. Šo informāciju iekļauj laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes parauga(-u) protokolā(-os).

Paraugu transportēšanas konteineri pārbauda, un visas neatbilstības reģistrē.

Pārbauda katru atsevišķo paraugu, un visas neatbilstības reģistrē (sk. 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 1. daļu). Tomēr paraugi, kas nodoti ilgtermiņa glabāšanai, saņemošajai laboratorijai nav atsevišķi jāpārbauda līdz brīdim, kad paraugs ir izvēlēts papildu analīzes veikšanai.

Laboratorijai ir sistēma, ko izmanto, lai atsevišķi identificētu paraugus un katru paraugu saistītu ar paraugu savākšanas dokumentu vai citu ārējās uzraudzības ķēdes informāciju.

5.3.3. Paraugu pieņemšana analīzei

Laboratorija veic katra saņemtā parauga analīzi, izņemot gadījumus, kad paraugs neatbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem.

      - Kad laboratorija saņem divus (2) urīna paraugus, kas ir saistīti ar vienu paraugu savākšanas procesu no tā paša sportista atbilstoši dopinga kontroles veidlapām (DCF), laboratorija analizē abus paņemtos paraugus, ja vien pārbaudes iestāde nav devusi citus norādījumus.

[Piezīme. Laboratorija, ja nepieciešams, varētu apvienot alikvotas no diviem (2) paraugiem, lai iegūtu pietiekamu tilpumu nepieciešamās(-o) analītiskās pārbaudes procedūras(-u) veikšanai.]

      - Kad laboratorija saņem trīs (3) vai vairāk urīna paraugus, kas ir saistīti ar vienu paraugu savākšanas procesu no tā paša sportista atbilstoši DCF, laboratorija nosaka, ka analīzes prioritāri veicamas pirmajam un nākamajam paņemtajam paraugam, kam saskaņā ar DCF ierakstīto informāciju ir lielākais īpatnējais svars (SG).

[Piezīme. Laboratorija, vienojoties ar pārbaudes iestādi, var veikt savākto papildu paraugu analīzes, ja tās tiek uzskatītas par nepieciešamām. Nepieciešamības gadījumā laboratorija var apvienot alikvotas no vairākiem paraugiem, lai iegūtu pietiekamu daudzumu nepieciešamās(-o) analītiskās pārbaudes procedūras(-u) veikšanai.

Vienojoties ar pārbaudes iestādi, laboratorija savāktos papildu paraugus, kam analīze nav veikta, var noglabāt papildu analīzei.]

      - Ja paraugs(-i) atbilst dokumentētajiem paraugu noraidīšanas kritērijiem, kas saskaņoti ar pārbaudes iestādi.

[Piezīme. Laboratorija lūdz pārbaudes iestādei sniegt norādījumus par parauga analītiskās pārbaudes veikšanu, ja tam ir pamatojums, ņemot vērā novērotās parauga neatbilstības (sk. 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 1. daļu). Pārbaudes iestāde septiņu (7) dienu laikā rakstveidā informē laboratoriju par to, vai būtu vai nebūtu jāveic analīze paraugam, kurā pamanītas neatbilstības, un/vai par turpmākajiem veicamajiem pasākumiem (piemēram, parauga sadalīšanu saskaņā ar 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 2. daļu, tiesu medicīnisko analīzi, DNS analīzi), vai par to, ka paraugs būtu jāuzglabā papildu analīzes veikšanai. Laboratorijas un pārbaudes iestādes saziņu reģistrē parauga dokumentācijā.]

      - Izņemot 5. panta 3. punkta 3. apakšpunktā minēto, laboratorija nepieņem paraugus tikai tādēļ, lai tos novietotu ilgtermiņa glabāšanā vai vēlākai analīzei bez iepriekšējas analītiskās pārbaudes procedūras.

5.3.3.1. Paraugi ar neatbilstībām

Izņemot situāciju, kad liels skaits jau analizēto paraugu tiek saņemts vienīgi ilgtermiņa glabāšanai (piemēram, no liela sporta pasākuma rīkotājorganizācija) atbilstoši 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 3. daļā minētajam, laboratorija novēro un dokumentē apstākļus parauga saņemšanas vai reģistrēšanas brīdī, kas var nelabvēlīgi ietekmēt parauga viengabalainību vai analītisko pārbaudes procedūru veikšanu. Reģistrē tikai neparastus apstākļus.

Laboratorijas pamanītās neatbilstības tostarp var būt šādas:

        - parauga pārvadāšanas apstākļi (piemēram, piegādes laiks, temperatūra), kas saskaņā ar laboratorijas noteikto var ietekmēt analītiskajai pārbaudei iesniegtā parauga viengabalainību;

        - nav sniegta tāda informācija par parauga savākšanu (tostarp parauga identifikācijas kods), kas ir nepieciešama, lai izmantotu pieprasīto analītiskās pārbaudes izvēlni, piemēram, trūkst DCF vai arī tā ir nepilnīga;

        - parauga identifikācija ir apšaubāma: piemēram, numurs uz parauga trauka neatbilst parauga identifikācijas numuram, kas norādīts DCF;

        - informācija par sportistu ir redzama uz laboratorijas rīcībā esošā DCF eksemplāra vai jebkurā citā laboratorijai nodotajā dokumentā;

        - parauga identifikācijas numuri tā paša parauga “A” un “B” paraugu traukiem atšķiras;

        - ir acīmredzams, ka paraugs ir falsificēts vai viltots;

        - paraugs nav noslēgts ar ierīci, kas ir droša pret falsifikāciju, vai nav noslēgts saņemšanas brīdī;

        - parauga tilpums neatbilst urīna tilpumam, kas piemērots analīzes veikšanai, vai ir citādi neatbilstošs, lai varētu izmanot pieprasīto analītiskās pārbaudes izvēlni;

        - neparasts parauga stāvoklis, piemēram: krāsa, smarža, duļķes vai putas urīna paraugā; asins parauga krāsa, hemolīzes, sasaldēšanas vai recēšanas pazīmes; neparastas “A” un “B” paraugu ārējā izskata (piemēram, krāsas un/vai duļķainības) atšķirības.

Analizējot paraugu, kuram ir dokumentētas neatbilstības, laboratorija neatbilstības reģistrē pārbaudes ziņojumā.

5.3.3.2. Paraugu sadalīšanas procedūra

Kad “A” vai “B” paraugs nav piemērots analīžu veikšanai (piemēram, parauga daudzums ir nepietiekams; parauga trauks nav bijis pienācīgi noslēgts vai ir ticis saplēsts; parauga viengabalainība jebkādā veidā ir apdraudēta; paraugs ir ļoti piesārņots; trūkst “A” vai “B” parauga), laboratorija par to paziņo pārbaudes iestādei un, saņēmusi tās atļauju, sadala otru (attiecīgi “A” vai “B”) parauga trauku, ja vien tas ir pienācīgi noslēgts. Pārbaudes iestāde par savu lēmumu rakstveidā informē laboratoriju septiņu (7) dienu laikā no laboratorijas paziņojuma saņemšanas. Ja pārbaudes iestāde izlemj nepiekrist parauga sadalīšanas procedūrai, tad laboratorija ADAMS sistēmā paziņo, ka paraugs nav analizēts, norādot konstatētās parauga neatbilstības un dokumentētos iemeslus, ja pārbaudes iestāde tādus ir minējusi.

Sadalītā parauga pirmo daļu uzskata par “A” paraugu un izmanto sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās), ja vien sākotnējās pārbaudes procedūra(-as) nav jau veikta(-as), kā arī, ja nepieciešams, “A” apstiprināšanas procedūrā(-ās). Otro daļu, kuru uzskata par “B” paraugu, atkārtoti noslēdz un glabā sasaldētā veidā “B” apstiprināšanas procedūrai(-ām), ja tas ir nepieciešams.

Parauga atvēršanas un sadalīšanas, kā arī atlikušās otrās daļas atkārtotas noslēgšanas procesu veic saskaņā ar 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 2. daļas 3. punktu tādā veidā, kas pieņemts attiecībā uz “B” parauga atvēršanu, tostarp cenšoties paziņot sportistam, ka sadalāmā parauga atvēršana notiks norādītajā dienā un laikā, un informējot sportistu par iespēju novērot šo procesu klātienē un/vai ar pārstāvja starpniecību. Ja sportistu nav iespējams atrast, viņš neatbild vai sportists un/vai viņa pārstāvis neierodas novērot parauga atvēršanu un sadalīšanu, šo procedūru veic laboratorijas nozīmēta neatkarīgā liecinieka klātbūtnē.

[Piezīme. Ja sportists izvēlas būt par liecinieku parauga sadalīšanas procedūrā, sportists uzņemas atbildību par tiesību uz anonimitāti zaudēšanu.]

Ja sadalīšanas procedūra attiecas uz asins paraugiem, kas ir savākti, lai veiktu analītisko pārbaudi asins seruma/plazmas daļai, noslēgtu, neskartu (“A” vai “B”) paraugu pēc saņemšanas laboratorijā, tiklīdz tas praktiski iespējams, centrifugē, lai iegūtu seruma vai plazmas daļu. Centrifugēto paraugu sasaldētā veidā glabā noslēgtā parauga ņemšanas mēģenē saskaņā ar noteiktajiem protokoliem līdz brīdim, kad var tikt veikta parauga atvēršanas/sadalīšanas procedūra. Parauga atvēršanu, lai sadalītu seruma/plazmas daļu un atkārtoti noslēgtu otro daļu, veic tieši iepriekš aprakstītajā veidā.

5.3.4. Sākotnējā glabāšana un paraugu alikvotēšana analīzes veikšanai

Laboratorijai ieteicams nozīmēt konkrētu(-us) darbinieku(-us) paraugu alikvotēšanai un alikvotēšanas procesu veikt īpaši paredzētā zonā (sk. 5. panta 2. punkta 3. apakšpunkta 1. daļu).

Alikvotas sagatavošanas procedūra ikvienai sākotnējās pārbaudes procedūrai vai apstiprināšanas procedūrai līdz minimumam samazina parauga vai alikvotas piesārņošanas risku. Lai paņemtu alikvotas apstiprināšanas procedūrām, laboratorija izmanto jaunu(-us) materiālu(-us) (piemēram, jaunas mēģenes).

5.3.4.1. Urīna paraugi

Lai saglabātu urīna paraugu izturību un viengabalainību, laboratorija īsteno paraugu glabāšanas procedūras, kas līdz minimumam samazina glabāšanas ilgumu istabas temperatūrā un atdzesēšanas temperatūrā, kā arī paraugu sasaldēšanas/atsaldēšanas ciklus.

Attiecībā uz urīna paraugiem laboratorija pēc pienācīgas parauga homogenizēšanas iegūst sākotnējo alikvotu, kura satur parauga tilpumu, kas ir pietiekams visām analītiskajām procedūrām (ja nepieciešams, visām sākotnējās pārbaudes procedūrām vai visām paredzētajām apstiprināšanas procedūrām); to veic, dekantējot alikvotu no urīna parauga trauka sekundārajā traukā (piemēram, Falcon tipa mēģenē). Tad procedūrai specifisko(-ās) alikvotu(-as) ņem no sekundārā trauka.

Laboratorija vienreiz izmēra urīna paraugu pH līmeni un SG, izmantojot vienu alikvotu, sākotnējās pārbaudes procedūras un apstiprināšanas procedūras(-u) (“A” un “B” paraugiem) laikā. Citas pārbaudes, kas var palīdzēt noteikt falsifikāciju vai manipulācijas, var veikt, ja laboratorija tās uzskata par nepieciešamām (sk. tehnisko dokumentu par steroīdu profila mērījumiem un ziņošanu par tiem (TD EAAS)).

Lai minimizētu paraugu mikrobiālās degradācijas riskus, urīna “A” paraugi būtu jāsasaldē pēc alikvotu paņemšanas sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) veikšanai. Urīna “B” paraugus pēc to pieņemšanas attiecīgos gadījumos glabā sasaldētā veidā līdz analīzes veikšanai.

5.3.4.2. Asins paraugi

Laboratorija ievēro piemērojamo(-os; -ās) tehnisko(-os) dokumentu(-us), tehnisko(-ās) vēstuli(-es) vai laboratoriju vadlīnijās attiecībā uz asins paraugu apstrādi un glabāšanu.

Attiecībā uz asins paraugiem laboratorija iegūst alikvotu(-as) no asins parauga trauka, izmantojot vienreizlietojamās pipetes vai arī pipetes, kurām ir vienreizējās lietošanas uzgaļi, kas nav atkārtoti izmantojami.

a) Paraugi, kuriem analītiskā pārbaude tiks veikta vienīgi asins seruma/plazmas daļai (nevis šūnu komponentiem).

Asins paraugi (“A” un “B” paraugi), kuriem analītiskā pārbaude tiks veikta vienīgi plazmas/seruma daļai, jācentrifugē, tiklīdz tas praktiski iespējams pēc tam, kad laboratorija šo seruma vai plazmas daļu saņēmusi.

“A” parauga seruma vai plazmas daļu (kas atrodas “A” parauga ņemšanas mēģenē) un/vai “A” parauga seruma vai plazmas alikvotas var glabāt atdzesētā veidā ne ilgāk kā 24 stundas (bet nepārsniedzot maksimālo atļauto laiku no parauga savākšanas, kas noteikts piemērojamajā tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās) vai sasaldētu līdz analīzes veikšanai. Neatkarīgi no apstākļiem laboratorija veic attiecīgus pasākumus, lai saglabātu parauga viengabalainību.

“A” parauga seruma vai plazmas alikvotām, kuras izmanto “A” apstiprināšanas procedūrās, analīzi veic, cik vien drīz iespējams pēc atsaldēšanas.

Attiecīgā gadījumā “B” parauga seruma vai plazmas daļas līdz analīzes veikšanai nekavējoties glabā sasaldētā veidā parauga ņemšanas mēģenē saskaņā ar noteiktajiem protokoliem.11

b) Paraugi, kuriem analītiskā pārbaude tiks veikta nesadalītu asiņu šūnu daļai.

Nesadalītu asiņu paraugus glabā atdzesētā veidā, un to analīzi veic saskaņā ar noteiktajiem protokoliem. Pēc tam, kad analīzes veikšanai ir paņemtas alikvotas, paraugus nogādā atpakaļ glabāšanai atdzesētā stāvoklī. Nesadalītu asiņu paraugus nesasaldē. Neatkarīgi no apstākļiem laboratorija veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu parauga(-u) viengabalainību.

Ja pēc tam, kad ir pabeigtas nesadalītu asiņu šūnu komponentu analīzes, paraugu centrifugē, lai iegūtu plazmas daļu papildu analīzēm (piemēram, EPO), plazmas paraugu glabā atbilstoši iepriekš minētajam.

5.3.5. Analītiskās pārbaudes procedūru izvēle un validācija

Parasti standarta metodes dopinga kontroles analīzēm nav pieejamas. Laboratorija izvēlas, validē un dokumentā analītiskās pārbaudes procedūras, kas ir nolūkam atbilstīgas, lai veiktu aizliegto vielu un aizliegto metožu reprezentatīvo mērķa analizējamo vielu analīzi.

Analītiskās pārbaudes procedūru validācijas rezultātus apkopo validācijas ziņojumā un pamato, izmantojot nepieciešamo dokumentāciju un analīžu datus. Validācijas ziņojumā norāda to, vai analītiskās pārbaudes procedūra ir nolūkam atbilstīga, un šo ziņojumu apstiprina vismaz laboratorijas vadītājs un laboratorijas kvalitātes vadītājs vai citi kvalificēti vadošie laboratorijas darbinieki, piemēram, zinātniskā direktora vietnieks atbilstoši laboratorijas vadītāja noteiktajam.

Laboratorija nosaka un dokumentē apstākļus, kuru dēļ varētu būt atkārtoti jāapstiprina analītiskās pārbaudes procedūra (piemēram, iekšējā standarta izmaiņas, pārveidota ekstrakcijas procedūra vai hromatogrāfijas metodika, noteikšanas paņēmiena izmaiņas) vai arī jāveic validācijas procesa daļēja atkārtota novērtēšana (piemēram, instrumenta nomaiņa vai uzlabošana, jaunas analizējamās vielas pievienošana, izmantojot analītisko metodi).

Šis pants attiecas tikai uz analītiskās pārbaudes procedūru validāciju, nevis uz parauga(-u) analīžu rezultātu pārskatīšanu.

5.3.5.1. Analītiskās pārbaudes procedūru validācija vielām, kas nav sliekšņa vielas

Laboratorija metožu validācijas procesa ietvaros izstrādā atbilstošus standartšķīdumus vielu, kas nav sliekšņa vielas, noteikšanai un/vai identificēšanai, kā arī to koncentrācijas novērtēšanai, izmantojot atsauces materiālus. Ja nav piemērotu atsauces materiālu, noteikšanai un identificēšanai var izmantot atsauces kolekcijas.

a) Sākotnējās pārbaudes procedūru validācija vielām, kas nav sliekšņa vielas

Laboratorija validē izšķirtspēju, pārnešanu, noteikšanas uzticamību, kas atbilst MRPL un noteikšanas robežai (LOD), sākotnējās pārbaudes procedūrai, izmantojot tādu atbilstoša skaita reprezentatīvo paraugu analīzi, kas sagatavoti atbilstīgā analīzes matricē. Hromatogrāfijas masspektrometrijas analītiskajām metodēm sākotnējās pārbaudes procedūra ļauj noteikt katru vielu, kas nav sliekšņa viela, vai tai raksturīgo(-os) metabolītu(-us) vai marķieri(-us) atbilstoši 50 % vai mazāk no minimālajiem noteiktajiem veiktspējas līmeņiem (MRPL) (sk. tehnisko dokumentu par minimālajiem noteiktajiem veiktspējas līmeņiem (TD MRPL)).

Attiecībā uz vielām, kas nav sliekšņa vielas, ar minimālajiem ziņošanas līmeņiem (MRL) laboratorija validē un dokumentē koncentrācijas līmeņus, kam nepieciešama apstiprināšanas procedūra.

Ja nav pieejams atsauces materiāls, novērtējumu par to, kāda ir sākotnējās pārbaudes procedūras noteikšanas spēja (t. i., LOD) vielai, kas nav sliekšņa viela, vai tai raksturīgajam(-ajiem) metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem), var sniegt, novērtējot tās pašas aizliegto vielu klases reprezentatīvo vielu, kurai ir līdzīga ķīmiskā uzbūve.

b) Apstiprināšanas procedūru validācija vielām, kas nav sliekšņa vielas

Metožu validācijas procedūrā pārbaudāmie faktori, kas uzskatāmi parāda, ka vielu, kas nav sliekšņa vielas, apstiprināšanas procedūra ir nolūkam atbilstīga, cita starpā ietver turpmāk norādītos faktorus.

          - Izšķirtspēja. Spēja, veicot apstiprināšanas procedūru, noteikt un identificēt interesējošo analizējamo vielu, kad šo procesu netraucē matrice vai cita(-as) viela(-as), kas atrodas paraugā. Izšķirtspēju nosaka un dokumentē, veicot tādu atbilstoša skaita reprezentatīvo paraugu analīzi, kas sagatavoti parauga analīzes matricē, saskaņā ar tehnisko dokumentu par hromatogrāfijas masspektrometrijas identifikācijas kritērijiem (TD IDCR) vai citu piemērojamo tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām. Apstiprināšanas procedūra ļauj nošķirt ļoti līdzīgu struktūru analizējamās vielas.

          - Identificēšanas robeža (LOI). Ja vielu, kas nav sliekšņa vielas, analīzes balstās uz hromatogrāfijas masspektrometrijas metodēm, laboratorija nosaka zemāko koncentrāciju, kurā katra viela, kas nav sliekšņa viela, vai tai raksturīgais(-ie) metabolīts(-i) vai marķieris(-i), kam ir pieejams atsauces materiāls, tiek identificēts(-i), ja kļūdaini negatīvi rezultāti veido ne vairāk par 5 % (saskaņā ar TD IDCR vai citu piemērojamo tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām). LOI ir zemāka par piemērojamo MRPL.

[Piezīme. TD MRPL prasība, ka LOD, kas aprēķināta metožu validācijas laikā, ir jābūt vienādai vai mazākai par 50 % no MRPL, ir piemērojama sākotnējās pārbaudes procedūrām, nevis apstiprināšanas procedūrām. Tas nodrošina vielu, kas nav sliekšņa vielas, (vai attiecīgos gadījumos – tai raksturīgā metabolīta vai raksturīgā marķiera) noteikšanu atbilstoši MRPL visos gadījumos, un tad tas kalpo par iemeslu, lai pēc tam veiktu apstiprināšanas procedūru.

Sakarā ar to, ka procedūras (piemēram, paraugu sagatavošana) un identifikācijas prasības (piemēram, par diagnostisko jonu vai prekursora produkta jonu pāreju skaitu), kas piemērojamas sākotnējās pārbaudes procedūrām un apstiprināšanas procedūrām, pēc būtības atšķiras, to noteikšanas spējas var atšķirties. Tādēļ var gadīties, ka ziņojumā par paraugu norādīts nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz tādu vielu, kas nav sliekšņa viela, kuras koncentrācija ir zemāka par aprēķināto sākotnējās pārbaudes procedūras LOD. Turklāt, tā kā LOD vērtības ir novērtējumi, kas balstīti uz metožu validāciju ar ierobežotu skaitu reprezentatīvo paraugu, laboratorija var būt spējīga efektīvi apstiprināt tādu mērķa vielas, kas nav sliekšņa viela, (vai tās raksturīgā metabolīta vai raksturīgā marķiera) klātbūtni attiecīgajā paraugā, kas ir mazāka par validēto LOD (piemēram, paraugā ar zemāku fona zonu vai mazākiem matricas traucējumiem).

Vielas, kas nav sliekšņa viela, apstiprināšanas procedūra ļauj nepārprotami identificēt vielu, kas nav sliekšņa viela (vai tās raksturīgo(-os) metabolītu(-us) vai raksturīgo(-os) marķieri(-us)), saskaņā ar TD IDCR. Ja viela, kas nav sliekšņa viela, ir sekmīgi identificēta, par tās klātbūtni ziņojumā var paziņot arī tad, ja tās koncentrācija ir zemāka par aprēķināto sākotnējās pārbaudes procedūras LOD vai apstiprināšanas procedūras LOI.]

          - Robustums. Apstiprināšanas procedūrā pierāda to, ka tiek iegūti līdzīgi rezultāti, ņemot vērā nelielas analīžu veikšanas apstākļu atšķirības, kas var ietekmēt analīzes rezultātu. Ņem vērā tos apstākļus, kas ir būtiski reproducējamu rezultātu nodrošināšanai.

          - Pārnešana. Nepieciešamie nosacījumi, lai apstrādes vai instrumentālās analīzes laikā novērstu interesējošās vielas pārnešanu no parauga uz paraugu.

[Piezīme. “Ievadīšanas atmiņas” efekta novēršana tiek parādīta, ievadot tukšu kontrolparaugu attiecīgajai analizējamajai vielai, kas sagatavota parauga matricā, tieši pirms interesējošā parauga.]

5.3.5.2. Analītiskās pārbaudes procedūru validācija sliekšņa vielām

Sliekšņa vielu analīzei izmantoto hromatogrāfijas masas spektrometrijas analītisko metožu validācijas procesa laikā laboratorija izstrādā pieņemamus standartšķīdumus sliekšņa vielu identificēšanai, izmantojot atsauces materiālus. Apstiprināšanas procedūrās kvantitatīvajai noteikšanai būtu jāizmanto sertificēti atsauces materiāli, ja tie ir pieejami.

Izmantojot afinitātes un saistīšanās testus sliekšņa vielu analīzei, laboratorija ievēro piemērojamo tehnisko dokumentu (piemēram, tehnisko dokumentu par cilvēka augšanas hormonu (TD GH)) vai laboratoriju vadlīnijām.

a) Sākotnējās pārbaudes procedūru validācija sliekšņa vielām

Laboratorija validē nolūkam atbilstīgas sākotnējās pārbaudes procedūras saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(‑ēm) vai laboratoriju vadlīnijām.

Saistībā ar hromatogrāfijas masspektrometrijas sākotnējās pārbaudes procedūrām laboratorija validē izšķirtspēju, LOD un dinamisko diapazonu, kas iegūts, veicot tādu atbilstoša skaita reprezentatīvo paraugu analīzi, kas sagatavoti attiecīgajā analīzes matricā.

Laboratorija validē un dokumentē koncentrācijas līmeņus, kuriem būs nepieciešama(-as) kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra(-as).12

[Piezīme. Lai ņemtu vērā iespējamību, ka nekvantitatīvajās sākotnējās pārbaudes procedūrās sliekšņa vielu koncentrācija var tikt novērtēta par zemu, laboratorija nosaka un pārbaudes metodes SOP dokumentē kritērijus (piemēram, koncentrācijas līmeņus), kas noteikti sākotnējās pārbaudes procedūras metodes validācijas laikā, lai sākotnējos rezultātus novērtētu kā varbūtējus nelabvēlīgus analīžu rezultātus un nodrošinātu, ka visiem potenciāli pozitīvajiem paraugiem tiek veiktas kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras.

Ja vien tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi, laboratorija var izlemt visus paraugus, kas satur eksogēnu sliekšņa vielu, pārsūtīt apstiprināšanas analīzei, lai nodrošinātu, ka visiem varbūtējiem nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem tiek veikta(-as) apstiprināšanas procedūra(-as).]

Sākotnējo pārbaudes procedūru validācijas laikā aprēķināt mērījumu nenoteiktību (MU) nav nepieciešams.12

b) Apstiprināšanas procedūru validācija sliekšņa vielām

Metožu validācijā pārbaudāmie faktori, kas parāda, ka sliekšņa vielas kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra ir nolūkam atbilstīga, ir, piemēram, šādi:

          - izšķirtspēja, LOI, robustums, pārnešana (sk. 5. panta 3. punkta 5. apakšpunkta 1. daļu);

          - kvantifikācijas robeža (LOQ) – laboratorija uzskatāmi parāda, ka kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrai ir noteikta LOQ, kas nav augstāka par 50 % no robežvērtības vai arī ir atbilstoša LOQ vērtībām, kas noteiktas attiecīgajā(-ajos) tehniskajā(-ajos) dokumentā(-os) vai laboratoriju vadlīnijās;

          - dinamiskais diapazons – kvantitatīvās novērtēšanas procedūras diapazonu dokumentē robežās no vismaz 50 % līdz 200 % no robežvērtības;

          - atkārtojamība (sr) – kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra ļauj nodrošināt rezultātu drošu atkārtošanu īsā laika posmā, izmantojot vienu operatoru, aprīkojumu u. c. Nosaka atkārtojamību, kuras līmenis ir tuvu robežvērtībai;

          - caurmēra precizitāte (sw) – kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra dod iespēju nodrošināt rezultātu drošu atkārtošanu dažādos laikos, attiecīgos gadījumos pārbaudi veicot dažādiem operatoriem un ar dažādiem instrumentiem. Nosaka caurmēra precizitāti, kuras līmenis ir tuvu robežvērtībai;

          - nobīde (b) – mērījumu procedūras nobīdi novērtē, izmantojot sertificētus atsauces materiālus vai izsekojamus atsauces materiālus, ja tie ir pieejami, vai veicot salīdzināšanu ar standartmetodi vai arī starplaboratoriju salīdzinošajā pētījumā (vai piedaloties EQAS) iegūstot saskaņotas vērtības. Nosaka nobīdi, kuras līmenis ir tuvs robežvērtībai;

          - mērījuma nenoteiktība (MU) – MU, kas saistīta ar rezultātiem, kuri iegūti, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, novērtē saskaņā ar tehnisko dokumentu par izšķiršanas robežām (TD DL) vai citu piemērojamo tehnisko dokumentu (piemēram, TD GH), tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām. MU, kuras līmenis ir tuvu robežvērtībai, tiek aplūkota kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras validācijas laikā.

Apstiprināšanas procedūras metožu validācijas dati (tostarp MU aprēķins) ir novērtēti izvērtēšanas procesā attiecībā uz kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras iekļaušanu laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tādēļ attiecībā uz apstiprināšanas procedūrām, kas ir ietvertas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, laboratorijai nav jāsagatavo metožu validācijas dati vai citi pierādījumi par metožu validāciju nevienā tiesvedībā.

5.3.6. Paraugu analīze

Laboratorijas analizē paraugus, kurus antidopinga organizācijas paņēmušas, izmantojot sacensību vai ārpus sacensību analītiskās pārbaudes izvēlnes, lai noteiktu tikai aizliegto vielu vai aizliegto metožu klātbūtni (atbilstoši aizliegto vielu un metožu sarakstā noteiktajam). Turklāt laboratorijas, analizējot paraugus, var noteikt turpmāk minēto, un šādā gadījumā analīzes rezultātus nevar paziņot kā netipisku atradi vai nelabvēlīgu analīžu rezultātu:

- vielas vai metodes, kuras nav aizliegtas un ietilpst WADA uzraudzības programmā (sk. Kodeksa 4. panta 5. punktu);

- vielas, kuras nav aizliegtas, rezultātu interpretēšanas nolūkā (piemēram, steroīdu profila maldinošie faktori, vielas, kuras nav aizliegtas, bet kurām ir tāds(-i) pats(-ši) metabolīts(-i) vai noārdīšanās produkti kā aizliegtajām vielām) attiecīgā gadījumā;

- vielas vai metodes, kuras nav aizliegtas un kuras rezultātu pārvaldības iestāde, lietas izskatīšanas komisija vai WADA pieprasījusi rezultātu pārvaldības procesā;

- vielas vai metodes, kuras nav aizliegtas un kuras pārbaudes iestāde pieprasījusi drošības kodeksa, rīcības kodeksa vai citu noteikumu ietvaros (sk. piezīmes par Kodeksa 5. panta 1. punktu un 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktu), vai

- papildu analīzes kvalitātes nodrošināšanas / kvalitātes uzlabošanas / metodes izstrādes vai pētniecības nolūkos saskaņā ar 5. panta 3. punkta 12. apakšpunktā norādītajām prasībām.

[Piezīme. Antidopinga organizācija pēc saviem ieskatiem var piemērot antidopinga noteikumus sportistam, kurš nav ne starptautiskā līmeņa sportists, ne valsts līmeņa sportists, un noteikt, ka no šiem sportistiem paņemtos paraugus analizē, izmantojot aizliegto vielu un aizliegto metožu nepilno izvēlni. Antidopinga organizācija ir atbildīga par to, lai laboratorijai tiktu iesniegts atbilstīgs rakstveida pamatojums nepilnās pārbaudes izvēlnei.]

Visām laboratorijām ir jāīsteno vismaz visas obligātās analītiskās pārbaudes procedūras, ko WADA noteikusi konkrētajā(-os) tehniskajā(‑ajos) dokumentā(-os), tehniskajā(-ajās) vēstulē(‑ēs) vai laboratoriju vadlīnijās. Laboratorijas var īstenot papildu metodes konkrētu aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzes veikšanai.

[Piezīme. Obligātās analītiskās pārbaudes procedūras ir tās analītiskās metodes, kuru veikšanai visām laboratorijām ir pieejama analītiskā spēja saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju vadlīnijām, un tāpēc tās ir ietvērušas analītisko metodi savā ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tomēr, pamatojoties uz sacensību vai ārpus sacensību analītiskās pārbaudes izvēlni, obligāto analītiskās pārbaudes procedūru ne vienmēr piemēro visiem paraugiem. Dažu paraugu gadījumā pārbaudes iestādes var izlemt analītisko pārbaudi pieprasīt tikai konkrētām aizliegtajām vielām vai aizliegtajām metodēm. Šos pieprasījumus sīki apraksta parauga uzraudzības ķēdē. Tomēr dažkārt ne visām laboratorijām varētu būt obligāti jāveic atsevišķas analītiskās pārbaudes procedūras (piemēram, attiecībā uz gēnu dopingu) vai atsevišķu aizliegto vielu (piemēram, dažu lielizmēra peptīdu) vai aizliegto metožu (piemēram, homologu asiņu pārliešanas) analīzi, izmantojot attiecīgo analītiskās pārbaudes procedūru. WADA uztur obligāto analītisko metožu sarakstu, kuru atsauces nolūkos izmanto antidopinga organizācijas.]

Analītiskās pārbaudes procedūra(-as), kas ietverta(-as) laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, tiek uzskatīta(-as) par nolūkam atbilstīgu(-ām), un tādēļ laboratorijai nav jāiesniedz metožu validācijas dokumentācija vai EQAS darbības dati, kas apstiprina nelabvēlīgu analīžu rezultātu.

Taču, ja analītiskās pārbaudes procedūra vēl nav ietverta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, laboratorija validē procedūru saskaņā ar LSS un piemērojamo(‑ajiem; -ajām) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju vadlīnijām pirms tās piemērošanas paraugu analīzei. Šādos gadījumos laboratorijai varētu būt jāiesniedz metožu validācijas dokumentācija vai EQAS darbības dati, kas apstiprina nelabvēlīgu analīžu rezultātu (sk. 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu).

Laboratorijas pēc savas iniciatīvas un pirms pārbaudes rezultāta paziņošanas var piemērot papildu analītiskās pārbaudes procedūras, lai, analizējot paraugus, konstatētu aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes, kas nav iekļautas standarta analītiskās pārbaudes izvēlnē vai tehniskajā dokumentā par analīzi, kas attiecas uz konkrētu sporta veidu (TD SSA), ja šis papildu darbs tiek veikts par laboratorijas līdzekļiem un būtiski neietekmē iespēju iesniegt paraugu papildu analīzei, kā to noteikusi pārbaudes iestāde vai WADA. Šādu analīžu rezultātus paziņo ADAMS sistēmā, un tiem ir tāds pats likumīgais spēks un sekas kā citiem analīžu rezultātiem.

5.3.6.1. Sākotnējās pārbaudes procedūru piemērošana

Sākotnējās pārbaudes procedūras mērķis ir iegūt informāciju par aizliegtas(-u) vielas(-u) vai aizliegtas(-u) vielas(-u) metabolīta(-u), vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķiera(-u) iespējamo klātbūtni. Sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) rezultātus var iekļaut ilgtermiņa pētījumos (piemēram, endogēno steroīdu vai hematoloģiskajos profilos), ja vien metode ir nolūkam atbilstīga.

Sākotnējās pārbaudes procedūra(-as) atbilst turpmāk minētajām prasībām.

- Sākotnējās pārbaudes procedūra ir nolūkam atbilstīga.

- Sākotnējās pārbaudes procedūru veic alikvotai(-ām), kas ņemta(-as) no trauka, kurš identificēts kā “A” paraugs.

[Piezīme. Kad “A” paraugu nevar izmantot sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām), šo procedūru var veikt alikvotai, kas atrodas sadalītā “B” parauga pirmajā pudelē, kuru jāizmanto kā “A” paraugu (sk. 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 2. daļu).]

- Katru reizi veicot sākotnējās pārbaudes procedūru, to reģistrē parauga (vai parauga partijas) ieraksta ietvaros.

- Visām partijām, kurām tiek veikta sākotnējās pārbaudes procedūra, ir atbilstīgi negatīvie un pozitīvie kvalitātes kontrolparaugi, kas sagatavoti analīzes matricē.

- Vielu, kas nav sliekšņa vielas, sākotnējās pārbaudes procedūrās izmanto atbilstīgos reprezentatīvās(-o) vielas(-u) kontrolparaugus, kuru koncentrācija ir vienāda ar MRPL vai zemāka par to.

- Sliekšņa vielu sākotnējās pārbaudes procedūrās izmanto attiecīgus kontrolparaugus, kuru koncentrācija ir tuva robežvērtībai.

- Sākotnējās pārbaudes procedūru rezultātos nav jāņem vērā saistītā MU.14

- Laboratorija nosaka kritērijus, pamatojoties uz tās metožu validāciju un saskaņā ar savu SOP, lai sākotnējās pārbaudes procedūras rezultātus raksturotu kā varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kura dēļ būtu jāuzsāk apstiprinošās analīzes.

5.3.6.2. Apstiprināšanas procedūru piemērošana

Apstiprināšanas procedūras mērķis ir iegūt rezultātu, kas apstiprina vai neapstiprina ziņojumā norādīto nelabvēlīgo analīžu rezultātu vai netipisko atradi.

Apstiprināšanas procedūru vielai, kas nav sliekšņa viela, ar minimālo ziņošanas līmeni var veikt arī tad, ja sākotnējās pārbaudes procedūrā aprēķinātais rezultāts ir zemāks par piemērojamo minimālo ziņošanas līmeni, ko laboratorija noteikusi saskaņā ar metožu validācijas rezultātiem.

Sākotnējās pārbaudes procedūrā iegūtajam rezultātam sliekšņa vielai, kas ir augstāks par robežvērtību, apstiprināšanas procedūra ir jāveic pat tad, ja šis rezultāts ir zemāks par attiecīgo izšķiršanas robežu.14 Apstiprināšanas procedūru var veikt arī tad, ja sākotnējās pārbaudes procedūrā iegūtais rezultāts ir zemāks par robežvērtību, ko noteikusi laboratorija vai konkrēti pieprasījusi pārbaudes iestāde (vai rezultātu pārvaldības iestāde, ja tās atšķiras) vai WADA.

Neatbilstības sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās) nepadara nelabvēlīgu analīžu rezultātu par nederīgu, ja šis rezultāts ir pienācīgi noteikts apstiprināšanas procedūrā.

Apstiprināšanas procedūra(-as) atbilst turpmāk minētajām prasībām.

- Apstiprināšanas procedūra(-as) ir nolūkam atbilstīga(-as), tostarp ietver MU aprēķinu, kas saistīts ar kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru.

- Ikreiz, veicot apstiprināšanas procedūru(-as), to(-ās) dokumentē, veicot parauga (vai parauga partijas) datu ierakstu.

- Apstiprināšanas procedūrai ir tāda pati izšķirtspēja kā sākotnējās pārbaudes procedūrai, vai arī tā ir lielāka nekā sākotnējās pārbaudes procedūrai, un šī procedūra nodrošina precīzus kvantifikācijas rezultātus (kas piemērojami sliekšņa vielām). Kad vien tas ir iespējams un ir atbilstīgi, apstiprināšanas procedūrā jāietver atšķirīgs parauga ekstrakcijas protokols un/vai atšķirīga analītiskā metodoloģija.14

- Visām partijām, kurām tiek veikta apstiprināšanas procedūra, ir atbilstīgi negatīvie un pozitīvie kvalitātes kontrolparaugi, kas sagatavoti analīzes matricē.

5.3.6.2.1. Apstiprināšanas procedūras metodes

Masas spektrometrija (MS) kopā ar hromatogrāfisko nošķiršanu (piemēram, gāzu vai šķidruma hromatogrāfiju) ir analīzes izvēles metode, lai apstiprinātu vairuma aizliegtu vielu, aizliegtas vielas metabolītu vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieru klātbūtni. Tās ir pieņemamas metodes gan sākotnējās pārbaudes procedūrai, gan apstiprināšanas procedūrai.

Afinitātes un saistīšanās testi (piemēram, imūntesti), elektroforētiskās metodes un citas analītiskās metodes tiek arī regulāri izmantotas, lai paraugos atklātu makromolekulas.

[Sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās) un apstiprināšanas procedūrā(-ās) izmantotajos afinitātes un saistīšanās testos lieto afinitātes reaģentus (piemēram, antivielas), kas atpazīst analizētās makromolekulas dažādos epitopus, ja vien pirms afinitātes un saistīšanās testa veikšanas nav izmantota attīrīšanas (piemēram, imūnafinitātes attīrīšanas) vai atdalīšanas metode (piemēram, elektroforēze, hromatogrāfija), lai novērstu iespējamu krustenisko reakciju. Metožu validācijas ietvaros laboratorija dokumentē ikvienas šādas attīrīšanas vai atdalīšanas metodes atbilstību nolūkam.

Afinitātes un saistīšanās testos, kuros izmanto vairākus afinitātes reaģentus (piemēram, slāņainajos imūntestos), vismaz vienam (1) no afinitātes reaģentiem (kuru izmanto vai nu mērķa analizējamās vielas sasaistīšanai, vai noteikšanai), ko izmanto sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām) un apstiprināšanas procedūrai(-ām) piemērotajiem afinitātes un saistīšanās testiem, ir jābūt atšķirīgam. Otru afinitātes reaģentu var izmantot abos afinitātes un saistīšanās testos.

Attiecībā uz analizējamajām vielām, kas ir pārāk mazas, lai tām būtu divi (2) neatkarīgi antigēnu epitopi, piemēro divas (2) atšķirīgas attīrīšanas metodes vai divas (2) atšķirīgas analītiskās metodes. Var izmantot saliktus afinitātes un saistīšanās testus, proteīnu mikroanalīzes un līdzīgas vienlaicīgas pārbaudes pieejas, kas ļauj pārbaudīt vairākas analizējamās vielas.

Antivielas var izmantot arī īpašai šūnu sastāvdaļu marķēšanai un citiem šūnu raksturošanas veidiem. Ja pārbaudes nolūks ir identificēt asins sastāvdaļu kopumu, vairāku marķieru konstatēšana šūnās kā nelabvēlīga analīžu rezultāta kritērijs aizstāj prasību pēc divām (2) antivielām, kas pierāda atšķirīgus antigēnu epitopus. Kā piemēru var minēt virsmas marķieru konstatēšanu eritrocītiem (RBC), izmantojot plūsmas citometriju. Plūsmas citometrs paredzēts eritrocītu selektīvai atpazīšanai. Nelabvēlīga analīžu rezultāta kritēriju – vairāk nekā viena virsmas marķiera (kā noteikts antivielas marķējumā) klātbūtni eritrocītos – var izmantot kā alternatīvu vairākām antivielām tajā pašā marķierī.]

5.3.6.2.2. “A” apstiprināšanas procedūra

          - Alikvotas

“A” apstiprināšanas procedūru veic, izmantojot jaunu(-as) alikvotu(-as), kas ņemta(-as) no trauka, kas identificēts kā “A” paraugs. Tad pārbauda saistību starp parauga ārējo kodu, kas norādīts uz parauga trauka, un laboratorijas iekšējo parauga kodu.

[Piezīme. Kad “A” paraugu nevar izmantot, “A” apstiprināšanas procedūru var veikt sadalītā “B” parauga alikvotai (sk. 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 2. daļu).]

          - Mērķa analizējamā(-ās) viela(-as)

Ja sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās) tiek konstatēta vairāk nekā vienas (1) aizliegtās vielas, aizliegtās vielas metabolīta(-u) vai arī aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes lietošanas marķiera(-u) klātbūtne, laboratorija apstiprina tik daudz varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu, cik tas praktiski iespējams (pieņemot šādu lēmumu, jāņem vērā “A” un “B” paraugos pieejamais daudzums). Šajā(-os) apstiprinājumā(-os) nosaka prioritāti tās(-o) aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) identificēšanai, par kuras(-u) lietošanu ir noteikts ilgākais potenciālais diskvalifikācijas periods. Lēmumu pieņem, apspriežoties ar pārbaudes iestādi (vai rezultātu pārvaldības iestādi, ja tās atšķiras), un to dokumentē.

          - Apstiprinātas terapeitiskās lietošanas atļaujas (TLA) pastāvēšana

Ja iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz hCG, hGH (biomarķieru pārbaudi), bēta-2-agonistiem, diurētiskiem līdzekļiem, amfetamīnu, metilfenidātu, glikokortikoīdiem vai bēta blokatoriem, laboratorija var sazināties ar pārbaudes iestādi (vai rezultātu pārvaldības iestādi, ja tās atšķiras), lai noskaidrotu, vai attiecībā uz konstatēto(-ajām) aizliegto(-ajām) vielu(-ām) pastāv apstiprināta terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA).

[Piezīme. Ja vien starp pārbaudes iestādi (vai rezultātu pārvaldības iestādi, ja tās atšķiras) un laboratoriju nav noslēgta iepriekšēja vienošanās, laboratorijai šajā gadījumā nav jāsazinās ar pārbaudes iestādi (vai rezultātu pārvaldības iestādi, ja tās atšķiras). Tad laboratorija pēc saviem ieskatiem var apstiprināt varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz hCG, hGH (biomarķieru pārbaudi), bēta-2-agonistiem, diurētiskiem līdzekļiem, amfetamīnu, metilfenidātu, glikokortikoīdiem vai bēta blokatoriem un ziņot par nelabvēlīgu analīžu rezultātu ADAMS sistēmā saskaņā ar iegūtajiem apstiprinājuma rezultātiem.]

[Piezīme. Laboratoriju pieprasījumu par to, vai pastāv apstiprināta TLA attiecībā uz bēta-2-agonistu, principā var attiecināt ne tikai uz tiem bēta-2-agonistiem, kas ir aizliegti visos gadījumos, bet arī uz tiem, kurus ir atļauts izmantot, tikai ieelpojot, ja netiek pārsniegta aizliegto vielu un metožu sarakstā noteiktā maksimālā deva. Šādos gadījumos laboratorija varētu pieprasīt informāciju par to, vai pastāv apstiprināta TLA attiecībā uz aizliegta ievadīšanas veida vai inhalācijas devas, kas pārsniedz terapeitisko devu, izmantošanu.]

Ja iespējams, laboratorijai jānorāda analizējamās(-o) vielas(-u) koncentrācija, kas aprēķināta sākotnējās pārbaudes procedūrā. Jebkura šāda sazināšanās ar pārbaudes iestādi (vai rezultātu pārvaldības iestādi, ja tās atšķiras) tiek apstiprināta rakstveidā (sīkākus norādījumus sk. laboratoriju vadlīnijās par TLA pieprasījumiem).

Norādījumu par to, vai laboratorijai ir vai nav jāuzsāk apstiprināšana, pamatojoties uz apstiprināto TLA, pārbaudes iestāde (vai rezultātu pārvaldības iestāde, ja tās atšķiras) laboratorijai sniedz rakstveidā. Ja apstiprināšana netiek uzsākta, pārbaudes iestāde (vai rezultātu pārvaldības iestāde, ja tās atšķiras) iesniedz WADA apstiprinātās TLA kopiju vai saistīto TLA numuru, ja šī TLA ir iesniegta ADAMS.

-	“A” apstiprināšanas procedūras atkārtošana

Laboratorija varētu atkārtot apstiprināšanas procedūru “A” paraugam, ja tas ir nepieciešams (piemēram, bijusi kvalitātes kontroles kļūme, hromatogrāfiskās maksimumvērtības nobīde, nepārliecinoši “A” apstiprināšanas rezultāti). Tādā gadījumā iepriekšējo pārbaudes rezultātu anulē. Katru atkārtoto apstiprināšanu veic, izmantojot jaunu(-as) alikvotu(-as), kas ņemta(-as) no “A” parauga trauka, un to dokumentē.

-	“A” apstiprināšanas procedūra vielām, kas nav sliekšņa vielas

Attiecībā uz vielām, kas nav sliekšņa vielas un kam nav minimālā ziņošanas līmeņa, lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi attiecībā uz “A” paraugu attiecīgos gadījumos ir balstīti uz vielas, kas nav sliekšņa viela, vai tās raksturīgā(-o) metabolīta(-u) vai marķiera(-u) identificēšanu saskaņā ar TD IDCR un/vai citu attiecīgo tehnisko dokumentu (piemēram, TD MRPL), tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām.

Attiecībā uz vielām, kas nav sliekšņa vielas, bet kam ir minimālais ziņošanas līmenis, kas norādītas TD MRPL, lēmumiem par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz “A” paraugu jābalstās uz vielas, kas nav sliekšņa viela, vai tās raksturīgā(-o) metabolīta(-u) vai marķiera(-u) identificēšanu saskaņā ar TD IDCR, ja aprēķinātā koncentrācija ir lielāka par minimālo ziņošanas līmeni, ja vien nav pamata paziņot rezultātu par līmeņiem, kas ir zemāki par minimālo ziņošanas līmeni (piemēram, analīze ir daļa no notiekošas izmeklēšanas).

-	“A” apstiprināšanas procedūra sliekšņa vielām

Attiecībā uz sliekšņa vielām lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi attiecībā uz “A” paraugu ir balstīti uz sliekšņa vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) identificēšanu, kas ir apstiprināta (saskaņā ar TD IDCR, kas piemērojams apstiprināšanas procedūrām, kas balstītas uz hromatogrāfijas masspektrometriju), kā arī to kvantitatīvo noteikšanu paraugā, ja to līmenis pārsniedz attiecīgās izšķiršanas robežas vērtību, kas ir norādīta TD DL vai citā(-os) piemērojamajā(-os) tehniskajā(-os) dokumentā(-os) (piemēram, TD GH) vai laboratoriju vadlīnijās.

Sliekšņa vielu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras balstās uz izmērīto analītisko vērtību (piemēram, koncentrācijas, hromatogrammas maksimumvērtību vai laukumu) aritmētiskā vidējā noteikšanu vai attiecību/skaitli, ko aprēķina, izmantojot trīs (3) izmērīto “A” parauga alikvotu analītisko vērtību aritmētisko(-os) vidējo(-os). Ja parauga tilpums nav pietiekams, lai analizētu trīs (3) alikvotas, būtu jāanalizē maksimālais skaits alikvotu, ko var sagatavot.

Nosakot to, ka pārbaudes rezultāts pārsniedz izšķiršanas robežu, kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrā tiek konstatēts, ka sliekšņa vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtnes līmenis paraugā pārsniedz robežvērtību ar vismaz 95 % statistisko ticamību (papildu informāciju sk. TD DL).

Attiecībā uz sliekšņa vielām, “steroīdu profila” marķieriem vai jebkuru citu aizliegto vielu, kas nelielos daudzumos var rasties endogēnā procesā, lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz “A” paraugu var balstīties arī uz jebkādas tādas nolūkam atbilstīgas apstiprināšanas procedūras piemērošanu, kurā tiek konstatēta eksogēna aizliegtās vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsme (piemēram, GC/C/IRMS). Netipiskas atrades var tikt iegūtas, nepārliecinoši nosakot aizliegtās vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsmi (endogēnu vai eksogēnu).

Attiecībā uz dažām eksogēnajām sliekšņa vielām, kas par tādām atzītas aizliegto vielu un metožu sarakstā un TD DL, lēmumiem par nelabvēlīgu analīžu rezultātu “A” paraugam nav nepieciešama kvantifikācijas procedūra, ja tās konstatētas jebkuras tādas aizliegtās vielas klātbūtnē, kas iekļauta S5 grupā Aizliegto vielu un metožu saraksta S5 sadaļā “Diurētiskie līdzekļi un citi maskētājlīdzekļi”. Ja šādos gadījumos paraugā tiek identificēta (saskaņā ar TD IDCR) sliekšņa viela un/vai tās metabolīts(-i), tas ir pietiekams pamats, lai secinātu, ka ir iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

5.3.6.2.3. “B” apstiprināšanas procedūra

          - Pārbaudes laboratorija

“B” apstiprināšanas procedūru veic tajā pašā laboratorijā, kurā veic “A” apstiprināšanas procedūru, ja vien nav tādu WADA noteiktu izņēmumu apstākļu, ko WADA iepriekš rakstveidā apstiprinājusi un kuru dēļ “B” apstiprināšanas procedūru nevar veikt tajā pašā laboratorijā.

          - Paziņošana par “B” apstiprināšanas procedūru un procedūras laiks

“B” apstiprināšanas procedūru laboratorija veic tikai pēc sportista vai pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes (ja tās atšķiras) pieprasījuma.

Piecpadsmit (15) dienu laikā pēc tam, kad laboratorija paziņojusi nelabvēlīgu “A” parauga analīžu rezultātu, pārbaudes iestādei vai rezultātu pārvaldības iestādei attiecīgā gadījumā rakstveidā jāinformē laboratorija par to, vai ir jāveic “B” apstiprināšanas procedūra. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad sportists nepieprasa “B” parauga analīzi vai tieši vai netieši atsakās no tiesībām veikt “B” parauga analīzi, bet pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde nolemj, ka “B” apstiprināšanas procedūra tomēr ir nepieciešama.

Ja “B” apstiprināšanas procedūra ir jāveic pēc sportista vai pārbaudes iestādes, vai rezultātu pārvaldības iestādes pieprasījuma, tā jāveic iespējami drīz pēc tam, kad attiecīgi pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde ir paziņojusi par to laboratorijai.

“B” apstiprināšanas procedūras laiku var stingri noteikt ļoti īsā termiņā bez iespējas to atlikt, ja apstākļi to attaisno. Tas jo īpaši un bez ierobežojumiem var attiekties uz gadījumu, kad “B” parauga analīzes atlikšana varētu ievērojami paaugstināt parauga bojājuma risku un/vai neatbilstoši aizkavēt lēmumu pieņemšanas procesu konkrētajos apstākļos (piemēram, bez ierobežojumiem liela sporta pasākuma laikā, kas prasa ātri pabeigt parauga analīzi, vai ņemot vērā šādu sporta pasākumu).

Ja sportists atsakās būt klāt personīgi un/vai piedalīties ar pārstāvja starpniecību, vai nenorāda to, vai viņš lūdz veikt “B” parauga analīzi, vai ja sportists neieradīsies (personīgi un/vai nepiedalīsies ar pārstāvja starpniecību) pēc tam, kad ir piedāvāts analīzes veikšanas datums un laiks, vai ja sportists vai sportista pārstāvis paziņo, ka “B” parauga atvēršanas dienā vai laikā nenodrošinās savu klātbūtni, neraugoties uz mēģinājumiem pieņemamā veidā izraudzīties alternatīvu datumu un laiku, kas būtu piemērots gan sportistam, gan laboratorijai, attiecīgos gadījumos pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde, vai arī WADA dod norādījumu laboratorijai neatkarīgi no iepriekš minētā uzsākt procedūru. Laboratorija, attiecīgā gadījumā apspriežoties ar pārbaudes iestādi, rezultātu pārvaldības iestādi vai WADA, norīko neatkarīgu liecinieku, kurš pārbaudīs, vai “B” parauga traukam nav falsifikācijas pazīmju un vai identifikācijas numuri atbilst parauga savākšanas dokumentācijā norādītajiem. Neatkarīgo liecinieku var iecelt pat tad, ja sportists ir norādījis, ka būs klāt procedūrā un/vai tiks pārstāvēts.

- Atļaušana personām, kas nav laboratorijas darbinieki, apmeklēt “B” apstiprināšanas procedūru

“B” apstiprināšanas procedūru var atļaut apmeklēt šādām personām, kas nav laboratorijas darbinieki:

  - sportistam un/vai sportista pārstāvim(-jiem), vai arī, ja sportists un/vai tā pārstāvis(-ji) nav ieradies(-ušies) – neatkarīgam lieciniekam:

    - sportistam un ne vairāk kā diviem (2) sportista pārstāvjiem, un/vai neatkarīgam lieciniekam ir tiesības apmeklēt “B” parauga atvēršanas, alikvotēšanas un atkārtotas noslēgšanas procedūras;

    - sportistam un/vai vienam (1) sportista pārstāvim var būt arī pienācīga iespēja novērot citas “B” apstiprināšanas procedūras darbības, ciktāl viņu klātbūtne laboratorijā netraucē laboratorijas ikdienas darbības vai nekavē laboratorijas drošuma vai drošības prasību izpildi;

[Piezīme. Neatkarīgais liecinieks var ierasties arī tad, ja ir ieradies sportists un/vai viņa pārstāvis.]

  - tulkam (ja nepieciešams);

  - pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes pārstāvim (ja pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde izteikusi attiecīgu lūgumu);

  - attiecīgos gadījumos “B” parauga atvēršanas procedūru var apmeklēt arī valsts olimpiskās komitejas un/vai valsts sporta federācijas, un/vai starptautiskās federācijas pārstāvis, ja to lūdzis un iepriekš apstiprinājis laboratorijas vadītājs.

Laboratorijas vadītājs, pamatojoties uz drošības vai drošuma apsvērumiem, varētu ierobežot personu skaitu laboratorijas kontrolētajās zonās. Klātesošās personas nekad nekādā veidā netraucē “B” parauga atvēršanas vai “B” apstiprināšanas procedūras procesu un stingri ievēro laboratorijas norādījumus. Laboratorija varētu izraidīt jebkuru personu – arī sportistu vai sportista pārstāvi, ja tā neievēro norādījumus, traucē vai iejaucas “B” parauga atvēršanas vai analītiskās pārbaudes procesā. Par jebkādu rīcību, kuras dēļ persona ir izraidīta, attiecīgos gadījumos paziņo pārbaudes iestādei un/vai rezultātu pārvaldības iestādei. Turklāt traucēšana saskaņā ar Kodeksa 2. panta 5. punktu “Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem” var būt antidopinga noteikumu pārkāpums.

- “B” parauga atvēršana, alikvotēšana un atkārtota noslēgšana

“B” apstiprināšanas procedūru veic, izmantojot alikvotu(-as), kas ņemta(-as) no trauka, kas noteikts kā “B” paraugs.

[Piezīme. Gadījumos, kad “B” paraugu nevar izmantot analītiskajai pārbaudei, neatvērto, noslēgto “A” paraugu var sadalīt (sk. 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 2. daļu) un nepieciešamības gadījumā “B” apstiprināšanas procedūru(-as), var veikt alikvotai, kas ņemta no sadalītās, atkārtoti noslēgtās “A” parauga daļas, kura apzīmēta kā “B” paraugs.]

Sportists un/vai viņa pārstāvis(-ji) vai neatkarīgais liecinieks pārbauda, vai “B” parauga trauks ir pienācīgi noslēgts, tam nav falsifikācijas pazīmju un vai identifikācijas numuri atbilst parauga savākšanas dokumentācijā norādītajiem. Laboratorijas dokumentāciju, kas apliecina, ka “B” parauga trauks ir pienācīgi noslēgts, tam nav falsifikācijas pazīmju un identifikācijas numuri atbilst parauga savākšanas dokumentācijā norādītajiem, paraksta vismaz laboratorijas vadītājs vai viņa pārstāvis un sportists vai viņa pārstāvis(-ji) un/vai neatkarīgais liecinieks.

Ja sportists un/vai viņa pārstāvis(-ji) vai neatkarīgais liecinieks atsakās parakstīt laboratorijas dokumentāciju, jo uzskata, ka “B” parauga trauks nav pienācīgi noslēgts un/vai tam ir falsifikācijas pazīmes vai identifikācijas numuri neatbilst parauga savākšanas dokumentācijā norādītajiem, laboratorija neuzsāk “B” apstiprināšanas procedūru un nekavējoties informē pārbaudes iestādi vai rezultātu pārvaldības iestādi (ja tās atšķiras), lai saņemtu norādījumus. Šādos gadījumos “B” apstiprināšanas procedūru var būt nepieciešams ieplānot atkārtoti.

Savukārt, ja sportists un/vai viņa pārstāvis(-ji) vai neatkarīgais liecinieks atsakās parakstīt laboratorijas dokumentāciju cita iemesla dēļ, laboratorija uzsāk “B” apstiprināšanas procedūru. Vienlaikus laboratorija nekavējoties informē pārbaudes iestādi vai rezultātu pārvaldības iestādi (ja tās atšķiras). Atteikšanās iemeslus dokumentē un kā piezīmi iekļauj pārbaudes ziņojumā ADAMS sistēmā.

Laboratorija nodrošina, lai “B” parauga trauks tiktu atvērts un alikvotas “B” apstiprināšanas procedūrai tiktu paņemtas sportista vai viņa pārstāvja(-ju) vai neatkarīgā liecinieka klātbūtnē.

Laboratorija nodrošina, lai pēc atvēršanas un alikvotu paņemšanas “B” apstiprināšanas procedūrai “B” paraugs atkārtoti tiktu pienācīgi noslēgts sportista un/vai viņa pārstāvja(-ju) vai neatkarīgā liecinieka klātbūtnē, kuriem jāpiedāvā iespēja no vairākām identiskām/noslēgtām iekārtām, ja tādas ir pieejamas, izvēlēties atkārtotas noslēgšanas aprīkojumu “B” parauga traukam.

Vismaz laboratorijas vadītājs vai viņa pārstāvis un sportists vai viņa pārstāvis(-ji) un/vai neatkarīgais liecinieks paraksta citu laboratorijas dokumentācijas daļu, kas apliecina, ka viņi ir piedalījušies “B” parauga atvēršanas un alikvotēšanas procedūrās un “B” parauga trauks ir atkārtoti pienācīgi noslēgts. Ja sportists un/vai viņa pārstāvis(-ji) vai neatkarīgais liecinieks atsakās parakstīt šo laboratorijas dokumentācijas daļu, šīs atteikšanās iemeslus dokumentē un kā piezīmi iekļauj pārbaudes ziņojumā ADAMS sistēmā. Abos gadījumos laboratorija turpina “B” apstiprināšanas procedūru.

- Mērķa analizējamā(-ās) viela(-as)

Ja “A” apstiprināšanas procedūrā apstiprināta vairāk nekā viena (1) aizliegtā viela, aizliegtās vielas metabolīts(-i) vai arī aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes lietošanas marķieris(-i), laboratorija, ņemot vērā pieejamo “B” parauga daudzumu, apstiprina iespējami daudzus nelabvēlīgus analīžu rezultātus. Lēmumu par apstiprinājuma(-u) prioritātes noteikšanu pieņem, lai noteiktu prioritāti tās(-o) aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) analīzei, par kuras(-u) lietošanu ir noteikts ilgākais potenciālais diskvalifikācijas periods. Šis lēmums jāpieņem, apspriežoties ar pārbaudes iestādi (vai rezultātu pārvaldības iestādi, ja tās atšķiras), un jādokumentē.

- “B” apstiprināšanas procedūras atkārtošana

Laboratorija varētu atkārtot apstiprināšanas procedūru “B” paraugam, ja tas ir nepieciešams (piemēram, bijusi kvalitātes kontroles kļūme, hromatogrāfiskās maksimumvērtības nobīdes, nepārliecinoši “B” apstiprināšanas rezultāti). Tādā gadījumā iepriekšējo pārbaudes rezultātu anulē. Laboratorija var atkārtot “B” apstiprināšanas procedūru, izmantojot atlikušo daudzumu no tās pašas alikvotas, kas sākotnēji paņemta no “B” parauga trauka. Tomēr, ja no sākotnējās alikvotas nav palicis pietiekams daudzums, laboratorija izmanto jaunu(-as) alikvotu(-as), kas paņemta(-as) no atkārtoti noslēgtā “B” parauga trauka. Šādos gadījumos “B” parauga trauka atkārtota atvēršana, alikvotēšana un atkārtota noslēgšana tiek veikta sportista un/vai sportista pārstāvja un/vai neatkarīgā liecinieka klātbūtnē atbilstoši iepriekš aprakstītajai procedūrai. Katru izmantoto alikvotu dokumentē.

- “B” parauga apstiprināšana ar negatīviem rezultātiem

Ja galīgie “B” apstiprināšanas rezultāti ir negatīvi, analītiskās pārbaudes rezultātu uzskata par negatīvu rezultātu. Laboratorija nekavējoties paziņo par to pārbaudes iestādei (vai rezultātu pārvaldības iestādei, ja tās atšķiras) un WADA. Laboratorija veic iekšējo izmeklēšanu par “A” un “B” parauga rezultātu neatbilstības iemesliem un par tās rezultātiem septiņu (7) dienu laikā paziņo rezultātu pārvaldības iestādei un WADA.

[Piezīme. Mērķa analizējamās vielas [piemēram, sākumsavienojums, metabolīts(-i), marķieris(-i)], kuras izmanto, lai izdarītu secinājumu par attiecīgās aizliegtās vielas klātbūtni vai aizliegtās metodes lietošanu, “A” un “B” apstiprināšanas procedūrām var atšķirties. Tas nenozīmē to, ka “B” parauga apstiprināšanas rezultāti ir negatīvi, kamēr mērķa analizējamajai(-ām) vielai(-ām) “B” paraugā var nepārprotami un pārliecinoši identificēt aizliegto vielu vai aizliegto metodi.]

- “B” apstiprināšanas procedūra vielām, kas nav sliekšņa vielas, un eksogēnajām sliekšņa vielām

Vielām, kas nav sliekšņa vielas, (tostarp vielām ar minimālo ziņošanas līmeni atbilstoši TD MRPL noteiktajam) un eksogēnajām sliekšņa vielām “B” parauga rezultāti tikai apstiprina, ka “A” paraugā identificētā aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne (saskaņā ar TD IDCR) attiecībā uz nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir derīga. Nav nepieciešama šādas aizliegtas vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) kvantitatīvā noteikšana vai koncentrācijas aprēķins, kas būtu jāpaziņo.

- “B” apstiprināšanas procedūra endogēnajām sliekšņa vielām

Attiecībā uz endogēnajām sliekšņa vielām lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz “B” parauga rezultātiem ir balstīti uz sliekšņa vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) apstiprināto identificēšanu (saskaņā ar TD IDCR, kas piemērojams apstiprināšanas procedūrām, kuras balstītas uz hromatogrāfijas masspektrometriju), kā arī to kvantitatīvo noteikšanu paraugā, ja to līmenis pārsniedz attiecīgo robežvērtību, kas ir norādīta TD DL vai citā(-os) piemērojamā(-os) tehniskajā(-os) dokumentā(-os) vai laboratoriju vadlīnijās. Lai noteiktu “B” parauga apstiprināšanu, nav nepieciešams izmērīto “B” parauga vērtību salīdzināt ar izmērīto “A” parauga vērtību. “B” parauga vērtība ir nepieciešama tikai tādēļ, lai pārsniegtu piemērojamo robežvērtību.

Kvantitatīvās “B” apstiprināšanas procedūras endogēnajām sliekšņa vielām balstās uz izmērīto analītisko vērtību (piemēram, koncentrāciju, hromatogrammas smailes augstumu vai laukumu) aritmētiskā vidējā noteikšanu vai attiecību/skaitli, ko aprēķina, izmantojot trīs (3) “B” parauga alikvotu izmērīto analītisko vērtību aritmētisko(-os) vidējo(-os).16 Ja parauga tilpums nav pietiekams, lai analizētu trīs (3) alikvotas, būtu jāanalizē maksimālais skaits alikvotu, ko var sagatavot.

Attiecībā uz endogēnajām sliekšņa vielām, “steroīdu profila” marķieriem vai jebkuru citu aizliegtu vielu, kas nelielos daudzumos var rasties endogēnā procesā, lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz “B” parauga rezultātiem var balstīties arī uz jebkādas tādas nolūkam atbilstīgas analītiskās pārbaudes procedūras piemērošanu, kurā tiek konstatēta eksogēna aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsme (piemēram, GC/C/IRMS). Netipiskas atrades var tikt iegūtas, nepārliecinoši nosakot aizliegtās vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsmi (endogēnu vai eksogēnu).

5.3.6.3. Papildu analīze

Glabāto paraugu papildu analīzes mērķis principā ir konstatēt visu to aizliegto vielu vai aizliegtās(-o) vielas(-u) metabolīta(-u) vai arī aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes lietošanas marķiera(-u) klātbūtni, kas parauga(-u) savākšanas laikā ietverta aizliegto vielu un metožu sarakstā.

- Paraugu un laboratoriju izvēle papildu analīzes veikšanai

Glabātos paraugus var atlasīt papildu analīzei pēc pārbaudes iestādes ieskatiem. Tāpat WADA par saviem līdzekļiem var norīkot glabāto paraugu papildu analīzes veikšanu (sk. Kodeksa 6. panta 6. punktu). Kad WADA pārņem paraugu(-us) fiziskā glabāšanā, tā par to paziņo pārbaudes iestādei (sk. Kodeksa 6. panta 8. punktu), kas saglabā īpašumtiesības uz paraugu(-iem) saskaņā ar ISTI 10. panta 1. punktu, ja vien īpašumtiesības uz paraugu(-iem) nav nodotas saskaņā ar ISTI 10. panta 2. punktu.

Pārbaudes iestāde vai WADA attiecīgos gadījumos izvēlas laboratoriju, kas veiks papildu analīzi. Pieprasījumus laboratorijai par papildu analīzes veikšanu veic rakstveidā un reģistrē parauga dokumentācijā.

Kad ir paziņots, ka paraugam konstatēts negatīvs rezultāts vai netipiska atrade, pārbaudes iestādei vai WADA, vai citām to pilnvarotajām personām nav nekādu ierobežojumu veikt parauga papildu analīzi.

Papildu analīzi var veikt arī glabātajiem paraugiem, par kuriem iepriekš ticis ziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts, ja šāda ziņojuma rezultātā netika izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā saskaņā ar Kodeksa 2. panta 1. punktu. Tiek ziņots par jebkuru konstatēto aizliegto vielu vai aizliegto metodi, kas bija aizliegta parauga savākšanas brīdī.

Tomēr saskaņā ar Kodeksa 6. panta 5. punktu papildu analīzi nedrīkst veikt paraugam pēc tam, kad atbildīgā antidopinga organizācija ir izvirzījusi sportistam apsūdzību antidopinga noteikumu pārkāpumā pēc Kodeksa 2. panta 1. punkta, kuras iemesls ir parauga analīze, bez sportista piekrišanas vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājuma.

Pēc pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes, WADA vai pašas laboratorijas iniciatīvas iepriekš iegūtos sākotnējās pārbaudes procedūras datus var arī novērtēt atkārtoti attiecībā uz aizliegto vielu vai to metabolīta(-u) vai arī aizliegto vielu vai aizliegto metožu marķiera(-u) klātbūtni. Šādas atkārtotas novērtēšanas rezultātus, ja tie rada aizdomas, attiecīgos gadījumos paziņo pārbaudes iestādei, rezultātu pārvaldības iestādei vai WADA, un to dēļ var būt jāveic papildu analīze.

-	Analītiskās pārbaudes procedūras glabāto paraugu papildu analīzei

Glabāto paraugu papildu analīzi veic saskaņā ar LSS, tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm un laboratoriju vadlīnijām, kas ir spēkā papildu analīzes veikšanas brīdī.

Glabāto paraugu papildu analīze jo īpaši bez ierobežojumiem ietver nesen izstrādātu vai jutīgāku analītiskās pārbaudes procedūru piemērošanu un/vai tādu jaunu aizliegtās(-o) vielas(‑u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) mērķa analizējamo vielu [piemēram, metabolīta(-u) un/vai marķiera(-u)] analīzi, kuras nebija zināmas vai netika ietvertas parauga sākotnējā analītiskajā pārbaudē.

Atkarībā no apstākļiem, kā arī, lai nodrošinātu pieejamā parauga daudzuma efektīvu un mērķtiecīgu izmantošanu, var tikt noteiktas prioritātes un/vai tikt ierobežots veicamo papildu analīžu apmērs, veicot vienīgi specifiskas analīzes (jo īpaši, bet bez ierobežojumiem, veicot analīzes, kas balstās uz jaunām vai uzlabotām analītiskās pārbaudes procedūrām).

-	Glabāto paraugu papildu analīzes veikšanas process

a) “A” parauga izmantošana

Pārbaudes iestāde vai WADA varētu dot norādījumu laboratorijai izmantot “A” paraugu gan sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām), gan “A” apstiprināšanas procedūrai(-ām), izmantot to tikai sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām) vai vispār neizmantot “A” paraugu papildu analīzēm.

Ja laboratorijai ir dots norādījums veikt “A” paraugam tikai sākotnējās pārbaudes procedūru(-as), jebkurš no “A” parauga iegūtais analīžu rezultāts, par kuru rodas aizdomas, ir uzskatāms par varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu neatkarīgi no tā, kāda analītiskās pārbaudes procedūra tikusi izmantota, un to apstiprina, izmantojot sadalīto “B” paraugu (sk. turpmāk).

Ja apstiprināšanas procedūru veic “A” paraugam un uz šī pamata tiek paziņots par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, piemērojama ir “B” apstiprināšanas procedūra (saskaņā ar 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 2. daļas 3. punktu).

b) Sadalītā “B” parauga izmantošana

Ja “A” paraugu izmanto tikai sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām) vai arī vispār neizmanto papildu analīzē, “B” paraugu sadala un izmanto analīzei. “B” paraugu sadala divās daļās saskaņā ar 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 2. daļu. Sportists un/vai sportista pārstāvis būtu jāuzaicina novērot sadalīšanas procedūru. Sadalīšanas procesu veic vismaz neatkarīgā liecinieka klātbūtnē.

Pat gadījumā, ja sportists un/vai viņa pārstāvis piedalās sadalīšanās procedūrā, viņiem nav tiesību apmeklēt analītiskās pārbaudes procedūras, kas jāveic pirmajai sadalītajai “B” parauga daļai, kuru uzskata par “A” paraugu. Ja par nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir paziņots, ņemot vērā “B” parauga pirmās daļas apstiprināšanas procedūru, otro sadalīto “B” parauga daļu uzskata par “B” paraugu. Attiecīgos gadījumos par “B” parauga apstiprināšanu lemj un to veic saskaņā ar 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 2. daļas 3. punktu.

[Piezīme. Tā kā “B” parauga pirmā sadalītā daļa tiek uzskatīta par “A” paraugu, to alikvotu, kas ņemtas no šī parauga, analīze var ietvert sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) veikšanu un “A” apstiprināšanas procedūras vai arī tikai “A” apstiprināšanas procedūras (ja sākotnējās pārbaudes procedūra(-as) jau bija veikta(-as), izmantojot “A” paraugu).]

5.3.6.4. Alternatīvas bioloģiskās matrices

Nekādus negatīvos analītiskās pārbaudes rezultātus, kas iegūti, analizējot matus, nagus, mutes dobuma šķidrumu vai citu bioloģisko materiālu, neizmanto urīna vai asins (tostarp nesadalītu asiņu, plazmas vai seruma) analīžu nelabvēlīgo analīžu rezultātu vai netipisku atražu atspēkošanai.

5.3.7. Analīžu rezultātu derīguma nodrošināšana

Laboratorija uzrauga savu analītisko veiktspēju un pārbaužu rezultātu derīgumu, izmantojot kvalitātes kontroles sistēmas, kas atbilst laboratorijas veikto analītisko pārbaužu veidam un biežumam. Iegūtos datus reģistrē tā, lai būtu nosakāmas tendences, un, ja iespējams, rezultātu pārskaitīšanai izmanto statistikas metodes.

Laboratorija dokumentē visas kvalitātes kontroles procedūras. Kvalitātes kontroles pasākumos tostarp ir šādi pasākumi:

- atbilstīgu kvalitātes kontroles paraugu (QC) izmantošana;

[Piezīme. Atbilstīgus pozitīvos un negatīvos QC iekļauj katrā analītiskajā posmā gan sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām), gan apstiprināšanas procedūrai(-ām). Hromatogrāfijas metodēm izmanto atbilstošu(-us) iekšējo(-os) standartu(-us).

Lai kontrolētu metodes veiktspēju un mainību starp dažādām partijām (attiecīgos gadījumos), attiecībā uz sliekšņa vielām regulāri izmanto kvalitātes kontroles diagrammas (QC diagrammas), kas attiecas uz atbilstošām pieļaujamās novirzes robežām, kuras ir atkarīgas no izmantotās analītiskās pārbaudes procedūras (piemēram, +/- 2SD; +/- 3SD; +/- U95%).]

-	iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas (iQAS) īstenošana;

[Piezīme. Laboratorija saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām izveido funkcionālu un pārdomātu iQAS programmu, kas nodrošina visas analītiskās pārbaudes procesa darbības jomas kritisku izvērtēšanu (t. i., no paraugu primārās uzskaites līdz rezultātu paziņošanai). Laboratorija ievieš procedūru, kas neļauj iQAS rezultātus iesniegt ADAMS.

iQAS plāns ietver pēc iespējas vairāku laboratorijas procedūru novērtēšanu, tostarp attiecībā uz pietiekama skaita pārbaudāmo paraugu regulāru iesniegšanu (piemēram, ik mēnesi), un pēc iespējas vairākas aizliegto vielu un aizliegto metožu kategorijas.

Laboratorijai ir specializēta SOP, kas paredzēta iQAS programmai un ietver detalizētu procedūru iQAS paraugu plānošanai, sagatavošanai, (“aklajai” un/vai “dubultaklajai”) ieviešanai un iQAS rezultātu pārvaldībai (neatbilstību izskatīšanai un papildu pārbaudei).]

-	piedalīšanās obligātums WADA EQAS (sk. 6.0. sadaļu);

-	iekšējo auditu īstenošana;

[Piezīme. Iekšējos auditus veic saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām, un tiem ir īpaša SOP, kas ietver sīki izstrādātu procedūru auditu plānošanai un veikšanai, iekšējo auditoru apmācībai un atlasei, audita darbību precizēšanu, kā arī sīku iekšējā audita secinājumu pārvaldības aprakstu (neatbilstību izskatīšanai un papildu pārbaudei).

Iekšējā audita pienākumus var veikt personāls, ja vien kāds no laboratorijas darbiniekiem neveic auditu savā darbības jomā.

Iekšējos auditus veic kvalificēti laboratorijas darbinieki. Turklāt iekšējā audita grupās var iekļaut arī kvalificētus laboratorijas uzņēmējorganizācijas (piemēram, universitātes, institūta, uzņēmuma) darbiniekus.]

-	ārējo auditu īstenošana.

[Piezīme. Laboratorijas var apsvērt arī iespēju, ka to procedūru un sistēmu auditu veic citu laboratoriju vadītāji vai ārējie auditori. Tomēr ar to neaizstāj iekšējos auditus, ko veic pati laboratorija.]

5.3.8. Rezultātu pārvaldība

5.3.8.1. Rezultātu pārskatīšana

Laboratorija veic vismaz divas (2) neatkarīgas visu sākotnējās pārbaudes procedūras jēldatu un rezultātu pārskatīšanas. Pārskatīšanas procesu protokolē.

Pirms pārbaudes rezultātu paziņošanas visus nelabvēlīgos analīžu rezultātus un netipiskas atrades neatkarīgi pārskata vismaz divi (2) par sertificēšanu atbildīgie zinātnieki. Analīzes procesa/partijas pārskatīšanas un akceptēšanas pierādījumus reģistrē.

        - Otrs atzinums

Pirms ziņošanas par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi laboratorija varētu pieprasīt citai(-ām) laboratorijai(-ām) sniegt otru atzinumu. Nepieciešamība pēc otriem atzinumiem var būt noteikta konkrētā(-os) tehniskajā(-ajos) dokumentā(-os), tehniskajās vēstulēs vai laboratoriju vadlīnijās, ko attiecībā uz visām vai konkrētām analītiskās pārbaudes procedūrām noteiktos apstākļos (piemēram, pēc nesen iegūtas WADA akreditācijas vai pēc akreditācijas apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda) atsevišķai(-ām) laboratorijai(-ām) var pieprasīt WADA vai arī laboratorija pēc saviem ieskatiem (piemēram, attiecībā uz pirmoreiz konstatētām analizējamajām vielām vai grūti interpretējamiem rezultātiem). Jebkurā gadījumā otra atzinuma pieprasījumu iesniedz rakstveidā, un saņemto otro atzinumu ieraksta parauga dokumentācijā. Otrajam atzinumam nepieciešamo datu un informācijas pārsūtīšanu veic drošā veidā, kā arī nodrošinot analītisko datu un jebkuras citas informācijas konfidencialitāti.

Laboratorija, kura veica analīzi, ir atbildīga par rezultātu un galīgā pārbaudes ziņojuma izsniegšanu.

        - Nelabvēlīgu analīžu rezultātu un netipisku atražu pārskatīšana laboratorijā

Nelabvēlīgu analīžu rezultātu un netipisku atražu pārskatīšana ietver vismaz šādus elementus:

          - dokumentāciju, kas apliecina saistību starp parauga ārējo kodu (kas norādīts DCF) un laboratorijas iekšējo parauga kodu;

          - laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes dokumentāciju;

          - sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) un apstiprināšanas procedūras(-u) analītiskos datus un aprēķinus;

          - informāciju par kvalitātes kontroli;

          - tādas tehniskās un analītiskās dokumentācijas pilnīgumu, kas apstiprina paziņotos rezultātus;

          - pārbaudes datu atbilstību analītiskās pārbaudes procedūras validācijas rezultātiem (piemēram, MU);

          - novērtējumu par to, vai pastāv būtiski dati vai informācija, kuras dēļ varētu apšaubīt vai atspēkot laboratorijas iegūtos rezultātus;

[Piezīme. Laboratorijai būtu jāņem vērā visplašāk izplatītās zinātniskās atziņas, piemēram, zināšanas par paraugu vai alikvotu piesārņošanas iespējamību, analītisko artefaktu klātbūtni, iespējamo analizējamās vielas dabīgo klātbūtni zemā koncentrācijā, mikrobiālo vai ķīmisko degradāciju, tādu metabolītu konstatēšanu, kas var būt bieži sastopami vielām, kas nav aizliegtas, vai raksturīgo I fāzes vai II fāzes metabolītu trūkumu.]

- ja, pamatojoties uz rezultātu pārskatīšanu, apstiprināšanas procedūras rezultāts(-i) tiek kā nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i) vai netipiska(-as) atrade(-es) noraidīti, šādas noraidīšanas iemesls(-i) ir jāreģistrē.

5.3.8.2. Rezultātu un dokumentācijas izsekojamība

Laboratorijai ir dokumentētas procedūras, ko piemēro, lai nodrošinātu datu ierakstu saglabāšanu par katru analizēto paraugu. Nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades gadījumā ierakstā iekļauj datus, kas nepieciešami, lai pamatotu paziņotos secinājumus saskaņā ar TD LDOC norādījumiem.

        - Katra analītiskās pārbaudes darbība ir izsekojama līdz darbiniekam, kurš veicis attiecīgo darbību.

        - Nozīmīgas atkāpes no rakstveida SOP reģistrē.

        - Ja veic instrumentālas analīzes, kā datu ieraksta daļu iekļauj katra procesa darbības rādītājus.

        - Pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA informācijas pieprasījumus laboratorijai iesniedz rakstveidā.

        - Laboratoriskās dokumentācijas paketes un analīzes sertifikāti atbilst TD LDOC noteikumiem. Laboratorijām nav jāsagatavo laboratoriskās dokumentācijas pakete attiecībā uz paraugu, kurā nav konstatēta neviena aizliegtā viela vai aizliegtā metode, vai to metabolīts(-i) vai marķieris(-i), ja vien lietas izskatīšanas komisija vai disciplinārlietu komisija to nav pieprasījusi rezultātu pārvaldības procesā vai laboratorijas disciplinārlietā.

5.3.8.3. Analīžu datu un sportista identitātes konfidencialitāte

Visas puses (piemēram, laboratorija, pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde, WADA, citas informētās personas, tostarp, ja tās ir atšķirīgas, starptautiskās federācijas, valsts olimpiskās komitejas, nacionālās federācijas) ievēro analīžu datu un sportista identitātes konfidencialitāti. Laboratorija nekādi necenšas identificēt sportistu, kas ir iesniedzis paraugu.

Informācijas nosūtīšana pa faksu ir pieļaujama ar nosacījumu, ka pirms pārraides ir apstiprināts pareizais faksa numurs un pēc faksa nosūtīšanas tiek apstiprināta tā saņemšana.

Ziņojumiem vai diskusijām par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai netipiskām atradēm izmanto šifrētas e-pasta vēstules vai dokumentus, ja iespējams identificēt sportistu vai ietverta informācija par sportista identitāti. Ikreiz, kad laboratorija apstrādā analīžu datus vai informāciju, kurā sportists ir identificēts vai identificējams, laboratorija pret šiem datiem attiecas, ievērojot Starptautiskā privātuma un personas datu aizsardzības standarta (ISPPPI) prasības.

5.3.8.4. Pārbaužu rezultātu paziņošana

Laboratorija neveic nekādu papildu analītisko pārbaudi paraugam, attiecībā uz kuru sportistam ir izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā saskaņā ar Kodeksa 2. panta 1. punkta, ja vien pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde (ja tās atšķiras) tam nav saņēmusi sportista piekrišanu vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājumu; sk. arī 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 3. daļu.

Ja vien pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde (ja tās atšķiras) nav konkrēti lūgusi iesniegt daļējus pārbaudes rezultātus, laboratorija nepaziņo analīžu rezultātus nevienam paraugam, kamēr nav pabeigtas visas analīzes, kas sīki uzskaitītas attiecīgās DCF analītiskās pārbaudes izvēlnē (piemēram, EPO notiekoša analīze). Tāpēc:

a) ja laboratorijai ir lūgts paziņot par nelabvēlīgu analīžu rezultātu(-iem) paraugam(-iem) pirms visu šī parauga analīžu pabeigšanas, tad laboratorija pārbaudes iestādei vai rezultātu pārvaldības iestādei (ja tās atšķiras) norāda, ka parauga analīze nav pabeigta, turklāt, ja sportistam ir izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā saskaņā ar Kodeksa 2. panta 1. punktu, pirms paraugam ir pabeigtas papildanalīzes, tad papildanalīzes nevar veikt, kamēr nav saņemta sportista piekrišana vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājums;

b) ja laboratorija saņem lūgumu veikt apstiprināšanas procedūras netipiskam vai aizdomīgam parauga steroīdu profilam ADAMS paziņojumu gadījumā pēc tam, kad attiecībā uz “A” paraugu jau paziņots kā nelabvēlīgs analīžu rezultāts, tad laboratorija pārbaudes iestādei vai rezultātu pārvaldības iestādei (ja tās atšķiras) norāda, ka, ja sportistam ir izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā saskaņā ar Kodeksa 2. panta 1. punktu, papildu apstiprināšanas procedūras nevar veikt, kamēr nav saņemta sportista piekrišana vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājums.

        - Paziņošanas termiņš

Par “A” parauga rezultātiem jāpaziņo ADAMS sistēmā divdesmit (20) darba dienu laikā pēc parauga saņemšanas. Īpašiem gadījumiem (piemēram, lieliem sporta pasākumiem, sk. B. pielikumu) nepieciešamais paziņošanas termiņš var būt ievērojami īsāks par divdesmit (20) dienām. Paziņošanas termiņu var grozīt, laboratorijai un pārbaudes iestādei par to vienojoties. Pārbaudes iestādei ir būtu jābūt informētai par visiem “A” parauga rezultātu paziņošanas kavējumiem.

Laboratorijai laboratoriskās dokumentācijas paketes un/vai analīzes sertifikāti jāiesniedz tikai attiecīgajai rezultātu pārvaldības iestādei vai WADA pēc pieprasījuma, un tas jāizdara piecpadsmit (15) dienu laikā pēc pieprasīšanas brīža, ja vien attiecīgi ar rezultātu pārvaldības iestādi vai WADA nav saskaņots cits termiņš.

- Paziņošanas prasības

Laboratorija reģistrē pārbaudes rezultātu katram atsevišķam paraugam no parakstītājiem vai WADA ADAMS sistēmā.

[Piezīme. Pārbaudes rezultātus paraugiem no personām, kas nav parakstītāji, izņemot WADA, nepaziņo ADAMS sistēmā.]

Paziņojot pārbaudes rezultātus ADAMS sistēmā, laboratorija papildus obligātajai informācijai, kas noteikta ADAMS, attiecīgajā(-os) tehniskajā(-os) dokumentā(-os), tehniskajā(-ās) vēstulē(-ēs) vai laboratoriju vadlīnijās un ISO/IEC 17025 standartā, norāda šādu informāciju:

- parauga SG (sākotnējās pārbaudes procedūra un “A” un “B” apstiprināšanas procedūras);

- rezultātu pārvaldības iestādes nosaukums, ja ir norādīts;

- attiecīgas piezīmes, ja tādas ir nepieciešamas, lai varētu pareizi interpretēt pārbaudes rezultātu vai ieteikumus pārbaudes iestādei (piemēram, veiktu sportista mērķpārbaudi);

[Piezīme. Laboratorijai ir noteikta kārtība, ko piemēro, lai sniegtu atzinumus un interpretētu datus. ADAMS pārbaudes ziņojumā var iekļaut atzinumu vai skaidrojumu, ja skaidri norādīts, ka tas ir atzinums vai skaidrojums. Dokumentē pamatojumu, saskaņā ar kuru atzinums pieņemts. Atzinumā vai skaidrojumā var iekļaut ieteikumus arī par to, kā izmantot rezultātus, informāciju, kas saistīta ar vielas farmakoloģiju, metabolismu un farmakokinētiku, par to, vai novērotie rezultāti varētu liecināt, ka būtu jāveic papildu izmeklējumi par iespējamajiem vides piesārņojuma cēloņiem un/vai papildu analīze, kā arī par to, vai novērotais rezultāts atbilst paziņoto nosacījumu kopumam.]

- konkrētas pārbaudes, ko veic papildus laboratorijas kārtējās analītiskās pārbaudes izvēlnei (piemēram, attiecībā uz EPO GC/C/IRMS, hGH, asins pārliešanām, DNS, genoma profilēšanu u. c.);

- jebkādas neatbilstības, kas pamanītas paraugiem;

- jebkura atteikšanās no attiecīgi sportista un/vai viņa pārstāvja(-ju) vai neatkarīgā liecinieka puses parakstīt laboratorijas dokumentāciju, kas attiecas uz “B” parauga atvēršanas, alikvotēšanas vai atkārtotas noslēgšanas procedūrām (sk. 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 2. daļas 3. punktu).

Laboratorijai nav jāiesniedz nekāds papildu pārbaudes ziņojums ne cietās kopijas, ne digitālā formātā, izņemot pārbaudes rezultātu iesniegšanu ADAMS sistēmā. Visām antidopinga organizācijām ir piekļuve savu paraugu pārbaudes ziņojumiem ADAMS sistēmā. Pēc WADA pieprasījuma laboratorija sniedz veikto analīžu rezultātu kopsavilkumu formātā, kādu noteikusi WADA. Laboratorija sniedz arī visu WADA prasīto informāciju, kas saistīta ar uzraudzības programmu (Kodeksa 4. panta 5. punkts).

Laboratorija ADAMS pārbaudes ziņojumā analīzes rezultātu(-us) kvalificē kā:

a) nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai

b) netipisku atradi, vai

c) negatīvu rezultātu, vai

[Piezīme. Kad pārbaudes iestāde apliecina laboratorijai apstiprinātas TLA esamību attiecībā uz aizliegto vielu, kas atbilst varbūtējiem nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, kuri iegūti sākotnējās pārbaudes procedūrā (sk. 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 2. daļas 2. punktu), laboratorija šo rezultātu paziņo kā negatīvu rezultātu, ievērojot pārbaudes iestādes norādījumus.]

d) neanalizētu.

[Piezīme. Jebkurš paraugs, kas saņemts laboratorijā un kuram nav veikta analītiskā pārbaude pamatota, dokumentēta iemesla dēļ (pēc pārbaudes iestādes norādījumiem vai vienojoties ar to), piemēram, parauga neatbilstību, parauga savākšanas procesa vidējo paraugu un citu iemeslu dēļ) (sk. 5. panta 3. punkta 3. apakšpunktu).]

- Pārbaudes ziņojums par vielām, kas nav sliekšņa vielas

a) “A” parauga pārbaudes ziņojums

Laboratorijai nav jāpaziņo vielu, kas nav sliekšņa vielas, koncentrācija. Laboratorija paziņo informāciju par faktisko aizliegtas(-u) vielas(-u) un/vai tās metabolīta(-u) vai arī aizliegtas(-u) vielas(-u) vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) lietošanas marķiera(-u) klātbūtni (t. i., to kas identificēta saskaņā ar TD IDCR) paraugā, un veic to saskaņā ar ziņojumu sniegšanas prasībām, kas noteiktas TD MRPL.

[Piezīme. Attiecīgos gadījumos laboratorija norāda ADAMS pārbaudes ziņojumā konkrēto(-os) vielas, kas nav sliekšņa viela, metabolītu(-us) vai marķieri(-us), kas tika konstatēti paraugā.]

Tomēr laboratorijai, kad vien iespējams, kā arī vienīgi informatīvos nolūkos pēc pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA pieprasījuma jānorāda aprēķinātie koncentrācijas līmeņi, ja konstatētais vielas(-u), kas nav sliekšņa viela(-as), tās(-o) metabolīta(-u) vai marķiera(-u) līmenis var būt būtisks antidopinga lietas rezultātu pārvaldībai. Šādos gadījumos laboratorijai būtu jānorāda aprēķinātā koncentrācija, vienlaikus paskaidrojot pārbaudes iestādei, rezultātu pārvaldības iestādei vai WADA, ka šī koncentrācija tika iegūta analītiskās pārbaudes procedūrā, kas nav tikusi validēta kvantifikācijas nolūkā.

b) “B” parauga pārbaudes ziņojums

Attiecībā uz vielām, kas nav sliekšņa vielas, neatkarīgi no tā, vai tām ir minimālais ziņošanas līmenis, laboratorijas ziņojumā par “B” paraugu tiek konstatēta vienīgi aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne (t. i., identitāte) saskaņā ar TD IDCR vai citu(-iem) piemērojamo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem). Laboratorijai nav kvantitatīvi jānosaka vai jānovērtē šādas aizliegtās vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija.

- Pārbaudes ziņojums par sliekšņa vielām

a) “A” parauga pārbaudes ziņojums

Attiecībā uz sliekšņa vielām laboratorijas “A” parauga pārbaudes ziņojumā tiek konstatēts, ka identificētās aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne ir tādā koncentrācijā un/vai proporcijā, un/vai atbilst tādām izmērītajām analītiskajām vērtībām, kas pārsniedz izšķiršanas robežu, un/vai ka aizliegtajai(-ajām) vielai(-ām) vai tās metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem) ir eksogēna izcelsme.

Ja sliekšņa viela(-as), kas identificēta(-as) kā sliekšņa viela(-as) aizliegto vielu un metožu sarakstā un TD DL, ir konstatēta(-as) diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskētājlīdzekļa(-u) klātbūtnē, laboratorija nosaka aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai tās metabolīta(-u) klātbūtni (t. i., identitāti) saskaņā ar TD IDCR un TD DL, un ziņojumā papildus informācijai par diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskētājlīdzekļa(-u) klātbūtni norāda, ka ir iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Šādos gadījumos laboratorijai būtu jāpaziņo aprēķinātā sliekšņa vielas(-u) koncentrācija, norādot, ka konstatētos līmeņus var būt ietekmējusi diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskētājlīdzekļa(-u) klātbūtne.

b) “B” parauga pārbaudes ziņojums

Attiecībā uz eksogēnajām sliekšņa vielām laboratorijas pārbaudes ziņojumā par “B” paraugu tiek konstatēta vienīgi aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne (t. i., identitāte) saskaņā ar TD IDCR.

Attiecībā uz endogēnajām sliekšņa vielām laboratorijas “B” parauga pārbaudes ziņojumā tiek konstatēts, ka identificētās aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne ir tādā koncentrācijā un/vai proporcijā un/vai atbilst tādām izmērītajām analītiskajām vērtībām, kas pārsniedz robežvērtību, un/vai ka aizliegtajai(-ajām) vielai(-ām) vai tās metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem) ir eksogēna izcelsme.

Ja sliekšņa viela(-as), kas identificēta(-as) kā sliekšņa viela(-as) aizliegto vielu un metožu sarakstā un TD DL, ir konstatēta(-as) diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskētājlīdzekļa(-u) klātbūtnē, laboratorija nosaka aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai tās metabolīta(-u) klātbūtni (t. i., identitāti) saskaņā ar TD IDCR un TD DL, un ziņojumā papildus informācijai par maskētājlīdzekļa(-u) klātbūtni norāda, ka ir iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Šādos gadījumos laboratorija paziņo aprēķināto sliekšņa vielas(-u) koncentrāciju, norādot, ka konstatētos līmeņus var būt ietekmējusi diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskētājlīdzekļa(-u) klātbūtne.

5.3.9. Analītiskās pārbaudes neatbilstību kontrole

Laboratorijai ir izstrādāta politika un procedūras, ko īsteno, ja kāds no tās analītiskās pārbaudes aspektiem neatbilst noteiktajām prasībām.

Visas analītiskās pārbaudes neatbilstības reģistrē, un šos ierakstus glabā kā attiecīgā(-o) parauga(-u) dokumentācijas daļu.

-	Risku minimizēšana

Laboratorijas veic koriģējošas darbības saskaņā ar ISO/IEC 17025 un WADA laboratoriju vadlīnijām par koriģējošo darbību izmeklēšanu un ziņošanu par tiem.

Veicot koriģējošās darbības izmeklēšanu, laboratorija veic un reģistrē rūpīgu neatbilstības galvenā cēloņa analīzi.

-	Uzlabojumi

Laboratorija nodrošina un attiecīgos gadījumos uzlabo savas pārvaldības sistēmas efektivitāti saskaņā ar ISO/IEC 17025 noteikumiem.

5.3.10. Sūdzības

Sūdzības izskata saskaņā ar ISO/IEC 17025 noteikumiem.

5.3.11. Paraugu glabāšana

5.3.11.1. Urīna paraugu glabāšana

Visus urīna paraugus, kas tiek paturēti glabāšanā laboratorijā, glabā sasaldētā veidā drošā vietā, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi. Laboratorija uztur visu uzraudzības ķēdi un citus datu ierakstus (cietās kopijas vai digitālā formātā) attiecībā uz šiem paraugiem.

a) Urīna paraugs(-i), kuram(-iem) nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades: laboratorija patur “A” un “B” urīna paraugu(-us), kuram(-iem) nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades, vismaz trīs (3) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS vai ne ilgāk kā desmit (10) gadus pēc paraugu savākšanas datuma, ja attiecīgā pārbaudes iestāde vai WADA ir rakstveidā lūgusi paturēt šo(-os) paraugu(-us) ilgtermiņa glabāšanā.

b) Urīna paraugi ar neatbilstībām: laboratorija patur “A” un “B” urīna paraugu(-us), kuram(-iem) ir neatbilstības, vismaz trīs (3) mēnešus pēc paziņošanas ADAMS vai ilgāku laiku, ko noteikusi pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.19

c) Urīna paraugs(-i), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade: laboratorija patur “A” un “B” urīna paraugu(-us), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade, vismaz sešus (6) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta (attiecīgi – “A” vai “B” paraugam) paziņošanas ADAMS, vai ilgāku laiku, par ko laboratoriju rakstveidā informē attiecīgā pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.19

d) Urīna paraugi, kas tiek apstrīdēti, apspriesti vai izmeklēti: ja pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA ir informējusi laboratoriju (rakstveidā un paredzētajā glabāšanas termiņā, kas noteikts 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 1. daļā), ka urīna parauga analīze tiek apstrīdēta, apspriesta vai tai tiek veikta izmeklēšana, laboratorija patur gan “A”, gan “B” paraugu līdz turpmākam attiecīgi pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA paziņojumam19.

5.3.11.2. Asins paraugu glabāšana

A) Paraugi, kuriem analītiskā pārbaude ir veikta vienīgi asins seruma/plazmas daļai (nevis šūnu komponentiem)

Visus seruma vai plazmas paraugus, kas tiek paturēti glabāšanā laboratorijā, glabā sasaldētā veidā drošā vietā saskaņā ar noteiktajiem protokoliem, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi. Laboratorija uztur visu uzraudzības ķēdi un citus datu ierakstus (cietās kopijas vai digitālā formātā) attiecībā uz šiem paraugiem.

a) Seruma/plazmas “A” un “B” paraugi, kuriem nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades: laboratorija patur seruma/plazmas “A” un “B” paraugus, kuriem nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades, vismaz trīs (3) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS vai ne ilgāk kā desmit (10) gadus pēc paraugu savākšanas datuma, ja attiecīgā pārbaudes iestāde vai WADA ir lūgusi paturēt paraugu(-us) ilgtermiņa glabāšanā.19

b) Seruma/plazmas paraugi, kuriem ir neatbilstības: laboratorija patur seruma/plazmas paraugus, kuriem ir neatbilstības, vismaz trīs (3) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS vai ilgāku laiku, ko noteikusi pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.19

c) Plazmas/seruma “A” un “B” paraugs(-i), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade: laboratorija patur “A” un “B” plazmas/seruma paraugu(-us), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade, vismaz sešus (6) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta (attiecīgi “A” vai “B” paraugam) paziņošanas ADAMS20, 21 vai ilgāku laiku, par ko laboratoriju rakstveidā informē attiecīgā pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.19

d) Plazmas/seruma “A” un “B” paraugs(-i), kas tiek apstrīdēts(-i), apspriests(-i) vai izmeklēts(-i): ja pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA ir informējusi laboratoriju (rakstveidā un paredzētajā glabāšanas termiņā, kas noteikts 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 2. daļā), ka seruma/plazmas parauga analīze tiek apstrīdēta, apspriesta vai tai tiek veikta izmeklēšana, laboratorija saglabā gan “A”, gan “B” paraugu līdz turpmākam attiecīgi pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA paziņojumam.9

B) Paraugi, kuriem analītiskā pārbaude ir veikta nesadalītu asiņu šūnu daļām

a) Nesadalītu asiņu “A” un “B” paraugi, kuriem nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades: laboratorija patur nesadalītu asiņu paraugus, kuriem nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades, vismaz vienu (1) mēnesi pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS sistēmā.19

b) Veselu asiņu paraugi ar neatbilstībām: laboratorija patur veselu asiņu paraugus, kuriem ir neatbilstības, vismaz vienu (1) mēnesi pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS sistēmā vai ilgāku laiku, ko noteikusi pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.19

c) Veselu asiņu “A” un “B” paraugs(-i), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade: laboratorija patur “A” un “B” veselu asiņu paraugu(-us), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade, vismaz trīs (3) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta (attiecīgi “A” vai “B” paraugam) paziņošanas ADAMS21 vai ilgāku laiku, par ko laboratoriju rakstveidā informē attiecīgā pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.9

d) Veselu asiņu “A” un “B” paraugs(-i), kas tiek apstrīdēts(-i), apspriests(-i) vai kam tiek veikta izmeklēšana: ja pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA ir informējusi laboratoriju (rakstveidā un paredzētajā glabāšanas termiņā, kas noteikts 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 2. daļā), ka veselu asiņu parauga analīze tiek apstrīdēta, apspriesta vai tai tiek veikta izmeklēšana, laboratorija saglabā gan “A”, gan “B” paraugu līdz turpmākam attiecīgi pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA paziņojumam.19

5.3.11.3. Paraugu ilgtermiņa glabāšana

Pēc pārbaudes iestādes vai WADA norādījumiem jebkuru urīna vai seruma/plazmas paraugu var paturēt ilgtermiņa glabāšanā uz laiku līdz desmit (10) gadiem no brīža, kad paraugs paņemts papildu analīzes nolūkā, ievērojot 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 3. daļā, 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 1. daļā un 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 2. daļā izklāstītos nosacījumus.

Paraugus(-us) var turēt ilgtermiņa glabāšanā laboratorijā vai citās nolūkam atbilstīgās telpās, par kurām ir atbildīga pārbaudes iestāde, kurai ir īpašumtiesības uz paraugu(-iem) saskaņā ar ISTI 10. panta 1. punktu. Pārbaudes iestāde saglabā ierakstus par paraugu savākšanu, kuri attiecas uz visiem glabātajiem paraugiem visā paraugu glabāšanas periodā.

        - Laboratorijas kā paraugu uzraudzītājas

Laboratorija nodrošina, lai paraugi saskaņā ar noteiktajiem protokoliem tiktu glabāti drošā vietā laboratorijas pastāvīgajā kontrolētajā zonā, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi. Pārbaudes iestādes vai WADA rakstveida lūgumu nodrošināt paraugu ilgtermiņa glabāšanu pienācīgi dokumentē.

Paraugus var nogādāt arī ilgtermiņa glabāšanai specializētā, drošā paraugu glabātavā, kas atrodas ārpus laboratorijas pastāvīgās kontrolētās zonas un par kuru laboratorija ir atbildīga, vai arī nogādāt citā laboratorijā. Ja uz ārējo paraugu glabātavu neattiecas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācija, tad ārējā glabātava, kas darbojas saskaņā ar apakšlīgumu, ir nolūkam atbilstīga un tai ir sava atsevišķa ISO akreditācija vai sertifikācija (piemēram, 17025, 20387, 9001). Paraugu nodošana ilgtermiņa glabātavai vai laboratorijai tiek reģistrēta.

Ja paraugs(-i) jānogādā glabāšanai vietā ārpus tās laboratorijas drošības zonas, kura pirmā analizēja paraugu(-us), laboratorija nodrošina “A” parauga(-u) nosūtīšanu, atkārtoti noslēdzot atsevišķu(-us) “A” parauga trauku(-us) ar noslēgšanas sistēmu, kas ir droša pret falsifikāciju un kurai ir tādas pašas iespējas nodrošināt drošību un viengabalainību kā sākotnējai noslēgšanas sistēmai, vai arī kasti, kurā paraugs(-i) tiek sūtīti, saglabājot paraugu viengabalainību un uzraudzības ķēdi. Šajā procedūrā nav nepieciešama ne sportista, ne viņa pārstāvja, ne arī neatkarīgā liecinieka klātbūtne.

[Piezīme. Piemēram, paraugu(-us) var atkārtoti noslēgt, izmantojot jaunas atkārtotas noslēgšanas sistēmas (piemēram, jaunus pudeļu vāciņus), kuras saražojis atbilstoša paraugu savākšanas aprīkojuma ražotājs, kas atkārto sākotnējās noslēgšanas sistēmas drošību un drošumu pret falsifikāciju. Nosūtāmā(-o) “A” parauga(-u) atkārtotas noslēgšanas sistēma ir droša pret falsifikāciju.]

Nosūtāmo(-os) “B” paraugu(-us) atsevišķi noslēdz sākotnējā(-ajos), noslēgtajā(-ajos) “B” parauga traukā(-os) vai arī, ja tie atvērti iepriekš, atkārtoti noslēdz atsevišķu “B” parauga trauku(-us) ar noslēgšanas sistēmu, kas ir droša pret falsifikāciju un kurai ir līdzīgas iespējas nodrošināt tādu drošību un viengabalainību kā sākotnējai noslēgšanas sistēmai. Nepieciešamības gadījumā “B” parauga(-u) atkārtoto noslēgšanu novēro sportists vai viņa pārstāvis, vai arī norīkots neatkarīgais liecinieks.

Transportēšanas un ilgtermiņa glabāšanas laikā paraugu(-us) glabā temperatūrā, kas ir piemērota parauga(-u) viengabalainības saglabāšanai. Jebkurā antidopinga noteikumu pārkāpuma lietā jautājumu par temperatūru, kādā paraugs ticis transportēts vai glabāts, izskata tad, ja tas, ka nav uzturēta piemērota temperatūra, būtu varējis izraisīt nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai citu rezultātu, ar kuru pamatots antidopinga noteikumu pārkāpums.

Laboratorija saglabā visu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi un tehniskos protokolus (saskaņā ar ISO/IEC 17025), kas attiecas uz glabāto paraugu visā parauga glabāšanas periodā, vai nu cietās kopijas, vai digitālā formātā. Turklāt laboratorija var saglabāt paraugu analīžu datus, kas ļautu veikt šādu datu retrospektīvu analīzi, piemēram, lai identificētu signālus par jaunu(-iem) aizliegtās(-o) vielas(-u) metabolītu(-iem) vai aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķieri(-iem) (piemēram, pilnas skenēšanas masspektrometrijas datus) saskaņā ar 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 3. daļā noteikto.

Ja paraugu(-us) pārved ilgtermiņa glabāšanai uz citu laboratoriju, parauga ārējās uzraudzības ķēdi un citus ar analīzēm nesaistītus ierakstus, kas pieejami laboratorijai, kura paraugus (piemēram, DCF), arī nekavējoties vai pēc vēlāka pieprasījuma nodod laboratorijai, kas glabās paraugus, vai pārbaudes iestādei, iesniedzot to oriģinālus vai kopijas.

-	Pārbaudes iestādes kā paraugu uzraudzītājas

Paraugu(-us) ilgtermiņa glabāšanai var nogādāt arī uz nolūkam atbilstīgu, drošu paraugu glabātavu, par kuru ir atbildīga pārbaudes iestāde, kam ir īpašumtiesības uz paraugiem. Šādos gadījumos ārējai glabātavai ir sava atsevišķa ISO akreditācija vai sertifikācija (piemēram, 17025, 20387, 9001), un tā ievēro drošības prasības, kas ir salīdzināmas ar laboratorijai piemērojamām drošības prasībām. Pārbaudes iestāde nodrošina paraugu glabāšanu drošā vietā saskaņā ar noteiktajiem protokoliem, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi.

Pārbaudes iestādes rakstveida lūgums nodrošināt parauga(-u) nodošanu ilgtermiņa glabāšanai tiek pienācīgi dokumentēts. Reģistrē arī gadījumus, kad paraugi tiek nodoti ārējai ilgtermiņa glabātavai. Laboratorija nodrošina parauga(-u) transportēšanu uz ilgtermiņa glabātavu atbilstoši iepriekš minētajām prasībām.

Laboratorija saglabā visu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi un tehniskos protokolus (saskaņā ar ISO/IEC 17025), kas attiecas uz visiem ilgtermiņa glabāšanā nodotajiem paraugiem visā paraugu glabāšanas laikā cietās kopijas vai digitālā formātā. Turklāt laboratorija var saglabāt paraugu analīžu datus, kas ļautu veikt šādu datu reptrospektīvu analīzi. Laboratorija nekavējoties vai pēc pieprasījuma nodod parauga ārējās uzraudzības ķēdi un citus ar analīzēm nesaistītus ierakstus pārbaudes iestādei, iesniedzot to oriģinālus vai kopijas.

5.3.12. Paraugu un alikvotu otrreizēja izmantošana vai iznīcināšana

Laboratorija nodrošina SOP, kas attiecas uz paraugu un alikvotu otrreizēju izmantošanu pētniecībai vai kvalitātes nodrošināšanai, kā arī paraugu un alikvotu iznīcināšanu. Prasības, kas noteiktas 5. panta 3. punkta 12. apakšpunktā, piemēro mutatis mutandis antidopinga organizācijai, kas uzņemas atbildību par paraugu glabāšanu ilgtermiņā.

Ja pēc minimālā piemērojamā paraugu glabāšanas termiņa beigām (sk. 5. panta 3. punkta 11. apakšpunkta 1. un 2. daļu) ne pārbaudes iestāde, ne rezultātu pārvaldības iestāde, ne WADA nav pieprasījusi parauga glabāšanu ilgtermiņā, lai veiktu papildu analīzi, vai nav informējusi laboratoriju par notiekošu apstrīdēšanu, apspriešanu vai ilgtermiņa pētījumu, vai ja laboratorija nav pieņēmusi lēmumu par paraugu paturēšanu ilgtermiņa glabāšanā, laboratorija ar paraugu(-iem) un alikvotām iespējami drīz veic vienu no turpmāk minētajām darbībām.

5.3.12.1. Parauga(-u) un alikvotu iznīcināšana

Paraugu un alikvotu iznīcināšanu reģistrē saskaņā ar laboratorijas iekšējo uzraudzības ķēdi.

5.3.12.2. Paraugu un alikvotu otrreizēja izmantošana pētniecībai un kvalitātes nodrošināšanai

Paraugus un alikvotas anonimizē, lai nodrošinātu, ka pēc turpmākiem rezultātiem nav iespējams noteikt konkrētu sportistu (sk. Kodeksa 6. panta 3. punktu). Tikai pēc anonimizēšanas paraugu vai alikvotu var izmantot:

a) antidopinga pētniecībai, ja sportists ir piekritis, ka viņa paraugs tiek izmantots pētniecībai, vai

[Piezīme. Sportista piekrišanu pētniecībai, kas iesniegta ar DCF vai saņemta ar citiem līdzekļiem, reģistrē laboratorijas dokumentācijā atsaucei.]

b) esošo pārbaudes metožu kvalitātes nodrošināšanai, kvalitātes uzlabošanai, analītiskās pārbaudes procedūru izstrādei vai izvērtēšanai attiecībā uz aizliegtajām vielām vai aizliegtajām metodēm, kas ietvertas aizliegto vielu un metožu sarakstā parauga savākšanas brīdī, vai atsauces kolekciju diapazonus vai robežvērtību noteikšanai vai citiem statistikas mērķiem. Šiem mērķiem nav nepieciešama sportista piekrišana.

Izmantojot paraugus un alikvotas 5. panta 3. punkta 12. apakšpunkta 2. daļā minētajiem mērķiem, jāizpilda šādi nosacījumi:

a) laboratorijai jāievēro Kodeksa 19. pants un LSS Ētikas kodeksa prasības attiecībā uz pētniecību un atļautās pētniecības veidiem un jāievēro ētikas standarti, kas attiecas uz pētniecības vai kvalitātes nodrošināšanas pētījumiem, kuros iesaistīti cilvēki;

b) laboratorija nedrīkst censties atkārtoti identificēt sportistu pēc paraugiem vai alikvotām, kas izmantotas 5. panta 3. punkta 12. apakšpunkta 2. daļā noteiktajiem mērķiem, vai datiem, kas izriet no pētījuma vai kvalitātes nodrošināšanas analīzes;

c) laboratorijai jāievēro piemērojamie valsts tiesību akti un norādījumi vai jākonsultējas ar institūcijām, lai noteiktu, vai uzskatāms, ka pētījums ietilpst 5. panta 3. punkta 12. apakšpunkta 2. daļas a) vai b) punkta darbības jomā;

[Piezīme. Ja laboratorija pēc apspriešanās ar iepriekš minētajiem avotiem nav pārliecināta, vai pētījumu var turpināt bez sportista piekrišanas, laboratorija apspriežas ar WADA.]

d) ja laboratorija vēlas nodot paraugu(-us) vai alikvotas izmantošanai atbilstoši 5. panta 3. punkta 12. apakšpunkta 2. daļā noteiktajiem mērķiem citai laboratorijai vai trešās personas pētniecības iestādei vai grupai vai vēlas sadarboties ar citu laboratoriju vai pētniecības iestādi vai grupu 5. panta 3. punkta 12. apakšpunkta 2. daļā noteiktajam mērķiem, laboratorija nodrošina, lai saņēmēja puse ievērotu 5. panta 3. punkta 12. apakšpunkta 2. daļā minētos nosacījumus, apstiprinot to ar rakstveida vienošanos, un aizliedz saņēmējai pusei turpmāk nodot paraugu(-us) vai alikvotas, vai ar tiem saistītos datus citai personai.

5.4. Pārvaldības prasības

5.4.1. Organizācija

Saskaņā ar standartu ISO/IEC 17025 laboratoriju uzskata par pārbaudes laboratoriju.

5.4.2. Pārvaldības pārskatīšana

Pārvaldības pārskatīšanu veic, ievērojot ISO/IEC 17025 prasības.

5.4.3. Dokumentu kontrole

To dokumentu kontrole, kas veido pārvaldības sistēmu, atbilst ISO/IEC 17025 prasībām. Laboratorijas vadītājs (vai pilnvarotā persona) apstiprina pārvaldības sistēmas dokumentāciju un visus pārējos dokumentus, kurus izmanto laboratorijas darbinieki, kas veic analītisko pārbaudi.

Laboratorija savā pārvaldības sistēmā īsteno procedūru, lai nodrošinātu, ka LSS, tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuļu un laboratoriju vadlīniju saturs līdz noteiktajai spēkā stāšanās dienai ir ietverts laboratorijas SOP, kā arī lai nodrošinātu šīs īstenošanas pabeigšanu, reģistrēšanu un atbilstības novērtēšanu. Ja tas nav iespējams, laboratorija nosūta izskatīšanai WADA rakstveida pieprasījumu par termiņa pagarināšanu pēc noteiktās spēkā stāšanās dienas. Jebkuri gadījumi, kad laboratorija līdz noteiktajai spēkā stāšanās dienai bez iepriekšējas WADA piekrišanas nav īstenojusi obligātās prasības, ir uzskatāmi par neatbilstību un var ietekmēt laboratorijas akreditācijas statusu.

5.4.4. Tehnisko protokolu kontrole un uzglabāšana

Laboratorija visu paraugu ierakstu kopijas glabā drošā glabātavā tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai sagatavotu laboratorijas dokumentācijas paketes vai analīzes sertifikātus, saskaņā ar TF LDOC līdz paraugu iznīcināšanai vai anonimizēšanai (sk. 5. panta 3. punkta 12. apakšpunktu).

Turklāt šo informāciju glabā desmit (10) gadus no savākšanas dienas attiecībā uz visiem paraugu datiem un uzraudzības ķēdes informāciju, kas saistīta ar sportista bioloģisko pasi (piemēram, hematoloģisko un steroīdu profilu marķieriem).

5.4.5. Sadarbība ar klientiem un WADA

Sadarbību ar klientiem īsteno saskaņā ar ISO/IEC 17025 noteikumiem.

      - Atgriezeniskās saiknes nodrošināšana ar WADA

Laboratorijas vadītājs vai viņa izraudzīta persona:

        - laikus nodrošina pienācīgu saziņu ar WADA;

        - savlaicīgi sniedz pilnīgu un atbilstošu paskaidrojošo informāciju, ko pieprasījusi WADA;

        - paziņo WADA par visiem neparastajiem apstākļiem vai informāciju attiecībā uz analītiskajām pārbaudēm, paraugu neatbilstību veidiem vai jaunu vielu iespējamu lietošanu;

        - pēc pieprasījuma iesniedz dokumentāciju WADA [piemēram, pārvaldības sistēmas dokumentāciju, SOP, līgumus (neietverot komercinformāciju vai finanšu informāciju) ar parakstītājiem vai paraugu savākšanas iestādēm, vai deleģētajām trešajām personām, kas strādā parakstītāju uzdevumā], lai nodrošinātu Kodeksā norādīto noteikumu ievērošanu nolūkā saglabāt WADA akreditāciju. Šo informāciju apstrādā, ievērojot konfidencialitāti.

      - Saiknes nodrošināšana ar pārbaudes iestādi un/vai rezultātu pārvaldības iestādi

Laboratorijas vadītājam ir labi zināmi pārbaudes iestādes noteikumi un aizliegto vielu un metožu saraksts.

Laboratorijas vadītājs sadarbojas ar pārbaudes iestādi un/vai rezultātu pārvaldības iestādi jautājumos par īpaša laika izvēli, ziņojumos iekļaujamo informāciju vai citām atbalsta vajadzībām. Šādai sadarbībai būtu jānotiek savlaicīgi, un tajā būtu jāietver arī šāda informācija:

- saziņa ar pārbaudes iestādi un/vai rezultātu pārvaldības iestādi par visiem svarīgajiem jautājumiem saistībā ar analītiskās pārbaudes vajadzībām vai visiem neparastiem analītiskās pārbaudes procesa apstākļiem (tostarp novēlotu paziņošanu);

- pilnīgu un objektīvu paskaidrojumu savlaicīga sniegšana pārbaudes iestādei un/vai rezultātu pārvaldības iestādei, kad tie tiek pieprasīti vai ja pastāv iespēja, ka var tikts pārprasts kāds analītiskās pārbaudes procesa, laboratorijas pārbaudes ziņojuma, analīzes sertifikāta vai laboratoriskās dokumentācijas paketes aspekts;

- ja ir attiecīgs pārbaudes iestādes pieprasījums, laboratorija sniedz pārbaudes iestādei padomus un/vai atzinumu par aizliegtajām vielām un aizliegtajām metodēm, kas ietvertas analītiskās pārbaudes procedūrās;

- pierādījumu un/vai eksperta apliecinājuma sniegšana par ikvienu pārbaudes rezultātu vai ziņojumu, ko laboratorija sagatavojusi saskaņā ar administratīvā, arbitrāžas vai tiesas procesa prasībām; lūgumus saistībā ar šādiem ekspertu atzinumiem rakstveidā izsaka pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde, WADA vai lietas izskatīšanas komisijas rezultātu pārvaldības procesa ietvaros. Laboratorija nesniedz eksperta atzinumu sportistiem vai sportistu pārstāvjiem, tostarp to juridiskajiem konsultantiem;

- atbildēšana uz ikvienu pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes iesniegto sūdzību par laboratoriju un tās darbību.

Laboratorija, kā tas noteikts ISO/IEC 17025, aktīvi uzrauga to pakalpojumu kvalitāti, kurus sniedz attiecīgajām antidopinga organizācijām, tostarp ikgadējās aptaujas lapas sniegšanu klientiem, lai novērtētu viņu apmierinātību (vai kā citādi) ar laboratorijas darbību. Attiecīgos gadījumos būtu jābūt dokumentācijai, kas apliecina, ka pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes intereses ir iekļautas laboratorijas pārvaldības sistēmā.

6.0. WADA ārējā kvalitātes novērtēšanas shēma (EQAS)

WADA regulāri izdala ārējā kvalitātes novērtēšanas shēmā (EQAS) ietvertos urīna vai asins paraugus laboratorijām un – attiecīgos gadījumos – pārbaudāmajām laboratorijām. WADA EQAS ir izstrādāta, lai varētu nepārtraukti uzraudzīt laboratoriju un pārbaudāmo laboratoriju spējas, novērtēt to kompetenci un uzlabot pārbaudes rezultātu saskanību starp dažādām laboratorijām. EQAS paraugi tiek izmantoti, lai novērtētu laboratorijas ikdienas analītiskās spējas un darbības rezultātus, paziņotu apgrozījumlaikus un ziņotu par kopējo atbilstību WADA laboratoriju standartiem (piemēram, LSS, tehniskajiem dokumentiem un tehniskajām vēstulēm), kā arī citiem neanalītiskiem veiktspējas kritērijiem. Vienlaikus EQAS, pateicoties tās izglītojošajiem elementiem, palīdz arī pastāvīgi uzlabot analītiskās pārbaudes procedūru efektivitāti.

6.1. EQAS veidi

6.1.1. Aklie EQAS paraugi

Laboratorijai būs zināms, ka attiecīgais paraugs ir EQAS paraugs, jo to piegādā WADA EQAS paraugu piegādātājs. Tomēr laboratorijai nebūs zināms parauga saturs.

6.1.2. Dubultaklie EQAS paraugi

Laboratorijai nebūs zināms, ka attiecīgais paraugs ir EQAS paraugs, jo to piegādā pārbaudes iestāde, un to nevar atšķirt no parastajiem paraugiem.

6.1.3. Mācību EQAS

EQAS mācību paraugus var piegādāt kā atklātos paraugus (šajā gadījumā ir zināms EQAS parauga saturs), aklos vai dubultaklos paraugus. Šo pieeju izmanto mācību nolūkā vai datu vākšanai.

Mācību EQAS ietvaros WADA varētu nodrošināt laboratorijas ar jauniem atsauces materiāliem, atsauces kolekcijām vai kvalitātes kontroles (QC) paraugiem, lai varētu ātri īstenot esošās vai jaunās analītiskās pārbaudes procedūras.

WADA var noteikt prasību, ka laboratorijām ir sekmīgi jāpiedalās mācību EQAS attiecībā uz īpašajām WADA analītiskās pārbaudes procedūrām, lai laboratorijas varētu lūgt paplašināt laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu, ko nosaka akreditācijas iestāde (sk. 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu), pirms seko analītiskās pārbaudes procedūras piemērošana paraugu parastajai analīzei.

6.2. EQAS paraugu skaits un sastāvs

6.2.1. EQAS paraugu skaits

Dažādām laboratorijām piegādāto EQAS paraugu faktiskais sastāvs un skaits var atšķirties; taču paredzēts, ka jebkurā kalendārajā gadā visas laboratorijas, kas piedalās EQAS, paveic minimālā EQAS paraugu kopskaita analīzi.

Katru gadu EQAS programmā būs ietverti:

- vismaz (15) aklie EQAS paraugi, ko daudzos ciklos izdala WADA;

- vismaz pieci (5) dubultaklie EQAS paraugi, kurus vairākos ciklos sadala pārbaudes

iestādes;

- vismaz triju (3) no iepriekš minētajiem EQAS paraugiem sastāvā būs sliekšņa vielas.

WADA laboratoriju uzraudzības pasākumu ietvaros, kā arī ar galveno mērķi palīdzēt laboratorijām pastāvīgi uzlabot veiktspēju, WADA varētu palielināt ikgadējo EQAS paraugu skaitu (galvenokārt mācību nolūkā) atsevišķām laboratorijām saskaņā ar šādiem kritērijiem (bet šis uzskaitījums nav pilnīgs):

- tiek veikta koriģējošo darbību īstenošanas efektivitātes uzraudzība pēc apšaubāmu vai neapmierinošu darbības rezultātu konstatēšanas WADA EQAS vai kārtējā analītiskajā pārbaudē;

- WADA saņēmusi pamatotu izlūkošanas informāciju, kas norāda, ka laboratorijas darbības rezultāti ir apšaubāmi vai neapmierinoši;

- laboratorijām, kuras nesaņem pietiekami daudz paraugu (< 100 paraugu gadā) noteiktai analītiskās pārbaudes procedūrai, kas neietilpst laboratorijas kārtējās analītiskās pārbaudes izvēlnē;

- WADA veikto laboratorijas novērtējumu ietvaros.

6.2.2. EQAS paraugu sastāvs

EQAS paraugu sastāvā var būt vai nebūt aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai aizliegtās(-o) vielas(-u) metabolīta(-u) un/vai aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķiera(-u).

6.2.2.1. Tukšie EQAS paraugi

Tukšajos EQAS paraugos nav aizliegto vielu vai to metabolītu vai aizliegto vielu un aizliegto metožu marķieru.

6.2.2.2. Falsificēti EQAS paraugi

Falsificēti EQAS paraugi ir paraugi, kas ar nolūku falsificēti, pievienojot neraksturīgu(-us) metabolītu(-us) vai pievienojot svešas izcelsmes vielas, lai atšķaidītu paraugu vai palielinātu tā koncentrāciju, vājinātu vai slēptu analizējamo vielu pirms analītiskās noteikšanas vai tās laikā. Falsificētus EQAS paraugus var iegūt arī, veicot kontrolētu lietošanu vai pievienojot vielas, kas nav aizliegtas un kurās ir tas(-ie) pats(-ši) metabolīts(-i), kurš(-i) ir aizliegtajā(-ās) vielā(-ās).

6.2.2.3. EQAS paraugi, kuru sastāvā ir aizliegtā(-ās) viela(-as), to metabolīts(-i) vai marķieris(-i) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķieris(-i)

Izvēlētās(-o) analizējamās(-o) vielas(-u) koncentrācija(-as) ir tāda(-as), kāda(-as) var būt sastopama(-as) urīnā vai asinīs pēc aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) lietošanas. Dažām analizējamajām vielām EQAS paraugos var būt aizliegta sākumviela un/vai tās metabolīts(-i) un/vai tās marķieris(-i).

EQAS paraugiem var būt pievienotas aizliegtā(-ās) viela(-as) un/vai to metabolīts(-i) vai marķieris(-i), bet tos būtu vēlams sagatavot saskaņā ar kontrolētas lietošanas pētījumu rezultātiem. EQAS parauga sastāvs maksimāli atspoguļo paredzamo mērķa analizējamās vielas metabolīta sastāvu un koncentrāciju, kas parasti tiek konstatēta paraugos.

EQAS paraugā var būt vairāk nekā viena aizliegtā viela, metabolīts(-i) vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes marķieris(-i). Tajā var būt arī vairāki vienas aizliegtas vielas metabolīti vai marķieri vai arī vairāki aizliegtas metodes marķieri, kas liecinātu par vienas aizliegtas vielas klātbūtni vai par vienas aizliegtas vielas lietošanu.

[Piezīme. Dubultaklajiem EQAS paraugiem jāpārstāv paraugi. Tāpēc tādā mērā, kādā tas iespējams (ievērojot, piemēram, tehniskos vai ētiskos ierobežojumus, farmaceitiskas kategorijas vielas pieejamību u. c.), dubultaklie EQAS paraugi, kuru sastāvā ir aizliegtā(-ās) viela(-as) un/vai aizliegtās(-o) vielas(-u) metabolīts(-i) un/vai aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķieris(-i), jāsagatavo saskaņā ar kontrolētas lietošanas pētījumiem, kuri tiek veikti ar cilvēkiem. Tomēr, ja tas nav iespējams, tad dubultaklos EQAS paraugus var sagatavot, pievienojot paredzamo(-ās) mērķa analizējamo(-ās) vielu(-as) parauga matricā, ņemot vērā reprezentatīvo metabolisko(-os) profilu(-us).]

- EQAS paraugi vielām, kas nav sliekšņa vielas

Vielām, kas nav sliekšņa vielas, koncentrāciju EQAS paraugā tostarp nosaka kāds no šādiem kritērijiem:

  - aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija ir vienāda ar piemērojamo MRPL vai augstāka par to (sk. TD MRPL);

  - aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija ir intervālā starp 50 % no MRPL vērtības un MRPL (piemērojams tikai tādām vielām, kas nav sliekšņa vielas un kas ir aizliegtas visos gadījumos, un kurām nav minimālā ziņošanas līmeņa saskaņā ar TD MRPL);

  - vielas, kas nav sliekšņa vielas un kurām ir minimālais ziņošanas līmenis saskaņā ar TD MRPL (piemēram, vielas, kas ir aizliegtas tikai sacensību laikā), parasti būs sastopamas tādā aprēķinātajā koncentrācijā, kas ir augstāka par 120 % no piemērojamā minimālā ziņošanas līmeņa;

  - aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija ir zemāka par 50 % no piemērojamā MRPL (tādām vielām, kas nav sliekšņa vielas un kas ir aizliegtas vienmēr, un kurām nav minimālā ziņošanas līmeņa, mācību nolūkos).

- EQAS paraugi sliekšņa vielām

Sliekšņa vielām koncentrāciju EQAS paraugā cita starpā nosaka kāds no šādiem kritērijiem:

  - koncentrācija ir augstāka par 50 % no robežvērtības, kā noteikts attiecīgajā(-ajos) tehniskajā(-ajos) dokumentā(-os) vai laboratoriju vadlīnijās;

  - tā ir zemāka par 50 % no robežvērtības tām eksogēnajām sliekšņa vielām, kas norādītas TD DL un par kuru klātbūtni jāziņo, ja tās tiek konstatētas diurētisku līdzekļu vai maskētājlīdzekļu klātbūtnē.

Laboratorijas nosaka “steroīdu profila” marķierus visos urīna EQAS paraugos (ja vien nav īpaši norādīts, ka tie nav nepieciešami mācību EQAS paraugā).

6.2.2.4. EQAS asins paraugi ABP asins marķieru analīzei

Šie EQAS paraugi tiek regulāri (piemēram, reizi mēnesī) izdalīti laboratorijām un ABP laboratorijām, lai izvērtētu to kompetenci attiecībā uz to asins marķieru analīzes veikšanu un paziņošanu, kuri veido ABP hematoloģijas moduli.

6.2.3. Laboratorijas analītiskās pārbaudes procedūras, ko izmanto EQAS

Visas procedūras, kas saistītas ar EQAS paraugu analītisko pārbaudi, ko veic laboratorija, ir jāveic tādā veidā, kas līdzīgs tam, ko izmanto parastajiem paraugiem (ja vien WADA nav noteikusi citādi). Pirms EQAS paraugu analīzes nedrīkst mēģināt uzlabot instrumentus (piemēram, mainīt multiplikatorus vai hromatogrāfijas kolonnas) vai metožu darbības rādītājus, ja vien tā nav plānota apkopes darbība. Veicot EQAS paraugu analīzi, jāizmanto vienīgi validētas, nolūkam atbilstīgas analītiskās pārbaudes procedūras, kas aprakstītas laboratorijas SOP (proti, izmantojot analītiskās pārbaudes procedūras un apstiprināšanas procedūras, kas tiek piemērotas kārtējā analītiskajā pārbaudē).

6.3. EQAS rezultātu paziņošana

EQAS programmas mērķis ir nodrošināt, lai visas laboratorijas uzturētu kompetenci analītiskās pārbaudes procedūru veikšanā un savlaicīgi paziņotu derīgus rezultātus WADA un pārbaudes iestādei.

Pirms EQAS rezultātu iesniegšanas WADA laboratorija nesazinās ar citām laboratorijām jautājumā par aklajos EQAS paraugos esošo vai neesošo vielu identitāti vai saturu. Šis aizliegums attiecas arī uz laboratorijas pieprasījumiem attiecībā uz otrajiem atzinumiem, kurus par aklajiem EQAS paraugiem nepieprasa.

Laboratoriju sazināšanās jebkādā jautājumā, kas attiecas uz aklo EQAS paraugu analīzi (tostarp iegūtajiem rezultātiem), pirms visas laboratorijas ir sniegušas ziņojumus WADA, tiks uzskatīta par mēģinājumu izvairīties no kvalitātes novērtēšanas. Par iesaistīšanos šādās pārrunās iesaistītajām laboratorijām tiks piemērotas disciplinārās procedūras, kuru rezultātā var tikt apturēta vai anulēta WADA akreditācija.

Attiecībā uz dubultaklajiem EQAS paraugiem, kurus nevar atšķirt no parastajiem paraugiem, laboratorijas varētu apspriesties pirms šādu EQAS rezultātu paziņošanas WADA. Tomēr šāda apspriešanās nedrīkst būt saistīta ar parauga identificēšanu par WADA dubultaklo EQAS paraugu (gadījumos, kad kāda iemesla dēļ laboratorija identificē paraugu kā EQAS paraugu).

6.3.1. Aklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana

Laboratorija paziņo aklo EQAS paraugu rezultātus WADA, iesniedzot tos ADAMS sistēmā, tādā pašā veidā, kā noteikts attiecībā uz parasto paraugu rezultātiem (sk. 5. panta 3. punkta 8. apakšpunkta 4. daļu), ja vien WADA nav norādījusi citādi. Attiecībā uz dažiem aklajiem EQAS paraugiem vai paraugu komplektiem laboratorijai var tikt pieprasīta papildu informācija (piemēram, LOD, LOQ, MU aprēķini u. tml.).

Aklo EQAS paraugu rezultātus iesniedz WADA norādītajā paziņošanas datumā vai pirms tā, ja vien pamatotu iemeslu dēļ WADA nav piešķīrusi termiņa pagarinājumu. Ja aklo EQAS paraugu rezultāti netiek paziņoti noteiktajā termiņā bez iepriekšēja WADA apstiprinājuma vai bez pamatota iemesla atbilstoši WADA noteiktajam, laboratorija saņem divus (2) soda punktus un divus (2) papildu soda punktus par paziņošanu astoņas (8) līdz četrpadsmit (14) dienas pēc piemērojamā termiņa (sk. punktu skalas tabulu 7. panta 3. punktā). Ja aklo EQAS paraugu rezultāti netiek paziņoti piecpadsmit (15) dienu laikā pēc WADA noteiktā vai WADA apstiprinātā termiņa (balstoties uz pamatotu iemeslu atbilstoši WADA noteiktajam), attiecīgie EQAS paraugi tiks novērtēti kā kļūdaini negatīvs rezultāts (attiecībā uz tiem rezultātiem, kuriem ir atšķirīgi un nesaistīti galvenie cēloņi), un tiks piešķirti soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu 7. panta 3. punktā. Šādos gadījumos netiks piešķirti soda punkti par novēlotu paziņošanu, neskaitot tos soda punktus, kas piešķirti par kļūdaini negatīvu(-iem) rezultātu(-iem).

6.3.2. Dubultaklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana

Laboratorija paziņo dubultaklo EQAS paraugu rezultātus ADAMS sistēmā saskaņā ar 5. panta 3. punkta 8. apakšpunkta 4. daļu.

Dubultaklo EQAS paraugu rezultāti jāpaziņo divdesmit (20) dienu laikā pēc paraugu saņemšanas, ja vien ar pārbaudes iestādi nav panākta vienošanās par termiņa pagarinājumu pēc tam, kad laboratorija pārbaudes iestādei norādījusi pamatotu iemeslu, kāpēc aizkavējusies rezultātu paziņošana, vai arī WADA ir noteikusi vai apstiprinājusi termiņa atlikšanu pamatota iemesla dēļ (piemēram, dubultaklajiem EQAS paraugiem var būt nepieciešams otrs atzinums pirms nelabvēlīga analīžu rezultāta paziņošanas).

Ja dubultaklo EQAS paraugu rezultāti netiek paziņoti divdesmit (20) dienu laikā pēc paraugu saņemšanas vai, ievērojot šā termiņa pagarinājumu, par kuru panākta vienošanās ar pārbaudes iestādi vai par kuru saņemts WADA apstiprinājums pamatota iemesla dēļ, saskaņotajā vai WADA apstiprinātajā termiņā, tiek piešķirti divi (2) soda punkti un divi (2) papildu soda punkti par paziņošanu astoņas (8) līdz četrpadsmit (14) dienas pēc piemērojamā termiņa (sk. punktu skalas tabulu 7. panta 3. punktā). Ja dubultaklo EQAS paraugu rezultāti netiek paziņoti trīsdesmit piecu (35) dienu laikā pēc paraugu saņemšanas vai citos gadījumos piecpadsmit (15) dienu laikā pēc saskaņotā vai WADA noteiktā termiņa, attiecīgie EQAS paraugs(-i) tiks novērtēti kā kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i) (attiecībā uz tiem rezultātiem, kuriem ir atšķirīgi un nesaistīti galvenie cēloņi), un tiks piešķirti soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu 7. panta 3. punktā. Šādos gadījumos netiks piešķirti soda punkti par novēlotu paziņošanu, neskaitot tos soda punktus, kas piešķirti par kļūdaini negatīvu(-iem) rezultātu(-iem).

6.3.3. Mācību EQAS paraugu rezultātu paziņošana

Laboratorija atklāto vai aklo mācību EQAS paraugu rezultātus paziņo noteiktajā ziņošanas termiņā vai pirms šī termiņa, kā arī WADA norādītajā formātā. Rezultāti, kas saņemti pēc šī termiņa, netiks ietverti nedz EQAS rezultātu novērtējumā, nedz turpmākajā mācību EQAS ziņojumā.

6.3.4. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuru sastāvā ir vielas, kas nav sliekšņa vielas

Ja vien WADA nav noteikusi citādi (piemēram, attiecībā uz mācību EQAS), EQAS rezultātu ziņojumā par vielām, kas nav sliekšņa vielas, ietver visas analizējamās vielas, kuru klātbūtni EQAS paraugā laboratorija ir apstiprinājusi saskaņā ar TD IDCR vai citu piemērojamo tehnisko dokumentu, tostarp aizliegto(‑ās) vielu(-as) (t. i., sākumsavienojumu(-us) attiecīgos gadījumos) un visus identificētos aizliegto vielu metabolītus un/vai marķierus vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķieri(-us). WADA var arī pieprasīt, lai laboratorija paziņo apstiprinātās(-o) analizējamās(-o) vielas(-u) aprēķināto koncentrāciju.

Attiecībā uz atklātajiem mācību un aklajiem EQAS paraugiem laboratorija paziņo identificētās(-o) vielas(-u), kas nav sliekšņa viela(-as) un/vai metabolīta(-u), un/vai marķiera(-u) vai identificētā(-o) aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķiera(-u) LOD, kas aprēķinātas, veicot sākotnējās pārbaudes procedūras metožu validāciju.

6.3.5. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuros ir sliekšņa viela

Attiecībā uz mācību un aklajiem EQAS paraugiem EQAS rezultātu ziņojumā par sliekšņa vielām ietver vērtības, kas noteiktas katrai analizētajai alikvotai, visos gadījumos, kad izmērītā visu atkārtojumu vidējā vērtība ir lielāka par 50 % no piemērojamās robežvērtības vai atbilst šiem 50 %.

[Piezīme. Ja vien WADA nav noteikusi citādi (piemēram, attiecībā uz mācību vajadzībām), šis noteikums neattiecas uz EQAS paraugiem, kuri satur eksogēnās sliekšņa vielas, par kuru klātbūtni tiek ziņots bez nepieciešamības veikt kvantitatīvo apstiprināšanu, ja šīs vielas tiek konstatētas diurētisku līdzekļu vai maskētājlīdzekļu klātbūtnē.]

Attiecībā uz dubultaklajiem EQAS paraugiem laboratorija paziņo kvantitatīvos rezultātus ADAMS tāpat, kā tas ticis darīts attiecībā uz parastajiem paraugiem, saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju pamatnostādnēm.

7.0. Laboratorijas EQAS un kārtējās analītiskās pārbaudes darbības rezultātu novērtēšana

WADA laboratorijas EQAS un kārtējās analītiskās pārbaudes darbības rezultātu sistēmu (sk. punktu skalas tabulu LSS 7. panta 3. punktā turpmāk) ir izstrādājusi LabEG, lai izveidotu pārskatāmu un līdzsvarotu procedūru laboratoriju un pārbaudāmo laboratoriju darbību izvērtēšanai. Tā balstās uz proporcionalitātes principu, un tās galvenais mērķis ir uzlabot laboratorijas analītiskās pārbaudes spējas un – pārbaudāmo laboratoriju gadījumā – to gatavību iegūt WADA akreditāciju. Tās galīgais mērķis ir saglabāt uzticēšanos antidopinga laboratoriju sistēmai un šo sistēmu stiprināt, lai palīdzētu “tīriem sportistiem”.

7.1. EQAS rezultātu novērtēšana

Lai saglabātu WADA akreditāciju, nepieciešami sekmīgi EQAS darbības rezultāti atsevišķos EQAS ciklos un turpmākajā divpadsmit (12) mēnešu periodā.

[Piezīme. EQAS cikls ir EQAS parauga(-u) izsniegšana laboratorijām un pārbaudāmajām laboratorijām, lai veiktu analītisko pārbaudi, ko noteikusi WADA.]

Neapmierinoši darbības rezultāti mācību EQAS jaunai vai īpašai WADA analītiskās pārbaudes procedūrai var liegt laboratorijai iespēju paplašināt laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma attiecībā uz šo analītiskās pārbaudes procedūru un izmantot to kārtējā analītiskajā pārbaudē (sk. 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu). Šādos apstākļos laboratorija kārtējās paraugu analīzes metodi vai procedūru, kuru WADA apstiprinājusi no jauna, var izmantot tikai tad, ja tā pienācīgi izlabo trūkumus, kas identificēti mācību EQAS (atbilstoši WADA noteiktajam), un ja šī metode ir ietverta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā.

[Piezīme. Dažas analītiskās pārbaudes procedūras netiek ietvertas elastīgajā ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, un WADA tās ir īpaši jāapstiprina, pirms laboratorija var izmantot attiecīgo procedūru paraugu analīzei. WADA apstiprinājums balstīsies uz tās vērtējumu par analītiskās pārbaudes procedūras atbilstību nolūkam, laboratorijas veikto metožu validāciju un sekmīgu laboratorijas dalību starplaboratoriju koppētījumā vai WADA EQAS ciklā. WADA laboratorijām un akreditācijas iestādēm paziņos, kuras analītiskās pārbaudes procedūras ietilpst šajā kategorijā (sk. 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu).]

7.1.1. EQAS paraugi, kuros ir vielas, kas nav sliekšņa vielas

Kad ir paziņots, ka ir identificēta viela, kas nav sliekšņa viela, laboratorijas iegūtais rezultāts tiks novērtēts, pamatojoties uz pareizu rezultātu paziņošanu (piemēram, nelabvēlīgu analīžu rezultātu, negatīvu rezultātu), kā tas paredzēts EQAS parauga sagatavošanās procesā.

Rezultātus jebkurai vielai, kas nav sliekšņa viela, un/vai tās metabolītam(-iem) un/vai marķierim(-iem), kura(-u) koncentrācija ir augstāka par MRPL (vai attiecīgā gadījumā pārsniedz 120 % no minimālā ziņošanas līmeņa) novērtē saskaņā ar punktu skalas tabulu.

Rezultātus jebkurai vielai, kas nav sliekšņa viela, un/vai tās metabolītam(-iem) un/vai marķierim(-iem), kura(-u) koncentrācija ir intervālā starp 50 % no MRPL vērtības un MRPL (vai attiecīgā gadījumā zemāka par 120 % no minimālā ziņošanas līmeņa) neņem vērā, veicot novērtēšanu saskaņā ar EQAS punktu sistēmu. Tomēr WADA varētu pieprasīt, lai laboratorija veiktu iekšējo izmeklēšanu un iesniegtu ziņojumu par koriģējošām darbībām.

Rezultātus jebkurai vielai, kas nav sliekšņa viela, un/vai tās metabolītam(-iem) un/vai marķierim(-iem), kura(-u) koncentrācija EQAS paraugā ir zemāka par 50 % no piemērojamā MRPL, nenovērtē saskaņā ar EQAS punktu sistēmu. Tomēr laboratorijai būtu jāpaziņo tās rezultāts(-i), ja analīzes atbilst tās validācijas datiem, SOP, LSS un TD IDCR. Laboratorijas, kas nav spējīgas ziņot par šādu(-ām) vielu(-ām), tiek mudinātas pēc EQAS ziņojuma saņemšanas apsvērt iespēju atkārtoti novērtēt savu analītiskās pārbaudes procedūru.

7.1.2. EQAS paraugi, kuros ir sliekšņa vielas

Attiecībā uz EQAS paraugiem, kuros sliekšņa vielu līmenis ir augstāks par 50 % no robežvērtības, kvantitatīvās noteikšanas rezultāts tiks statistiski novērtēts (izmantojot, piemēram, z-skaitli, ekvivalences pakāpes analīzi), lai noteiktu paziņotā rezultāta saderību ar piešķirto vērtību (attiecīgā gadījumā atsauces, nominālo vai saskaņoto vērtību). Rezultātus novērtē atbilstoši punktu skalas tabulai.

[Piezīme. Šis noteikums neattiecas uz ziņošanu par rezultātiem attiecībā uz noteiktām eksogēnajām sliekšņa vielām, kas norādītas TD DL, gadījumos, ja tās ir konstatētas diurētisku līdzekļu vai maskētājlīdzekļu klātbūtnē. Šādos gadījumos par eksogēno sliekšņa vielu konstatēšanu un identificēšanu paziņo saskaņā ar TD DL. Ja attiecīgos gadījumos netiek paziņots par sliekšņa vielas(-u) klātbūtni, tas tiks uzskatīts par kļūdaini negatīvu rezultātu.]

Laboratorijai ir jāiegūst apmierinošs statistisks novērtējums attiecībā uz kvantitatīvajiem rezultātiem, par kuriem paziņots, pamatojoties uz trīs (3) atkārtojumu iegūto rezultātu vidējo vērtību. Kvantitatīvo darbības rezultātu kopējais novērtējums balstās uz kritērijiem, kas norādīti spēkā esošajā TD DL versijā vai citā attiecīgajā tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās.

[Piezīme. Galvenais kritērijs, kuru piemēro, novērtējot EQAS rezultātus, lai kvantitatīvi noteiktu sliekšņa vielas, ir paziņotā laboratorijas iegūtā rezultāta saderība ar piešķirto vērtību. Tāpēc nepareizs ziņojums par EQAS paraugu, par kuru attiecīgos gadījumos ir norādīts, ka ir iegūts negatīvs rezultāts vai nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kad piešķirtā EQAS paraugā esošās sliekšņa vielas vērtība ir tuva izšķiršanas robežai, netiek uzskatīts attiecīgi par kļūdaini negatīvu rezultātu vai kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, ja absolūtais z-skaitlis (saīsināts līdz vienam (1) ciparam aiz komata) laboratorijas iegūtajam kvantitatīvajam rezultātam ir mazāks par 3,0 (sk. 31. zemsvītras piezīmi).]

7.1.2.1. Neapmierinošs kvantitatīvais rezultāts sliekšņa vielām (absolūtais z-skaitlis ir lielāks par 3,0 vai vienāds ar to)

Ja kvantitatīvais rezultāts ir neapmierinošs, laboratorija iesniedz WADA prasībām atbilstošu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ziņojumu par koriģējošām darbībām iesniedz piecpadsmit (15) darba dienu laikā no brīža, kad no WADA saņemts rakstveida paziņojums par neapmierinošo rezultātu. Ja netiek iesniegts prasībām atbilstošs ziņojums par koriģējošām darbībām vai ja ziņojums par koriģējošām darbībām tiek iesniegts novēloti bez iepriekšēja WADA apstiprinājuma, piemēro papildu soda punktus saskaņā ar punktu skalas tabulu.

[Piezīme. Ziņojums par koriģējošām darbībām tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja tas atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem, ko noteikusi LabEG:

        - pareizi un lakoniski identificē neatbilstības galveno(-os) cēloni(-ņus) pēc tam, kad pienācīgi veikta visu to faktoru izmeklēšana, kas var būt radījuši problēmu (galveno cēloņu analīze);

        - tā rezultātā tiek īstenota(-as) efektīva(-as) koriģējoša(-as) darbība(-as) (šo īstenošanu dokumentējot), lai atrisinātu šo problēmu;

        - tā rezultātā attiecīgos gadījumos tiek īstenotas atbilstošas preventīvās darbības (šo īstenošanu dokumentējot), lai līdz minimumam samazinātu problēmas atkārtošanās risku.

Prasībām atbilstošā ziņojumā par koriģējošām darbībām ietver tikai nepieciešamo apliecinošo dokumentāciju (piemēram, analītiskos jēldatus, datu pārskatīšanas datnes, pierādījumus par atsauces materiālu iepirkšanu), kas uzskatāmi parāda, kādas ir īstenotās darbības, kas aprakstītas ziņojumā par koriģējošām darbībām.]

7.1.2.2. Apšaubāms kvantitatīvais rezultāts (absolūtais z-skaitlis ir > 2,0 un < 3,0)

Laboratorija veic iekšējo izmeklēšanu, lai noteiktu apšaubāmā rezultāta galveno(-os) iemeslu(-us), un īsteno atbilstošas koriģējošās darbības, lai šos iemeslus novērstu.

7.2. Laboratorijas darbības rezultātu novērtēšana

7.2.1. Kļūdaini nelabvēlīgi analīžu rezultāti

Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts nav pieļaujams nevienam aklajam vai dubultaklajam EQAS paraugam vai laboratorijas veiktās kārtējās analītiskās pārbaudes gaitā.

7.2.1.1. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts kārtējā analītiskajā pārbaudē

Ja laboratorija konstatē, ka tā ir paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kas iegūts kārtējā analītiskajā pārbaudē, laboratorija nekavējoties par to informē WADA.

Ja WADA konstatē kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes, izmantojot WADA rezultātu pārvaldības darbības vai jebkurus citus līdzekļus, WADA nekavējoties par to informē laboratoriju.

Abos gadījumos laboratorija pārtrauc visas analītiskās pārbaudes darbības, kuras piemēro attiecīgajai(-ajām) analītiskās pārbaudes procedūrai(-ām) un/vai laboratorijas procesam(-iem) (piemēram, paraugu alikvotēšanai, rezultātu paziņošanai), tiklīdz ir kļuvis zināms vai arī WADA ir paziņojusi, ka ir ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

Laboratorija iesniedz WADA ziņojumu par koriģējošām darbībām, tostarp nepareizo rezultātu galvenā cēloņa analīzi un informāciju par koriģējošo(-ajām) darbību(-ām), kas īstenota(-as), lai tos izlabotu, septiņu (7) dienu laikā no brīža, kad attiecīgā gadījumā WADA ir tikusi informēta vai kad to ir informējusi WADA, vai – izņēmuma gadījumos – vienojoties ar WADA par citu kārtību.

WADA LabEG pārskata laboratorijas ziņojumu par koriģējošajām darbībām septiņu (7) dienu laikā vai citā WADA noteiktajā termiņā, un konstatē, ka nepareizā rezultāta iemesls ir tehniska/metodoloģiska kļūme vai pārrakstīšanās/administratīvā kļūda.

WADA var pieprasīt, lai laboratorija septiņu (7) dienu laikā (ja vien WADA nav paziņojusi citādi) veic papildu EQAS paraugu analīzi un/vai pārskata attiecīgos analīžu rezultātus un atkārtoti veic jebkuru tādu attiecīgo un pieejamo paraugu analīzi, par kuriem iepriekšējo divpadsmit (12) mēnešu laikā (vai citā WADA noteiktajā periodā) paziņoti nelabvēlīgi analīžu rezultāti. Atkarībā no tā, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, šo atkārtoto analīzi var veikt tikai vienai analizējamajai vielai, aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasei, vai arī tajā var ietvert jebkuru aizliegto vielu vai aizliegto metodi. Šo atkārtotās analīzes veikšanu ieraksta laboratorijas vadītāja parakstītā paziņojumā. Laboratorijai būs jāinformē visi tie savi klienti, kuru analītiskās pārbaudes rezultāti varētu būt tikuši ietekmēti.

[Piezīme. Analīžu rezultātu retrospektīvā pārskatīšana un iepriekšējo attiecīgo paraugu, par kuriem paziņots(-i) nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i), atkārtota analīze tiek veikta ar mērķi noteikt, vai laboratorija ir paziņojusi kādu(-us) citu(-us) saistītu(-us) [t. i., tā(-o) paša(-u) galvenā(-o) cēloņa(-u) izraisītu(-us)] kļūdaini nelabvēlīgu(-us) analīžu rezultātu(-us). Ja ir konstatēti papildu kļūdaini nelabvēlīgi analīžu rezultāti, īsteno koriģējošas darbības un šo konstatēšanas faktu dara zināmu atbildīgajai pārbaudes iestādei / rezultātu pārvaldības iestādei un WADA. Tomēr papildu kļūdaina(-u) nelabvēlīga(-u) analīžu rezultāta(-u) gadījumā netiks uzkrāti papildu soda punkti, ja saskaņā ar WADA atzinumu to(-s) izraisījis tas pats galvenais cēlonis.]

a) Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kura dēļ sportistam tiek piemērotas sekas

Ja pēc kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta paziņošanas sportistam piemērotas sekas, laboratorija saņem divdesmit (20) soda punktus saskaņā ar punktu skalas tabulu neatkarīgi no tā, kāda bijusi kļūda (tehniska/metodoloģiska vai pārrakstīšanās/administratīva), kuras dēļ ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

[Piezīme. WADA rakstveidā informē laboratoriju par soda punktu piemērošanu saskaņā ar LabEG lēmumu un punktu skalas tabulu. Ja galīgo lēmumu par piemērojamo soda punktu skaitu pieņem atkarībā no koriģējošo darbību vai citu turpmāko darbību (piemēram, papildu EQAS paraugu analīzes) izvērtējuma, ko pieprasa LabEG, WADA informēs laboratoriju vienīgi par to soda punktu galīgo skaitu, kurus piemēro novērtēšanas procesa beigās [piemēram, 5 soda punkti kļūdaini negatīva rezultāta izvērtēšanas procesa beigās atcelti, pateicoties savlaicīgai prasībām atbilstošas(-u) koriģējošās(-o) darbības(-u) īstenošanai.]

LabEG, ņemot vērā to, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai attiecībā uz konkrētu analītiskās pārbaudes procedūru vai noteiktas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi (attiecīgos gadījumos).

[Piezīme. Apturēšanas periodā laboratorija ievēro 4. panta 6. punkta 5. apakšpunkta 2. daļā minētos norādījumus attiecībā uz paraugiem, kas ir laboratorijas rīcībā apturēšanas laikā. Savukārt, ja ir noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, laboratorija uztic veikt attiecīgās analīzes saskaņā ar apakšlīgumu, kā noteikts 4. panta 6. punkta 5. apakšpunkta 1. daļā un 5. panta 2. punkta 6. apakšpunktā.

Apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā WADA veiks laboratorijas novērtēšanu (vēlams, uz vietas), tostarp papildu EQAS paraugu analīzi.

Laboratorijas akreditācijas apturēšanu vai tai noteikto analītisko pārbaužu ierobežojumu atceļ vienīgi tad, kad ir apmierinoši izpildīti iepriekš minētie nosacījumi un kad saskaņā ar WADA atzinumu laboratorija ir iesniegusi pietiekamus pierādījumus, ka ir veikti atbilstoši pasākumi, lai atrisinātu problēmu(-as), kuras(-u) dēļ noteikta šī apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums.]

b) Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, saistībā ar kuru sportistam netiek piemērotas sekas

- Tehniska vai metodoloģiska kļūme

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā tehniska vai metodoloģiska kļūme, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti divdesmit (20) soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. Tomēr, ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem divdesmit (20) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Ja laboratorija spēj tehnisko vai metodoloģisko kļūmi izlabot, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošas koriģējošas darbības, kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Laboratorija varēs atsākt analītiskās pārbaudes darbības pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas no WADA, ja kopējais punktu skaits, kurus laboratorija savākusi divpadsmit (12) mēnešu23 periodā, nepārsniedz trīsdesmit (30) punktus.

Tomēr, ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod iespēju septiņu (7) dienu laikā (vai vienojoties ar WADA par citu kārtību) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām.

Ja laboratorija nav spējīga savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorijai tiek piešķirti pieci (5) papildu soda punkti, un šajā gadījumā LabEG iesniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai attiecībā uz konkrētu analītiskās pārbaudes procedūru vai noteiktas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi (attiecīgos gadījumos).

-	Pārrakstīšanās/administratīvā kļūda

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā pārrakstīšanās vai administratīvā kļūda, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti piecpadsmit (15) soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. Tomēr, ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem piecpadsmit (15) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Tomēr, ja laboratorija spēj pārrakstīšanās vai administratīvo kļūdu izlabot, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošas koriģējošās darbības, kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) papildu soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu kopējo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Laboratorija varēs atsākt analītiskās pārbaudes darbības pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas no WADA, ja kopējais punktu skaits, kurus laboratorija savākusi divpadsmit (12) mēnešu periodā23, nepārsniedz trīsdesmit (30) punktus.

Tomēr, ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod iespēju septiņu (7) dienu laikā (vai vienojoties ar WADA par citu kārtību) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nespēj savlaicīgi iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorija saņem desmit (10) papildu soda punktus saskaņā ar punktu skalas tabulu. LabEG, ņemot vērā to, kāda veida pārrakstīšanās/administratīvā kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par attiecīgi laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai.

7.2.1.2. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts aklajam vai dubultaklajam EQAS paraugam

Ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir paziņots EQAS īstenošanas laikā, WADA nekavējoties uzsāk izmeklēšanu, lai noteiktu, vai nepareizo rezultātu izraisījis EQAS parauga piegādātājs (attiecībā uz aklajiem un dubultaklajiem EQAS paraugiem) vai pārbaudes iestāde (attiecībā uz dubultaklajiem EQAS paraugiem).

Ja tiek noteikts, ka kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir izraisījusi EQAS parauga piegādātāja vai pārbaudes iestādes pieļauta kļūda, WADA par to informē laboratoriju, un laboratorijai netiek pieprasīts veikt kādas turpmākas darbības.

Ja WADA izmeklēšanā ir konstatēts, ka kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir izraisījusi kļūda, ko pieļāvusi laboratorija EQAS parauga(-u) analītiskajā pārbaudē, WADA par to informē laboratoriju, tiklīdz tas ir iespējams. Tomēr, ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir saistīts ar dubultaklā EQAS parauga analīzi un laboratorija pirmā informē (t. i., brīvprātīgi pati sniedz ziņas) WADA par savu izmeklēšanu un kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta konstatēšanu, tas tiek ņemts vērā, veicot laboratorijas darbības rezultātu izvērtēšanu saskaņā ar punktu skalas tabulu (sk. turpmāk).

Laboratorija iesniedz WADA ziņojumu par koriģējošām darbībām, tostarp nepareizā(-o) rezultāta(-u) galvenā cēloņa analīzi un informāciju par koriģējošo(-ajām) darbību(-ām), kas īstenota(-as), lai to(-ās) izlabotu, piecpadsmit (15) dienu laikā no brīža, kad WADA par to ir informējusi laboratoriju (ja vien WADA nav norādījusi citādi). Turklāt WADA var pieprasīt, lai laboratorija septiņu (7) dienu laikā (ja vien WADA nav paziņojusi citādi) veic papildu EQAS paraugu analīzi un/vai pārskata analīžu rezultātus, kā arī atkārtoti veic jebkuru tādu attiecīgo un pieejamo paraugu analīzi, par kuriem iepriekšējo divpadsmit (12) mēnešu laikā (vai citā WADA noteiktajā periodā) iepriekš paziņoti nelabvēlīgi analīžu rezultāti25. Atkarībā no tā, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, šo atkārtoto analīzi var veikt tikai vienai analizējamajai vielai, aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasei, vai arī tajā var ietvert jebkuru aizliegto vielu vai aizliegto metodi. Atkārtoto analīzi dokumentē, un par rezultātiem tiek paziņots WADA. Laboratorijai būs jāinformē visi tie savi klienti, kuru analītiskās pārbaudes rezultāti varētu būt tikuši ietekmēti.

LabEG izskata laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām piecpadsmit (15) dienu laikā vai citā WADA noteiktajā termiņā.

- Tehniska vai metodoloģiska kļūme

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā tehniska vai metodoloģiska kļūme, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti divdesmit (20) soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. Tomēr, ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir saistīts ar dubultaklā EQAS parauga analīzi un ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem divdesmit (20) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Ja laboratorija spēj tehnisko / metodoloģisko kļūmi izlabot, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošu(-as) koriģējošu(-as) darbību(-as), kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

Tomēr, ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām, kas attiecas uz tehnisku vai metodoloģisku kļūmi, LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod iespēju septiņu (7) dienu laikā (vai vienojoties ar WADA par citu kārtību) iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nav spējīga savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorijai tiek piešķirti pieci (5) papildu soda punkti, un šajā gadījumā LabEG iesniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai attiecībā uz konkrētu analītiskās pārbaudes procedūru vai noteiktas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi (attiecīgos gadījumos).

- Pārrakstīšanās/administratīvā kļūda26

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā pārrakstīšanās vai administratīvā kļūda, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti piecpadsmit (15) soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. Tomēr, ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir saistīts ar dubultaklā EQAS parauga analīzi un ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem piecpadsmit (15) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Tomēr, ja laboratorija spēj pārrakstīšanās vai administratīvo kļūdu izlabot, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošu(-as) koriģējošo(-ās) darbību(-as), kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. Tādējādi WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

Tomēr, ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod iespēju septiņu (7) dienu laikā (vai vienojoties ar WADA par citu kārtību) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nespēj savlaicīgi iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorija saņem desmit (10) papildu soda punktus saskaņā ar punktu skalas tabulu. LabEG, ņemot vērā to, kāda veida pārrakstīšanās/administratīvā kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par attiecīgi laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai.

Kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta paziņošana neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar kārtējo analītisko pārbaudi vai EQAS, vai arī neatkarīgi no tā, vai tā rezultātā tiek apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai tiek noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, var būt par iemeslu WADA laboratorijas novērtēšanai un prasības noteikšanai, lai laboratorija veic papildu EQAS paraugu analīzi.

7.2.2. Kļūdaini negatīvs rezultāts

Ja laboratorijas neidentificē un/vai nepaziņo par aizliegtu vielu un/vai tās metabolītu(-iem) vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes marķieri(-iem) aklajā vai dubultaklajā EQAS paraugā vai kārtējā analītiskajā pārbaudē, WADA tās informē par kļūdaini negatīvu rezultātu, tiklīdz tas ir iespējams.

WADA nekavējoties uzsāk izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai kļūdaini negatīvs rezultāts tika iegūts laboratorijas analītiskās pārbaudes procesa rezultātā.

Ja WADA izmeklēšanā tiek noskaidrots, ka kļūdaini negatīvs rezultāts radies tādas(-u) kļūdas(-u) dēļ, kura(-as) ir saistīta(-as) ar laboratorijas analītiskās pārbaudes procesu, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti desmit (10) soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. Tomēr, ja kļūdaini negatīvs rezultāts ir saistīts ar parastā parauga vai dubultaklā EQAS parauga analīzi un ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini negatīvs rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem desmit (10) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Laboratorija iesniedz WADA ziņojumu par koriģējošām darbībām piecpadsmit (15) dienu laikā (ja vien WADA nav norādījusi citādi).

LabEG izskata laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām piecpadsmit (15) dienu laikā vai citā WADA noteiktajā termiņā.

Tomēr, ja laboratorija, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošas koriģējošās darbības, kā noteikusi LabEG, spēj atrisināt šo(-īs) problēmu(-as), kuras(-u) dēļ ticis paziņots kļūdaini negatīvs rezultāts, pieci (5) sākotnēji piemērotie soda punkti tiks atskaitīti saskaņā ar punktu skalas tabulu. Tādējādi WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini negatīvs rezultāts.

Tomēr, ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod iespēju septiņu (7) dienu laikā (vai vienojoties ar WADA par citu kārtību) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nespēj savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorija saņem piecus (5) papildu soda punktus saskaņā ar punktu skalas tabulu. Turklāt WADA lūdz laboratorijai veikt papildu (aklā(-o) un/vai dubultaklā(-o)) EQAS parauga(-u) analīzi. Atkarībā no tā, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini negatīvu rezultātu, šo papildu analīzi var veikt tikai vienai analizējamajai vielai, aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasei, vai arī tajā var ietvert jebkuru aizliegto vielu vai aizliegto metodi.

Laboratorija paziņo pareizus visu EQAS paraugu analīzes rezultātus. Turklāt laboratorija īsteno prasībām atbilstošu(-as) koriģējošu(-as) darbību(-as) (ko noteikusi WADA), kas nodrošina neatbilstības cēloņa(-u) novēršanu, tādējādi izvairoties no kļūdas atkārtošanas turpmāk. Ja laboratorija nepaziņo pareizus papildu EQAS parauga(-u) rezultātus, tiek piemēroti papildu soda punkti saskaņā ar punktu skalas tabulu. LabEG, ņemot vērā to, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini negatīvu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai (attiecīgos gadījumos).

Kļūdaini negatīva(-u) rezultāta(-u) paziņošana neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar kārtējo analītisko pārbaudi vai EQAS, vai arī neatkarīgi no tā, vai tā rezultātā tiek apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai tiek noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, var būt par iemeslu WADA laboratorijas novērtēšanai un prasības noteikšanai, lai laboratorija veic papildu EQAS paraugu analīzes.

7.2.3. Turpmākie procedūras novērtējumi

Ja LabEG uzskata, ka ziņojums par koriģējošām darbībām ir neapmierinošs, un ja laboratorija nav spējīga pieņemamā laika periodā pēc LabEG atgriezeniskās saites no LabEG saņemšanas iesniegt prasībām atbilstošu, pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, laboratorija saņem divus (2) soda punktus.

Ziņojumus par koriģējošām darbībām, kas saistīti, piemēram, ar neatbilstībām, kurs konstatētas, veicot WADA laboratorijas novērtējumus, vai ar procedūras vai ziņošanas neatbilstībām LSS, tehniskajiem dokumentiem vai tehniskajām vēstulēm, vai arī ar neapmierinošiem darbības rezultātiem, veicot EQAS paraugu analīzi (kas nav saistīti ar kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai kļūdaini negatīvu rezultātu), iesniedz WADA trīsdesmit (30) dienu laikā no brīža, kad WADA par to paziņojusi laboratorijai. Ja pēc LabEG noteiktā ziņojums par koriģējošām darbībām ir iesniegts novēloti, tiek piemērots viens (1) papildu soda punkts par septiņām (7) dienām pēc piemērojamā termiņa, ja vien laboratorija nenorāda pamatotus kavējuma iemeslus, ko nosaka LabEG.

Koriģējošo(-ās) un preventīvo(-ās) darbību(-as), par kuru(-ām) tiek paziņots WADA un kuru(-as) WADA ir apstiprinājusi, nekavējoties īsteno laboratorijas ikdienas darbībās, ja vien nav citādas vienošanās ar WADA.

7.3. Laboratorijas vispārējais novērtējums

WADA novērtē laboratorijas EQAS darbības rezultātus katrā EQAS ciklā, kā arī laboratorijas darbības rezultātus, veicot kārtējo analītisko pārbaudi, un piešķir soda punktus par neatbilstībām vai darbību neveikšanu saskaņā ar punktu skalas tabulu.

Maksimālā pieļaujamā soda punktu skaita savākšana attiecībā uz EQAS un/vai kārtējo analītisko pārbaudi saskaņā ar turpmāko punktu skalas tabulā ir iemesls tam, lai LabEG sniegtu WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu attiecīgi par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai vai laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu.

Ja tiek apturēta laboratorijas WADA akreditācija:

- ja laboratorija, kuras akreditācija ir apturēta, savāc maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu attiecībā uz EQAS saskaņā ar turpmāku punktu skalas tabulu un ja laboratorija nespēj šo(-īs) problēmu(-as) atrisināt līdz akreditācijas apturēšanas perioda beigām, tad LabEG iesaka WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam pagarināt laboratorijas akreditācijas apturēšanas termiņu uz laiku līdz vēl sešiem (6) mēnešiem vai līdz brīdim, kad laboratorija var pienācīgi atrisināt visas konstatētās problēmas;

- ja laboratorija, kuras akreditācija ir apturēta, savāc maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu pagarinātajā akreditācijas apturēšanas periodā (kas pārsniedz sākotnējos sešus (6) mēnešus), tad LabEG var ieteikt WADA Izpildkomitejai atcelt laboratorijas akreditāciju;

- pēc WADA akreditācijas atjaunošanas to sakrāto soda punktu skaits, kuru dēļ akreditācija ir apturēta vai kuri turpmāk sakrāti, laboratorijai piedaloties aklo EQAS paraugu programmā apturēšanas periodā, atkal kļūst par nulli (0).

Ja laboratorijai tiek noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums:

- laboratorijas, kurām noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, turpina savu darbu (izņemot darbību(-as), uz kuru(-ām) attiecas analītisko pārbaužu ierobežojums), tāpēc analītisko pārbaužu ierobežojuma laikā tās izvērtē tāpat kā jebkuru citu laboratoriju, kas ir pilnībā darboties spējīga;

- visi soda punkti, kas nav saistīti ar analītisko pārbaužu ierobežojumu un ir savākti līdz analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanai vai arī savākti vēlāk analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā (divpadsmit (12) mēnešu periodā23), tiek saglabāti arī pēc analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšanas. Visi soda punkti, kas sakrāti saistībā ar analītisko pārbaužu ierobežojumu, tiek noņemti pēc analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšanas.

Punktu skalas tabula laboratorijas un pārbaudāmās laboratorijas darbības rezultātu novērtēšanai

| Analītiskās pārbaudes nosacījumi | Neatbilstība | Kļūdas veids Rezultāts | Soda punkti | Darbības un sankcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kārtējā analītiskā pārbaude (7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 1. daļa) | Kļūdaini AAF + sportistam piemērotās sekas | Tehniska/metodoloģiska kļūme vai Pārrakstīšanās/administratīvā kļūda | 20 | Pārtrauc analītisko pārbaudi un aptur akreditāciju / nosaka analītisko pārbaužu ierobežojumu |
| Kārtējā analītiskā pārbaude (7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 1. daļa) vai EQAS (aklais vai dubultaklais) cikls (7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 2. daļa) | Kļūdaini AAF + nekādas sekas sportistam netiek piemērotas | Tehniska/metodoloģiska kļūme | 20 | Pārtrauc analītisko pārbaudi |
|  |  | - Ziņošana par savu rezultātu | - 5 | Atsāk analītisko pārbaudi |
|  |  | - Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | - 10 |  |
|  |  | - Neapmierinošs CAR | + 5 | Akreditācijas apturēšana / analītisko pārbaužu ierobežojums |
|  |  | Pārrakstīšanās/administratīvā kļūda | 15 | Pārtrauc analītisko pārbaudi |
|  |  | - Ziņošana par savu rezultātu29 | - 5 | Atsāk analītisko pārbaudi |
|  |  | - Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | - 10 |  |
|  |  | - Neapmierinošs CAR | + 10 | Akreditācijas apturēšana / analītisko pārbaužu ierobežojums |
| Kārtējā analītiskā pārbaude vai EQAS (aklais vai dubultaklais) cikls | Kļūdaini negatīvs rezultāts (7. panta 2. punkta 2. apakšpunkts) | Kļūdaini negatīvs rezultāts | 10 | Papildu EQAS paraugi |
|  |  | - Ziņošana par savu rezultātu29 | - 5 |  |
|  |  | - Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | - 5 |  |
|  |  | - Neapmierinošs CAR | + 5 |  |

| EQAS novērtēšana | Rezultāts |  |  |  | Soda punkti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steroīdu profila marķieri ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,0 (Gadījumi*) | ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,0 un CAR |  |  |  |  |
|  | 4-7 | Neapmierinošs CAR |  |  | 2 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR |  |  | 1 |
|  | 8-12 | Neapmierinošs CAR |  |  | 4 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR |  |  | 2 |
|  | 13-18 | Neapmierinošs CAR |  |  | 6 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR |  |  | 3 |
|  | ≥ 19 | Neapmierinošs CAR |  |  | 8 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR |  |  | 4 |
| GC/C/IRMS δ13C (≥ 3 gadījumi**) Sliekšņa vielas (uz vienu gadījumu) | 2,0 < ¦z-skaitlis¦ < 3,0 Iekšējā izmeklēšana |  |  |  | 0 |
|  | ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,0 Neapmierinošs CAR |  |  |  | 5 |
|  | ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,031 Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR |  |  |  | 0 |
| SG noteikšana (uz vienu gadījumu) | ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,0 Neapmierinošs CAR |  |  |  | 1 |
| Dokumentācijas*** vai tehniska problēma (uz vienu gadījumu) | Neatbilstība LSS, TD vai TL |  |  |  | 2 |
|  | Neapmierinošs CAR |  |  |  | 2 |
|  | Novēlota CAR iesniegšana (7 dienas pēc termiņa) |  |  |  | 1 |
|  | Novēlota aklo un dubultaklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana (novēlota paziņošana 8–14 dienas pēc termiņa) |  |  |  | 2 2 |
| Novērtējums |  |  | Soda punkti | Sankcija |  |
| Kopējais punktu skaits vienam EQAS ciklam (aklajam vai dubultaklajam****) |  |  | ≥ 20 | Apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums |  |
| Punktu kopskaits attiecībā uz dubultaklajiem EQAS**** paraugiem par 12 mēnešu periodu23 |  |  |  |  |  |
| Punktu kopskaits attiecībā uz kārtējo analītisko pārbaudi**** par 12 mēnešu periodu23 |  |  |  |  |  |
| Punktu kopskaits (attiecībā uz aklajiem un dubultaklajiem EQAS paraugiem un kārtējo analītisko pārbaudi)**** par 12 mēnešu periodu23 |  |  | ≥ 30 |  |  |

* Pamatojoties uz kopumā 6 iegūtajiem rezultātiem: androsterons (A), etioholanolons (Etio), testosterons (T), epitestosterons (E), 5α-androstān-3α,17β-diols (5αAdiol) un 5β-androstān-3α,17β-diols (5βAdiol) vienā EQAS paraugā.

** Vienam EQAS paraugam, kuram veic GC/C/IRMS analīzi.

*** Dokumentācija cita starpā ietver laboratoriskās dokumentācijas paketes, ziņojumus par koriģējošām darbībām un pārbaudes ziņojumus.

**** Pārbaudāmajām laboratorijām nav jāpiedalās dubultaklo EQAS paraugu programmā un kārtējā analītiskajā pārbaudē.

7.4. Pārbaudes laiks un pārbaudāmās laboratorijas novērtēšana

Pārbaudāmā EQAS ir daļa no tās pārbaudāmās laboratorijas sākotnējā novērtējuma, kura vēlas saņemt WADA akreditāciju. Papildus aklo EQAS paraugu iesniegšanai WADA pēc pieprasījuma par pārbaudāmās laboratorijas līdzekļiem var nodrošināt paraugus no iepriekšējiem EQAS cikliem, lai pārbaudāmajai laboratorijai dotu iespēju izvērtēt savus darbības rezultātus, salīdzinot ar reģistrētajiem laboratoriju darbības rezultātiem. Pārbaudāmo EQAS paraugu sastāvs atbilst 6. panta 2. punkta 2. apakšpunktā aprakstītajiem kritērijiem.

Pirms pārbaudāmā laboratorija var pretendēt uz WADA akreditāciju, ir nepieciešama tās sekmīga dalība WADA pārbaudāmajā EQAS, pamatojoties uz punktu skalas tabulu (mazāk par divdesmit (20) punktiem, kas savākti vienā aklajā EQAS ciklā, un mazāk par trīsdesmit (30) punktiem par pēdējo un secīgo divpadsmit (12) mēnešu23 periodu). LabEG, pamatojoties uz savu vērtējumu par pārbaudāmās laboratorijas kopējajiem darbības rezultātiem, var izlemt pagarināt akreditācijas pārbaudes laiku pat tad, ja pārbaudāmā laboratorija nav sasniegusi maksimālo soda punktu skaitu pēc punktu skalas tabulas. Tomēr, tiklīdz laboratorijai ir piešķirta WADA akreditācija, pārbaudes laikā sakrātie soda punkti tiek anulēti un netiek pārnesti uz akreditācijas posmu.

Aklie EQAS paraugi tiek izdalīti katru gadu vairākos ciklos, un tie sastāv vismaz no piecpadsmit (15) aklajiem paraugiem. Vismaz trīs (3) aklajos EQAS paraugos ir sliekšņa vielas. Varētu būt iekļauti arī tukši paraugi.

7.4.1. Analītiskās pārbaudes procedūras, ko pārbaudāmās laboratorijas izmanto, lai veiktu EQAS paraugu analīzi

Visas procedūras, kas saistītas ar EQAS paraugu apstrādi un analīzi, ko veic pārbaudāmā laboratorija, ir jāveic, izmantojot validētas procedūras, tāpat kā procedūras, kuras paredzēts izmantot kārtējā analītiskajā pārbaudē, ja vien WADA nav norādījusi citādi.

7.4.2. Iznākums kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā

Ja paziņots jebkāds kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kas radies tehnisku/metodoloģisku iemeslu dēļ, tiek automātiski izslēgta iespēja turpmāk izskatīt jautājumu par WADA akreditācijas piešķiršanu pārbaudāmajai laboratorijai. Pārbaudāmajai laboratorijai ir tiesības pretendēt uz akreditācijas procesa atjaunošanu tikai pēc tam, kad tā WADA iesniegusi dokumentāciju, kas apliecina, ka ir īstenota(-as) atbilstīga(-as) koriģējoša(-as) un preventīva(-as) darbība(-as), ievērojot LabEG noteikto. Pirms pārbaudāmās laboratorijas pārbaudes statusa atjaunošanas WADA var izlemt nosūtīt EQAS paraugu komplektu un/vai veikt pārbaudāmās laboratorijas novērtējumu.

7.4.3. Kļūdaini negatīvs rezultāts

WADA, tiklīdz iespējams, informē ikvienu pārbaudāmo laboratoriju, kas paziņojusi kļūdaini negatīvu rezultātu aklajā EQAS ciklā. Pārbaudāmā laboratorija veic pienācīgu(-as) koriģējošo(-ās) un preventīvo(-ās) darbību(-as), kā arī ziņo par to(-ām) desmit (10) dienu laikā no WADA vēstules saņemšanas dienas (ja vien WADA nav informējusi citādi). Koriģējošo darbību, ja to apstiprinājusi WADA, īsteno pārbaudāmās laboratorijas ikdienas darbībās, tiklīdz tas ir iespējams.

7.4.4. Rezultāts par sliekšņa vielu

Pārbaudāmajai laboratorijai ir jāiegūst apmierinoši kvantitatīvie EQAS rezultāti, kas tiek paziņoti, pamatojoties uz trīs (3) neatkarīgu iegūto rezultātu vidējo vērtību.

7.4.5. Pārbaudāmās laboratorijas vispārējais novērtējums

WADA novērtēs pārbaudāmās laboratorijas EQAS darbības rezultātus katrā ciklā un piešķirs punktus par katru neatbilstību vai darbību neveikšanu saskaņā ar punktu skalas tabulu, izņemot dubultaklo EQAS paraugu un kārtējās analīzes novērtēšanu.

WADA nosaka to, uz cik ilgu laiku tiek apturēta pārbaudāmās laboratorijas dalība EQAS.

Ja attiecībā uz pārbaudāmo EQAS konstatētas nopietnas un atkārtotas problēmas, WADA atceļ laboratorijai pārbaudāmās laboratorijas statusu.

Ja pārbaudāmās laboratorijas darbības rezultāti attiecībā uz EQAS paraugiem pēdējā un secīgā divpadsmit (12) mēnešu23 periodā tiek uzskatīti par sekmīgiem (piemēram, vismaz piecpadsmit (15) aklie EQAS paraugi) un ja visi pārējie nepieciešamie nosacījumi ir izpildīti, WADA iesniegs pārbaudāmajai laboratorijai vismaz piecpadsmit (15) papildu EQAS paraugus, kam jāveic analīze galīgā akreditācijas testa (FAT) ietvaros. Turklāt WADA iecelta vērtēšanas grupa veiks laboratorijas auditu. Pēc WADA ieskatiem FAT un novērtēšanu uz vietas var veikt atsevišķi vai vienlaikus.

FAT rezultātus WADA atzīst par apmierinošiem, ja:

- nav paziņots neviens kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts;

- attiecībā uz pārbaudītajiem EQAS paraugiem ir piešķirti mazāk nekā divdesmit (20) soda punkti;

- informāciju par visām koriģējošajām darbībām, kas ir jāveic, ņemot vērā WADA novērtēšanu un/vai analītisko veiktspēju, un/vai pieprasītās(-o) laboratoriskās dokumentācijas paketes(-šu) iesniegšanu, iesniedz trīsdesmit (30) dienu laikā, ja vien WADA nav norādījusi citādi, un WADA tos uzskata par apmierinošiem.

Pārbaudāmajai laboratorijai, kuras pārbaudes process ir apturēts un kura vēlas atjaunot dalību pārbaudāmajā EQAS, ir jāiesniedz dokumentācija par koriģējošo(-ajām) un preventīvo(-ajām) darbību(-ām) ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms apturēšanas perioda beigām (ja vien WADA nav norādījusi citādi). Ja tas netiek izdarīts, laboratorija nedrīkst piedalīties pārbaudāmajā EQAS.

Apturēšanu atceļ tikai tad, ja ir veiktas pienācīgas koriģējošās un preventīvās darbības un par to ir paziņots WADA. WADA pēc saviem ieskatiem varētu izvēlēties iesniegt papildu EQAS paraugus laboratorijai un/vai pieprasīt, lai tiktu veikta atkārtota laboratorijas novērtēšana, kuras izmaksas sedz laboratorija. Laboratorijas, kas atjauno dalību pārbaudāmajā EQAS, uzskata par kandidējošajām laboratorijām, un tām jānodrošina noteiktā akreditācijas maksa un jāiesniedz WADA nepieciešamā dokumentācija (sk. 4. panta 2. punktu).

TREŠĀ DAĻA. LSS PIELIKUMI

LSS A PIELIKUMS. LABORATORIJU UN ABP LABORATORIJU ĒTIKAS KODEKSS

1.0. Konfidencialitāte

Laboratoriju un ABP laboratoriju vadītāji, to pārstāvji un visi laboratoriju darbinieki ievēro un izpilda LSS 5. panta 3. punkta 8. apakšpunkta 3. daļas un Kodeksa 14. panta 3. punkta 6. apakšpunkta noteikumus.

2.0. Pētījumi dopinga kontroles atbalstam

Laboratorijas drīkst piedalīties pētījumu programmās, ja laboratorijas vadītājs ir apmierināts ar šo programmu labticīgo raksturu un ja attiecīgos gadījumos ir saņemts pienācīgs apstiprinājums par programmas(-u) atbilstību ētikas prasībām. Laboratorija neiesaistās nevienā pētniecības darbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē Pasaules antidopinga programmu vai kaitē tai.

Laboratorijām paredzēts izstrādāt pētniecības un izstrādes programmu dopinga kontroles zinātniskā pamatojuma atbalstam un paplašināšanai. Šie pētījumi var ietvert jaunu metožu vai tehnoloģiju izstrādi, jaunas dopinga vielas farmakoloģisko raksturojumu, maskētājlīdzekļa vai metodes raksturojumu, kā arī citus dopinga kontroles jomai nozīmīgus tematus.

2.1. Pētījumi attiecībā uz cilvēkiem

Laboratorijas un ABP laboratorijas ievēro Helsinku Deklarāciju un visus piemērojamos valsts standartus, kas attiecas uz cilvēku iesaisti pētījumos. Brīvprātīgu apzinātu piekrišanu iegūst no cilvēkiem arī visos zāļu lietošanas pētījumos ar mērķi izveidot atsauces kolekciju vai piemērotības pārbaudes materiālus.

Sportisti, kuriem var tikt veikta antidopinga organizāciju īstenotā dopinga kontroles pārbaude, nevar piedalīties zāļu lietošanas pētījumos, kuros izmantotas aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes.

2.2. Kontrolētās vielas

Laboratorijām jāievēro attiecīgie piemērojamie valsts tiesību akti par kontrolēto (nelegālo) vielu apstrādi, glabāšanu un atbrīvošanos no tām.

3.0. Analīze

Laboratorija vai ABP laboratorija nepiedalās nevienā analīzē vai darbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē Pasaules antidopinga programmu vai tai kaitē.

[Piezīme. Pasaules antidopinga programma ietver WADA un visu parakstītāju, tostarp starptautisko federāciju, valstu antidopinga organizāciju, reģionālo antidopinga organizāciju, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizāciju, Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (SPK) antidopinga programmas.]

3.1. Analītiskā pārbaude antidopinga organizāciju (parakstītāju vai WADA) vajadzībām

Laboratorijas un ABP laboratorijas pieņem paraugus analītiskajai pārbaudei no antidopinga organizācijām tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti visi turpmāk norādītie nosacījumi:

    - ir pieprasītajām analīzēm atbilstošs paraugu matrices veids (piemēram, asins, urīns);

    - paraugi ir savākti, noslēgti un nogādāti laboratorijā vai ABP laboratorijā saskaņā ar ISTI, un

    - savākšana ietilpst likumīgajā antidopinga programmā atbilstoši WADA noteiktajam vai atbilst visiem LSS 5. panta 3. punkta 6. apakšpunktā minētajiem paraugu analīzes nosacījumiem.

3.2. Analītiskā pārbaude to personu vajadzībām, kuras nav parakstītāji

Laboratorijas un ABP laboratorijas nepieņem paraugus ne no atsevišķiem sportistiem tieši, ne no personām vai organizācijām, kas rīkojas to vārdā.

Laboratorijas vai ABP laboratorijas var pieņemt analīzei paraugus no personām, kuras nav parakstītāji, tomēr šādu analīzi neveic saskaņā ar laboratorijas WADA akreditāciju vai ar ABP laboratorijas WADA apstiprinājumu un pārbaudes rezultātus nepaziņo ADAMS sistēmā. Turklāt šādas analīzes nedrīkst negatīvi ietekmēt no antidopinga organizācijām saņemto paraugu analītisko pārbaudi, jo īpaši attiecībā uz resursu (piemēram, cilvēkresursu, finanšu un instrumentālo resursu) piešķiršanu un uzticamu un savlaicīgu rezultātu paziņošanu.

[Piezīme. Laboratorija vai ABP laboratorija attiecīgā gadījumā atsaucas vienīgi uz savu WADA akreditācijas vai apstiprinājuma statusu attiecībā uz darbību, kas ietilpst antidopinga organizācijām sniegto analītiskās pārbaudes darbību kategorijā. Lai novērstu šaubas, laboratoriskās pārbaudes ziņojumos vai citā dokumentācijā vai korespondencē saistībā ar paraugiem, kas saņemti no personām, kuras nav parakstītāji, netiek paziņots vai norādīts, ka uz šādām pārbaudēm attiektos laboratorijas WADA akreditācijas vai apstiprinājuma statuss.]

3.3. Klīniskā vai tiesu medicīniskā analīze

Dažkārt laboratorijai varētu lūgt analizēt paraugu, lai noteiktu tajā aizliegtas zāles vai endogēno vielu, tādā gadījumā, ja šis paraugs tiek piegādāts no hospitalizētas vai slimas personas, lai palīdzētu ārstam noteikt diagnozi. Šādos apstākļos laboratorijas vadītājs piekrīt veikt parauga analīzi tikai tādā gadījumā, ja organizācija, kas veic pieprasījumu, iesniedz vēstuli, kurā paskaidrots pārbaudes medicīniskais iemesls un skaidri apliecināts, ka pieprasītā analīze ir paredzēta ārstnieciskās diagnostikas vai terapijas mērķiem.

Laboratorija var uzņemties darbu, lai palīdzētu tiesu medicīniskajā un/vai tiesas izmeklēšanā, taču rūpīgi jāpārliecinās, vai šo darbu pieprasījusi atbilstīga aģentūra vai organizācija. Laboratorijai nevajadzētu veikt analītiskas darbības vai sniegt eksperta liecību, kas liktu apšaubīt personas integritāti vai arī saistībā ar antidopinga programmu veiktā darba zinātnisko vērtību.

3.4. Citas analītiskas darbības

Laboratorija vai ABP laboratorija nesniedz analītiskos pakalpojumus dopinga kontroles iztiesāšanā, ja vien to nav īpaši pieprasījusi atbildīgā pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde (ja tās atšķiras), WADA vai lietas izskatīšanas komisija.

Laboratorija neiesaistās komerciāla materiāla vai preparātu (piemēram, uztura bagātinātāju vai augu izcelsmes piedevu) analīzes procesā, ja vien:

- to nav īpaši pieprasījusi antidopinga organizācija vai lietas izskatīšanas komisija rezultātu pārvaldības vai iztiesāšanas procesā vai

- tas tiek veikts likumīgas antidopinga pētniecības programmas ietvaros atbilstoši WADA noteiktajam, vai

- ja to pieprasījis sportists, laboratorija var veikt analīzi, ja tam piekrīt antidopinga organizācija, kas var arī norādīt nosacījumus, kas jāizpilda pirms analīzes vai tās laikā (piemēram, oriģinālo noslēgto iepakojumu, produkta partijas numura verificēšana).

Laboratorija nesniedz rezultātus, dokumentāciju vai konsultācijas, kas jebkādā veidā var tikt izmantotas, lai reklamētu produktus vai pakalpojumus.

Analītiskās darbības, ko veic saskaņā ar A pielikuma 3. panta 3. punktu un 3. panta 4. punktu, neietilpst laboratorijas WADA akreditācijas vai apstiprinājuma statusā un negatīvi neietekmē no antidopinga organizācijām saņemto paraugu analītisko pārbaudi.

[Piezīme. Lai novērstu šaubas, laboratoriskās pārbaudes ziņojumos vai citā dokumentācijā vai korespondencē, kas saistīta ar šīm citām analītiskajām darbībām, netiek paziņots vai norādīts, ka uz šādām pārbaudēm attiektos laboratorijas WADA akreditācijas vai apstiprinājuma statuss.]

3.5. Zināšanu apmaiņa

Ja laboratorijai ir zināma informācija par jaunu(-ām) dopinga vielu(-ām), metodi(-ēm) vai praksi, šādu informāciju paziņo WADA sešdesmit (60) dienu laikā. Ja iespējams, laboratorijas pēc iespējas ātrāk veic informācijas apmaiņu ar WADA par iespējamu jaunu vai reti konstatējamu dopinga vielu noteikšanu. Uzreiz pēc tam, kad WADA ir saņēmusi ziņojumu par to, ka jauna viela vai metode ir lietota kā dopings, tā par to informē visas laboratorijas.

Laboratorijas vadītājs vai darbinieki piedalās labākās prakses standartu izstrādē un veicina analītisko pārbaužu vienveidību WADA akreditēto laboratoriju sistēmā.

[Piezīme. Zināšanu apmaiņa var notikt dažādos veidos, tostarp (bet ne tikai) tieši sazinoties ar WADA, piedaloties zinātniskās sanāksmēs, publicējot pētījumu rezultātus, daloties ar konkrētu sīkāku informāciju par analītiskajām metodēm, sadarbojoties ar WADA, lai izgatavotu un/vai izdalītu jaunu(-us) atsauces materiālu(-us) vai atsauces kolekciju(-as), vai izplatot informāciju par analizējamo vielu hromatogrāfisko uzvedību un masspektriem.]

4.0. Pienākums saglabāt Pasaules antidopinga programmas viengabalainību un nepieļaut kaitējošu rīcību

Laboratorijas un ABP laboratorijas personāls neiesaistās tādā rīcībā vai darbībās, kas nelabvēlīgi ietekmē Pasaules antidopinga programmu vai tai kaitē. Šāda rīcība var būt arī krāpšana, piesavināšanās, nepatiesas liecības sniegšana u. tml., kas varētu radīt šaubas par antidopinga programmas viengabalainību.

Visi laboratoriju un ABP laboratoriju darbinieki stingri ievēro analītiskās pārbaudes rezultātu konfidencialitāti, kā arī visas pārējās laboratorijas vai pārbaudes iestādes informācijas, tostarp WADA konfidenciāli sniegtās informācijas, konfidencialitāti.

Neviens laboratoriju un ABP laboratoriju darbinieks vai konsultants nesniedz konsultāciju, padomu vai informāciju sportistiem vai citām personām par paņēmieniem vai metodēm, ko izmanto, lai slēptu aizliegto vielu vai tās metabolītu(-us) vai arī aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes marķieri(-us) vai nepieļautu to noteikšanu, mainītu to metabolismu vai nomāktu to ekskrēciju, tādējādi izvairoties no nelabvēlīga analīžu rezultāta.

Neviens laboratoriju un ABP laboratoriju darbinieks nesniedz sportistam vai sportista palīgpersonālam informāciju par pārbaudes metodi, kas var tikt izmantota, lai nepieļautu dopinga noteikšanu.

Laboratoriju un ABP laboratoriju darbinieki nepalīdz sportistam izvairīties no reprezentatīva parauga paņemšanas (piemēram, nekonsultē par slēpšanas stratēģijām vai atklāšanas logiem).

[Tas neaizliedz publicēt zinātnisku pētījumu rezultātus un/vai iepazīstināt ar tiem, sniegt vispārīgas prezentācijas, lai izglītotu sportistus, studentus vai citas personas par antidopinga programmām un aizliegtām vielām vai aizliegtām metodēm.]

Ja laboratorijas vai ABP laboratorijas darbiniekiem tiek lūgts sniegt pierādījumus antidopinga lietas izskatīšanā, tiek sagaidīts, ka viņi sniegs neatkarīgu, zinātniski pamatotu eksperta atzinumu.

Laboratorija vai ABP laboratorija nesniedz paziņojumus, kas saistīti ar tās analītiskajiem procesiem vai rezultātiem, ja vien Kodeksa 14. panta 3. punkta 6. apakšpunktā nav noteikts citādi. Par šo rezultātu novērtēšanu, kā arī par turpmāko rīcību un publicēšanu, ja tā tiek uzskatīta par nepieciešamu, pilnībā atbildīga(-as) ir atbildīgā(-ās) antidopinga organizācija(-as).

5.0. Neizpilde un izpildāmība

Ja kāds no šī Ētikas kodeksa noteikumiem netiek ievērots, WADA attiecībā uz laboratoriju vai ABP laboratoriju var ierosināt disciplinārlietu, lai attiecīgos gadījumos apturētu vai anulētu tās WADA akreditāciju vai WADA apstiprinājumu saskaņā ar 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu.

Turklāt, ja kāds no šī Ētikas kodeksa noteikumiem netiek ievērots, laboratorija vai ABP laboratorija attiecīgi pret laboratorijas vai ABP laboratorijas darbiniekiem var ierosināt disciplinārlietu, kā rezultātā iestājas sekas, kas ir smagākas par LSS paredzētajām sekām, tostarp iespējama darba tiesisko attiecību izbeigšana vai attiecīgos gadījumos izvirzītas apsūdzības noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

LSS B PIELIKUMS. AKREDITĀCIJAS PRASĪBAS LIELIEM SPORTA PASĀKUMIEM

Šajā pielikumā aprakstītās akreditācijas prasības attiecas uz lieliem sporta pasākumiem, kuriem būtu nepieciešami ievērojami lielāki esošās laboratorijas resursi un iespējas vai pagaidu satelīttelpu izveide no jau esošās laboratorijas puses, lai būtu iespējams veikt atbilstošu dopinga kontroli.

Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijām būtu jādod priekšroka esošās laboratorijas izmantošanai, lai veiktu paraugu analīzi. Tomēr dažos gadījumos, ņemot vērā liela sporta pasākuma prasības par paziņošanas termiņu, laboratorijas telpām vajadzētu atrasties tuvu lielā sporta pasākuma norises vietai, lai paraugus varētu nogādāt dopinga kontroles darbinieki. Tāpēc esošajai laboratorijai var būt nepieciešams izveidot pagaidu satelīttelpas ar iespējām, kas atbilst liela sportam pasākuma prasībām, un šīs telpas jāiekārto jau iepriekš, lai nodrošinātu savlaicīgu laboratorijas darbību un pārbaudes metožu nodošanu un validāciju.

Turklāt esošās laboratorijas analītiskās un paraugu apstrādes iespējas var nebūt piemērotas tādām laboratorijas darbībām, kādas nepieciešamas lielam sporta pasākumam. Tādēļ varētu būt nepieciešams esošās telpas paplašināt, pārvietot laboratoriju uz jaunām pastāvīgajām telpām, nodrošināt papildu personālu un/vai iegādāties papildu aprīkojumu. Tās laboratorijas vadītājs, kurai uzdots veikt analītisko pārbaudi, nodrošina, ka tiek uzturēta pienācīga pārvaldības sistēma, veiktspēja, drošība un drošums.

Pietiekami savlaicīgi pirms liela sporta pasākuma tiek panākta liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas un laboratorijas vienošanās par tādām analītiskās pārbaudes prasībām kā, piemēram, pārbaudes rezultātu aprites laiks, analizējamo asins un urīna paraugu paredzamais skaits vai nepieciešamo specifisko analīžu (t. i., to analīžu, kas netiek uzskatītas par kārtējās analītiskās pārbaudes izvēlnes daļu) skaits, kas nepieciešamas lielam sporta pasākumam. Laboratorija ir atbildīga par regulāru un savlaicīgu progresa ziņojumu iesniegšanu WADA attiecībā uz sagatavošanos lielam sporta pasākumam.

1.0. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas telpās

Ja lielam sporta pasākumam paredzētie analītiskās pārbaudes pakalpojumi tiek sniegti esošajās laboratorijas telpās, tiek piemērots laboratorijas WADA akreditācijas statuss, un lielam sporta pasākumam nav nepieciešams nekāds papildu WADA akreditācijas sertifikāts. Tomēr laboratorija atbilst prasībām, kas norādītas B pielikumā no 1. panta 1. līdz 4. punktam.

Visas jaunās lielam sporta pasākumam paredzētās pārbaudes metodes tiek validētas vismaz vienu (1) mēnesi pirms lielam sporta pasākumam uzsāk analītisko pārbaudi. Turklāt arī visas pārvaldības sistēmā noteikto pārbaudes metožu, aprīkojuma vai citu procedūru izmaiņas tiek validētas pirms lielam sporta pasākumam uzsāk analītisku pārbaudi.

1.1. Dalība WADA veiktajā(-os) novērtējumā(-os)

Lai izvērtētu laboratorijas darbības un spēju nodrošināt analītiskās pārbaudes pakalpojumus lielam sporta pasākumam, WADA vienu vai vairākas reizes var novērtēt (vēlams, uz vietas) laboratorijas esošās telpas. Novērtējumu skaitu un veidu (uz vietas, attālināti un/vai dokumentu pārbaude) WADA noteiks, pamatojoties uz lielā sporta pasākuma pārbaužu veikšanas plāna mērogu un laboratorijas progresu, gatavojoties lielam sporta pasākumam. Šādā(-os) novērtējumā(-os) varētu iekļaut EQAS paraugu komplekta analīzi. Ar WADA novērtējumiem saistītās izmaksas sedz laboratorija.

Pirmais WADA novērtējums jāveic vismaz sešus (6) mēnešus pirms paredzētās analītiskās pārbaudes uzsākšanas lielam sporta pasākumam. Īpašu uzmanību pievērš šādu aspektu pabeigšanai un plānotajai īstenošanai:

- laboratorijas vietas fiziskajam izkārtojumam, lai nodrošinātu atbilstošu analītisko un paraugu apstrādes jaudu (pamatojoties uz paraugu paredzamo skaitu un paziņošanas termiņiem), tostarp laboratorijas analītisko un administratīvo zonu nodalīšanu;

- laboratorijas ārējās un iekšējās drošības plānu atbilstībai, tostarp:

  - drošām laboratorijas ieejas un izejas vietām, kurām var piekļūt tikai pilnvarots personāls;

  - drošām un aizliegtām laboratorijas kontrolētajām zonām (jo īpaši analīžu zonai(-ām), paraugu saņemšanas/apstrādes telpai un paraugu glabāšanas traukiem);

  - atbilstošai laboratorijas vietai un drošības pasākumiem attiecībā uz “B” parauga atvēršanas procedūru, tostarp atbilstošiem noteikumiem, lai nodrošinātu sportista(-u) konfidencialitāti;

  - ja to pieprasījusi liela sporta pasākuma rīkotājorganizācija, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem vai darba vietas noteikumiem laboratorijām, kas liela sporta pasākuma laikā sniedz analītiskās pārbaudes pakalpojumus vai glabā paraugus, kas savākti lielā sporta pasākumā, jāuzrauga (ja tas ir pamatoti) laboratorijas perimetrs un piekļuves vieta(-as) paraugu uzglabāšanas telpai(-ām) (piemēram, izmantojot videonovērošanas kameras);

- laboratorijas IT drošības sistēmas atbilstībai, tostarp attiecīgi drošam centrālajam serverim(-iem) ar ierobežotu piekļuvi, datu pārvaldības sistēmai (piemēram, LIMS), iekšējam tīklam un kontrolētai piekļuvei internetam;

- laboratorijas organizācijas shēmai, kas attiecas uz lielu sporta pasākumu, norādot laboratorijas darbiniekus un plānoto darbinieku skaita palielināšanu, tostarp neatkarīgos ekspertus. Informācijā iekļauj vārdus un uzvārdus, kvalifikāciju, darbības jomu(-as) un pienākumus. Turklāt organizācijas shēmā norāda par sertificēšanu atbildīgos zinātniekus (iekšējos un neatkarīgos ekspertus) analītiskās pārbaudes procedūrā;

- neatkarīgo zinātnieku darbā pieņemšanas un loģistikas plānus, tostarp vārdus, uzvārdus, speciālās zināšanas un atbildības jomu(-as) attiecībā uz lielu sporta pasākumu;

- esošajiem instrumentiem un aprīkojumam, tostarp plānam un termiņiem jaunu instrumentu pasūtīšanai, uzstādīšanai un kvalificēšanai;

- laboratorijas analītiskās pārbaudes procedūru statusam, tostarp plāniem un termiņiem attiecībā uz metodes izstrādi un validāciju (tostarp atbildīgo zinātnisko personālu), lai nodrošinātu atbilstību visām papildu analītiskās pārbaudes prasībām, kas attiecas uz lielu sporta pasākumu;

- laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomai, tostarp visiem plānotajiem akreditācijas darbības jomas papildinājumiem;

- atsauces materiālu krājuma stāvoklim, tostarp jaunu atsauces materiālu un/vai atsauces kolekciju pasūtīšanas un īstenošanas plāniem;

- laboratorijas iekšējai EQAS programmai (iQAS), tostarp izturības testu veikšanas plāniem. Vienu vai vairākus izturības testus ieteicams pabeigt līdz brīdim, kad laboratorija ir tikusi līdz beidzamajam liela sporta pasākuma organizēšanas posmam;

- lai novērtētu atbilstību LSS un ar to saistītajiem tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm un piemērojamām laboratoriju vadlīnijām.

Otrais WADA novērtējums nepieciešamības gadījumā jāveic vismaz divus (2) mēnešus pirms analītiskās pārbaudes uzsākšanas lielam sporta pasākumam. Šajā posmā laboratorija ir gatava uzsākt analītisko pārbaudi lielam sporta pasākumam, tostarp attiecīgā gadījumā pārbaudi pirms sporta pasākuma. Galvenā uzmanība šajā novērtējumā pievērsta tam, lai pārbaudītu, vai:

- ir izpildīti vis būves noteikumi, tostarp īpaši pasākumi, lai nodrošinātu fiziskā izkārtojuma un “B” parauga atvēršanas procedūras drošības atbilstību;

- ir īstenoti visi pasākumi, lai nodrošinātu laboratorijas IT drošības sistēmas atbilstību;

- visas analīzes metodes ir validētas un iekļautas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā;

- ir saņemts viss aprīkojums un krājumi, tostarp atsauces materiāli un/vai atsauces kolekcijas;

- ir pabeigta darbinieku pieņemšana darbā, tostarp līgumi, loģistika un neatkarīgo ekspertu grafiki;

- ir sekmīgi veiktas visas koriģējošās darbības, kas norādītas iepriekšējā(-os) WADA novērtējumā(-os);

- laboratorija ir sekmīgi veikusi izturības testus, lai izvērtētu savu gatavību lielam sporta pasākumam;

- visas atlikušās problēmas laboratorija atrisinās, pirms tiks uzsākta ar lielo sporta pasākumu saistītā analītiskā pārbaude.

Pēc saviem ieskatiem un atkarībā no laboratorijas progresa, gatavojoties lielam sporta pasākumam, WADA var veikt laboratorijas papildu novērtējumus, pirms tiek uzsākta ar lielo sporta pasākumu saistītā analītiskā pārbaude.

Par katru WADA novērtējumu laboratorijai un LabEG tiks izsniegts novērtējuma ziņojums. Novērtējuma ziņojumos var pieprasīt attiecīgi ziņojumus par koriģējošām darbībām, darbību veikšanu un sniegt norādījumus.

Laboratorija pievēršas visām neatbilstībām, kas konstatētas WADA novērtējumā(-os) un/vai izriet no tās veiktās EQAS paraugu analīzes, un pienācīgi tās novērš. Dokumentāciju par koriģējošajām darbībām iesniedz WADA saskaņā ar norādījumiem un pirms plānoto liela sporta pasākuma analītisko pārbaužu sākuma.

1.2. Dalība WADA EQAS

WADA pēc saviem ieskatiem varētu iesniegt laboratorijai EQAS paraugus analīzes veikšanai.

Laboratorija īsteno, dokumentē un nodrošina sekmīgu(-as) WADA koriģējošo(-ās) darbību(-as), kas nepieciešama(-as) EQAS konstatēto neatbilstību novēršanai. Ja atbildes ir nepamierinošas un/vai nepieciešamās darbības ir veiktas neapmierinoši, laboratorijai nosaka diskvalifikāciju attiecībā uz analītisko pārbaužu veikšanu lielam sporta pasākumam.

EQAS jāveic brīdī, kad ir iespējami daudz liela sporta pasākuma darbinieku (laboratorijas darbinieku un pagaidu neatkarīgo ekspertu). EQAS paraugus analīzē, izmantojot tās pašas analītiskās pārbaudes procedūras, kas tiks izmantotas paraugu analīzei lielam sporta pasākumam.

1.3. Ziņojums pirms sporta pasākuma

Vismaz divus (2) mēnešus pirms analītiskās pārbaudes uzsākšanas lielam sporta pasākumam WADA var pieprasīt laboratorijai sniegt ziņojumu, kurā tiek iekļauta šāda informācija:

    - spēkā esošs laboratorijas un atbildīgās pārbaudes iestādes / liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas parakstīts līgums, tostarp pārbaužu veikšanas plāns, kurā izklāstīts paraugu vākšanas grafiks, norādīts urīna un asins paraugu skaits un specifisku analīžu pieprasījumi (piemēram, EPO);

    - organizācijas struktūrshēma, norādot laboratorijas darbiniekus un pagaidu zinātniskos darbiniekus, kurus laboratorija nodarbina liela sporta pasākuma vajadzībām. Papildus norāda amata nosaukumus un pienākumus;

    - saraksts ar visiem vadošajiem darbiniekiem, kas uz laiku strādā laboratorijā liela sporta pasākuma vajadzībām (tostarp, vārds, uzvārds, kvalifikācija un atbildības joma(-as);

    - mācību plāns ar termiņiem, kuri attiecas uz jaunajiem darbiniekiem, tostarp pagaidu darbiniekiem un pieaicinātajiem neatkarīgajiem ekspertiem. Laboratorijas vadītājs nodrošina, ka šie darbinieki ir atbilstīgi apmācīti par laboratorijas metodēm, politiku un procedūrām. Īpaša uzmanība jāpievērš Ētikas kodeksam un rezultātu pārvaldības procesa konfidencialitātei. Laboratorija saglabā atbilstīgu dokumentāciju par šo pagaidu darbinieku apmācību;

    - instrumentālo resursu un aprīkojuma saraksts, norādot īpašumtiesības;

    - rezultātu pārvaldības procesa kopsavilkums, tostarp kritēriji analīžu rezultātu noteikšanai (nelabvēlīgi analīžu rezultāti, netipiskas atrades u. tml.), un

    - analītiskās pārbaudes procedūru saraksts, kas ietilpst laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, un cita WADA pieprasītā informācija par metodēm.

Par visām laboratorijas ziņojumā ietverto elementu izmaiņām būtu nekavējoties paziņo WADA.

1.4. Papildu profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Laboratorijām, kuras veic analītisko pārbaudi lielā sporta pasākumā, apliecina savu profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segumu un, ja nepieciešams, iegūst papildu segumu, lai tiktu pienācīgi ietverta atbildība, kas saistīta ar paraugu analīzi un papildus pieaicināto pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā liela sporta pasākuma laikā.

1.5. “B” parauga apstiprināšana

Laboratorija īsteno SOP, lai veiktu “B” apstiprināšanas procedūras, kas nodrošina sportista konfidencialitātes saglabāšanu, ņemot vērā pastiprināto plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības uzmanību, kas ir sagaidāma liela sporta pasākuma laikā. SOP tiek aplūkoti šādi jautājumi:

    - sportistu ieejas un izejas plāns, kas nodrošina anonimitāti no ārējas uzmanības;

    - papildus LSS 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 2. daļas 3. punktā noteiktajām prasībām WADA pārstāvis vai WADA neatkarīgo novērotāju (IO) grupa lieliem sporta pasākumiem ir pilnvarota apmeklēt “B” parauga apstiprināšanas procedūru (ja attiecīgi WADA vai IO grupa to ir pieprasījusi);

    - “B” parauga apstiprināšanas procedūru ieplāno iespējami drīz, apspriežoties ar liela sporta pasākuma rīkotājorganizāciju un ņemot vērā to, ka tās atlikšana varētu ievērojami paaugstināt parauga bojājuma risku un/vai neatbilstoši aizkavēt lēmumu pieņemšanas procesu konkrētajos apstākļos.

1.6. Dokumentēšana un paziņošana

Lieliem sporta pasākumiem nepieciešamais paziņošanas termiņš var būt ievērojami īsāks par divdesmit (20) dienām (sk. arī LSS 5. panta 3. punkta 8. apakšpunkta 4. daļu). Laboratorijas un liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas noslēgtā vienošanās nosaka, kādos termiņos jāpaziņo negatīvi rezultāti, nelabvēlīgi analīžu rezultāti, netipiskas atrades, un precizē īpašu pārbaužu rezultātu (piemēram, GC/C/IRMS, EPO) paziņošanu.

2.0. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas satelīttelpās

Papildus B pielikuma 1.0. pantā norādītajām akreditācijas prasībām lieliem sporta pasākumiem laboratorija, kurai uz laiku ir jāpārvieto vai jāpaplašina savas darbības uz jaunu fiziskās atrašanās vietu (satelīttelpām), atbilst arī turpmāk norādītajām prasībām.

2.1. Dalība WADA novērtējumā(-os)

WADA veic satelīttelpu novērtēšanu (vēlams, uz vietas). Novērtējumu skaitu un veidu (uz vietas, attālināti un/vai dokumentu pārbaude) WADA noteiks, pamatojoties uz liela sporta pasākuma pārbaužu veikšanas plāna mērogu un laboratorijas progresu, gatavojoties lielam sporta pasākumam. Šādā(-os) novērtējumā(-os) varētu iekļaut EQAS paraugu komplekta analīzi. Ar šādu(-iem) apmeklējumu(-iem) saistītos izdevumus sedz laboratorija.

2.1.1. Sākotnējais WADA novērtējums

WADA var veikt laboratorijas satelīttelpu sākotnējo novērtējumu, tiklīdz tās ir pieejamas, lai noteiktu, vai jaunās telpas ir piemērotas attiecībā uz paredzamajām drošības, analītiskajām un paraugu apstrādes prasībām, kādas izvirzītas lielam sporta pasākumam. Īpašu uzmanību pievērš drošības apsvērumu atbilstībai un vietas fiziskajam izkārtojumam, lai nodrošinātu, ka dažādas laboratorijas daļas ir atbilstoši nošķirtas, gūtu sākotnēju pārskatu par citiem galvenajiem atbalsta elementiem un novērtētu atbilstību LSS un ISO/IEC 17025.

2.2. Satelīttelpu ISO/IEC 17025 akreditācijas dokumentēšana

Vismaz vienu (1) mēnesi pirms lielam sporta pasākumam paredzētās plānotās analītiskās pārbaudes, laboratorijai ir jāiesniedz dokumentācija, kas apliecina, ka attiecīgā akreditācijas iestāde ir apstiprinājusi akreditācijas perioda pagarināšanu vai atzinusi satelīttelpas par piemērotām. Saskaņā ar LSS apmācīts eksperts piedalās akreditācijas iestādes veiktajā satelīttelpu novērtēšanā.

2.3. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Pirms WADA piešķir akreditāciju analītiskās pārbaudes veikšanai lielā sporta pasākumā, satelītlaboratorijas iesniedz WADA dokumentāciju, kas apliecina, ka ir iegūts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums, ietverot atbildību, kas saistīta ar paraugu analīzes veikšanu lielā sporta pasākumā.

2.4. Pagaidu un ierobežotas WADA akreditācijas sertifikāta iegūšana

Laboratorijas satelīttelpa iegūst pagaidu vai ierobežotas WADA akreditācijas sertifikātu lielam sporta pasākumam.

Visas pārbaudes metodes vai aprīkojumu, kas ir raksturīgs tikai satelīttelpām, validē vai kvalificē vismaz vienu (1) mēnesi pirms satelīttelpu galīgās novērtēšanas WADA akreditācijai. Pirms novērtēšanas validē arī visas pārvaldības sistēmā norādīto pārbaudes metožu, aprīkojuma vai citu procedūru izmaiņas.

Pamatojoties uz iesniegto dokumentāciju, WADA saglabā tiesības lemt par laboratorijas satelīttelpu akreditāciju. Ja akreditācija ir piešķirta, WADA izsniedz pagaidu un ierobežotas WADA akreditācijas sertifikātu uz liela sporta pasākuma periodu, kas ietver pieņemamu laiku pirms un pēc liela sporta pasākuma norises laika.

Ja akreditācija nav piešķirta, pārbaudes iestādes / liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas pienākums ir sākt ārkārtas rīcības plāna īstenošanu, lai nodrošinātu paraugu analītisko pārbaudi saskaņā ar LSS prasībām liela sporta pasākuma laikā.

3.0. Uzraudzība un novērtēšana liela sporta pasākuma laikā

WADA pēc saviem ieskatiem varētu izraudzīties vienu (1) vai vairākus laboratorijas novērotājus liela sporta pasākuma laikā. Laboratorijas vadītājam un darbiniekiem pilnībā jāsadarbojas ar novērotāju(-iem) un jānodrošina, lai viņam(-iem) varētu piekļūt.

WADA kopā ar liela sporta pasākuma rīkotājorganizāciju vai attiecīgo starptautisko federāciju varētu iesniegt laboratorijai dubultaklos EQAS paraugus.

3.1. Kļūdainu analīžu rezultātu paziņošana liela sporta pasākuma laikā

Kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā laboratorija nekavējoties pārtrauc attiecīgās klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analītisko pārbaudi. Laboratorija divpadsmit (12) stundu laikā pēc paziņojuma par kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu veic koriģējošas darbības. Atkārtotu analīzi veic visiem paraugiem, kuru analīze veikta, pirms ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, vai par kuriem ir paziņots nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasi, attiecībā uz kuru radusies neatbilstība. Izmeklēšanas un analīzes rezultātus uzrāda WADA divdesmit četru (24) stundu laikā, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās.

Kļūdaini negatīva rezultāta gadījumā laboratorijai būs jāpārbauda galvenais cēlonis un jāveic koriģējošas darbības divdesmit četru (24) stundu laikā pēc paziņojuma par kļūdaini negatīvu rezultātu. Atkārtotu analīzi veic atbilstīgam skaitam paraugu, par kuriem ir paziņots, ka analīzes rezultāts ir negatīvs attiecībā uz aizliegto vielu un aizliegto metožu klasi, attiecībā uz kuru ir radusies neatbilstība. Izmeklēšanas un analīzes rezultātus uzrāda WADA četrdesmit astoņu (48) stundu laikā, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās.

LSS C PIELIKUMS. LABORATORIJU STARPTAUTISKĀ STANDARTA DISCIPLINĀRLIETU KOMISIJAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

Preambula

Šajos LSS disciplinārlietu komisijas (DC) procedūras noteikumos (turpmāk tekstā – “procedūras noteikumi”) izklāstīts process, kas jāievēro, ja laboratorija apstrīd LabEG ieteikumu saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu vai 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu gadījumos, kad laboratorijai tiek piemērota atcelšanas procedūra saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 3. daļu vai kad attiecīgos gadījumos pret ABP laboratoriju tiek ierosināta disciplinārlieta saskaņā ar LSS 4. panta 7. punkta 4. apakšpunkta 1. daļu. Šādos apstākļos jebkura šajos procedūras noteikumos ietvertā atsauce uz laboratoriju tiek saprasta arī kā atsauce uz ABP laboratoriju, ja vien šāda atsauce nav piemērojama tādu apstākļu, specifikas vai noteikumu dēļ, kas norādīti šajā LSS attiecībā uz ABP laboratorijām.

Šie procedūras noteikumi ir uzskatāmi par neatņemamu LSS daļu.

I DAĻA. Komisijas sastāvs

1. pants

Katram atsevišķam gadījumam izveido DC. Tās sastāvā ir trīs (3) locekļi, tostarp priekšsēdētājs.

WADA ģenerāldirektors katrā gadījumā ieceļ DC, kas sastāv no trim (3) locekļiem, no kuriem vienu izvēlas par priekšsēdētāju.

Ieceltajiem locekļiem ir juridiskā un/vai zinātniskā darba pieredze, un vismaz viens loceklis ir laboratorijas eksperts antidopinga jomā, bet vienam loceklim ir juridiskā sagatavotība un izglītība (tostarp priekšsēdētājam). Priekšsēdētājam ir pieredze disciplinārlietu vešanā vai tiesvedībā.

Nevienam ieceltās DC loceklim nedrīkst būt interešu konflikts ar WADA, iesaistīto laboratoriju vai jebkuru citu laboratoriju, struktūru, organizāciju vai personu, kas potenciāli varētu gūt labumu attiecīgās laboratorijas akreditācijas apturēšanas, atcelšanas vai tai noteiktā analītisko pārbaužu ierobežojuma dēļ, un visiem locekļiem ir jābūt arī citādā ziņā objektīviem attiecībā uz WADA un iesaistīto laboratoriju. Antidopinga laboratorijas eksperts(-i) var būt LabEG loceklis(-ļi), ja vien iepriekš attiecīgais gadījums nav apspriests LabEG un par to nav LabEG ieteikumu.

Visi DC locekļi paraksta paziņojumu, kurā tie piekrīt ievērot disciplinārās procedūras un ar to saistītās informācijas konfidencialitāti, apliecina savu objektivitāti un norāda visus apstākļus, kas šajā ziņā var būt būtiski.

2. pants

Ja kāda DC locekļa objektivitāte tiek apšaubīta (piemēram, no laboratorijas puses) šo jautājumu izlemj priekšsēdētājs, ja vien viņš nav iesaistītais DC loceklis, vai arī divi pārējie DC locekļi gadījumos, ja tiek apšaubīta priekšsēdētāja objektivitāte. Gadījumā, ja šie divi DC locekļi nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem WADA ģenerāldirektors. Šo lēmumu nevar apstrīdēt, to neatkarīgi pārsūdzot.

II DAĻA. Vispārīgie noteikumi

3. pants

Pēc DC izveidošanas WADA tai iesniedz lietas materiālus, kuros ietilpst pierādījumi, ko tā vēlas iesniegt, lai palīdzētu izskatīt disciplinārlietu, kas ierosināta pret laboratoriju. WADA var nosūtīt lietas materiālus un visu būtisko informāciju DC elektroniski vai ierakstīta sūtījuma veidā.

Vienlaikus WADA iesniedz laboratorijai lietas materiālus un visus pieejamos apstiprinošos pierādījumus. WADA var nosūtīt lietas materiālus un visu informāciju laboratorijai elektroniski vai ierakstīta sūtījuma veidā.

Septiņu (7) dienu laikā pēc lietas materiālu saņemšanas laboratorija var sniegt rakstveida atbildi un iesniegt pierādījumus vienlaikus DC un WADA Juridiskajam dienestam. Visus termiņa pagarinājuma pieprasījumus laboratorija adresē DC priekšsēdētājam, kurš pēc saviem ieskatiem var piešķirt vai atteikt pieprasīto pagarinājumu.

Pēc laboratorijas iesniegto dokumentu un pierādījumu saņemšanas WADA septiņu (7) dienu laikā var iesniegt pierādījumu atspēkojumus disciplinārlietu komisijai. Visus termiņa pagarinājuma pieprasījumus WADA adresē DC priekšsēdētājam, kurš pēc saviem ieskatiem var piešķirt vai atteikt pieprasīto pagarinājumu.

Ja laboratorija nereaģē vai neiesniedz pierādījumus noteiktajā termiņā vai nolemj nereaģēt vai neiesniegt tos šajā termiņā, disciplinārlieta tiek turpināta, pamatojoties uz DC rīcībā esošajiem pierādījumiem.

4. pants

Ja vien abas puses nevienojas citādi vai priekšsēdētājs pēc saviem ieskatiem, konsultējoties ar citiem DC locekļiem, nenosaka citādi pamatotu iemeslu dēļ, pusēm nav atļauts pievienot papildu materiālu pēc pierādījumu pakešu iesniegšanas saskaņā ar C pielikuma 3. pantā aprakstīto procedūru. Saskaņā ar šo pantu pieņemtais priekšsēdētāja lēmums nav apstrīdams vai pārsūdzams.

5. pants

DC darba valoda ir angļu valoda. DC pēc saviem ieskatiem var pieņemt dokumentus, kas sagatavoti citās valodās.

III DAĻA. Komisijas kompetence, izskatot lietu

6. pants

DC ir pilnvaras izskatīt lietas pierādījumus un sniegt ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas statusu.

Priekšsēdētājs drīkst dot pusēm norādījumus par procedūras jautājumiem, ja vien šajos “procedūras noteikumos” nav paredzēts citādi.

DC ir tiesības iecelt vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus, ja tā uzskata, ka ir nepieciešamas īpašas zināšanas, lai tā varētu sniegt ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas saglabāšanu, apturēšanu vai atcelšanu vai arī par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu.

Pēc konsultēšanās ar pusēm DC, ja tā uzskata sevi par pietiekami informētu, var izlemt neveikt lietas izskatīšanu, un tā var pieņemt lēmumu par savu ieteikumu, pamatojoties uz pušu rakstveida iesniegumiem un pieejamajiem dokumentiem.

DC sniedz ieteikumu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, tostarp Kodeksu, LSS un visiem attiecīgajiem tehniskajiem dokumentiem vai tehniskajām vēstulēm, vai arī jebkuriem citiem noteikumiem vai tiesību aktiem, kas saskaņoti ar WADA un laboratoriju, kā arī vispārīgā gadījumā – Šveices tiesību aktiem.

DC lēmumus, tostarp lēmumus par sava ieteikuma saturu, pieņem ar balsu vairākumu.

IV DAĻA. Ieteikums

7. pants

Motivētu DC ieteikumu izdod rakstveidā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc lietas izskatīšanas noslēgšanas. Ja lietas izskatīšanu nenotiek, DC sniedz ieteikumu četrpadsmit (14) dienu laikā no brīža, kad pusēm ir paziņots, ka lietas izskatīšana nenotiks.

Ja DC uzskata, ka laboratorijas akreditācija jāaptur vai tai jānosaka analītisko pārbaužu ierobežojums, tā iesaka WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam noteikt tādu akreditācijas apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu, kas ir samērīgs ar neatbilstības(-u) LSS un/vai tehniskajam(-ajiem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajām vēstulēm nozīmīgumu un nepieciešamību nodrošināt paraugu rūpīgu un uzticamu analītisko pārbaudi.

DC var sniegt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu, ka laboratorijas WADA akreditācija ir jāaptur vai tai jānosaka analītisko pārbaužu ierobežojums uz laiku līdz sešiem (6) mēnešiem (paredzot vienu iespējamo termiņa pagarinājumu uz laiku līdz sešiem (6) mēnešiem). Šajā laikā tiek izlabota(-as) un dokumentēta(-as) neatbilstība(-as) LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei, kas identificēta(-as) saistībā ar disciplinārlietu, kas ierosināta pret laboratoriju, un kuras(-u) dēļ apturēta tās WADA akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, vai arī identificēta(-as) sekojošajā pārbaudē uz vietas, kuru WADA veikusi laboratorijas akreditācijas apturēšanas laikā vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā; šajā laikā par to(-ām) tiek arī paziņots WADA, un WADA to(-ās) atzīst par pieņemamu(-ām). DC norāda arī visus nosacījumus, kas laboratorijai ir jāizpilda pirms laboratorijas WADA akreditācijas atjaunošanas vai pēc tās.

DC var arī ieteikt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam, ka laboratorijai ir jāsaņem privāts brīdinājums, neparedzot apturēšanas periodu vai nenosakot analītisko pārbaužu ierobežojumu, gadījumos, kad DC uzskata par pareizu tā rīkoties. Laboratorijai var arī pieprasīt konkrētas(-u) darbības(-u) veikšanu, lai atrisinātu noteiktajā termiņā konstatētās problēmas.

Šo DC ieteikumu bez kavēšanās iesniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam.

Ja DC iesaka apturēt laboratorijas WADA akreditāciju vai noteikt analītisko pārbaužu ierobežojumu, WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs desmit (10) dienu laikā pēc DC ieteikuma saņemšanas pieņem galīgo lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu.

Ja DC iesaka atcelt laboratorijas WADA akreditāciju, WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs četrpadsmit (14) dienu laikā pēc DC ieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanu.

Ja DC iesaka WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam saglabāt laboratorijai WADA akreditāciju un WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs pieņem DC ieteikumu, WADA attiecīgi informē laboratoriju septiņu (7) dienu laikā pēc WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmuma saņemšanas.

V daļa. Lietas izskatīšana paātrinātā kārtībā vai lietas vienreizēja izskatīšana CAS

8. pants

Ja to prasa apstākļi, DC pēc WADA vai laboratorijas pieprasījuma var izskatīt disciplinārlietu paātrinātā kārtībā. Šādos gadījumos DC var izdot atbilstošus norādījumus un mainīt šajos procedūras noteikumos norādītos termiņus, kā to prasa un pamato apstākļi, bet tai ir jānodrošina, lai vienmēr tiktu ievēroti procedūras taisnīguma principi un šajos procedūras noteikumos citādi noteiktās prasības.

Lēmumu izskatīt disciplinārlietu paātrinātā kārtībā DC pieņem pēc saviem ieskatiem, un tas nav pārsūdzams.

Ja tas nepieciešams laika ierobežojumu dēļ, DC var sniegt operatīvu ieteikumu attiecīgi WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam vai WADA Izpildkomitejai, norādot vērā ņemamos iemeslus.

Ja tiek apturēta akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs vai akreditācijas atcelšanas gadījumā – WADA Izpildkomiteja – cenšas pieņemt lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas statusu, tiklīdz tas ir pamatoti iespējams. Pēc saņemšanas WADA lēmumu nekavējoties iesniedz laboratorijai.

[Piezīme. Laboratorija vai WADA var pieprasīt disciplinārlietas izskatīšanu paātrinātā kārtībā, ja lēmums par laboratorijas WADA akreditācijas statusu jāpieņem neilgi pirms liela sporta pasākuma vai sporta pasākuma vai ja to pamato citi apstākļi.]

9. pants

Laboratorija un WADA var vienoties, ka apgalvojums par neatbilstību(-ām) LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajām vēstulēm tiek izskatīts vienreizējā izskatīšanā tieši trīs (3) CAS Antidopinga nodaļas locekļu sastāvā saskaņā ar Šķīrējtiesas noteikumiem CAS Antidopinga nodaļai.

Ar WADA un laboratorijas piekrišanu lietu var izskatīt paātrinātā kārtībā saskaņā ar Šķīrējtiesas noteikumiem CAS Antidopinga nodaļai.

Izmaiņu kopsavilkumā, kas ir pievienots tehniskā dokumenta vai tehniskās vēstules pārskatītās redakcijas publikācijai, WADA sniegs norādījumus laboratorijām, ABP laboratorijām un citām WADA ieinteresētajām personām par to, kuru(-us) standartu(-us) varētu ietekmēt jaunais tehniskais dokuments vai tehniskā vēstule.

Spēkā esošā ISO/IEC 17025 versija.

Sk. ILAC-G29/06:2020 “Guidelines for harmonization of scopes of ISO/IEC 17025 accreditation of WADA anti-doping laboratories”.

Laboratorijas šīs prasības, kas attiecas uz tās administratīvo un darbības neatkarību, izpilda līdz 2022. gada 1. janvārim, ja vien WADA nav apstiprinājusi citādi.

Neatkarīgiem analīžu rezultātiem ir dažādi un savstarpēji nesaistīti galvenie cēloņi, un to pamatā ir sekmīgi veikta galveno cēloņu analīzes izmeklēšana atbilstoši LabEG noteiktajam.

Laboratorija, kurai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, sazinās ar attiecīgo(-ajām) pārbaudes iestādi(-ēm), lai vienotos par attiecīgo paraugu nosūtīšanu laboratorijai(-ām), ar ko noslēgts apakšlīgums un ko izraudzījusies pārbaudes iestāde, trīsdesmit (30) dienu laikā no brīža, kad tai paziņots lēmums par analītisko pārbaužu ierobežojumu. Visas saistītās izmaksas sedz laboratorija, kurai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums.

Laboratorija, kuras akreditācija ir apturēta vai atcelta, sazinās ar attiecīgo(-ajām) pārbaudes iestādi(-ēm), lai vienotos par paraugu nosūtīšanu laboratorijai(-ām), ko izraudzījusies pārbaudes iestāde, trīsdesmit (30) dienu laikā no brīža, kad tai paziņots lēmums par apturēšanu vai atcelšanu. Jebkādas analīžu papildu izmaksas, kas pārsniedz tās, kas ir iepriekš saskaņotas vai ir jau samaksātas laboratorijai, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, sedz laboratorija, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta. Ētikas kodeksa pārkāpuma(-u) gadījumā laboratorija, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, atlīdzina pārbaudes iestādei arī citā laboratorijā veikto atkārtoto analīžu izmaksas. Laboratorija, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, informē WADA par šādām darbībām, norādot arī paraugu kodu(-us) un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) un izvēlētās(-o) laboratorijas(-u) identitāti. Pārbaudes iestādēm būtu jāņem vērā laboratorijas, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, un saņemošās laboratorijas analītisko spēju (piemēram, vielu, kas nav sliekšņa vielas, LOI, spēju veikt specifiskas analīzes) atšķirības. Šādos gadījumos pārbaudes iestāde varētu apspriesties ar iesaistītajām laboratorijām un/vai WADA, lai saņemtu norādījumus.

ABP laboratorijas šīs prasības, kas attiecas uz tās administratīvo un darbības neatkarību, izpilda līdz 2022. gada 1. janvārim, ja vien WADA nav apstiprinājusi citādi.

Tas attiecas uz “A” un “B” paraugiem, kas tiek glabāti paraugu ņemšanas traukos (urīna ņemšanas pudelēs, asins ņemšanas mēģenēs), un šo piekļuvi nevajadzētu jaukt ar piekļuvi alikvotām, kurām būtu jābūt pieejamām analīžu veicējiem analītiskās pārbaudes procedūru veikšanai.

Papildu norādījumi par “A” un “B” paraugu atšķirību novērtēšanu sniegti tehniskajā vēstulē.

Ja vien tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Ja vien tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Ja vien tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Ja vien tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Ja vien tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Ja vien tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Tas attiecas uz “A” un “B” paraugiem, kas tiek glabāti paraugu ņemšanas traukos (urīna ņemšanas pudelēs, asins ņemšanas mēģenēs), un šo piekļuvi nevajadzētu jaukt ar piekļuvi alikvotām, kurām jābūt pieejamām analīžu veicējiem analītiskās pārbaudes procedūru veikšanai. Tomēr uz tāda parauga alikvotu(-ām), kas saglabājas pēc analītiskās pārbaudes pabeigšanas, attiecas minimālais un maksimālais glabāšanas termiņš.

Laboratorija attiecīgos gadījumos varētu ņemt glabāšanas maksu no pārbaudes iestādes vai WADA par paraugu glabāšanu par laika posmu, kas ir ilgāks par norādīto minimālo glabāšanas laiku. Tomēr pēc saviem ieskatiem un par saviem līdzekļiem laboratorija paraugus var glabāt pēc piemērojamā minimālā glabāšanas termiņa beigām. Šādā gadījumā laboratorija par to informē atbildīgo pārbaudes iestādi. Lai šiem paraugiem veiktu papildu analīzi, ir nepieciešams pārbaudes iestādes vai WADA apstiprinājums.

Ja “B” parauga apstiprināšanas procedūra netiek veikta, laboratorija var iznīcināt gan “A”, gan “B” paraugus sešus (6) mēnešus pēc “A” parauga analīžu rezultāta paziņošanas. Tomēr, ja “B” parauga apstiprināšanas procedūra tiek veikta, laboratorija patur gan “A”, gan “B” urīna vai plazmas/seruma paraugu(-us) vismaz sešus (6) mēnešus pēc “B” parauga analīžu rezultāta paziņošanas.

Pirms iznīcināt paraugus, kuriem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts un attiecībā uz kuriem pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde (ja tās atšķiras) nav sniegusi norādījumus par to, vai veicama “B” apstiprināšanas procedūra (sk. 5. panta 3. punkta 6. apakšpunkta 2. daļas 3. punktu), laboratorija tomēr sazinās ar attiecīgo pārbaudes iestādi un WADA un informē tās par situāciju.

Ja “B” parauga apstiprināšanas procedūra netiek veikta, laboratorija var iznīcināt gan “A”, gan “B” veselu asiņu paraugus trīs (3) mēnešu laikā pēc “A” parauga analīžu rezultāta paziņošanas. Tomēr, ja “B” parauga apstiprināšanas procedūra tiek veikta, laboratorija patur gan “A”, gan “B” veselu asiņu paraugu(-us) vismaz trīs (3) mēnešus pēc “B” parauga analīžu rezultāta paziņošanas.

Divpadsmit (12) mēnešu periods, par kuru nosaka to soda punktu kopskaitu, ko laboratorija vai pārbaudāmā laboratorija sakrājusi saskaņā ar punktu skalas tabulu, ir definēts kā pēdējais secīgais divpadsmit (12) mēnešu intervāls, kas sākas no dienas, kad laboratorija vai pārbaudāmā laboratorija ir paziņojusi neatbilstošu rezultātu (attiecīgos gadījumos EQAS vai kārtējās analītiskās pārbaudes rezultātu) ADAMS sistēmā, vai arī no dienas, kad WADA ir rakstveidā informējusi laboratoriju vai pārbaudāmo laboratoriju par piešķirto soda punktu kopskaitu, atkarībā no tā, kurš datums laboratorijai vai pārbaudāmajai laboratorijai ir izdevīgāks). Visi piešķirtie soda punkti pēc divpadsmit (12) mēnešu perioda tiek dzēsti; tomēr soda punktu kopskaits jebkurā secīgā divpadsmit (12) mēnešu periodā nedrīkst sasniegt maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu, kas noteikts punktu skalas tabulā.

z–skaitli aprēķina pēc šādas formulas un saīsina līdz vienam (1) ciparam aiz komata:

kur:

ȳ ir laboratorijas atkārtojumu iegūto rezultātu vidējā vērtība; ŷ ir piešķirtā vērtība (attiecīgos gadījumos atsauces, nominālā vai saskaņotā vērtība);  ir mērķa standartnovirze (piemēram, uc_Max vai to rezultātu stabila atveidojamība sR, kas saņemti no visām iesaistītajām laboratorijām).

Laboratorija nedrīkst atkārtoti veikt analīzi paraugam(-iem), attiecībā uz kuru(-iem) iepriekš ticis paziņots nelabvēlīgs analīžu rezultāts, ja atbildīgā antidopinga organizācija ir izvirzījusi sportistam apsūdzību antidopinga noteikumu pārkāpumā saskaņā ar Kodeksa 2. panta 1. punktu, kuras iemesls ir parauga analīze, bez sportista piekrišanas vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājuma. Tomēr saistībā ar laboratorijas uzraudzību WADA var norīkot papildu analīzes veikšanu paraugam, kura rezultātā izvirzīta apsūdzība par antidopinga noteikumu pārkāpumu saskaņā ar 2. panta 1. punktu, bez sportista piekrišanas vai lietas izskatīšanas komisijas apstiprinājuma saskaņā ar Kodeksa 6. panta 5. punktu, ja analīžu rezultāts no šīs analīzes nav izmantojams pret sportistu [piemēram, atkārtota paraugu analīze, par kuru laboratorija ir paziņojusi, ka tie ir nelabvēlīgi analīžu rezultāti, ja attiecību uz citu(-iem) paraugu(-iem), kuru(-us) laboratorija ir analizējusi, izmantojot to pašu analīzes metodi, ir konstatēts, ka tie ir kļūdaini nelabvēlīgi analīžu rezultāti.]

Saistībā ar laboratorijas darbības rezultātu izvērtēšanu pārrakstīšanās/administratīvās kļūdas definē kā tādas nejaušas, nesistemātiskas kļūdas, kuras nav radušās tehnisku vai metodoloģisku iemeslu dēļ un kuras laboratorija ir pieļāvusi, veicot analītisko pārbaudi (piemēram, drukas kļūda, kas radusies, manuāli pierakstot analīžu rezultātu). Laboratorija nav atbildīga par pārrakstīšanās/administratīvajām kļūdām laboratorijas dokumentācijā, kuras pieļāvusi, piemēram, paraugu vākšanas iestāde vai pārbaudes iestāde.

7. panta 2. punkta 3. apakšpunkts neattiecas uz ziņojumu par koriģējošām darbībām novērtēšanu attiecībā uz kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai kļūdaini negatīviem rezultātiem, kas aplūkoti attiecīgi 7. panta 2. punkta 1. un 2. apakšpunktā.

Šis noteikums neattiecas uz brīvprātīgu laboratorijas darbību pārtraukšanu (sk. 4. panta 6. punkta 7. apakšpunktu).

Brīvprātīga ziņošana par savu rezultātu nav attiecināma uz aklajiem EQAS paraugiem.

Papildu EQAS paraugu analīzes rezultāti tiks novērtēti saskaņā ar punktu skalas tabulu.

Ja neapmierinoša (|z-skaitlis| ≥ 3,0) kvantifikācijas rezultāta dēļ tiek nepatiesi paziņots, ka EQAS paraugam ir kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai kļūdaini negatīvs rezultāts, tad soda punkti tiks piešķirti saskaņā ar attiecīgi 7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 2. daļu un 7. panta 2. punkta 2. apakšpunktu.

Sk. 6. panta 3. punkta 1. apakšpunktu un 6. panta 3. punkta 2. apakšpunktu.

Lēmums var tikt pamatots kopsavilkumā.