WADA tehniskais dokuments – TD2014EPO

| Dokumenta numurs: | TD2014EPO | Kārtas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarakstījusi: | WADA EPO darba grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Datums: | 2014. gada 17. maijs | Spēkā stāšanās diena: | 2014. gada 1. septembris |

#### ERITROPOĒZI STIMULĒJOŠU LĪDZEKĻU (ESA) ANALĪŽU AR ELEKTROFORĒTISKAJĀM METODĒM VEIKŠANAS UN ZIŅOŠANAS SASKAŅOŠANA

1.0. Ievads

Šis dokuments ir izstrādāts, lai saskaņotu laboratoriju īstenotu rekombinanto eritropoetīnu (t. i., epoetīnu) un to analogu (piemēram, darbepoetīna, pegserpoetīna, peginesatīda, EPO-Fc) noteikšanu un paziņošanu, analizējot tos ar elektroforēzes metodēm. Ikreiz, kad ir pieejamas citas metodes (piemēram, ELISA, LC/MS), tiek sniegta atsauce arī uz piemērojamajiem tehniskajiem dokumentiem.

Visām laboratorijām ir jāpiemēro šie kritēriji, ikdienā veicot pārbaudes, lai identificētu minētās vielas.

Šajā dokumentā tiek izmantoti turpmāk minētie saīsinājumi, akronīmi un preču zīmes.

CERA (Mircera®, Roche): pastāvīgs eritropoetīna receptoru aktivators, eritropoetīna analogs, kas pazīstams ar starptautisko nepatentēto nosaukumu (SNN) kā pegserpoetīns, pegilēts epoetīna-β atvasinājums.

EPO: eritropoetīns.

EPO-Fc: EPO sapludinātais proteīns, saplūstot ar cilvēka imūnglobulīna smagās ķēdes Fc (fragments, kristalizējams) apgabalu.

bEPO: endogēnais eritropoetīns (ko dabiski izdala paša sportista audi), kas atrodams asinīs (serumā vai plazmā).

rEPO: rekombinantais eritropoetīns. Šīs farmaceitiskās vielas pēc to SNN ir pazīstamas kā “epoetīns”. Dažādos preparātus identificē ar grieķu alfabēta burtu, piemēram, epoetīns-α, -β, -ω, -. Citiem preparātiem (piemēram, nepatentētajiem preparātiem vai kopijām), kurus kopā dēvē par “rEPO biolīdziniekiem”, var būt atšķirīgi izoformu profili, kas precīzi neatbilst jau norādītajiem.

uEPO: endogēnais eritropoetīns (ko dabiski izdala paša sportista audi), kas izdalās ar urīnu.

ESA: eritropoēzi stimulējoši līdzekļi, kuru struktūra vai nu ir saistīta ar EPO (piemēram, NESP, CERA, EPO-Fc), vai nav (piemēram, peginesatīds).

IEF: izoelektriskā fokusēšana.

NESP (piemēram, Aranesp®, Amgen): jauns eritropoēzi stimulējošs proteīns, eritropoetīna analogs, ko pēc tā SNN pazīst kā darbepoetīnu-α (dEPO).

Peginesatīds (Omontys®, Affymax Inc.): pegilēts homodimēra peptīds bez strukturālas saistības ar EPO.

SAR-PAGE: nātrija N-lauroilsarkozināta (“sarkozil-”) poliakrilamīda gela elektroforēze.

SDS-PAGE: nātrija dodecilsulfāta poliakrilamīda gela elektroforēze.

## 2.0. Analīze

Laboratorija izmanto apstiprinātas un nolūkam atbilstīgas metodes, lai noteiktu ESA ievadīšanu urīnā vai plazmā/serumā.

### 2.1. Elektroforēzes metodes

Analītiskā stratēģija, kas jāievēro, izmantojot 1. tabulā apkopotās elektroforēzes metodes, ir aprakstīta turpmāk.

#### 2.1.1. Sākotnējā pārbaudes procedūra

      - Analizējot ESA, kuru struktūra ir saistīta ar EPO (piemēram, rEPO, NESP, CERA, EPO-Fc), laboratorija pēc EPO un/vai tā analogu bagātināšanas piemēro IEF [1] un/vai SAR-PAGE [2, 3], izmantojot nespecifiskas metodes (piemēram, ultrafiltrāciju [1], selektīvu proteīna izpārslošanos [4]) vai pēc imūnafinitātes attīrīšanas [5-10].

      - Laboratorija, veicot metodes validāciju, pierāda, ka izmantotā bagātināšanas metodika nemaina IEF izoformu profilus vai analizējamo endogēno EPO un ESA SDS/SAR-PAGE uzvedību.

      - Veicot analīzi attiecībā uz peginesatīdu, laboratorija piemēro SDS-PAGE vai SAR-PAGE [11].

#### 2.1.2. Apstiprināšanas procedūra

Apstiprināšanas procedūra ir atkarīga no iespējami konstatētā rEPO vai tā analoga un no sākotnējās pārbaudes procedūrā izmantotās metodikas.

      - Pirms parauga apstiprināšanas analīzes ar elektroforēzes metodēm [5–10] veic visu parauga alikvotu imūnafinitātes attīrīšanu1.

##### 2.1.2.1. rEPO

      - Neatkarīgi no izmantotās sākotnējās pārbaudes procedūras (IEF un/vai SAR-PAGE), rEPO apstiprināšanas procedūra jāveic, izmantojot SDS-PAGE [12, 13] vai SAR-PAGE [2, 3] “A” parauga jaunajai(-ām) alikvotai(-ām).

      - SAR-PAGE var piemērot gan sākotnējās pārbaudes procedūrai, gan apstiprināšanas procedūrai.

##### 2.1.2.2. NESP

- Neatkarīgi no izmantotās sākotnējās pārbaudes procedūras (IEF vai SAR-PAGE), NESP apstiprināšanas procedūrai laboratorija var izvēlēties piemērot IEF vai SDS-PAGE, vai SAR-PAGE “A” parauga jaunajai(-ām) alikvotai(-ām). Pēc saviem ieskatiem laboratorija var izmantot arī IEF un SDS-PAGE vai SAR-PAGE kombināciju.

- To pašu metodi (IEF vai SAR-PAGE) var piemērot gan sākotnējās pārbaudes procedūrai, gan apstiprināšanas procedūrai.

##### 2.1.2.3. CERA

- Neatkarīgi no izmantotās sākotnējās pārbaudes procedūras (IEF vai SAR-PAGE) CERA apstiprināšanas procedūrai laboratorija var izvēlēties piemērot IEF vai SAR-PAGE, vai pēc laboratorijas ieskatiem šo metožu kombināciju “A” parauga jaunajai(-ām) alikvotai(-ām).

- To pašu metodi (IEF vai SAR-PAGE) var piemērot gan sākotnējās pārbaudes procedūrai, gan apstiprināšanas procedūrai.

##### 2.1.2.4. EPO-Fc

- EPO-Fc apstiprināšanas procedūrai laboratorija var izvēlēties piemērot SDS-PAGE vai SAR-PAGE “A” parauga jaunajai(-ām) alikvotai(-ām).

- SAR-PAGE var piemērot gan sākotnējās pārbaudes procedūrai, gan apstiprināšanas procedūrai.

##### 2.1.2.5. Peginesatīds

- Neatkarīgi no izmantotās sākotnējās pārbaudes procedūras peginesatīda apstiprināšanas procedūrai laboratorija var izvēlēties piemērot SDS-PAGE vai SAR-PAGE.

- To pašu metodi (SDS-PAGE vai SAR-PAGE) var piemērot gan sākotnējās pārbaudes procedūrai, gan apstiprināšanas procedūrai.

1. tabula. Pārbaude attiecībā uz ESA urīnā un asinīs (serumā/plazmā), izmantojot elektroforēzes metodes

| Sākotnējā pārbaudes procedūra |  | Apstiprināšanas procedūra |
| --- | --- | --- |
| Metode | Varbūtējais analīžu rezultāts | Metode |
| IEF un/vai SAR-PAGE | rEPO | SDS-PAGE vai SAR-PAGE |
|  | NESP | IEF vai SDS-PAGE, vai SAR-PAGE |
|  | CERA | IEF vai SAR-PAGE |
| SAR-PAGE | EPO-Fc | SDS-PAGE vai SAR-PAGE |
| SDS-PAGE vai SAR-PAGE | Peginesatīds | SDS-PAGE vai SAR-PAGE |

### 2.2. Citas (ar elektroforēzi nesaistītas) metodikas

    - ESA sākotnējās pārbaudes procedūrā ar struktūru, kas nav saistīta ar EPO (piemēram, peginesatīdu), laboratorija var piemērot ar vielu saistītas noteikšanas metodes (piemēram, imūntestus), ja tādas ir pieejamas [11].

    - Konkrētu ESA (t. i., peginesatīda, EPO-Fc) apstiprināšanas procedūrā laboratorija pēc saviem ieskatiem var piemērot arī ar vielu saistītas noteikšanas metodes (piemēram, imūntestus) papildus šajā tehniskajā dokumentā aprakstītajām elektroforēzes metodēm, kā papildu zinātnisku pierādījumu, lai varētu izdarīt galīgo secinājumu [11, 14].

    - Visos gadījumos, kad ir pieejama uz masspektrometriju (MS) balstīta metode [15–17], to var izmantot gan sākotnējās pārbaudes procedūrā, gan apstiprināšanas procedūrā, vai abās. Tādā gadījumā jāizmanto identifikācijas kritēriji, kas aprakstīti pašreizējajā tehniskajā dokumentā par identifikācijas kritērijiem kvalitatīvajos testos (TD IDCR) [18].

## 3.0. Elektroforēzes metožu apraksts

### 3.1. Izoelektrofokusēšanas (IEF) pārbaude [1]

#### 3.1.1. Parauga sagatavošana

    - Sākotnējās pārbaudes procedūrā var izmantot jebkuru validētu metodi, ar kuru iespējams koncentrēt EPO un/vai tā analogus (piemēram, ultrafiltrāciju [1], selektīvu proteīna izpārslošanos [4], imūnafinitātes attīrīšanu1 [5–10] utt.).

    - Apstiprināšanas procedūrās pirms IEF metodes [5–10] piemērošanas ir nepieciešams veikt parauga imūnafinitātes attīrīšanu1.

#### 3.1.2. Elektroforētiska sadalīšana

    - IEF veic tādā pH diapazonā, kas ir saderīgs gan ar dabiskā EPO, gan tā rekombinanto analogu izoelektriskajiem punktiem (pI). IEF veic denaturētos apstākļos (aptuveni 7M karbamīda).

#### 3.1.3. Imūnblotings

    - Pēc IEF sadalīšanas obligāti jāveic dubultā blotinga procedūra.

    - Monoklonālais peles klons AE7A5 pret cilvēka EPO ir primārā antiviela, ko ieteicams izmantot šajā posmā. Tomēr pēc laboratorijas ieskatiem var izmantot arī citas antivielas, kas ir pret cilvēka EPO, ar līdzīgiem specifiskuma un jutības raksturlielumiem (piemēram, monoklonālo peles klonu 9G8A pret cilvēka EPO).

#### 3.1.4. Noteikšana

    - EPO izoelektriskos modeļus konstatē, izmantojot piemērotu, jutīgu noteikšanas sistēmu (piemēram, pastiprinātu hemiluminiscences sistēmu). Signālam, kas iegūts, izmantojot densitometriju, jābūt kvantitatīvi nosakāmam, lai noteiktu EPO modeļa dažādu izoformu relatīvo intensitāti.

### 3.2. SDS-PAGE un SAR-PAGE pārbaudes [2, 3, 11–14]

#### 3.2.1. Parauga sagatavošana

    - Sākotnējās pārbaudes procedūrā var izmantot jebkuru validētu metodi, ar kuru iespējams koncentrēt EPO un/vai tā analogus (piemēram, imūnafinitātes attīrīšanu1 [5–9]).

    - Apstiprināšanas procedūrās pirms SDS-PAGE vai SAR-PAGE piemērošanas ir nepieciešams veikt parauga imūnafinitātes attīrīšanu1.

#### 3.2.2. Elektroforētiskā sadalīšana

    - Ar EPO saistīto ESA sadalīšanai ieteicams izmantot 10 % akrilamīda (% T) gelus. Mazākām molekulām (piemēram, peginesatīdam) tiek sekmīgi izmantoti arī 4–12 % gradienta geli.

    - SAR-PAGE gadījumā SDS paraugos un elektroforēzes buferšķīdums tiek aizstāts ar nātrija N-lauroilsarkozinātu.

#### 3.2.3. Imūnblotings

    - Urīna un seruma/plazmas paraugu sākotnējās pārbaudes procedūrā pēc elektroforētiskās sadalīšanas var veikt vienkāršo vai dubulto blotingu saskaņā ar atbilstošās laboratorijas metodes validāciju.

    - Urīna paraugu apstiprināšanas procedūrā ir ieteicams veikt dubulto blotingu. Tomēr pēc laboratorijas ieskatiem var piemērot arī vienkāršo blotingu, ņemot vērā sākotnējās pārbaudes procedūras rezultātus (piemēram, šķērsreaktivitātes klātbūtni, zemu EPO saturu utt.) un analīzes apstākļus (piemēram, pietiekamu parauga tilpumu).

    - Seruma/plazmas paraugu apstiprināšanas procedūrā obligāti jāveic dubultais blotings.

    - Primārā antiviela, ko šajā posmā ieteicams izmantot ar EPO saistītiem ESA, ir monoklonālais peles antivielu klons AE7A5 pret cilvēku EPO. Tomēr pēc laboratorijas ieskatiem var izmantot arī citas antivielas, kas ir pret cilvēka EPO, ar līdzīgiem specifiskuma un jutības raksturlielumiem (piemēram, monoklonālo peles klonu 9G8A pret cilvēka EPO).

    - Peginesatīdam jāizmanto antiviela pret vielas peptīdo daļu (piemēram, klons 11F9, Affymax Inc.).

#### 3.2.4. Noteikšana

- ESA elektroforēzē konstatētos zīmējumus konstatē, izmantojot piemērotu, jutīgu noteikšanas sistēmu (piemēram, pastiprinātu hemiluminiscences sistēmu).

## 4.0. Rezultātu izvērtēšana un interpretācija

### 4.1. Pieņemšanas kritēriji

IEF un SDS-PAGE vai SAR-PAGE procedūru pieņemšanas kritēriji nosaka prasības, kurām attēlam jāatbilst, lai varētu piemērot identifikācijas kritērijus nolūkā pārliecināties par ESA klātbūtni.

Plankumi, traipi, pārāk stipra fona zonas vai signāla neesamība sloksnē būtiski traucē identifikācijas kritēriju piemērošanu un padara sloksni nederīgu.

### 4.2. Identifikācijas kritēriji

Šeit aprakstītie identifikācijas kritēriji tiek piemēroti apstiprināšanas procedūrām. Tomēr kā vadlīnijas tiek sniegti ieteikumi attiecībā uz kritērijiem, kas jāpiemēro sākotnējās pārbaudes procedūrā, izvērtējot IEF rezultātus attiecībā uz rEPO.

#### 4.2.1. IEF procedūra

1. attēlā ir ilustrēti IEF pārbaudes rezultāti. Tiek noteikti katras elektroforētiskās sloksnes identifikācijas logi, kā arī bāziskās, endogēnās un skābās zonas. Preparātu joslas, ko izmanto kā referenci, identificē ar cipariem un burtiem.

1. attēls. Slokšņu identifikācijas logu attēls, kas iegūts ar hemiluminiscences ieguves sistēmu, atbilstoši rEPO, CERA, NESP un uEPO analīzei

Bāziskās un skābās zonas nosaka tā, kā aprakstīts, pēc joslu pozīcijas atbilstoši Eiropas Farmakopejas rEPO bioloģiskajam references preparātam (BRP) (ekvimolārs epoetīna-α un -β maisījums) vai tīriem epoetīniem-α vai -β un NESP; pēc izslēgšanas principa endogēno zonu nosaka pa vidu starp bāzisko un skābo zonu. 1. attēlā endogēnās zonas piemērs ir uEPO (starptautiskais references preparāts (IRP), ko nodrošina Valsts bioloģisko standartu un kontroles institūts (NIBSC), Apvienotā Karaliste3).

rEPO, uEPO un NESP joslas attiecīgi bāziskā, endogēnā un skābā zonā tiek identificētas ar cipariem un burtiem, kā parādīts attēlā. CERA atbilst atšķirīgam modelim ar dažām joslām, kas ir aptuveni lokalizētas kopā ar tām, kuras noteicis rEPO, un citām, kas iejauktas starp rEPO joslām. Ar šo joslu modeli jo īpaši identificē CERA.

##### 4.2.1.1. rEPO

Ja IEF piemēro sākotnējās pārbaudes procedūrā attiecībā uz rEPO, ieteicams ņemt vērā turpmāk norādītos kritērijus rEPO varbūtējā analīžu rezultātā.

a) Urīna paraugi

  - Bāziskajā zonā (1. attēls) jābūt vismaz trim pieņemamām joslām pēc kārtas.

  - Divas intensīvākās joslas, ko mēra, izmantojot densitometriju, atrodas bāziskajā zonā.

b) Asins (seruma/plazmas) paraugi

  - Divu intensīvāko joslu intensitātei jābūt aptuveni divas vai vairāk reizes lielākai par jebkuru citu joslu endogēnajā zonā. Laboratorija var arī noteikt varbūtējo analīžu rezultātu attiecībā uz rEPO, ja pēc tās ieskatiem IEF profils atšķiras no bEPO profila.

##### 4.2.1.2. NESP un CERA

Attēlam jāatbilst turpmākajiem identifikācijas kritērijiem, lai ņemtu vērā nelabvēlīgo analīžu rezultātu, kas liecina par NESP vai CERA klātbūtni.

NESP

- Skābajā zonā (1. attēls) jābūt vismaz trim pieņemamām joslām pēc kārtas, un tās apzīmē ar “A”, “B”, “C” vai “D”.

- Vismaz vienai joslai “skābajā zonā” jābūt intensīvākai par pēdējo endogēnās zonas joslu (piemēram, josla ε 1. attēlā).

CERA. Bāziskajā zonā jābūt vismaz četrām secīgām joslām, kas atbilst CERA preparātam, kuru izmanto kā referenci (1. attēls).

#### 4.2.2. SDS-PAGE vai SAR-PAGE procedūra attiecībā uz ESA, kuru struktūra ir saistīta ar EPO

SDS-PAGE un SAR-PAGE identifikācijas kritēriji ir vienādi, jo abas metodes darbojas vienādi, izņemot to, ka SAR-PAGE ir augstāks jutīgums pret CERA.

rEPO un to analogus var atšķirt no endogēnā EPO (uEPO, bEPO), pamatojoties uz raksturīgo joslas formu un atšķirīgo šķietamo molekulmasu. Katra rEPO vai tā analoga migrācijas uzvedību (joslu), t. i., pozīciju un formu (platums, ap vienu vietu izkaisīts vai vairāk izkliedēts), var izmantot, lai apstiprinātu vielas identitāti un/vai eksogēno izcelsmi. Joslas centroīdu vai platuma robežas var izmantot, lai pārliecinātos, ka tā pozīcija un forma atšķiras no paralēli izmantotā endogēnā EPO pozīcijas, kā parādīts 2. attēlā (kas ilustrē arī dažādu rEPO, kā arī uEPO/bEPO, NESP un CERA, SDS-PAGE uzvedību). Var būt arī papildu joslas, kas atbilst imūnafinitātes attīrīšanai izmantoto antivielu vieglajām un smagajām ķēdēm, un tās netraucē rezultātu interpretācijai (piemēram, turpmāk 5. attēlā).

2. attēls. SDS-PAGE attēls, kas parāda dažu tirdzniecībā pieejamu epoetīna-α un -β preparātu raksturīgo platjoslu (NeoRecormon®, Erypo®, Beijing Four Rings, ShanpoetinTM). Tiek parādītas arī endogēnā urīna/ asins EPO, epoetīna-, NESP un CERA relatīvās pozīcijas.

Turpmāk norādītie identifikācijas kritēriji nosaka prasības, kurām apstiprināšanas procedūrā jāatbilst SDS-PAGE vai SAR-PAGE attēlam, lai ņemtu vērā nelabvēlīgo analīžu rezultātu par rEPO, NESP, CERA vai EPO-Fc klātbūtni.

4.2.2.1. Noteikta(-as) atsevišķa(-as) josla(-as)

- Var tikt noteikta viena josla (piemēram, epoetīna-α/ -β preparāti un uEPO/ bEPO 2. attēlā; citi ESA 3. attēlā) vai vairākas atsevišķas joslas, kas atbilst dažādiem ESA (piemēram, epoetīns-δ, NESP un CERA 2. attēlā).

#### rEPO

- Epoetīnam-α un -β, kā arī tā biolīdziniekiem, ir raksturīgas joslu formas (“platjoslas”) un atšķirīga (parasti lielāka) šķietamā molekulmasa, salīdzinot ar endogēno uEPO/bEPO (2. attēls).

- Epoetīnam- ir raksturīga joslas forma (“asa josla”) un lielāka šķietamā molekulmasa, salīdzinot ar endogēno uEPO/bEPO. Pamatojoties uz joslas asumu, epoetīnu- var arī atšķirt no citiem rekombinantiem epoetīniem (-α un -β, kā arī biolīdziniekiem) (2., 3. attēls).

#### NESP, CERA, EPO-Fc

- Joslas centroīda šķietamā molekulmasa atbilst attiecīgā NESP, CERA vai EPO-Fc preparāta šķietamajai masai, ko izmanto kā referenci. NESP (2., 3. attēls), CERA (2., 3. attēls) un EPO-Fc (3. attēls) var atšķirt no endogēniem EPO (uEPO, bEPO), kā arī no rEPO, pamatojoties uz to, ka tiem ir lielāka šķietamā molekulmasa [2, 3, 14].

3. attēls. SAR-PAGE attēls, kas parāda lielāku šķietamo CERA, EPO-Fc, NESP un epoetīna- molekulmasu salīdzinājumā ar endogēno uEPO/bEPO.

4.2.2.2. Noteikta jaukta tipa josla

- Tiek noteikta jaukta tipa josla, kas sastāv no endogēniem EPO (uEPO, bEPO) un rEPO – joslas forma atgādina rEPO PLUS daļu formu vai uEPO/bEPO joslas kopējo formu.

- Izkliedēta vai vāji izteikta joslas zona virs atbilstošās endogēnās joslas arī norāda uz epoetīna-α un -β klātbūtni (4. attēls).

- Var tikt noteikta arī jaukta tipa joslas un atsevišķas(-u) joslas(-u) kombinācija no citiem ESA.

4. attēls. SDS-PAGE attēls, kurā redzama endogēna EPO un rEPO jaukta tipa josla (sarkanā bultiņa). Izkliedēta joslas zona virs atbilstošās endogēnās joslas arī norāda uz epoetīna-α un -β klātbūtni.

#### 4.2.3. SDS-PAGE vai SAR-PAGE attiecībā uz peginesatīdu

Peginesatīda klātbūtni paraugā norāda ar joslu pozīcijā, kas atbilst šim ESA, kā apliecina referencei izmantotā preparāta migrācija (5. attēls). Var būt arī papildu joslas, kas atbilst imūnafinitātes attīrīšanai izmantoto antivielu vieglajām un smagajām ķēdēm, un tās netraucē rezultātu interpretācijai.

5. attēls. Peginesatīda identifikācijas attēls, izmantojot SDS-PAGE, Nu-PAGE 4–12 % Bis Tris gelā

## 5.0. Dokumentācija un ziņošana

Ziņojot par rezultātiem, pamatojoties uz IEF un/vai SDS-PAGE vai SAR-PAGE piemērošanu, laboratorija ievēro prasības, kas norādītas WADA Starptautiskajā laboratoriju standartā (ISL) un ar to saistītajā tehniskajā dokumentā par laboratoriskās dokumentācijas paketēm (TD LDOC) [19].

Sākotnējās pārbaudes procedūras prasības:

- paraugs (sākotnējās pārbaudes alikvota);

- negatīvs kontrolparaugs;

- piemērots preparāts, ko izmanto kā referenci, lai noteiktu bāziskās, skābās un endogēnās zonas (IEF) vai šķietamo molekulmasu (SDS-PAGE un SAR-PAGE).

Apstiprināšanas procedūras prasības:

- paraugs (apstiprinājuma alikvota);

- negatīvs kontrolparaugs5;

- pozitīvs kontrolparaugs, kas satur piemērotu vielu (piemēram, rEPO, NESP, CERA)5, ;

- piemērots preparāts, ko izmanto kā referenci, lai noteiktu bāziskās, skābās un endogēnās zonas (IEF) vai šķietamo molekulmasu (SDS-PAGE un SAR-PAGE).

### 5.1. Otrā atzinuma sniegšana

WADA ir noteikusi, ka vienam no norādītajiem ekspertiem ir jāsniedz viens otrais atzinums pirms ziņojuma iesniegšanas rezultātu pārvaldības iestādei(-ēm) par jebkādu nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz rEPO vai tā analogiem. Visus iesniegtos otros atzinumus kā laboratorijas dokumentācijas daļu iekļauj laboratoriskās dokumentācijas paketē.

Kodeksa 3. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā izklāstītie noteikumi ļauj izmantot rezultātus, lai noteiktu sportistu dopinga profilus. Tādējādi, pat ja laboratorija ziņo par EPO analīzes rezultātiem kā par negatīviem, pamatojoties uz IEF un/vai SDS/SAR-PAGE analīzi, minētajā analīzē iekļautā informācija, ko papildina cita informācija (piemēram, asiņu mainīgie lielumi, garenprofili un liecības), var saglabāt nozīmi plašākā skatījumā, lai varētu konstatēt antidopinga noteikumu pārkāpumus.

## 6.0. Atsauces

1. Lasne F, Martin L, Crepin N, de Ceaurriz J. Detection of isoelectric profiles of erythropoietin in urine: differentiation of natural and administered recombinant hormones. Anal Biochem 311: 119–126 (2002).

2. Reichel C, Abzieher F, Geisendorfer T. SARCOSYL-PAGE: a new method for the detection of MIRCERA- and EPO-doping in blood. Drug Test Anal 1(11-12): 494–504 (2009).

3. Reichel C. SARCOSYL-PAGE: A New Electrophoretic Method for the Separation and Immunological Detection of PEGylated Proteins. Methods Mol Biol. 869: 65–79 (2012).

4. Lasne F, Martin L, Martin JA. A fast preparative method for detection of recombinant erythropoietin in blood samples. Drug Test Anal. 2: 494–495 (2010).

5. Lasne F, Martin L, Martin JA, de Ceaurriz J. Isoelectric profiles of human erythropoietin are different in serum and urine. Int J Biol Macromol 41: 354–357 (2007).

6. Mallorquí J, Segura J, de Bolòs C, Gutiérrez-Gallego R, Pascual JA. Recombinant erythropoietin found in seized blood bags from sportsmen. Haematologica 93(2): 313–314 (2008).

7. Dehnes Y, Lamon S, Lönnberg M. Erythropoietin (EPO) immunoaffinity columns – A powerful tool for purifying EPO and its recombinant analogous. JPBA 53: 1028–1032 (2010).

8. Lönnberg M, Dehnes Y, Drevin M et al. Rapid affinity purification of erythropoietin from biological samples using disposable monoliths. J Chromatogr A. 1217(45): 7031–7037 (2010).

9. Mallorquí J, Llop E, de Bolòs C, Gutiérrez-Gallego R, Segura J, Pascual JA. Purification of erythropoietin from human plasma samples using an immunoaffinity well plate. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 878(23): 2117–2122 (2010).

10. Reihlen P, Völker-Schänzer E, Majer B, Schänzer W. Easy-to-use IEF compatible immunoaffinity purification of Erythropoietin from urine retentates. Drug Test Anal 4(11): 813–817 (2012).

11. Leuenberger N, Saugy J, Mortensen RB, Schatz PJ, Giraud S, Saugy M. Methods for detection and confirmation of Hematide™/peginesatide in anti- doping samples. Forensic Sci Int 213(1-3): 15–9 (2011).

12. Kohler M, Ayotte C, Desharnais P et al. Discrimination of recombinant and endogenous urinary erythropoietin by calculating relative mobility values from SDS gels. Int J Sports Med 29(1): 1–6 (2008).

13. Reichel C, Kulovics R, Jordan V, Watzinger M, Geisendorfer T. SDS-PAGE of recombinant and endogenous erythropoietins: benefits and limitations of the method for application in doping control. Drug Test Anal 1(1): 43–50 (2009).

14. Reichel C, Thevis M. Detection of EPO-Fc fusion protein in human blood: Screening and confirmation protocols for sports drug testing. Drug Test Anal 4(11): 818–829 (2012).

15. Möller I, Thomas A, Geyer H, Schänzer W, Thevis M. Synthesis, characterisation, and mass spectrometric detection of a pegylated EPO-mimetic peptide for sports drug testing purposes. Rapid Commun Mass Spectrom 25(15), 2115–2123 (2011).

16. Möller I, Thomas A, Delahaut P, Geyer H, Schänzer W, Thevis M. Mass spectrometric detection of peginesatide in human urine in doping control analysis. Pharm Biomed Anal. 70: 512–517 (2012)

17. Reichel C. Differences in sialic acid O-acetylation between human urinary and recombinant erythropoietins: a possible mass spectrometric marker for doping control. Drug Test Anal. 5(11-12): 877–889 (2013).

18. WADA Technical Document TD IDCR: Identification Criteria for Qualitative Assays incorporating Column Chromatography and Mass Spectrometry.

http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-Laboratories/Technical_Documents/WADA_TD2010IDCRv1.0_Identification%20Criteria%20for%20Qualitative%20Assays_May%2008%202010_EN.doc.pdf.

19. WADA Technical Document TD LDOC: Laboratory Documentation Packages.

http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-Laboratories/Technical_Documents/WADA_TD2009_LDOC_Laboratory_Documentation_Packages_EN.pdf.

Imūnafinitātes attīrīšanai izmanto citas antivielas, nevis tās, kuras izmanto imūnblotingam.

Šie ir dažādu EPO analogu standartu piemēri pēc IEF; reālā paraugā var noteikt arī endogēnā uEPO klātbūtni.

Citus uEPO vai bEPO preparātus var izmantot kā referenci uz endogēno EPO.

Šādām antivielu joslām, kas rodas parauga sagatavošanas procesā, vienmēr jābūt paraugos un kontrolparaugos.

Kontrolparaugi ir paraugi, kuriem veic tādu pašu analītisko procedūru kā pārbaudāmajam paraugam (piemēram, izmantojot tādu pašu parauga matricu, parauga sagatavošanas procesu utt.).

Pozitīvos kontrolparaugus izvēlas, pamatojoties uz sākotnējās pārbaudes procedūras rezultātiem, kas sniedz norādi par to, kura viela jāapstiprina (piemēram, rEPO, NESP, CERA). Tomēr pozitīvam kontrolparaugam ne vienmēr ir jāatbilst parauga elektroforētiskajai uzvedībai. Piemēram, dažādu veidu rEPO var būt atšķirīgi migrācijas modeļi gelā.

Eksperti (laboratoriju darbinieki), kuri var sniegt otros atzinumus par laboratorijas konstatējumiem attiecībā uz EPO:

1. Kristiāna Ajota [Christiane Ayotte] (Monreāla);

2. Iveta Dēnesa [Yvette Dehnes] (Oslo);

3. Fransuāza Lana [Françoise Lasne] (Parīze);

4. Nikolā Leienbergers [Nicolas Leuenberger] (Lozanna);

5. Lorāns Martēns [Laurent Martin] (Parīze);

6. Žans Fransuā No [Jean-François Naud] (Monreāla);

7. Hosē A. Paskvāls [José A. Pascual] (Barselona);

8. Kristians Reihels [Christian Reichel] (Zeibersdorfa);

9. Filips Reilens [Philipp Reihlen] (Ķelne);

10. Marsials Sožī [Martial Saugy] (Lozanna).