| Starptautiskie ieteikumi | ## OIML R 29 1979. gada izdevums (E) |
| --- | --- |

### Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā

Mesures de capacité de service

___________________________________________________________________________

ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE METROLOGIE LEGALE

_________________________________

Starptautiskā Reglamentētās metroloģijas organizācija

Priekšvārds

Starptautiskā Reglamentētās metroloģijas organizācija (OIML) ir pasaules mēroga, starpvaldību organizācija, kuras pamatmērķis ir saskaņot noteikumus un metroloģiskās kontroles procedūras, ko izmanto dalībvalstu metroloģiskie dienesti vai līdzīgas organizācijas.

Divas galvenās OIML publikāciju kategorijas ir šādas:

Starptautiskie ieteikumi (OIML R) ir paraugnoteikumi, kuri nosaka atsevišķu mērinstrumentu metroloģiskās prasības un kuros ir paredzētas metodes un iekārtas mērinstrumentu atbilstības noteikšanai;  OIML dalībvalstīm šie ieteikumi ir jāievieš pēc iespējas pilnīgāk.

Starptautiskie dokumenti (OIML D) ir informatīvi un paredzēti, lai uzlabotu metroloģisko dienestu darbu.

OIML ieteikumu un dokumentu projektus izstrādā tehniskās komitejas vai apakškomitejas, ko izveido dalībvalstis.   Kā konsultanti piedalās arī atsevišķas starptautiskas un reģionālas iestādes.

Starp OIML un atsevišķām organizācijām ir noslēgti sadarbības līgumi, piemēram, ISO un IEC (Starptautiskā standartizācijas organizācija), lai izvairītos no pretrunām to prasībās; tādējādi mērinstrumentu ražotāji un izmantotāji, testēšanas laboratorijas u. c. var vienlaicīgi izmantot OIML un citu iestāžu publikācijas.

Starptautiskos ieteikumus un starptautiskos dokumentus publicē franču (F) un angļu (E) valodā, un tos periodiski pārskata.

Šo publikāciju ar numuru OIML R 29 (E) (1979. gada izdevums), kura ir TC 8 kompetencē – Šķidrumu daudzuma mēri –, atļāvusi Starptautiskā reglamentētās metroloģijas konference 1972. gadā.

OIML publikācijas iespējams saņemt OIML mītnē:

Bureau International de Métrologie Légale

11, rue Turgot - 75009 Paris - France

Tālrunis: 33 (0)1 48 78 12 82 un 42 85 27 11

fakss: 33 (0)1 42 82 17 27

E-pasts: biml@oiml.org

Internets: www.oiml.org

MĒRTRAUKI

##### 1. Darbības joma

Šie ieteikumi attiecas uz stikla (vai citu atļautu materiālu) tilpuma mēriem, ko dēvē par “mērtraukiem” dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā un ko parasti piepilda pēc vajadzības un izmanto dzērienu mazumtirdzniecībā, kā:

piens, alus, vīns, minerālūdens, dažāda veida galda ūdens, alkohols u. c.,

kurus kafejnīcās, restorānos, viesnīcās, ēdnīcās u. c. pārdod

patēriņam uz vietas.

Mērtraukus iedala divās kategorijās:

a) dzērienu pārliešanas mērtrauki, piemēram, karafes, blašķes, krūzes, krūkas, pudeles *, ko izmanto vienīgi konkrētu dzēriena daudzumu pārliešanai,

b) dzērienu mērtrauki, piemēram, glāzes, pokāli, kausi u. c., ko izmanto konkrēta dzēriena daudzuma patēriņam

Piemēram, tie neattiecas uz pudelēm, kurās ir sertificētas izcelsmes produkts ar skaidru un neizdzēšamu tilpuma norādi, bet bez uzpildes atzīmes.

##### 2. Jēdziena “tilpums” definīcija

Mērtrauka tilpumu nosaka ar tā iekšējo tilpumu, kuru ierobežo uzpildes atzīme.

Šo tilpumu nosaka, izmērot tilpumu ūdenim ar 20oC temperatūru, un to izlej no tilpuma mēra pēc tam, kad tas ir piepildīts līdz šai atzīmei (mērtrauks ir jānovieto uz horizontālas virsmas).

Valstīs ar tropu klimatu šī standarta temperatūra var būt 27oC.

##### 3. Atļautais nominālais tilpums

Mērtraukiem jābūt ar šādu nominālo tilpumu:

0,02 – 0,025 –0,03 –0,04 –0,05 -0,1 -0,2 -0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 -1 -1,5 - 2 - 3 - 4 vai 5 dm3

##### 4. Materiāls un forma

Mērtraukiem jābūt izgatavotiem no stikla vai cita stingra materiāla, ko apstiprinājis kompetents valsts dienests.

4.2. Atļauts izmantot arī vienreizējai lietošanai paredzētus dzērienu mērtraukus, kas ražoti no sintētiska materiāla vai papīra.

4.3. Dzērienu pārliešanas mērtrauki ir izgatavoti tā, lai tilpuma izmaiņa, kas vienāda ar maksimāli pieļaujamo kļūdu, izraisītu līmeņa izmaiņu vismaz par 2 mm no uzpildes atzīmes.

##### 5. Uzpildes atzīme

5.1. Mērtrauka uzpildes atzīmei ir jābūt horizontālai līnijai, kuras minimālais garums ir 15 mm. Tai jābūt pilnai riņķa līnijai uz dzērienu mērtrauka, kura tilpums ir mazāks par 0,1 dm3.

5.2. Tai jābūt skaidrai un neizdzēšamai  normālos lietošanas apstākļos.

5.3. Iekšējiem izmēriem jābūt tādiem, lai:

5.3.1.	dzērienu pārliešanas mērtraukiem uzpildes atzīme ir vismaz 20 mm no trauka augšējās malas;

ja izmanto aizbāzni, attālumam starp aizbāžņa apakšējo malu un uzpildes atzīmi ir jābūt vismaz 10 mm.

5.3.2. glāzēm, kuru tilpums ir mazāks par 0,1 dm3, šai atzīmei ir jābūt vismaz 5 mm no trauka augšējās malas;

5.3.3. dzērienu mērtraukiem, kuru tilpums ir vairāk par 0,05 dm3, uzpildes atzīmei ir jābūt vismaz 10 mm no trauka augšējās malas;

5.3.4. dzērienu mērtraukiem, kurus izmanto alus un putojošu dzērienu patēriņam, uzpildes atzīmei ir jābūt vismaz 20 mm no trauka augšējās malas.

5.4. Dzērienu mērtraukiem, kuru tilpums ir no 0,04 līdz 0,1 dm3, var būt divas uzpildes atzīmes, kuras norāda tā tilpumu un pusi no tilpuma.

##### 6. Maksimālā pieļaujamā kļūda

6.1. Dzērienu pārliešanas mērtrauku maksimālā pieļaujamā kļūda ir 3% no to nominālā tilpuma.

6.2. Dzērienu mērtrauku maksimālā pieļaujamā kļūda ir:

5% no nominālā tilpuma mērtraukiem, kuru nominālais tilpums ir mazāks par 0,1 dm3,

3 % no nominālā tilpuma mērtraukiem, kuru nominālais tilpums ir 0,1 dm3 vai vairāk.

Turklāt mērtraukiem, kuriem ir svītras atzīme, kas norāda pusi no to tilpuma, maksimālā pieļaujamā kļūda ir 5% no tilpuma.

6.3. Maksimālā pieļaujamā kļūda lietošanā ir vienāda ar kļūdu pirmreizējās verificēšanas laikā.

##### 7. Verificēšana

7.1.  Mērtraukiem ir jāveic pirmreizējā verificēšana. Tos var vai nu verificēt vai marķēt.

7.2. Verificēšana ietver testēšanu un zīmogošanu, ko veic Reglamentētās metroloģijas valsts dienesta institūcija.

Zīmogošanu veic, uzliekot oficiālu marķējumu un vajadzības gadījumā uzspiežot attiecīgu tilpuma uzpildes atzīmi, norādi par attiecīgo tilpumu un gadu.

7.3. Zīmogošanu veic neatkarīga institūcija.

To veic, uzliekot uzpildes atzīmi ar norādi par attiecīgo tilpumu un atzītu ražotāja zīmi.

7.4. Uzskata, ka persona, kas veic 7.3. punktā aprakstīto marķēšanu, ir ražotājs.

7.5. Mērtrauki nav jāverificē atkārtoti.

##### 8. Zīmes

8.1. Visām 7. punktā minētajām zīmēm jābūt skaidrām un neizdzēšamām normālos lietošanas apstākļos.

8.2. Tilpuma apzīmējumā ir jābūt mērvienības simbolam “dm3, cm3, l, dl, cl, ml”, un tam ir jāatrodas tieši virs vai zem uzpildes atzīmes.

8.3. Mērtraukiem ar papildu atzīmi, kas norāda pusi no tilpuma, virs vai zem šīs atzīmes jābūt arī norādei par šīs tilpuma puses lielumu

##### 9. Metroloģiskā kontrole

9.1. Valsts metroloģiskās kontroles dienests pārbauda, vai mērtrauki atbilst spēkā esošajiem noteikumiem, proti, vai saskaņā ar 7.3. punktu uzliktā uzpildes atzīme nodrošina noteikto precizitāti. Šo pārbaudi var veikt ar statistisko paraugu atlasi.

9.2. Nav pieļaujama labuma gūšana, sistemātiski izmantojot maksimālās pieļaujamās kļūdas.

PIELIKUMS

Uzpildes atzīmes, tilpuma, ražošanas gada un Metroloģijas dienesta vai stikla ražošanas rūpnīcas norādes uzlikšanai var izmantot jebkuru metodi, kas nodrošina neizdzēšamu zīmogu,

piemēram, ar smilšu strūklas matrici, ķīmisko kodināšanu vai gravēšanu ar gravēšanas instrumentu vai slīpripu.

Saturs

* Šie ieteikumi attiecas vienīgi uz tādām pudelēm ar uzpildes atzīmi, kuras izmanto kā mērtrauku.