organisation internationale
de métrologie légale

|  | ## STARPTAUTISKIE IETEIKUMI |
| --- | --- |

Membrānas tipa gāzes skaitītāji

Compteurs de gaz à parois déformables

## OIML R 31

1995. gada (E) izdevums

# SATURS

Priekšvārds	3

1.	Darbības joma	4

2.	Caurplūšanas diapazons	4

3.	Uzbūve	5

4.	Indikācijas ierīces un testēšanas elementi	5

5.	Maksimāli pieļaujamā kļūda	6

6.	Spiediena absorbcija	7

7.	Tipa apstiprināšana	7

8.	Pirmreizējā verificēšana 	9

9.	Atkārtotā verificēšana 	9

## A pielikums - Membrānas tipa gāzes skaitītāju maksimāli pieļaujamās 
kļūdas pagaidu vērtības……	10

B pielikums - Testa procedūras membrānas tipa gāzes skaitītāju 
tipa novērtēšanai un pirmreizējai verificēšanai	11

B.1.	 Testa telpa un testēšanas iekārta 	11

B.2.	Tipa apstiprināšana	13

B.3.	Pirmreizējā verificēšana 	16

## C pielikums - Testēšanas protokola formāts membrānas tipa gāzes 
skaitītāju novērtēšanai 	19

# PRIEKŠVĀRDS

Starptautiskā Reglamentētās metroloģijas organizācija (OIML) ir pasaules mēroga starpvaldību organizācija, kuras pamatmērķis ir saskaņot noteikumus un metroloģiskās kontroles procedūras, ko izmanto dalībvalstu metroloģiskie dienesti vai līdzīgas organizācijas.

Divas galvenās OIML publikāciju kategorijas ir šādas:

• starptautiskie ieteikumi (OIML R), kas ir paraugnoteikumi, kuros noteikti konkrētu mērinstrumentu metroloģiskie raksturlielumi un kuros precizētas metodes un aprīkojums mērinstrumentu atbilstības noteikšanai;  OIML dalībvalstīm šie ieteikumi ir jāīsteno pēc iespējas pilnīgāk;

• starptautiskie dokumenti (OIML D), kas ir informatīvi dokumenti, un tie ir izstrādāti, lai uzlabotu metroloģisko dienestu darbu.

OIML ieteikumu un dokumentu projektus izstrādā dalībvalstu izveidotas tehniskās komitejas vai apakškomitejas.  Šajā darbā kā konsultanti piedalās arī atsevišķas starptautiskas un reģionālas iestādes.

Starp OIML un atsevišķām organizācijām, piemēram, ISO un IEC ir noslēgti sadarbības līgumi, lai izvairītos no pretrunām to prasībās;  tādējādi mērinstrumentu ražotāji un lietotāji, testēšanas laboratorijas u. c. var vienlaicīgi izmantot gan OIML, gan citu organizāciju publikācijas.

Starptautiskos ieteikumus un starptautiskos dokumentus publicē franču (F) un angļu (E) valodā un tos periodiski pārskata.

OIML publikācijas var saņemt organizācijas mītnē:

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot, 75009 Paris, France
Tālrunis: 33 (1) 48 78 12 82 un 42 85 27 11
Fakss: 33 (1) 42 82 1727

***

Šo publikāciju (OIML R 31 (E), 1995. gada izdevums) izstrādājusi OIML apakškomiteja TC 8/SC 8  Gāzes skaitītāji. Starptautiskā Reglamentētās metroloģijas komiteja to apstiprināja galīgai publicēšanai 1994. gadā, un 1996. gadā tā iesniegta Starptautiskajai Reglamentētās metroloģijas konferencei oficiālā apstiprinājuma saņemšanai. Tā aizstāj 1989. gada izdevumu.

MEMBRĀNAS TIPA GĀZES SKAITĪTĀJI

### 1. Darbības joma

Šis ieteikums attiecas uz membrānas tipa gāzes skaitītājiem, kas ir gāzes tilpuma skaitītāji, kuros gāzes plūsma tiek mērīta mērījumu kamerās ar maināmas formas sieniņām, tostarp uz gāzes skaitītājiem ar temperatūras korektoru.

Attiecībā uz iepriekš minētajiem gāzes tilpuma skaitītājiem šis ieteikums papildina Starptautisko ieteikumu OIML R 6 Vispārēji noteikumi par gāzes tilpuma skaitītājiem, kura noteikumi ir jāpiemēro kopā ar turpmāk norādītajiem nosacījumiem.

Piezīme:	Šajos ieteikumos membrānas tipa gāzes skaitītāji tiek apzīmēti kā “gāzes skaitītāji” vai “skaitītāji”.

### 2. Caurplūduma diapazons

2.1. Maksimālā caurplūduma atļautās vērtības un minimālā caurplūduma augstākās robežvērtības ir norādītas 1. tabulā.

# 1. tabula

| Qmax m3/h | Augšējā Qmin m3/h robežvērtība |
| --- | --- |
| 1 | 0,016 |
| 1,6 | 0,016 |
| 2,5 | 0,016 |
| 4 | 0,025 |
| 6 | 0,040 |
| 10 | 0,060 |
| 16 | 0,100 |
| 25 | 0,160 |
| 40 | 0,250 |
| 65 | 0,400 |
| 100 | 0,650 |
| 160 | 1,000 |
| 250 | 1,600 |
| 400 | 2,500 |
| 650 | 4,000 |
| 1 000 | 6,500 |

2.2. Gāzes skaitītāja minimālajam caurplūdumam var būt zemāka vērtība par 1. tabulā norādīto, bet šai zemākajai vērtībai ir jābūt vienai no tabulā norādītajām vērtībām vai vienas šajā tabulā norādītās vērtības decimāldaudzkārtņa daļai.

### 3. Uzbūve

3.1. Katram gāzes skaitītājam starpība starp cikliskā tilpuma aprēķināto vērtību un šī tilpuma nominālvērtību (V), ko uzrāda gāzes skaitītājs, standartapstākļos nedrīkst pārsniegt 5 % no minētās vērtības.

3.2. Gāzes skaitītāji var būt aprīkoti ar ierīci, kas neļauj mērierīcei darboties, ja gāze plūst pretējā virzienā.

### 4. Indikācijas ierīce un testēšanas elementi

4.1. Vispārēji noteikumi

Attiecībā uz gāzes skaitītājiem, kas aprīkoti ar indikācijas ierīci (rādītāju) ar iebūvētu testēšanas elementu (testa ciparnīcu vai cilindru), ir spēkā šādas prasības:

Vismaz trīsdesmit secīgu gaisa tilpuma mērījumu sēriju rezultātu standarta novirze gaisa tilpumam, kas ir vienāds ar desmitkārtīgu (vai divdesmitkārtīgu, ja desmitkārtīgs nominālais cikliskais gaisa tilpums ir mazāks par tilpumu, kas atbilst vienam testēšanas elementa apgriezienam) nominālo ciklisko tilpumu, veicot šos mērījumus identiskos apstākļos caurplūdumā 0,1 Qmax , nepārsniedz 2. tabulā norādītās vērtības. Testu veic ar vienu no tipa novērtēšanai iesniegtajiem skaitītājiem.

# 2. tabula

| Qmax m3/h | Maksimālā standartnovirze dm3 |
| --- | --- |
| No 1 līdz 10 ieskaitot | 0,2 |
| No 16 līdz 100 ieskaitot | 2 |
| No 160 līdz 1000 ieskaitot | 20 |

Piezīme:	Šis tests, kas jāveic tikai tipa novērtēšanas gaitā, ir paredzēts, lai novērtētu gāzes skaitītāja atkārtojamību un pārliecinātos, ka testēšanas elementa izšķirtspēja atbilst testa vajadzībām.

4.2. Testēšanas elements mehāniskai indikācijas ierīcei

4.2.1. Mehāniskai indikācijas ierīcei var būt vai nu iebūvēts testēšanas elements saskaņā ar R 6 apakšpunkta 5.2.2. prasībām, vai arī ierīce, kas ļauj pievienot noņemamu testēšanas elementu.

4.2.2. Iebūvētā testēšanas elementa vai mehāniskās indikācijas ierīces maksimālajai iedaļas vērtībai un iedaļām ir jāatbilst 3. tabulā norādītajiem:

# 3. tabula

| Qmax m3/h | Maksimālā iedaļas vērtība dm3 | Numerācija uz katru dm3 |
| --- | --- | --- |
| No 1 līdz 10 ieskaitot | 0,2 | 1 |
| No 16 līdz 100 ieskaitot | 2 | 10 |
| No 160 līdz 1000 ieskaitot | 20 | 100 |

4.3. Gāzes skaitītāji ar temperatūras korektoru

Gāzes skaitītājam ar iebūvētu temperatūras korektoru var būt tikai viena indikācijas ierīce, kas uzrāda tilpumu bāzes apstākļos. Uz priekšējā paneļa ir jābūt simbolam "m3", kas papildināts ar bāzes temperatūras norādi, kas izteikta kā:

tb = … °C

Piezīme: Vēlams, lai izvēlētās bāzes temperatūras vērtības būtu 0 °C, 15 °C, vai 20 °C.

Papildus tam uz priekšējā paneļa saskaņā ar 5.5.1. punktu ir jābūt ražotāja norādītām temperatūras atzīmēm, kas izteiktas kā:

tsp = … °C

### 5. Maksimāli pieļaujamā kļūda

5.1. Saskaņā ar R 6 6. punkta prasībām un ar gaisa kā testa vides blīvumu 1,2 kg/m3 maksimāli pieļaujamās kļūdas tipa novērtēšanā un pirmreizējā verificēšanā, kā arī ekspluatācijas laikā maksimāli pieļaujamās kļūdas ieteicamās vērtības ir norādītas 4. tabulā.

# 4. tabula

| Caurplūdums | # Maksimāli pieļaujamā kļūda |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tipa novērtēšanā un pirmreizējā verificēšanā | Ekspluatācijas laikā |
| Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax | ± 3 % | -6 %, + 3 % |
| 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax | ± 1,5 % | ± 3 % |

OIML dalībvalstis var noteikt maksimāli pieļaujamās kļūdas vērtības, kā norādīts A pielikumā.

5.2. Skaitītāja tipa novērtēšanā un pirmreizējā verificēšanā katras skaitītāja kļūdas absolūtā vērtība nedrīkst pārsniegt 1 % caurplūdumā no 0,1 Qmax līdz Qmax , ja visas minētās kļūdas ir ar vienādu zīmi.

5.3. Pirmreizējā verificēšanā maksimāli pieļaujamā kļūda attiecas uz jauniem gāzes skaitītājiem un gāzes skaitītājiem, kas iesniegti verificēšanai pēc remonta vai aizsargplombu bojājumiem.

5.4. Ja piedziņas vārpstām tiek pielikts maksimālais griezes moments, kas ir norādīts R 6 3.2.1. vai 3.2.2. apakšpunktā, gāzes skaitītāja rādījumi Qmin nedrīkst atšķirties vairāk kā par 1,5 %.

5.5. Gāzes skaitītājam ar temperatūras korektoru un ar vienu indikācijas ierīci, kā norādīts 4.3. punktā, tilpuma vērtība, kas tiek pieņemta par īsteno vērtību skaitīšanas temperatūrā, ir jāpārveido par tilpumu bāzes temperatūrā. Piemēro šādus turpmāk izklāstītus noteikumus.

5.5.1.Maksimāli pieļaujamai kļūdai, kas ir norādīta 4. tabulā, 10 °C intervālā ir jāpieskaita ± 0,5 %, simetriski izvietojot minētās vērtības ap ražotāja norādīto temperatūru.  Norādītajai temperatūrai ir jābūt starp 15 °C un 25 °C. Galīgajam intervālam ir jābūt temperatūras robežās, kas ir norādīta uz gāzes skaitītāja datu plāksnītes atbilstoši skaitīšanas apstākļiem.

5.5.2. Ja rādījums ir temperatūras robežās, kas norādīta uz gāzes skaitītāja datu plāksnītes  atbilstoši skaitīšanas apstākļiem, bet pārsniedz 5.5.1. apakšpunktā noteikto intervālu, maksimāli pieļaujamā kļūda, kas norādīta 4. tabulā, ir jāpalielina par ± 1,0 %.

5.5.3. Atbilstību 5.5.1. un 5.5.2. punkta prasībām ir jāpārbauda temperatūrās, kas nepārsniedz 2 °C no noteikto intervālu augšējās un apakšējās robežas.

### 6. Spiediena absorbcija

Gāzes skaitītāja kopējā spiediena absorbcija, kas noteikta vidēji visa mērīšanas cikla laikā ar gaisa plūsmas blīvumu 1,2 kg/m3  un caurplūdumu, kas vienāds ar Qmax,  nedrīkst pārsniegt 5. tabulā norādītās vērtības.

# 5. tabula

| Qmax m3/h | # Maksimālās pieļaujamās vērtības vidējai kopējai spiediena absorbcijai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tipa novērtēšanā un pirmreizējā verificēšanā Pa | Ekspluatācijas laikā Pa |
| No 1 līdz 10 ieskaitot | 200 | 220 |
| No 16 līdz 65 ieskaitot | 300 | 330 |
| No 100 līdz 1000 ieskaitot | 400 | 440 |

Piezīme: Vērtības “ekspluatācijas laikā” ir ieteicamās vērtības.

### 7. Tipa apstiprināšana

7.1. Tipa apstiprinājuma pieteikums

Vienlaicīgi ar tipa paraugu pieteikuma iesniedzējs nodod par pārbaudes veikšanu atbildīgās iestādes rīcībā divus līdz piecus gāzes skaitītāju paraugus, kas ir ražoti saskaņā ar attiecīgo tipu.

7.2. Pārbaude

7.2.1. Tipam un gāzes skaitītāju paraugiem ir jāatbilst R 6 prasībām un šo ieteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. punktam. Gāzes skaitītāji ir jāiesniedz testa procedūrām tipa apstiprināšanai, kā norādīts B pielikumā.

7.2.1.1. Pārbaudāmo gāzes skaitītāju kļūdas nosaka septiņos caurplūdumos, kas ir vienmērīgi sadalīti pa darbības diapazonu.

7.2.1.2. Attiecībā uz caurplūdumiem, kas vienādi ar 0,1 Qmax  vai lielāki par to kļūda jānosaka neatkarīgi vismaz sešas reizes, mainot caurplūdumu pēc katra secīgā mērījuma. Jebkuru tādu divu kļūdu starpība, kas atklātas katrā testa caurplūdumā, nedrīkst pārsniegt 0,6 %.

7.2.2.  Turklāt starpība starp minimālo un maksimālo vidējo kļūdas līkni, kas konstruēta attiecībā uz caurplūdumu, intervālā 0,1 Qmax līdz Qmax nedrīkst pārsniegt 2 %.

7.2.3.  Izturības tests.

7.2.3.1. Par pārbaudi atbildīgā iestāde pēc apspriešanās ar iesniedzēju nosaka, cik skaitītāji vajadzīgi izturības testam, pamatojoties uz 6. tabulā dotajām izvēlēm.

# 6. tabula

| Qmax m3/h | Iesniedzamo skaitītāju skaits |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Izvēle Nr. 1 | Izvēle Nr. 2 |
| No 1 līdz 25 ieskaitot | 3 | 6 |
| ≥ 40 | 2 | 4 |

Ja ir iekļauti dažāda lieluma skaitītāji, iesniegto skaitītāju kopskaitam ir jāatbilst 2. izvēlē norādītajam.

7.2.3.2 . Izturības testus veic:

•	gāzes skaitītājiem ar Qmax    no 1 līdz 16 m3/h  ieskaitot: maksimālajā caurplūdumā, izmantojot gāzi, kurai skaitītājs paredzēts;

•	gāzes skaitītājiem ar Qmax ≥ 25 m3/h: iespējami lielākā caurplūdumā, izmantojot gāzi, kurai skaitītājs paredzēts; caurplūdumam testa laikā ir jābūt vienādam vismaz ar 0,5 Qmax.

Ja ražotājs pierāda, ka gāzes skaitītāja materiāls ir pietiekami nejutīgs pret gāzes sastāvu, apstiprinātājiestāde var izvēlēties veikt izturības testu, izmantojot gaisu.

7.2.3.3. Izturības testa ilgums ir:

•	gāzes skaitītājiem ar Qmax    no 1 līdz 16 m3/h  ieskaitot: 2000 stundas; izturības tests var būt ar pārtraukumiem, tomēr tas ir jāpabeidz 100 dienu laikā;

•	gāzes skaitītājiem ar Qmax    no 25 līdz 1000 m3/h  ieskaitot: tik ilgi, lai gāzes skaitītājs izmērītu tādu tilpumu, kas atbilst 2000 gāzes skaitītāja ekspluatācijas stundām maksimālā caurplūdumā: tests ir jāpabeidz 180 dienu laikā.

7.2.4. Pēc izturības testa veikšanas gāzes skaitītājiem (izņemot vienu no tiem, ja izturības tests ir veikts ar 2. izvēlē norādīto gāzes skaitītāju skaitu) ir jāatbilst šādām turpmāk izklāstītām prasībām.

7.2.4.1. Kļūdas līknei ir jābūt ekspluatācijā pieļaujamo maksimālo kļūdu robežās, kā noteikts 4. tabulā.

7.2.2.  Starpība starp minimālo un maksimālo vidējo kļūdas līkni, kas konstruēta attiecībā uz caurplūdumu, intervālā 0,1 Qmax līdz Qmax nedrīkst pārsniegt 3 %.

7.2.4.3. Kļūdu vērtības diapazonā no 0,1 Qmax līdz Qmax nedrīkst atšķirties vairāk kā par 1 % no atbilstošajām sākotnējām vērtībām.

7.2.5. Gāzes skaitītāju tipi ar vienu vai vairākām piedziņas vārpstām ir jātestē gaisa blīvumā 1,2 kg/m3, izmantojot vismaz trīs katra lieluma skaitītājus, lai pārbaudītu tā atbilstību R 6 3.2.4. punktam un šo ieteikumu 5.4. punktam.

Gāzes skaitītāju tipam, kam ir vairāk nekā viena vārpsta, tests ir jāveic ar to vārpstu, kurai ir vissliktākie rezultāti.

Vienāda lieluma gāzes skaitītājiem kā maksimālā pieļaujamā griezes momenta vērtība ir jāizmanto zemākā griezes momenta vērtība, kas ir iegūta testos.

Ja gāzes skaitītāju tips aptver dažāda lieluma skaitītājus, griezes momenta tests ir jāveic tikai vismazākajam skaitītājam, ar nosacījumu, ka lielākajiem skaitītājiem ir norādīts tāds pats griezes moments un ka lielāko skaitītāju piedziņas vārpstai ir tāda pati vai lielāka izejas konstante.

7.3. Iepriekš apstiprināta tipa pārveidojums

Ja tipa apstiprinājuma pieprasījums attiecas uz iepriekš apstiprināta tipa pārveidojumu, iestāde, kas ir apstiprinājusi sākotnējo tipu, atbilstoši pārveidojuma būtībai pieņem lēmumu, vai un ciktāl ir piemērojamas 7.1. un 7.2. punkta prasības.

### 8. Pirmreizējā verificēšana

8.1. Pārbaudes

8.1.1. Gāzes skaitītājus pārbauda un testē, lai pārliecinātos, vai tie kopumā atbilst apstiprinātajam tipam.

8.1.2. Gāzes skaitītājus pārbauda un testē, lai pārliecinātos, vai tie atbilst R 6 prasībām un šiem ieteikumiem. Gāzes skaitītāji ir jāiesniedz pirmreizējai verificēšanai paredzētajām testa procedūrām saskaņā ar B pielikumā norādīto.

8.2. Precizitātes testi

Tiek uzskatīts, ka gāzes skaitītājs atbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo kļūdu, ja minētās prasības tiek ievērotas šādos caurplūdumos: Qmin, 0,2 Qmax un Qmax.

Ja pārbaudi veic dažādos caurplūdumos, tad pārbaudes rezultātam ir jābūt vismaz līdzvērtīgam tam, kāds tiek sasniegts iepriekšminētajos testos.

### 9. Atkārtotā verificēšana

9.1. Ja notiek gāzes skaitītāju atkārtota verificēšana, vēlams, lai laika intervāls starp verificēšanām būtu 10 gadi.

9.2. Atkārtoto verificēšanu var izdarīt, izmantojot statistiskās paraugu atlases metodes.

9.2.1. Ieteicams gāzes skaitītājiem ar nebojātām plombām izmantot ekspluatācijā esošajiem skaitītājiem noteiktos kļūdas ierobežojumus.

9.2.2. Ja gāzes skaitītājs ir atvienots no tīkla ar mērķi veikt atkārtotu verificēšanu derīguma termiņa beigās, skaitītājam ir jāatbilst pirmreizējai verificēšanai noteiktajiem kļūdas ierobežojumiem, ja to ir paredzēts atkārtoti uzstādīt tīklā. Minētā prasība neattiecas uz skaitītājiem, kas ir atvienoti no tīkla verificēšanai pēc lietotāja pieprasījuma.

A PIELIKUMS

(Neobligāts)

PAGAIDU VĒRTĪBAS MEMBRĀNAS GĀZES SKAITĪTĀJU MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAI KĻŪDAI

Tā vietā, lai piemērotu 5.1. punktu, OIML dalībvalstis var uz laiku piemērot maksimāli pieļaujamo kļūdu, kas norādīta 7. tabulā.

# 7. tabula

| Caurplūdums | # Maksimāli pieļaujamā kļūda |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pirmreizējā verificēšanā | Ekspluatācijas laikā |
| Qmin ≤ Q < 2Qmin | ±3 % | Jānorāda valsts noteikumos |
| 2 Qmax ≤ Q ≤ Qmax | ± 2 % |  |

Minētā vērtības atbilst šo ieteikumu pirmā izdevuma (1973. g.)  prasībām.

Augšminēto kļūdu piemērošana ir pagaidu.

B PIELIKUMS

(Obligāts).

# TESTA PROCEDŪRAS MEMBRĀNAS TIPA GĀZES SKAITĪTĀJU TIPA NOVĒRTĒŠANAI UN PIRMREIZĒJAI VERIFICĒŠANAI

B.1. Testa telpa un testēšanas iekārta

B.1.1. Vispārēji noteikumi

B.1.1.1. Testa telpa ir jāiekārto tā, lai gāzes skaitītājus varētu testēt pareizi un rezultatīvi.

B.1.1.2. Testa telpai ir jābūt tīrai un sakārtotai. Dzinējiem un citām iekārtām, kas rada troksni, ir jāatrodas ārpus testa telpas.

B.1.2. Apkārtējās vides apstākļi

B.1.2.1. Vidējo apkārtējo temperatūru nosaka kā šādu temperatūru aritmētisko vidējo:

apkārtējā temperatūra pie references etalona(-iem),

apkārtējā temperatūra pie skaitītājiem, kuriem tiek veikts tests,

gaisa temperatūra pie testēšanas iekārtas gaisa pievada,

apkārtējā temperatūra tajā testa telpas vietā, kur tiek glabāti skaitītāji pirms testa.

Piezīme:	Testam paredzētos skaitītājus var glabāt arī blakus telpā ar tādu pašu temperatūru.

B.1.2.2. Testa telpas gaisa apstākļiem ir jābūt pietiekami noturīgiem. Lai to nodrošinātu, jāizpilda vismaz šādi nosacījumi:

vidējā telpas temperatūra 12 stundu laikā nemainās vairāk kā par 4 °C 12 stundu laikā un ne vairāk kā par 2 °C  stundas laikā,

jebkuru divu B.1.2.1. punktā minētu temperatūru starpība nepārsniedz 2°C.

B.1.2.3. Skaitītājus var testēt, nepiemērojot kontroles skaitītāja un testējamā skaitītāja temperatūras atšķirību korekciju, ja ir ievērotas šādas prasības:

testā izmantotais gaiss atbilst apkārtējās vides apstākļiem,

vidējā telpas temperatūra nemainās vairāk kā par 2 °C 12 stundu laikā un ne vairāk kā par 0,5 °C stundas laikā,

jebkuru divu B.1.2.1. punktā minētu temperatūru starpība nepārsniedz 0,5 °C.

Visos pārējos gadījumos ir jāveic temperatūras atšķirību korekcijas (sk. B.1.3.3).

B.1.2.4. Pirms sākt pirmo testu, jāpārliecinās, vai ir panākti noturīgi vides apstākļi, kā arī vai tie tiek uzturēti līdz pēdējā testa beigām.

B.1.2.5. Mērījumu laikā temperatūru testa telpā ir jāpārbauda vismaz vienreiz dienā.

B.1.2.6. Atmosfēras spiediens laboratorijā ir jāmēra vismaz vienreiz dienā.

B.1.3. Testēšanas iekārta

B.1.3.1. Testā izmantotais gaiss

B.1.3.1.1. Testā izmantotajam gaisam jābūt tīram, un tas nedrīkst saturēt putekļus un eļļu.

B.1.3.1.2. Testā izmantotajam gaisam jāatbilst vidējai apkārtējai temperatūrai ± 0,5 °C.

B.1.3.1.3. Relatīvajam mitrumam ir jābūt tādam, lai nekādos apstākļos neveidotos kondensācija.

B.1.3.2. Spiediena mērījumi

B.1.3.2.1. Testējamo skaitītāju spiediena nolasīšanas ierīces ir jānovieto vienu caurules diametru pēc skaitītāja ieejas un vienu caurules diametru pirms skaitītāja izejas, vai arī faktiski nolasītos spiediena rādījumus ir jāapstiprina kā pareizos spiediena rādījumus šajās vietās.

B.1.3.2.2. Pēc ieejas spiediena mērīšanas vietas un pirms izejas spiediena mērīšanas vietas ir jābūt taisnam nogrieznim vismaz viena caurules diametra garumā.  Katram taisnajam nogrieznim ir jābūt ar tādiem pašiem nominālajiem izmēriem, kā attiecīgi ieejai vai izejai.

B.1.3.2.3. Atverēm spiediena mērījumu nolasīšanai ir jābūt perpendikulārām caurules asij. To diametram ir jābūt vismaz 3 mm. Nolasīšanas ierīces nedrīkst atrasties gāzes plūsmā. Caurules iekšējai sienai spiediena noņemšanas tuvumā ir jābūt gludai, un uz tās nedrīkst būt nelīdzenumi.

Piezīme:	Ja ir savienojums ar vienu cauruli, uz šo cauruli pirms un pēc savienotājdetaļas attiecas B.1.3.2.1–B.1.3.2.3. punkts.

B.1.3.2.4. Ar spiediena mērīšanas ierīci, kuru izmanto, lai nolasītu vidējo testējamā skaitītāja spiediena absorbciju, jāvar aprēķināt vidējās normālās spiediena izmaiņas skaitītājā.

B.1.3.3. Temperatūras mērījumi

Izmērītā gāzes tilpuma raksturīgā temperatūra ir jānolasa pie testējamā skaitītāja izejas.

B.1.3.4. Noplūde

Regulāri un rūpīgi jāpārbauda, vai testēšanas iekārtā nav radušās iekšējas noplūdes, proti, uz iekārtu vai no tās, vai ārējas noplūdes,   proti, caur vārstiem utt. Minētie noplūdes testi ir jāveic minimālā un maksimālā iekārtas ekspluatācijas spiedienā, atkarībā no vajadzības. Noplūdes līmenim ir jābūt zemākam par lielāko no šādām vērtībām

0,1 %  no minimālā caurplūduma, kādam iekārta ir paredzēta;

• 100 cm3/h.

B.1.3.5. Sērijveida testēšana

Ja skaitītājus testē sērijās, starp skaitītājiem nedrīkst būt mijiedarbība. To var nodrošināt, katru sērijas skaitītāju testējot vienreiz katrā rindas pozīcijā.

B.1.4. References etaloni

B.1.4.1. Testēšanas iekārtai ir jābūt aprīkotai ar references etaloniem, kas ir piemēroti membrānas gāzes skaitītāju testēšanai. References etalonu darbības diapazonam ir jāatbilst testējamiem skaitītājiem.

B.1.4.2. Manometriem, termometriem un plūsmas tilpuma standartparaugiem, kurus izmanto to parametru nolasīšanai, ko izmanto, aprēķinot jebkuru daudzumu saistībā ar tipa apstiprināšanu vai pirmreizējo verificēšanu, ir jābūt kalibrēšanas sertifikātiem, kas atbilst konkrētiem valsts vai starptautiskajiem standartiem.

B.1.4.3. Sertifikātiem, kas minēti B.1.4.2. punktā, ir jāaptver diapazons, kurā šos instrumentus izmanto un jāatspoguļo kalibrēšanas rezultātu nenoteiktības pakāpe.

B.1.4.4. Laboratorijai, nosakot skaitītāja kļūdas, vienmēr ir jābūt iespējām noteikt A un B tipu nenoteiktības.  Nenoteiktības aprēķina saskaņā ar Norādījumi mērījumu nenoteiktības izteikšanai (1993. gada izdevums) un vispārējo (paplašināto) nenoteiktību aprēķina, izmantojot pārklāšanās koeficientu k = 2.

B.1.4.5. Kopējai nenoteiktībai, nosakot skaitītāja kļūdu ir jābūt vismaz faktoram, kas ir par 3 mazāks nekā maksimāli pieļaujamā testējamo skaitītāju kļūda, kas norādīta 4. tabulā.

Testēšanas iekārtās, ko izmanto tipa apstiprināšanai, minētajam faktoram ir jābūt vismaz 5.

B.2. Tipa apstiprināšana

B.2.1. Iesniedzamie dokumenti un skaitītāji

B.2.1.1. Iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas norādīti R 6 11.3. punktā.

B.2.1.2. Iesniedzējs iesniedz pārbaudei 7.1. punktā norādīto skaitītāju daudzumu.

B.2.1.3. Dokumenti ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tie atbilst iesniegtajiem skaitītājiem.

B.2.2. Vispārējā pārbaude.

B.2.2.1. Jāpārbauda skaitītāja marķējums un uzraksti (sk. R 6 3.1., 3.2.1. vai 3.2.2., 4.1. un 5.1.1.3. punktu, kā arī šo ieteikumu 4.3. punktu).  Norādītajam darbības  diapazonam ir jāatbilst 2.1. punktam.

B.2.2.2. Ir jāpārbauda vietas, kas ir paredzētas verifikācijas un aizsardzības marķējumiem (skat. R 6 8. punktu).

B.2.2.3. Indikācijas ierīce(-es) ir jāpārbauda saskaņā ar R 6 5.1. punktā norādītajām prasībām.  Testa elements(-i) ir jāpārbauda, kā norādīts R 6 5.2. punktā un šo ieteikumu 4. punktā.

B.2.2.4. Testam paredzētos skaitītājus ir jāsagatavo darbam saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas norādēm.

B.2.2.5. Skaitītājus, kam ir papildierīces, ir jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka šīs ierīces ir pareizi pievienotas un atbilst izgatavotāja dokumentācijas prasībām (sk. arī B.2.4 un B.2.5).

#### B.2.3. Pirmreizējais veiktspējas tests apkārtējās vides apstākļos

B.2.3.1. Kļūdas līkne

B.2.3.1.1. Skaitītāji ir jāstabilizē testa telpas temperatūrā.

B.2.3.1.2. Skaitītāji ir jāuzstāda testēšanas iekārtā saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas norādījumiem.  Caurulēm, kas savienotas ar skaitītāja ieeju un izeju, ir jābūt vismaz ar tādiem pašiem nominālajiem izmēriem kā tās, kas ir skaitītāja savienojumu vietās.

B.2.3.1.3. Pēc tam, kad skaitītājs ir uzstādīts testēšanas iekārtā, tam ir jāpiemēro minimālais vai maksimālais testēšanas iekārtas manometriskais spiediens, atkarībā no vajadzības.

Pēc temperatūras stabilizēšanas noplūdes līmenim ir jāatbilst punktā B.1.3.4. noteiktajam.

B.2.3.1.4. Pirms uzsākt pirmo testu sēriju, skaitītājs jādarbina maksimālajā caurplūdumā. Caur skaitītāju izplūdušajam tilpumam ir jābūt vismaz piecdesmit reizes lielākam par skaitītāja ciklisko tilpumu. Faktiskais darbināšanas ilgums var būt atkarīgs no laika, kas pagājis, kopš skaitītājs ir pēdējo reizi bijis ekspluatācijā.

B.2.3.1.5. Visu iesniegto skaitītāju kļūdas līkne ir jānosaka vismaz septiņos caurplūdumos. Tie ietver:

| Qmax | 0,7 Qmax | 0,4 Qmax | 0,2 Qmax | 0,1 Qmax | 3 Qmin | Qmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.2.3.1.6. Skaitītājam ir jāveic tests ar gaisa tilpumu, kas ir vienlīdzīgs skaitītāja cikliskā tilpuma daudzkāršajam reizinājumam. Ja to nav iespējams izdarīt, gaisa tilpumu, kas izplūst caur skaitītāju, ir jāizvēlas tā, lai darba cikla periodisko svārstību ietekme būtu mazāka par 0,2 % testos ar caurplūdumu, kas vienāds ar vai lielāks par 0,1 Qmax, un 0,4 % testos ar caurplūdumu, kas mazāks par 0,1 Qmax.

B.2.3.1.7. Ja testē sērijās vairākus skaitītājus, ir jānolasa vidējais ieejas spiediens katram skaitītājiem, lai varētu uz testa līnijas reģistrēt ietekmi uz krītošā spiediena izmērīto tilpumu.

B.2.3.1.8. Kļūda katrā caurplūdumā ir jānosaka kā nolasīto kļūdu vidējā vērtība.  Ja caurplūdums ir Qmin un 3 Qmin, kļūda ir jānosaka divreiz, vienu reizi ar caurplūdumu, kas samazinās, un vienu reizi ar caurplūdumu, kas palielinās. Caurplūdumiem, kas ir vienādi vai lielāki par 0,1 Qmax, kļūda ir jānosaka vismaz sešas reizes – trīs reizes, kad caurplūdums samazinās, un trīs reizes, kad caurplūdums palielinās.

B.2.3.1. Katrā caurplūdumā kļūda nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo kļūdu, kas norādīta 5.1. un 5.2. punktā.

B.2.3.2. Testa laikā caurplūdumā Qmax ir jānolasa diferenciālais spiediens skaitītāja ieejas galā un izejas galā, lai apstiprinātu, ka vidējā kopējā skaitītāja spiediena absorbcija atbilst 6. punktā norādītajai.

B.2.3.3. Lai noteiktu mehānisko nolietošanos, kas notiek izturības testa laikā, ir jānosaka spiediena absorbcija caurplūdumā Qmin.

B.2.3.4. Katra iesniegtā skaitītāja rādījumi ir jāpārbauda, kā norādīts 7.2.1.2. punktā.

B.2.4. Ekspluatācijas tests temperatūrās, kas atšķiras no bāzes temperatūras

B.2.4. Ja gāzes skaitītājs bez temperatūras korektora ir paredzēts izmantošanai temperatūrās, kas atšķiras no bāzes temperatūras, skaitītāja darbība ir jāpārbauda skaitīšanas temperatūras intervālos, kas ir norādīti uz skaitītāja, kā to paredz R 6 4.1. punkta i) apakšpunkts. Skaitītāji ir jātestē vismaz šādās temperatūrās:

• temperatūrā, kas neatšķiras vairāk kā par 5 °C no minimālās skaitīšanas temperatūras;

• temperatūrā, kas neatšķiras vairāk kā par 5 °C no maksimālās skaitīšanas temperatūras;

B.2.4.2. Temperatūras skaitītāj apkārtējās vides apstākļos un gaisa temperatūra, ko izmanto testā pie skaitītāja ieejas, var atšķirties ne vairāk kā par 1 °C, un skaitīšanas temperatūra pie skaitītāja, kuram veic testu, ir jāsaglabā nemainīga, pieļaujot svārstības, kas nepārsniedz 0,5 °C no attiecīgās dotās temperatūras.

Pirms testa veikšanas attiecīgajā temperatūrā temperatūra ir pilnībā jāstabilizē. Temperatūra ir jāmēra.

Piezīme:	 References etalons vienmēr jādarbina temperatūrā, kurai tas ir kalibrēts. Testā izmantotā gaisa mitruma līmenim ir jābūt tādam, lai nenotiktu kondensācija.

B.2.4.3. Testu veic šādos caurplūdumos:

0,2 Qmax, 0,7 Qmax \ un Qmax

B.2.4.4. Kļūdas ir jānosaka divreiz, vienu reizi caurplūdumā, kas samazinās, un vienu reizi caurplūdumā, kas palielinās.

B.2.4.5. Kļūdām katrā testa temperatūrā ir jābūt pirmreizējā verificēšanā maksimāli pieļaujamās kļūdas robežās, kā noteikts 5.1. un 5.2. punktā.

B.2.5. Papildierīces

B.2.5.1. Ja skaitītājs ir aprīkots ar priekšapmaksas ierīci, ir jāpārbauda, vai šī ierīce neatstāj būtisku ietekmi uz skaitītāja darbību (skat. R 6 3.1. punktu).

B.2.5.2. Ja skaitītājs ir aprīkots ar impulsu ģenerētāju, ir jāpārbauda tā darbības pareizība un impulsu skaits uz tilpuma vienību (sk. R 6 3.1. punktu ).

B.2.5.3. Skaitītājs, kas ir aprīkots ar izejas piedziņas vārpstu, ir jāpārbauda, kā noteikts 7.2.5. punktā, lai pārliecinātos, ka savienojums starp mēriekārtu un sazobi paliek neskarts, ja tiek pielikts maksimālais griezes moments Mmax (sk. R 6 3.2.4. apakšpunktu). Tāpat, ja tiek pielikts maksimālais griezes moments Mmax , ir jānosaka kļūda ar Qmin  ,  lai pārbaudītu, ka tā neatšķiras vairāk kā par vērtību, kas ir noteikta 5.4. punktā.

B.2.6. Iebūvēts temperatūras korektors

B.2.6.1. Vispārēji noteikumi

B.2.6.1.1. Visi testi, kas attiecas uz temperatūras korektoru, ir jāveic ar tāda paša izmēra paraugu, kāds ir izmantots to skaitītāju tipa apstiprināšanai, kuriem nav korektora (skat. B.2.1.2).

B.2.6.1.2. Skaitītāji ir jātestē dažādās nemainīgās temperatūrās, kā noteikts B.2.6.2. apakšpunktā.

B.2.6.2. Temperatūras testi

B.2.6.2.1. Skaitītāji ir jātestē, kā norādīts B.2.4.2. un B.2.4.3. apakšpunktā. Testa temperatūrām ir jābūt temperatūrām, kas ir norādītas 5.5.3. apakšpunktā.

Testi ir jāveic ar kāpjošu un krītošu temperatūru.

B.2.6.2.2. Kļūdām katrā testa temperatūrā ir jābūt pirmreizējā verificēšanā maksimāli pieļaujamās kļūdas robežās, kā noteikts 5. punktā.

B.2.7. Izturības tests (sk. 7.2.3. un 7.2.4. apakšpunktu)

B.2.7. Ja izturības testu veic ārpus apstiprinātājiestādes laboratorijas, skaitītājiem ir jābūt plombētiem.

B.2.7.2. Ir jāzina izturības testā izmantotās gāzes galvenās sastāvdaļas.

B.2.7.3. Vides apstākļi nevar būt sliktāki par tiem, kuros notiek parastā skaitītāja ekspluatācija.

B.2.7.4. Izturības testa sākumā un beigās jāreģistrē katra skaitītāja rādījumi. Jāpārbauda, vai izmērītā tilpuma rādījumi atbilst izmērītajam caurplūdumam un testa ilgumam.

B.2.7.5. Galīgā kļūdas līkne

B.2.7.5.1.  Galīgo kļūdas līkni ir jānosaka pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc izturības testa veikšanas.  Laika posmā starp testa beigām un kļūdas līknes noteikšanu skaitītājiem ir jābūt izslēgtiem un piepildītiem ar gāzi.

B.2.7.5.2. Noteikumi un procedūra galīgās kļūdas līknes noteikšanai ir tādi paši kā pirmreizējā veiktspējas testā atbilstoši B.2.3. punktam. Kļūdas ir jānosaka divreiz – vienreiz, kad caurplūdums palielinās, un otrreiz, kad caurplūdums samazinās.  Testi ir jāveic tajā pašā testēšanas iekārtā, kas izmantota, lai noteiktu sākotnējo kļūdas līkni.

B.2.7.5.3. Novirzei vidējā kļūdas līknē nevar pārsniegt 7.2.4. apakšpunktā norādītās pielaides.

B.2.7.6. Ja spiediena absorbcija caurplūdumā Qmin  ir būtiski mainījusies, skaitītājs ir jāpārbauda, lai konstatētu iespējamo iemeslu.

B.2.8. Atzinums

Ja  tipa apstiprināšanai iesniegtie skaitītāji atbilst visām būtiskajām prasībām, saskaņā ar R 6, punkta 11.4. noteikumiem tiek izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts.

B.3. Pirmreizējā verificēšana

B.3.1. Sagatavošana

B.3.1.1. Skaitītāji ir jāstabilizē testa telpas temperatūrā.

B.3.1.2. Ja skaitītāji ir ienesti testa telpā no telpas ar atšķirīgu temperatūru, jānodrošina, lai skaitītājos neveidojas ūdens kondensācija.

B.3.1.3. Ja skaitītāji ir aprīkoti ar mehāniskām indikācijas ierīcēm, pirms testa vai testa laikā ir jāpārbauda visu indikācijas cilindru apgriezienu pareizība.

B.3.1.4. Pirms testa ir jāpārbauda visas atzīmes un uzraksti uz skaitītāja.

B.3.1.5. Pirms testa visi skaitītāji ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atbilst apstiprinātajam tipam.

B.3.1.6. Testēšanai paredzētajiem skaitītājiem ir jābūt gataviem darbam, kā noteikts ražotāja ekspluatācijas instrukcijās.

B.3.1.7. Skaitītāji ir jāuzstāda testēšanas iekārtā, kā noteikts ražotāja ekspluatācijas instrukcijās. Ar skaitītāja ieeju un izeju savienotajām caurulēm ir jābūt vismaz ar tādiem pašiem nominālajiem izmēriem, kādi ir skaitītāja savienojumiem.

B.3.1.8. Skaitītājus, kuriem ir papildierīces, ir jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka šīs ierīces ir pareizi savienotas un atbilst tam, kas ir norādīts ražotāja dokumentācijā.

B.3.2. Testa procedūra

B.3.2.1. Pēc tam, kad skaitītājs ir uzstādīts testēšanas iekārtā, tam ir jāpiemēro minimālais vai maksimālais manometriskais spiediens, atkarībā no vajadzības. Pēc temperatūras stabilizēšanas noplūdes līmenim ir jāatbilst B.1.3.4. apakšpunktā noteiktajam līmenim.

B.3.2.2. Pirms testu uzsākšanas skaitītājs ir jādarbina minimālajā caurplūdumā. Tilpumam, kas izplūst caur skaitītāju, ir jābūt vismaz piecdesmit reizes lielākam par skaitītāja ciklisko tilpumu.

B.3.2.3. Skaitītājs ir jātestē vismaz 8.2. punktā noteiktajos caurplūdumos. Faktiskais caurplūdums nedrīkst atšķirties no nominālvērtības vairāk kā par 5 %.

B.3.2.4. Skaitītājs ir jātestē ar gaisa tilpumu, kas ir vienāds ar skaitītāja cikliskā tilpuma daudzkāršo reizinājumu. Ja tas nav iespējams, skaitītājam cauri plūstošā gaisa tilpumu ir jāizvēlas tā, lai periodisko darba cikla svārstību ietekme būtu mazāka par 0,2 % testos ar caurplūdumiem, kas vienādi ar vai lielāki par 0,1 Qmax , un mazāka par 0,4 % testos ar caurplūdumiem, kas mazāki par 0,1 Qmax .

B.3.2.5. Katrā caurplūdumā kļūdai ir jābūt maksimāli pieļaujamās kļūdas robežās, kā noteikts 5.1. un 5.2. punktā, un, ja vajadzīgs – kā norādīts 5.5. punkta grozījumos.

B.3.2.6. Testa laikā ar Qmax ir jānolasa diferenciālais spiediens starp skaitītāja ieeju un izeju, lai pārliecinātos, ka skaitītāja kopējā vidējā spiediena absorbcija atbilst 6. punktā norādītajam.

B.3.2.7. Ja testē sērijās vairākus skaitītājus, ir jāizmēra vidējais ieejas spiediens pie katra skaitītāja, lai varētu ņemt vērā samazinātā spiediena ietekmi uz izmērīto apjomu testa līnijā.

B.3.2.8. Ja skaitītāju testē bez indikācijas ierīcēm vai ar ierīci, kas aizvieto indikācijas ierīci, vismaz viens tests ir jāveic atkārtoti ar skaitītājam pievienotu indikācijas ierīci.  Šis tests ir jāveic caurplūdumā 0,2 Qmax. Indikācijas iekārtas kvalitāti un tās novietojumu uz skaitītāja var novērtēt, salīdzinot kļūdas un spiediena absorbciju divu testu laikā.

Ja kļūdu starpība pārsniedz vērtības, kas atbilst 4.1. punktam, visi precizitātes testi ir jāveic ar skaitītāju, kam pievienota indikācijas ierīce.

B.3.2.9. Ja skaitītājs ir aprīkots ar impulsu ģenerētāju, ir jāpārbauda impulsu skaits uz tilpuma vienību.

B.3.2.10. Ja skaitītājs ir aprīkots ar izejas  piedziņas vārpstām, kam nav pievienotas papildierīces, šīs vārpstas ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tās ir atbilstoši aizsargātas pret ārēju iejaukšanos (R 6 3.2.3. apakšpunkts).

B.3.2.11. Ja skaitītājs ir regulēts, tam ir jāveic atkārtots tests vismaz vienā caurplūdumā, lai pārbaudītu, vai tas ir pareizi noregulēts.  Atkārtotais tests ir jāveic caurplūdumā 0,2 Qmax. Novērtējumu var veikt, salīdzinot abu testu kļūdas un spiediena absorbciju.

B.3.2.12. Ja skaitītāju pēc pārbaudes plombē, tad tas jāveic rūpīgi, nesabojājot skaitītāju, un, vēlams, neizmantojot kalšanu.

B.3.3. Testa procedūra iebūvētam temperatūras korektoram

B.3.3.1. Ja skaitītāji ir tāda tipa skaitītāji, kas ir aprīkoti ar iebūvētu temperatūras korektoru, ir jāveic testi trīs B.3.3.2. punktā norādītajās temperatūrās skaitītāju paraugiem, kas ņemti no testētas partijas.   Paraugu atlases principa pamatā jābūt tipa apstiprināšanas testu rezultātiem, kā arī papildinformācijai, piemēram, kvalitātes kontroles informācijai no ražotāja vai konkrētu skaitītāju tipu verifikācijas pieredzes.

B.3.3.2. Skaitītāju paraugi ir jātestē temperatūrā, kas ir 5 °C robežās no minimālās un maksimālās skaitīšanas temperatūras, kas norādīta uz skaitītāja saskaņā ar R 6 4.1. punkta i) apakšpunkta prasībām, un abu šo temperatūru vidējā temperatūrā.  Ja šī vidējā temperatūra ir 5 °C robežās no gaisa temperatūras, kas izmantota B.3.2. punktā paredzētajos testos, minēto testu rezultātus var izmantot statistiskajā paraugu atlasē. Ja minētā vidējā vērtība ir ārpus 5 °C robežām, paraugu tests ir jāveic B.1.2. punktā paredzētajos apkārtējās vides apstākļos.

B.3.3.3. Skaitītāja apkārtējās vides temperatūras un gaisa temperatūra pie skaitītāja ieejas var atšķirties ne vairāk kā par 1 °C, un šīs temperatūras ir jāsaglabā nemainīgas ± 0,5 % robežās no attiecīgā temperatūras diapazona.

Piezīme: Testā izmantotā gaisa mitruma līmenim ir jābūt tādam, lai nerastos kondensācija.

B.3.3.4. Caurplūdumam ir jābūt  0,2 Qmax un Qmax.

# Pārskata 1. lappuse no 10

# C PIELIKUMS

TESTĒŠANAS PROTOKOLA FORMĀTS MEMBRĀNAS TIPA GĀZES SKAITĪTĀJU NOVĒRTĒJUMAM

Piezīme:	Šis pielikums attiecībā uz šo ieteikumu ieviešanu valsts tiesību aktos ir informatīvs; tomēr šis testēšanas protokols ir obligāts attiecībā uz šo ieteikumu izmantošanu OIML Sertifikācijas sistēmā.

## C.0.	Vispārēji noteikumi

C.0.1.	Pieteikuma Nr.:	(jauns/pārveidojums)

Ražotājs:	:

Pieteikuma iesniedzējs:

Pārstāvis:	:

C.0.2.	Vispārēja informācija par gāzes skaitītāju(-iem)

| Qmax m3/h | Qmax m3/h | ρmax (bāros) | V (dm3) |
| --- | --- | --- | --- |

Displeja tips	: mehānisks/ elektromehānisks/ LCD/ LED

Cilindru/ ciparu skaits	:

Papildierīces	:

• priekšapmaksas ierīce	: jā/ nē

• impulsu ģenerētājs	: jā/ nē	... impulsi/m3 vai m3/impulsi

• izejas piedziņas vārpstu skaits	:

## Iebūvēts temperatūras korektors	: jā/ nē

• viena indikācijas ierīce	: [ ]

• divas indikācijas ierīces	: [ ]

Pārskata  2. lappuse no 10

## C.0.3.	Kopējie tipa novērtēšanas rezultāti

| # Kopējie tipa novērtēšanas rezultāti | +/- (*) |
| --- | --- |
| ##### 1 Iesniegtie dokumenti un skaitītāji |  |
| 2. Vispārējā apskate |  |
| 3 Pirmreizējais veiktspējas tests |  |
| 4. Papildiekārtas |  |
| 5. Iebūvēts temperatūras korektors |  |
| 6. Izturības tests |  |

(*) atzīmējiet ar +, ja rezultāts atbilst R 6 un R 31 prasībām

atzīmējiet ar  -, ja rezultāts neatbilst R 6 un R 31 prasībām

Galarezultāti

Pārskata 3. lappuse no 10

## C.1. 	Iesniegtie dokumenti un skaitītāji

## C.1.1.	Iesniegto dokumentu saraksts (B.2.1.1.)*

## Apliecinājums par atbilstību drošības noteikumiem (R 6 11.3. punkts): jā/ nē

C.1.2.	Iesniegto skaitītāju saraksts (B.2.1.2. )

| Qmax | Izgatavotāja piešķirtais sērijas numurs |
| --- | --- |

## C.1.3.	Saderīgie skaitītāji un dokumenti (B.2.1.3.):	jā/ nē

## C.2.	Vispārējā apskate

C.2.1.	Uzraksti uz skaitītājiem (B.2.2.1.)

## C.2.1.1.	Displeja panelis/ datu plāksnītes

• gāzes skaitītāja apstiprinājuma zīme	:

• izgatavotāja preču zīme/tirdzniecības nosaukums	:

• sērijas numurs un gads	:

Qmax	:	m3/h

Qmin	:	m3/h

• pmax	:	MPa, kPa, Pa, bar, mbar

• V	:	dm3

• tm	:	/	°C

• pm	:	MPa, kPa, Pa, bar, mbar

## C.2.1.2.	Papildierīces

• impulsu ģenerētājs	:	impulsi/m3 vai m3/impulsi

• izejas piedziņas vārpsta	:	N.mm

## C.2.10,3.	Pārveidošanas ierīces

• tb	:	°C

• tsp	:	°C

• pb	:	MPa, kPa, Pa, bar, mbar

## C.2.1.4.	Citas norādes

• simbols "m3"	:	jā/ nē

• plūsmas virziena norāde:	jā/ nē

Pārskata 4. lappuse no 10

C.2.2.	Pārbaudiet, vai noteiktajās vietās ir verifikācijas un aizsardzības marķējums (B.2.2.2.)

C.2.3.	Indikācijas ierīce(-es), testēšanas elements(-i)  (B.2.2.3.)

| Indikācijas ierīce(-s), testēšanas elements(-i) (B.2.2.3.) | +/- |
| --- | --- |
| ###### Vispārējā uzbūve |  |
| Testēšanas elements |  |
| Ciparnīcu/ cilindru diametrs |  |
| Indikācijas ierīces lasījums |  |
| Skaitļu palielināšanās |  |
| Indikācijas ierīces noņemšana |  |

## C.2.4.	Indikācijas ierīces lasījums

Caurplūdums (apmēram 0,1 Qmax)	:	m3/h

Gaisa tilpums uz mērījumu	:	dm3

Pielaide	:	dm3

Uzrādītais tilpums (Vi)	:	sk. pārskata 7. lpp.

## Vidējais uzrādītais tilpums

Vm = (Σ Vi)/30	:	dm3

# Standartnovirze = ΣVm−Vi229

Rezultāts

Pārskata 5. lappuse no 10

## C.3.	Pirmreizējais veiktspējas tests

Apkārtējās vides apstākļi	t	=	°C ±	°C

## RH	=	%

pamb	=	kPa

C.3.1.	Kļūdas līkne (B.2.3.1.)

Piestrādāšana:	m3 ar	m3/h

| Caurplūdums m3/h | Testēšanas tilpums m3, dm3 | # Kļūdas % |  |  |  |  |  | Maksimālā starpība % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Caurplūdums m3/h | Vidējā kļūda % | Maksimālā pieļaujamā kļūda% | Rezultāts +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Qmax |  |  |  |
| 0,7 Qmax |  |  |  |
| 0,4 Qmax |  |  |  |
| 0,2 Qmax |  |  |  |
| 0,1 Qmax |  |  |  |
| 3 Qmin |  |  |  |
| Qmin |  |  |  |

Kopējais kļūdas līknes rezultāts

Pārskata 6. lappuse no 10

C.3.2.	Vidējā kopējā spiediena absorbcija ar Qmax	:	Pa

(B.2.3.2.)

## Pielaide	:	Pa

C.3.3.	Spiediena absorbcija ar Qmin	:	Pa

(B.2.3.3.)

Rezultātā iegūtā spiediena absorbcija

C.3.4.	Nemainīgās temperatūras tests (B.2.4.)

## Skaitīšanas temperatūra:	°C

| Caurplūdums m3/h | Testēšanas tilpums dm3 | Kļūda % | Testēšanas tilpums dm3 | Kļūda % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 Qmax |  |  |  |  |
| 0,7 Qmax |  |  |  |  |
| Qmax |  |  |  |  |

## Skaitīšanas temperatūra:	°C

| Caurplūdums m3/h | Testēšanas tilpums dm3 | Kļūda % | Testēšanas tilpums dm3 | Kļūda % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 Qmax |  |  |  |  |
| 0,7 Qmax |  |  |  |  |
| Qmax |  |  |  |  |

Nemainīgās temperatūras testa rezultāti

Pārskata 7. lappuse no 10

| # Testa Nr. | Uzrādītais tilpums (Vi) (dm3) | Vm-Vi (dm3) | (Vm-Vi)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

Pārskata 8. lappuse no 10

## C.4.	Papildierīces

C.4.1.	Priekšapmaksas ierīce (R 6 3.1. punkts)

Priekšapmaksas ierīces ietekme uz skaitītāju

C.4.2.	Impulsu ģenerētājs (R 6 3.1. punkts)

Pareiza darbība

Impulsu skaits uz vienu tilpuma vienību ir pareizs

C.4.3.	Izejas piedziņas vārpstas (R 6 3.2.4. punkts, R 31 5.4., 7.2.5. punkts)

Maksimālais piemērojamais griezes moments Mmax =	N.mm

3 Mmax  piemērošana savienojums saglabājas neskarts

Mmax  piemērošana caurplūdumā Qmin:

Sākotnējā kļūda caurplūdumā Qmin :	%

Kļūda caurplūdumā Qmin ar Mmax	:	%

## Atšķirība	:	%

Rezultāts

## C.5.	Iebūvēts temperatūras korektors

## C.5.1.	Iesniegto skaitītāju saraksts

| Qmax | Izgatavotāja piešķirtais sērijas numurs |
| --- | --- |

Norādītā temperatūras amplitūda:	 tm	=	/	°C

Bāzes temperatūra:		 tb	=	°C

Norādītā temperatūra:	 tsp	=	°C

Pārskata 9. lappuse no 10

C.5.2.	Nemainīgās temperatūras testi (B.2.6.2.)

## Testēšanas temperatūras:	°C

°C

°C

## C.5.2.1.	Kāpjoša temperatūra

| Caurplūdums m3/h | t= | °C | t= | °C | t= | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kļūda % |  | kļūda % |  | kļūda % |  |
|  | uz augšu | uz leju | uz augšu | uz leju | uz augšu | uz leju |
| 0,2 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| Qmax |  |  |  |  |  |  |
| maksimālā pieļaujamā kļūda % |  |  |  |  |  |  |

## C.5.2.2.	Krītoša temperatūra

| Caurplūdums m3/h | t= | °C | t= | °C | t= | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kļūda % |  | kļūda % |  | kļūda % |  |
|  | uz augšu | uz leju | uz augšu | uz leju | uz augšu | uz leju |
| 0,2 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| Qmax |  |  |  |  |  |  |
| maksimālā pieļaujamā kļūda % |  |  |  |  |  |  |

Nemainīgās temperatūras testa rezultāti

C.6.	Izturības tests (7.2.3., 7.2.4.)

C.6.1.	Skaitītājs plombēts		:

C.6.2.	Testa vide: gāze, sastāvs	:	mol % CO2

mol % N2

mol % CH4

mol % C2H6

## Relatīvais mitrums	:	%

## C.6.3.	Apkārtējās vides apstākļi testa vietā

## Apkārtējās vides temperatūra:	:	/	°C

## Vides klasifikācija	:	B/C/F

Pārskata 10. lappuse no 10

## C.6.4.	Datu izturības tests

Caurplūdums: m3/h

## Ilgums: stunda

| Skaitītāja numurs m3/h | Skaitītāja rādījumi |  | m3 | Izmērītais tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sākumā | beigās |  |  |

Izturības testa pabeigšanas datums un laiks:

## C.6.5.	Galīgā kļūdas līkne

Kļūdas līknes noteikšanas datums un laiks

| Caurplūdums (m3/h) | Testa tilpums (m3) | Kļūda (%) | Vidējā kļūda % | Novirze (%) | maksimālā pieļaujamā kļūda (%) | Rezultāts ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 Qmax |  |  |  |  |  |  |
| 3 Qmin |  |  |  |  |  |  |
| Qmin |  |  |  |  |  |  |

Kopējais kļūdas līknes rezultāts

C.6.6.	Spiediena absorbcija caurplūdumā Qmin	:	Pa

Izmaiņas	:	Pa

C.6.7.	Vidējā kopējā spiediena absorbcija caurplūdumā Qmax:	Pa

Izmaiņas	:	Pa

|  | GRANDE IMPRIMERIE DE TROYES |
| --- | --- |
| Drukāts Francijā | 130, rue General-de-Gaulle, 10000 Troyes |

* Ja vien nav noteikts citādi, atsauces ir uz šiem ieteikumiem.