WADA tehniskais dokuments – TD2024EPO

| Dokumenta numurs: | TD2024EPO | Versijas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarakstījušas: Pārskatījusi: | WADA Zinātnes departaments / EPO darba grupa WADA Laboratoriju ekspertu konsultatīvā grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Datums: | 2024. gada 11. marts | Spēkā stāšanās datums: | 2024. gada 15. jūnijs |

ERITROPOETĪNA (EPO) RECEPTORU AGONISTU (ERA) UN TRANSFORMĒJOŠĀ AUGŠANAS FAKTORA BĒTA (TGF-β) SIGNĀLINHIBITORU ANALĪŽU AR POLIAKRILAMĪDA GELA ELEKTROFORĒTISKĀS (PAGE) ANALĪZES METODĒM VEIKŠANAS UN ZIŅOŠANAS SASKAŅOŠANA

# 1.0. Ievads

Šis tehniskais dokuments (TD) ir izstrādāts, lai saskaņotu laboratoriju īstenotu eritropoetīna (EPO) un citu EPO receptoru agonistu (ERA) noteikšanu un ziņošanu gadījumos, kad to analīze tiek veikta, izmantojot poliakrilamīda gela elektroforētiskās (PAGE) analīzes metodes. Ja ir pieejamas citas metodes (piem., LC-MS), tiek sniegta atsauce arī uz piemērojamo(-ajiem) TD.

Visas laboratorijas piemēro šajā TD noteiktās prasības, ikdienā izmantojot PAGE analīzes metodes, lai identificētu ERA urīna vai asins (plazmas / seruma / izžāvēta asins piliena (DBS)) paraugos.

Šajā TD tiek izmantoti turpmāk minētie saīsinājumi, akronīmi un preču zīmes.

- CERA (Mircera®, Roche): pastāvīgs eritropoetīna receptoru aktivators, eritropoetīna analogs, kas pazīstams ar starptautisko nepatentēto nosaukumu (SNN) kā pegserpoetīns, metoksipegilēts epoetīna-β atvasinājums.

- EPO: eritropoetīns.

- EPO-Fc: EPO saturošs rekombinantais sapludinātais proteīns, kas saistīs ar cilvēka imūnglobulīna Fc apgabalu.

- bEPO: endogēnais eritropoetīns, kas atrodams asinīs.

- dEPO: darbepoetīns. Modificētas eritropoetīna formas ar papildu glikozilācijas vietām (piem., darbepoetīns-α, NESP, CRESP, Nesbell utt.).

- ERA: eritropoetīna receptoru agonisti, piem., eritropoetīns (EPO), rekombinantie eritropoetīni (rEPO) un EPO pārveidojumi (piem., NESP, CERA, EPO-Fc).

- IEF-PAGE: izoelektriskā fokusēšana – poliakrilamīda gela elektroforēze.

- NESP (piem., Aranesp®, Amgen): jauns eritropoēzi stimulējošs proteīns, eritropoetīna analogs, ko pēc tā SNN pazīst kā darbepoetīnu-α.

- SAR-PAGE: nātrija N-lauroilsarkozināta (“sarkozil-”) poliakrilamīda gela elektroforēze.

- SDS-PAGE: nātrija dodecilsulfāta poliakrilamīda gela elektroforēze.

- rEPO: rekombinantais eritropoetīns. Šīs farmaceitiskās vielas pēc to SNN ir pazīstamas kā “epoetīns”. Dažādos preparātus apzīmē ar grieķu alfabēta burtu, piem., epoetīns-α, -β, -δ, -ω. Citiem preparātiem (piem., nepatentētajiem preparātiem vai kopijām), kurus kopā dēvē par “rEPO biolīdziniekiem”, var būt atšķirīgi izoformu profili, kas precīzi neatbilst jau norādītajiem.

- TGF-ß: transformējošā augšanas faktora bēta (TGF-ß) signālinhibitori (piem., luspatercepts, sotatercepts).

- uEPO: endogēnais eritropoetīns, kas atrodams cilvēka urīnā.

2.0. Analītiskā pārbaude ERA noteikšanai

### 2.1. Pirmsanalītiskā procedūra

Laboratorija ievēro Laboratoriju starptautiskajā standartā (LSS) noteiktās sākotnējās uzglabāšanas un parauga alikvotēšanas procedūras [1]. Lai samazinātu iespējamo ERA sadalīšanos, laboratorija īsteno turpmāk norādītās procedūras.

2.1.1. Urīna paraugi

a) Urīna “A” paraugus un alikvotas ERA analīzei uzglabā sasaldētā stāvoklī, ja ERA analīze netiek sākta divdesmit četru (24) stundu laikā pēc parauga saņemšanas/alikvotēšanas.

b) Pēc tam, kad laboratorija ir konstatējusi varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu (PAAF) attiecībā uz ERA “A” paraugā, laboratorija pēc iespējas ātrāk veic “A” parauga apstiprināšanas procedūru (CP).

i) Ja “A” parauga CP nevar veikt divdesmit četru (24) stundu laikā, laboratorija ievieto “A” parauga trauku saldētavā līdz analīzei.

ii) Laboratorija attiecīgo “B” parauga trauku ievieto sasaldēšanai -70 °C vai zemākā temperatūrā.

c) Ja tiek pieprasīta “B” parauga apstiprināšanas procedūra (CP) attiecībā uz ERA, to ieteicams veikt viena (1) mēneša laikā pēc ziņošanas par AAF attiecībā uz “A” paraugu.

d) Urīna “B” parauga alikvotas analizē divdesmit četru (24) stundu laikā pēc atkausēšanas. Atlikušo “B” paraugu uzglabā -70 °C vai zemākā temperatūrā.

2.1.2. Plazmas/seruma paraugi

a) Ja ERA analīze jāveic asins paraugu plazmas frakcijai, gan “A”, gan “B” paraugu centrifugē 10–15 minūtes pie 1300–1500 g, tiklīdz ir praktiski iespējams iegūt asins plazmas frakciju. Tomēr, ja paraugs ir paņemts arī analītiskajai pārbaudei ar nesadalītām asinīm (piem., sportista bioloģiskās pases hematoloģiskajiem marķieriem, homologu asiņu pārliešanai, gēnu dopingam), sagaida, kad ir pabeigta ITP un visas piemērojamās CP “A” un/vai “B” paraugam ar nesadalītām asinīm, un tad veic parauga centrifugēšanu un ERA analīzi.

b) Ja ERA analīze jāveic asins paraugu seruma frakcijai, paraugus centrifugē 10–15 minūtes pie 1300–1500 g, tiklīdz tas ir iespējams pēc saņemšanas laboratorijā.

c) Pēc sadalīšanas ar centrifugēšanu “A” parauga plazmas vai seruma frakciju (kas atrodas “A” parauga savākšanas mēģenē) un/vai “A” parauga plazmas vai seruma alikvotu(-as), kas ņemta(-as) atsevišķos stobriņos, var uzglabāt atdzesētā stāvoklī ne ilgāk kā divdesmit četras (24) stundas vai sasaldētā stāvoklī līdz analīzei.

d) “A” parauga plazmas vai seruma alikvotas, ko izmanto “A” parauga CP, analizē pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divdesmit četras (24) stundas pēc atkausēšanas.

e) Ieteicams pēc centrifugēšanas “B” paraugus nekavējoties uzglabāt sasaldētā stāvoklī noslēgtā “B” parauga savākšanas mēģenē saskaņā ar noteiktajiem protokoliem līdz ERA analīzei, ja tāda veicama.

f) Pēc tam, kad laboratorija “A” paraugā ir konstatējusi PAAF attiecībā uz ERA, laboratorija ievieto attiecīgo “B” parauga mēģeni sasaldēšanai -70 °C vai zemākā temperatūrā.

g) Ja tiek pieprasīta “B” parauga CP attiecībā uz ERA, to ieteicams veikt viena (1) mēneša laikā pēc ziņošanas par AAF attiecībā uz “A” paraugu1.

h) “B” parauga plazmas vai seruma alikvotas analizē divdesmit četru (24) stundu laikā pēc atkausēšanas. Atlikušo “B” paraugu uzglabā -70 °C vai zemākā temperatūrā.

2.1.3. Izžāvētu asins pilienu (DBS) paraugi

a) DBS paraugu uzglabāšanā un alikvotēšanā ievēro norādījumus, kas ietverti WADA tehniskajā dokumentā “Izžāvēti asins pilieni (DBS) dopinga kontrolei. Analītiskās pārbaudes un glabāšanas prasības un procedūras” (TD DBS) [2].

b) ITP gadījumā no “A” parauga ņem vienu (1) alikvotu, kas atbilst vienam (≥ 20 µL) vai vairākiem nesadalītiem pilieniem. Pēc piliena alikvotas paņemšanas atlikušo “A” paraugu uzglabā atdzesētā stāvoklī.

c) Lai veiktu “A” parauga CP, no “A” parauga ņem jaunu piliena alikvotu.

d) “B” paraugu pēc saņemšanas uzglabā sasaldēta stāvoklī. Ja ir jāveic “B” parauga analīze1, “B” paraugu atkausē istabas temperatūrā, pirms ņem piliena alikvotu “B” parauga CP [2]. Atlikušo “B” paraugu ievieto atpakaļ saldētavā.

Ja DBS “A” un “B” paraugs atrodas vienā traukā, “B” paraugu var glabāt atdzesētā stāvoklī, līdz ir pabeigta “A” parauga ITP un CP (ja piemērojams).

### 2.2. PAGE analīzes metožu apraksts

2.2.1. IEF-PAGE [3, 8–10]

a) Parauga sagatavošana

Gan ITP, gan CP gadījumā imūnafinitātes attīrīšanu veic pirms IEF-PAGE [3–10] piemērošanas.

[Piezīme. Imūnafinitātes attīrīšanai izmanto citas antivielas, nevis tās, kuras izmanto imūnmembrānas analīzei. Laboratorija, veicot metodes validāciju, pierāda, ka izmantotā imūnafinitātes attīrīšanas metodika nemaina analizējamo endogēno EPO un ERA IEF-PAGE glikoformu profilus.]

b) Elektroforētiska sadalīšana

IEF-PAGE veic tādā pH diapazonā, kas ir saderīgs ar analizējamo ERA izoelektriskajiem punktiem (pI). IEF-PAGE veic denaturētos apstākļos (aptuveni 7M karbamīda).

c) Imūnmembrānas analīze

i) Imūnmembrānas analīzi veic ar elektroblotēšanu, lai optimizētu ERA pārnesi.

ii) Pēc sadalīšanas ar IEF-PAGE, veic vienkāršu blotēšanu, izmantojot šķērsreaktivitātes minimizēšanas protokolu (piem., izmantojot biotinilētu monoklonālo peles klonu AE7A5 pret cilvēka EPO (P&I sistēmas BAM2871)), [11, 12] vai dubulto blotēšanu.

[Piezīme. Monoklonālais peles klons AE7A5 pret cilvēka EPO ir primārā antiviela, ko ieteicams izmantot šajā posmā, lai analizētu ERA, kas saistīti ar EPO. Tomēr pēc laboratorijas ieskatiem var izmantot arī citas, pienācīgi validētas antivielas, kas ir pret cilvēka EPO, ar līdzīgiem specifiskuma un jutības raksturlielumiem.]

d) Noteikšana

ERA izoelektriskos modeļus nosaka, izmantojot piemērotu, jutīgu identifikācijas sistēmu (piem., pastiprinātu hemiluminiscences sistēmu). Signālam, kas iegūts, izmantojot densitometriju, jābūt kvantificējamam (izmanto tikai 16 bitu pelēktoņu TIFF datnes), lai noteiktu ERA modeļa dažādu izoformu relatīvo intensitāti.

2.2.2. SAR-PAGE [9, 13–18] un SDS-PAGE [11, 20, 21]

a) Parauga sagatavošana

Gan ITP, gan CP gadījumā imūnafinitātes attīrīšanu veic pirms SAR-PAGE vai SDS-PAGE [3–10] piemērošanas.

[Piezīme. Imūnafinitātes attīrīšanai izmanto citas antivielas, nevis tās, kuras izmanto imūnmembrānas analīzei. Laboratorija, veicot metodes validāciju, pierāda, ka izmantotā imūnafinitātes attīrīšanas metodika nemaina analizējamo endogēno EPO un ERA SAR-PAGE / SDS-PAGE īpašības.]

b) Elektroforētiska sadalīšana

i) Piemēro vertikālo elektroforēzi.

ii) Ar EPO saistītu ERA sadalīšanai ieteicams izmantot 10 % akrilamīda (%T) gelus.

iii) SAR-PAGE gadījumā SDS parauga un elektroforēzes buferšķīdumos tiek aizstāts ar nātrija N-lauroilsarkozinātu.

iv) Ja SDS-PAGE izmanto ITP gadījumā vai veicot CP attiecībā uz CERA un EPO-Fc, no imūnafinitātes attīrītam eluātam pirms elektroforētiskas sadalīšanas pievieno atbilstošu nesējproteīnu (piem., kazeīnu, insulīnu).

v) Ja CP veic attiecībā uz rEPO, epoetīna-δ (Dynepo) vai rekombinantā epoetīna-α preparātu (piem., Eprex) izmanto kā atsauci rEPO migrācijas robežlīnijas novietošanai (šīs prasības ievērošana ITP gadījumā nav obligāta).

vi) Lai noteiktu citu ERA elektroforētiskās īpašības, sadalīšanas procesā ir nepieciešama dEPO (piem., NESP), CERA un EPO-Fc klātbūtne.

c) Imūnmembrānas analīze

i) Imūnmembrānas analīzi veic ar elektroblotēšanu, lai optimizētu ERA pārnesi.

ii) Urīna un seruma/plazmas/DBS paraugu ITP un CP gadījumā pēc elektroforētiskas sadalīšanas var veikt vienkāršo vai dubulto blotēšanu saskaņā ar laboratorijas metožu atbilstošu validāciju. Izmantojot vienkāršu blotēšanu, piemēro šķērsreaktivitātes minimizēšanas protokolu (piem., izmanto biotinilētu monoklonālo peles klonu AE7A5 pret cilvēka EPO (P&I sistēmas BAM2871) [11, 12).

[Piezīme. Monoklonālais peles klons AE7A5 pret cilvēka EPO ir primārā antiviela, ko ieteicams izmantot šajā posmā, lai analizētu ERA, kas saistīti ar EPO. Tomēr pēc laboratorijas ieskatiem var izmantot arī citas, pienācīgi validētas antivielas, kas ir pret cilvēka EPO, ar līdzīgiem specifiskuma un jutības raksturlielumiem.]

iii) Var izmantot vairākus blotēšanas buferšķīdumus (piem., Bjerrum, CAPS, Kyhse-Andersen, Towbin).

iv) Ja SDS-PAGE izmanto ITP gadījumā vai veicot CP attiecībā uz CERA un EPO-Fc, izmanto nesaistītu bufersistēmu (piem., CAPS buferšķīdumu) vai alternatīvu bufersistēmu, kas nodrošina šo lielo biomolekulu efektīvu pārnesi [11].

d) Noteikšana

ERA elektroforēzē konstatētos zīmējumus nosaka, izmantojot piemērotu, jutīgu identifikācijas sistēmu (piem., pastiprinātu hemiluminiscences sistēmu): izmanto tikai 16 bitu pelēktoņu TIFF datnes.

2.3. Analītiskās pārbaudes stratēģija

2.3.1. PAGE analīzes metodes

PAGE analīzes metožu (tostarp ERA imūnfinitātes attīrīšanas, elektroforētiskās sadalīšanas un imūndetekcijas), ko izmanto ITP un CP, noteikšanas robeža (LOD), kas aplēsta analīzes matricā (maksimums 15 ml urīna vai 0,5 ml seruma vai plazmas, vai viens (1) ≥ 20 µL DBS) metožu validācijas laikā, nedrīkst būt lielāka par (≤) 50 % no atbilstošā minimālā vajadzīgā veiktspējas līmeņa (MRPL) (sk. 1. tabulu).

1. tabula. MRPL attiecībā uz ERA, kas analizēti ar PAGE metodēm (parauga matricā)

| Mērķa ERA | Analīzes matrica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urīns | Serums/Plazma/DBS |
| rEPO | 1 SV/L* | 30 SV/L * |
| dEPO | 1 pg/mL | 30 pg/mL |
| CERA | 5 pg/mL | 150 pg/mL |
| EPO-Fc | 5 pg/mL | 150 pg/mL |

* Noteikts, pamatojoties uz rEPO saturu paraugos, kas satur gan rEPO, gan endogēno EPO (jaukta tipa josla uz gela).

2.3.1.1. Sākotnējās pārbaudes procedūra (ITP)

a) Laboratorija ITP veikšanai var izmantot IEF-PAGE [3, 8–10] un/vai SAR-PAGE [9, 13–18], vai SDS-PAGE [19, 20] (sk. 2. tabulu).

b) ITP ietver PAGE analīzes metodi vismaz šādiem elementiem:

i) “A” parauga alikvotai;

ii) negatīvas kvalitātes kontroles (NQC) paraugam;

[Piezīme. Kvalitātes kontroles (QC) paraugi ir paraugi, kuri sagatavoti parauga matricā un kuriem tiek veikta tā pati analītiskā procedūra, ko piemēro paraugam, kuram veic analītisko pārbaudi (piem., parauga sagatavošanas procedūra, instrumentālā analīze utt.)]

iii) atsauces standartšķīdumiem: piemērotam(-iem) ERA standartu preparātam(-iem), kas pievienots(-i) parauga buferšķīdumā un izmantots(-i) kā atsauce, lai noteiktu bāziskās, skābās un endogēnās zonas (IEF-PAGE) vai šķietamo ERA molekulmasu (SAR-PAGE vai SDS-PAGE);

iv) turklāt laboratorija var apsvērt pārbaudes jutīguma kontroles (TSC) izmantošanu: ERA standartiem, tostarp arī endogēnajam EPO, kas pievienoti parauga buferšķīdumā tādā līmenī, kurš ir līdzvērtīgs (80–120 %) PAGE metodes MRPL, kā noteikts 1. tabulā;

[Piezīme. Laboratorija izmanto TSC, lai pārbaudītu, vai elektroforētiskas sadalīšanas metode darbojas, kā paredzēts saskaņā ar validācijas rezultātiem. Tomēr nesekmīgas jutīguma pārbaudes gadījumā neuzskata, ka ir anulējama eksogēna(-u) ERA konstatēšana paraugā ITP (vai, ja nepieciešams, CP) laikā, ja gela attēls atbilst piemērojamiem pieņemšanas un identifikācijas kritērijiem, kas aprakstīti 2.4. punktā. Papildinformāciju par TSC izmantošanu skatīt arī 2.3.1.2. punkta c) apakšpunktā un 2.4.1. punktā.)

Ieteicams, lai TSC gadījumā rEPO saturs rEPO un endogēnā EPO proporcijā (attiecībā) būtu no 10:90 līdz 40:60.

Laboratorijas var apsvērt iespēju ieviest TSC līmeņos, kas ir zemāki par 80–120 % no MRPL un līdzvērtīgāki to apstiprinātajām LOD.

Attiecībā uz gelu, kas satur gan urīna, gan seruma/plazmas paraugus, var pietikt ar vienu TSC, kas sagatavota tādam ERA koncentrācijas līmenim, kurš ir līdzvērtīgs zemākajam matricai specifiskajam MRPL.]

v) Laboratorija var arī apsvērt iespēju izmantot iekšējo standartu (ISTD, piem., Vācijas uzņēmuma Celares GmbH izstrādāto CEPO115) [22], kas pievienots parauga alikvotai, NQC un TSC (ja tiek izmantots), lai pārbaudītu parauga sagatavošanas procedūru (piemēram, ja paraugā nevar noteikt ne endogēnā EPO, ne citu ERA signālus).

[Piezīme. ISTD signāla trūkums paraugā nepadara analīzi par nederīgu, ja tiek atklāts endogēns EPO un/vai citi ERA. ISTD tiek izmantots, lai izslēgtu analītisku problēmu, ja paraugā netiek konstatēti EPO/ERA signāli. Secīgs ISTD signāla zudums paraugā liecina par sadalīšanās procesu, kas ietekmē ISTD.]

c) Elektroforētiskas sadalīšanas procedūru, ko piemēro, ja ITP izmanto SDS-PAGE metodi, veic, kā aprakstīts 2.2.2. punkta b) apakšpunktā.

d) Pēc elektroforētiskas sadalīšanas laboratorijām ieteicams piemērot vienkāršu blotēšanas procedūru, izmantojot šķērsreaktivitātes protokolu (piem., biotinilētu monoklonālo peles klonu AE7A5 pret cilvēka EPO (P&I sistēmas BAM2871)) [11, 12].

[Piezīme. Laboratorijas var izvēlēties piemērot alternatīvu šķērsreaktivitātes minimizēšanas protokolu, izmantojot primāro antivielu kopā ar konjugētu sekundāro antivielu.]

e) Imūnmembrānas analīzes procedūru, ko piemēro, ja ITP izmanto SDS-PAGE metodi, veic, kā aprakstīts 2.2.2. punkta c) apakšpunktā.

2.3.1.2. “A” parauga apstiprināšanas procedūra (CP).

a) “A” parauga CP ir atkarīga no iespējami konstatētiem ERA un no ITP izmantotās metodikas (sk. 2. tabulu).

b) “A” parauga CP atšķiras no ITP. Šo atšķirību var panākt, piemēram, ar vienu (vai vairākām) turpmāk minētajām darbībām.

i) Izmanto citu parauga imūnafinitātes attīrīšanas procedūru (piem., MAIIA kolonnas, StemCell ELISA, magnētiskās lodītes, t. i., izmanto procedūru ar atšķirīgu satveres antivielu).

ii) Izmanto citas elektroforētiskas sadalīšanas metodes (piem., attiecīgā gadījumā vai nu IEF-PAGE, vai SDS-PAGE, vai SAR-PAGE).

iii) Veic dubulto blotēšanu, ja attiecībā uz ITP piemērota vienkāršā blotēšana, izmantojot biotinilētu antivielu.

iv) Izmanto citas noteikšanas antivielas.

[Piezīme. WADA Laboratoriju starptautiskais standarts (LSS)[1] nosaka, ka afinitātes un saistīšanās testos, ko izmanto ITP un CP, lieto afinitātes reaģentus (piem., antivielas), kas atpazīst dažādus analizētās makromolekulas epitopus, ja vien pirms afinitātes un saistīšanās testa veikšanas nav izmantota attīrīšanas (piem., imūnafinitātes attīrīšanas) vai sadalīšanas (piemēram, elektroforēzes, hromatogrāfijas) metode, lai novērstu šķērsreaktivitātes iespējamību. Šajā ziņā PAGE analīzes metožu selektivitāti nodrošina trīs (3) dažādu mērķa ERA sadalīšanas un imūnatpazīšanas fizikāli bioķīmisko principu apvienojums.

1. Sākotnējā imūnafinitātes attīrīšana ar antivielu, kas saista EPO.

2. Fiziskā sadalīšana, izmantojot elektroforēzi, kas pamatojas uz elektrisko lādiņu (IEF-PAGE) vai molekulmasu (SAR-PAGE / SDS-PAGE).

3. Mērķa ERA imūnatpazīšana (afinitātes saistīšana), izmantojot imūnmembrānas analīzi un antivielu, kas saista EPO, bet ir atšķirīga no tās, kura izmantota imūnafinitātes attīrīšanai.]

c) “A” parauga CP ietver PAGE analīzes metodi vismaz šādiem elementiem:

i) “A” parauga apstiprinājuma alikvotai;

ii) NQC paraugam;

iii) pozitīvam(-iem) kvalitātes kontroles (PQC) paraugam(-iem), kas satur piemērotu(-us) ERA (piem., rEPO, NESP, CERA, EPO-Fc);

[Piezīme. PQC paraugu(-us) izvēlas, pamatojoties uz ITP rezultātiem, kas sniedz norādi par to, kurš ERA jāapstiprina, kā arī attiecīgā(-o) ERA paredzamo signāla intensitāti gelā. Laboratorija var izvēlēties vairāk nekā vienu PQC paraugu ar atšķirīgu mērķa ERA koncentrācijas līmeni (piemēram, zemu un augstu ERA koncentrāciju).

ERA elektroforētiskās īpašības PQC paraugā var nebūt pilnīgi atbilstošas ERA elektroforētiskajām īpašībām paraugā. Piemēram, dažādu veidu rEPO var būt atšķirīgi migrācijas modeļi gelā, vai arī var atšķirties rEPO un endogēnā EPO proporcionālā attiecība. Parauga ERA migrācija gelā var būt atkarīga arī no ievadīšanas veida 20. Dažos gadījumos var nebūt pieejams paraugā noteiktā ERA atsauces standarts.

iv) atsauces standartšķīdumiem: piemērotam(-iem) ERA standartu preparātam(-iem), kas pievienots(-i) parauga buferšķīdumā un izmantots(-i) kā atsauce, lai noteiktu bāziskās, skābās un endogēnās zonas (IEF-PAGE) vai šķietamo molekulmasu (SAR-PAGE, SDS-PAGE);

v) turklāt laboratorija var arī apsvērt TSC izmantošanu.

[Piezīme. TSC var būt noderīga CP tāda PAAF gadījumā, ko izraisa zems ERA saturs, kurš rada tādu vāju signālu gelā (t. i., tuvu elektroforētiskas sadalīšanas metodes LOD), ko nevar kompensēt ar lielāku alikvotas vai eluāta tilpumu vai kontrolēt, izmantojot pieejamos PQC paraugus. Šādos gadījumos jutīguma kontroles izmantošana ļauj atšķirt, vai signāla zudums radies ERA sadalīšanās dēļ paraugā vai to izraisījusi neveiksmīga elektroforēzes izpilde. Tas var būt īpaši svarīgi “B” parauga apstiprinājumiem.]

d) Visas sloksnes CP gelā (attiecībā uz “A” parauga alikvotu, NQC paraugu, PQC paraugu, atsauces standartiem, TSC) ieskauj tukšas sloksnes.

e) Pēc elektroforētiskas sadalīšanas līdz minimumam samazina to proteīnu/peptīdu iespējamo šķērsatpazīšanu, kas nav saistīti ar apstiprināmo(-iem) ERA. Laboratorijas veic vienkāršu blotēšanu, izmantojot šķērsreaktivitātes minimizēšanas protokolu (piem., izmantojot biotinilētu monoklonālo peles klonu AE7A5 pret cilvēka EPO (P&I sistēmas BAM2871))[11, 12], vai dubulto blotēšanu.

2.3.1.2.1. “A” parauga CP attiecībā uz rEPO

a) CP attiecībā uz rEPO veic, izmantojot SAR-PAGE vai SDS-PAGE (sk. 2. tabulu). To pašu PAGE analīzes metodi (t. i., SAR-PAGE vai SDS-PAGE) var izmantot gan ITP, gan CP (sk. arī 2.3.1.2. punkta b) apakšpunktu).

b) Ja to pieprasa otrā atzinuma sniedzējs(-i) (sk. A pielikumu), IEF-PAGE var izmantot kā papildu analīzes metodi, lai iegūtu papildu pierādījumus par rEPO klātbūtni/neesību paraugā.

c) Ja nepieciešams un pamatojoties uz ITP rezultātiem, apstiprinājuma alikvotas un/vai NQC un/vai PQC parauga intensitātes signālus koriģē, lai nodrošinātu atbilstošus ERA intensitātes signālus (endogēno EPO ± rEPO) un atvieglotu rezultātu interpretēšanu.

[Piezīme. Šo korekciju var veikt, piemēram, pielāgojot “A” parauga apstiprinājuma alikvotas tilpumu vai tilpumu eluātam, kas iegūts pēc alikvotas imūnafinitātes attīrīšanas, vai pielāgojot NQC/PQC parauga tilpumu vai EPO koncentrāciju tajā.]

2.3.1.2.2. “A” parauga CP attiecībā uz dEPO (piem., NESP), CERA un EPO-Fc

a) Veicot CP attiecībā uz dEPO (piem., NESP), CERA un EPO-Fc, laboratorija var izvēlēties piemērot IEF-PAGE, SAR-PAGE vai SDS-PAGE metodi (sk. 2. tabulu). To pašu PAGE analīzes metodi (t. i., IEF-PAGE, SAR-PAGE vai SDS-PAGE) var izmantot gan ITP, gan CP (sk. arī 2.3.1.2. punkta b) apakšpunktu).

b) Elektroforētiskas sadalīšanas un imūnmembrānas analīzes procedūras, ko piemēro, izmantojot SDS-PAGE, lai veiktu CP attiecībā uz CERA un EPO-Fc, piemēro arī ITP gadījumā atbilstoši norādēm (sk. arī attiecīgi 2.2.2. punkta b) apakšpunktu un 2.2.2. punkta c) apakšpunktu).

c) Ja to pieprasa otrā atzinuma sniedzējs(-i) (sk. A pielikumu), var izmantot papildu analīzes metodi (piem., IEF-PAGE pēc SAR-PAGE vai SDS-PAGE), lai iegūtu papildu pierādījumus par dEPO, CERA un EPO-Fc klātbūtni/neesību paraugā2.

2.3.1.3. “B” parauga apstiprināšanas procedūra (CP).

a) “B” parauga CP gadījumā laboratorija izmanto to pašu analītiskās pārbaudes procedūru(-as), ko izmantoja “A” parauga CP.

[Piezīme. Ja laboratorija izmantojusi otru, papildu analīzes metodi kā papildu zinātnisku pierādījumu par ERA klātbūtni “A” paraugā, “B” parauga CP laikā nav nepieciešams piemērot abas (2) analīzes metodes. Jebkuras apstiprinājuma analīzes metodes izmantošana, kas dod pārliecinošus rezultātus par “A” paraugu, ir pietiekama, lai apstiprinātu ERA klātbūtni “B” paraugā.]

b) “B” parauga CP ietver vismaz “B” parauga alikvotas, ERA standarta preparātu un QC (NQC, PQC) paraugu analīzi. Turklāt, ja “A” parauga CP laikā tika izmantota TSC attiecībā uz zemu ERA saturu, līdzīga TSC būtu jāanalizē “B” parauga CP laikā.

Visas sloksnes CP gelā (attiecībā uz “B” parauga alikvotu, NQC paraugu, PQC paraugu, atsauces standartiem) ieskauj tukšas sloksnes.

c) Veicot “B” parauga CP attiecībā uz rEPO, ja tas ir nepieciešams, pamatojoties uz “A” parauga CP rezultātiem, parauga, NQC un/vai PQC parauga intensitātes signālus koriģē, lai nodrošinātu atbilstošus ERA intensitātes signālus (endogēno EPO ± rEPO) un atvieglotu rezultātu interpretēšanu.

[Piezīme. Šo korekciju var veikt, piemēram, pielāgojot “B” parauga apstiprinājuma alikvotas tilpumu vai tilpumu eluātam, kas iegūts pēc alikvotas imūnafinitātes attīrīšanas, vai pielāgojot NQC/PQC parauga tilpumu vai EPO koncentrāciju tajā.]

2. tabula. Analītiskās pārbaudes stratēģija attiecībā uz ERA urīnā un asinīs (serums/plazma/DBS), izmantojot PAGE analīzes metodes.

| ERA | ITP | CP |
| --- | --- | --- |
| rEPO | IEF-PAGE un/vai (SAR-PAGE vai SDS-PAGE**) | SAR-PAGE vai SDS-PAGE IEF-PAGE* |
| dEPO (piem., NESP) |  | IEF-PAGE vai SAR-PAGE, vai SDS-PAGE |
| CERA*** |  | IEF-PAGE vai SAR-PAGE, vai SDS-PAGE** |
| EPO-Fc*** |  | IEF-PAGE vai SAR-PAGE, vai SDS-PAGE** |

* Ja otrā atzinuma sniedzējs(-i) pieprasa papildu zinātniskus pierādījumus par rEPO klātbūtni vai neesību paraugā, kā otru, papildu analīzes metodi var izmantot IEF-PAGE, lai gan tas nav obligāti un nepieciešami visos gadījumos.

** Lai SDS-PAGE izmantotu ITP gadījumā vai veicot CP attiecībā uz CERA un EPO-Fc, no imūnafinitātes attīrītam eluātam pirms elektroforētiskas sadalīšanas pievieno atbilstošu nesējproteīnu (piem., kazeīnu, insulīnu) un imūnmembrānas analīzes procedūrā izmanto atbilstošu nesaistītu blotēšanas bufersistēmu[11] (piem., CAPS buferšķīdumu) vai alternatīvu bufersistēmu, kas nodrošina lielu biomolekulu efektīvu pārnesi.

*** Ņemot vērā CERA un EPO-Fc lielo izmēru, kas var ietekmēt nieru klīrensu un šo vielu izdalīšanos ar urīnu, CERA un EPO-Fc var daudz efektīvāk noteikt asinīs (serumā/plazmā) nekā urīnā[23–25].

2.3.2. Citas (ar elektroforēzi nesaistītas) analīzes metodes

a) Veicot CP attiecībā uz konkrētiem ERA (piem., EPO-Fc), laboratorija pēc saviem ieskatiem var piemērot arī ar vielu saistītas analīzes metodes (piem., imūntestus) kā papildu zinātniskus pierādījumus, lai izdarītu secinājumu [25].

b) Visos gadījumos, kad ir pieejama nolūkam atbilstīga uz masspektrometriju (MS) balstīta analīzes metode [26], to var izmantot gan ITP, gan CP vai abās. Tādā gadījumā ir jāievēro identifikācijas kritēriji, kas aprakstīti TD IDCR [27].

### 2.4. Rezultātu izvērtēšana un interpretācija

2.4.1. Pieņemšanas kritēriji

IEF-PAGE un SAR-PAGE vai SDS-PAGE procedūru pieņemšanas kritēriji nosaka prasības, kurām attēlam jāatbilst, lai varētu piemērot identifikācijas kritērijus, lai pārliecinātos par ERA klātbūtni.

Plankumi, pārāk stipra fona zona vai signāla neesība (piem., burbuļi) sloksnē būtiski traucē identifikācijas kritēriju piemērošanu un padara sloksni nederīgu.

[Piezīme. Laboratorija izmanto TSC, lai pārbaudītu, vai elektroforētiskas sadalīšanas metode darbojas, kā paredzēts saskaņā ar validācijas rezultātiem. Ja jutīguma kontrole neizdodas un atbilstošā(-ās) ERA josla(-as) netiek noteikta(-as) arī paraugā(-os), tas var liecināt par elektroforēzes metodes piemērošanas nepilnībām, un šādos gadījumos laboratorijai būtu jāatkārto attiecīgi ITP vai CP, negatīvajam(-iem) paraugam(-iem) izmantojot jaunu TSC preparātu.

Tomēr, ja jutīguma pārbaudē neizdodas konstatēt ERA, neuzskata, ka ir anulējama ERA noteikšana paraugā ITP vai CP laikā, ja viena gela attēls atbilst piemērojamiem pieņemšanas un identifikācijas kritērijiem, kas aprakstīti 2.4. punktā.]

2.4.2. Identifikācijas kritēriji

Šeit aprakstītie identifikācijas kritēriji tiek piemēroti CP. Tomēr kā vadlīnijas tiek sniegti ieteikumi attiecībā uz kritērijiem, kas jāpiemēro ITP, izvērtējot IEF-PAGE rezultātus attiecībā uz rEPO.

2.4.2.1. IEF-PAGE

1.a un 1.b attēlā ir parādīti IEF-PAGE testa rezultāti, kas iegūti ar pH gradientu attiecīgi 2-6 vai 2-8. Tiek noteikti katras elektroforētiskās sloksnes identifikācijas logi, kā arī bāziskās, endogēnās un skābās zonas. Preparātu joslas, ko izmanto kā atsauci, identificē ar cipariem un burtiem.

Bāziskās un skābās zonas nosaka tā, kā aprakstīts, pēc joslu pozīcijas atbilstoši rEPO atsauces preparātam vai tīriem epoetīniem-α vai -β un NESP; pēc izslēgšanas principa endogēno zonu nosaka pa vidu, kā to apliecina uEPO piemērs (starptautiskais atsauces preparāts (IRP), ko nodrošina Valsts bioloģisko standartu un kontroles institūts (NIBSC), Apvienotā Karaliste).

[Piezīme. Preparātam, ko izmanto kā atsauci attiecībā uz rEPO, būtu jābūt preparātam, kas paredzēts lietošanai poliakrilamīda gela elektroforēzē, imūnmembrānas analīzē un citos fizikālķīmiskajos testos vai in vitro testos.]

1.a attēls Identifikācijas logu imūnmembrānas analīzes attēls pēc rEPO, CERA, NESP un uEPO analīzes (piem., NIBSC standarts), izmantojot IEF-PAGE (pH = 2–6).

1.b attēls Identifikācijas logu imūnmembrānas analīzes attēls pēc rEPO, CERA, NESP, EPO-Fc un uEPO analīzes (piem., NIBSC standarts), izmantojot IEF-PAGE (pH = 2–8).

[Piezīme. 1.a un 1.b attēlā ir parādīti dažādu ERA atsauces standartu IEF-PAGE gela attēlu piemēri; autentiskā paraugā var noteikt arī endogēno EPO vai endogēna EPO un ERA apvienojumu.]

rEPO, uEPO un NESP josla attiecīgi bāziskā, endogēnā un skābā zonā ir apzīmētas ar cipariem, grieķu burtiem un latīņu lielajiem burtiem, kā parādīts attēlos. CERA atbilst atšķirīgam, specifiskas joslas modelim ar dažām joslām, kas ir aptuveni lokalizētas kopā ar tām, kuras noteicis rEPO, un citām, kas iejauktas starp rEPO joslām. EPO-Fc identificē arī pēc specifiskā joslas modeļa, kas redzams pēc EPO disulfīda tiltiņu reducēšanas pirms IEF-PAGE piemērošanas pH 2–8 gradientam (1.b att.), turklāt joslas atrodas bāziskajā zonā virs rEPO un to analogu joslām [10].

[Piezīme. Attiecībā uz dažiem ERA izoelektroforētiskais modelis var atšķirties no ERA standartiem vai PQC paraugiem (piemēram, atšķirīgs joslu skaits, nedaudz atšķirīgs fokusēšanas profils uz gela) atkarībā no konkrētā analizētā preparāta avota.]

a) rEPO

Lai attiecībā uz rEPO ņemtu vērā PAAF (ITP) vai AAF (ja to izmanto kā papildu CP), attēlam jāatbilst šādiem identifikācijas kritērijiem:

i) IEF-PAGE profils atšķiras no endogēnā EPO profila, un/vai

ii) bāziskajā zonā (1.a un 1.b att.) jābūt vismaz trim pieņemamām secīgām joslām, un

iii) divas (2) intensīvākās joslas, ko mēra, izmantojot densitometriju, atrodas bāziskajā zonā.

b) dEPO (piem., NESP)

Lai attiecībā uz NESP klātbūtni ņemtu vērā AAF, attēlam jāatbilst šādiem identifikācijas kritērijiem:

i) skābajā zonā (1.a un 1.b att.) jābūt vismaz trim pieņemamām secīgām joslām, un tās apzīmē ar “A”, “B”, “C” vai “D”;

ii) ja ir endogēns signāls, tad vismaz vienai joslai “skābajā zonā” jābūt intensīvākai par pēdējo endogēnās zonas joslu (piem., josla ε 1.a un 1.b att.).

c) CERA

Bāziskajā zonā jābūt vismaz četrām secīgām joslām, kas atbilst CERA preparātam, kuru izmanto kā atsauci (1.a un 1.b att.).

d) EPO-Fc

Bāziskajā zonā jābūt vismaz četrām secīgām joslām, kas atbilst EPO-Fc preparātam, kuru izmanto kā atsauci (1.b att.).

2.4.2.2. SAR-PAGE vai SDS-PAGE

SAR-PAGE un SDS-PAGE identifikācijas kritēriji, ko piemēro, lai salīdzinātu ar atbilstošiem ERA standartiem un PQC paraugiem, ir vienādi.

2. attēls. Imūnmembrānas analīzes attēls, kas iegūts pēc SAR-PAGE sadalīšanas un kas parāda platjoslu, kura raksturīga dažiem tirdzniecībā pieejamiem epoetīna-α un -β preparātiem (ShanpoetinTM, Beijing 4 rings, Erypo®, NeoRecormon®, Wepox) un EPO-Fc preparātiem (Propec, Sino Biological, CellSciences). Joslas, kas atbilst EPO-Fc monomēram un EPO-Fc dimēram, ir attiecīgi marķētas ar cipariem 1 un 2. Parādīts arī endogēnais EPO urīnā, kā arī CERA, NESP un epoetīna-δ (Dynepo) relatīvais novietojums.

ERA var atšķirt no endogēnā EPO (uEPO, bEPO), pamatojoties uz raksturīgo joslas formu un atšķirīgo šķietamo molekulmasu. Katra ERA migrācijas īpašības (joslu), t. i., pozīciju un formu (platums, koncentrēts vai vairāk izkliedēts), var izmantot, lai apstiprinātu vielas identitāti un/vai eksogēno izcelsmi. Joslas virsotnes novietojums (ko nosaka joslas profila diagramma, kura iegūta, izmantojot attēlu apstrādes programmatūru) vai joslas platuma robežas var izmantot, lai pārliecinātos, ka tās novietojums un forma atšķiras no paralēli izmantotā endogēnā EPO novietojuma, kā parādīts 2. att.

[Piezīme. Dažu ERA elektroforētiskās īpašības var atšķirties no ERA standartiem vai PQC paraugiem (piem., atšķirīgs joslu skaits, nedaudz atšķirīga migrācija uz gela) atkarībā no konkrētā analizētā preparāta avota (piem., atsevišķa monomēra EPO-Fc josla un/vai citas EPO-Fc oligomēru joslas, 2. att.; platjosla vai atšķirīgs migrācijas modelis, izmantojot SAR-PAGE / SDS-PAGE, dažiem ERA preparātiem – atkarībā no tīrības un/vai glikoformas sastāva). Var būt arī papildu joslas, kas atbilst imūnafinitātes attīrīšanai izmantoto antivielu vieglajām un smagajām ķēdēm, un tās netraucē rezultātu interpretācijai. Šādām antivielu joslām, kas rodas parauga sagatavošanas procesā, vienmēr jābūt paraugos un kvalitātes kontroles paraugos.

Pastāv būtiska atšķirība CERA migrācijā SAR-PAGE un SDS-PAGE gadījumā. Ja izmanto SAR-PAGE, CERA migrē virs otrās EPO-Fc joslas (EPO-Fc dimērs), bet, ja izmanto SDS-PAGE, tas migrē starp EPO-Fc monomēra un EPO-Fc dimēra joslu (sk. 2. att).]

Turpmāk norādītie identifikācijas kritēriji nosaka prasības, kurām CP gadījumā jāatbilst SAR-PAGE vai SDS-PAGE attēlam, lai ņemtu vērā AAF attiecībā uz tādu ERA klātbūtni, kuru struktūra ir saistīta ar EPO (rEPO, NESP, CERA, EPO-Fc).

A. Noteikta(-as) atsevišķa(-s) ERA josla(-as)

a) rEPO (sk. arī C pielikumu. EPO c.577del variants)

i) Epoetīnam-α un -β, kā arī rEPO biolīdziniekiem ir raksturīgas joslu formas (“platjoslas”) un atšķirīga (parasti lielāka) šķietamā molekulmasa salīdzinājumā ar endogēno uEPO/bEPO (2. att.).

ii) AAF veikšanu attiecībā uz rEPO apsver, ja rEPO raksturīgās joslas formas izsmērējums sniedzas ārpus pozīcijas, ko nosaka epoetīna-δ (Dynepo) joslas virsotne (2. un 3. att.), vai – alternatīvi – ārpus rekombinantā epoetīna-α preparāta (piem., Eprex) joslas virsotnes.

iii) Epoetīnam-δ (Dynepo) ir raksturīga joslas forma (“asa josla”) un lielāka šķietamā molekulmasa nekā endogēnajam uEPO/bEPO. Asākas joslas dēļ (lai gan arī Dynepo standarta paraugā un paraugā, kur ievadīts Dynepo, var būt redzams neliels izsmērējums, ko rada lielākas masas glikoformas) epoetīns-δ var atšķirties arī no citiem rEPO (-α un -β, kā arī biolīdziniekiem) (2. att.). AAF veikšanu attiecībā uz epoetīnu-δ apsver, ja ERA joslas virsotnes līnija paraugā sakrīt ar atbilstošo virsotnes līniju epoetīna-δ atsauces preparātā (3. att.).

3. attēls. Imūnmembrānas analīzes attēls, kas iegūts pēc Dynepo atsauces standarta, Dynepo ekskrēcijas ar urīnu (100 h pēc 50 SV/kg Dynepo ievadīšanas caur ādu) un urīna atsauces standarta (uEPO) sadalīšanas, izmantojot SDS-PAGE, un atbilstošie densitometriskie profili (sagatavoti, izmantojot GASepo v2.1).

b) dEPO, CERA, EPO-Fc

NESP, CERA un EPO-Fc (2. att.) var atšķirt no endogēniem EPO (uEPO, bEPO), kā arī no rEPO, pamatojoties uz to, ka tiem ir lielāka šķietamā molekulmasa. AAF veikšanu attiecībā uz jebkuru no šīm aizliegtajām vielām apsver, ja ERA joslas(-u) šķietamā molekulmasa atbilst par atsauci izmantotā dEPO, CERA vai EPO-Fc preparāta atbilstošās(-o) joslas(-u) šķietamajai masai (sk. arī komentāru 2.4.2.2. punktā).

B. Noteiktās jaukta tipa joslas no dažādiem ERA

a) Attiecībā uz rEPO var tikt noteikta jaukta tipa josla, kas sastāv no endogēniem EPO (uEPO, bEPO) un rEPO, kurš nav pilnīgi sadalījies, – joslas forma atgādina rEPO PLUS daļu formu vai uEPO/bEPO joslas kopējo formu.

b) Izkliedēta vai vāji izteikta joslas zona, kas atrodas virs atbilstošās endogēnās joslas un sniedzas ārpus epoetīna-δ (Dynepo) vai epoetīna-α joslas virsotnes, arī norāda uz rEPO klātbūtni (4. un 5. att.).

c) Jaukta tipa joslas izskats mainās atkarībā no rEPO un uEPO relatīvā daudzuma paraugā dažādos laikos pēc rEPO ievadīšanas (4. un 5. att.).

4. attēls. Imūnmembrānas analīzes attēls, kas iegūts pēc Dynepo/NESP atsauces standarta, negatīvas urīna sagataves, dažādos laikos pēc Retacrit ievadīšanas (7,5 SV/kg ķermeņa masas, in vitro) savāktu paraugu un Retacrit (epoetīns-ζ) atsauces standarta (std) sadalīšanas, izmantojot SAR-PAGE. Pēc Retacrit ievadīšanas var rasties vairāk vai mazāk izolētas/izplūdušas dubultas joslas (uEPO + Retacrit) [28].

C. Noteiktas vairākas atsevišķas ERA joslas

Vienā un tajā pašā paraugā tiek noteiktas vairākas joslas, kas atbilst dažādiem ERA (piem., u/bEPO, rEPO, NESP, CERA un EPO-Fc) vai vienam un tam pašam ERA (piem., EPO-Fc). Piemēro individuālos identifikācijas kritērijus, kas aprakstīti attiecībā uz katru ERA.

5. attēls. Imūnmembrānas analīzes attēls, kas iegūts pēc tam, kad urīna paraugi, kuri savākti dažādos laikos pēc 12,7 SV/kg Biopoin ievadīšanas caur ādu, sadalīti, izmantojot SAR-PAGE. A ir attēls, kas apstrādāts bez kontrasta uzlabošanas; B ir tas pats attēls pēc tam, kad uzlabots kontrasts, izmantojot GASepo programmatūras 2.1. versiju.

# 3.0. ERA rezultātu pārskatīšana un interpretācija

a) CP iegūtus ERA analīzes rezultātus (“A” un “B” paraugam, ja piemērojams) pārskata vismaz divi (2) par sertificēšanu atbildīgi zinātnieki. Katru šo pārskatu reģistrē parauga protokolā.

b) Ja laboratorija secina, ka CP rezultāti (“A” un “B” paraugam, ja piemērojams) norāda uz ERA klātbūtni paraugā, laboratorija lūdz WADA EPO darba grupas ekspertiem otru atzinumu, pirms tā ziņo par AAF vai ATF attiecībā uz ERA (sk. A pielikumu).

#### 3.1. Nelabvēlīgs analīžu rezultāts (AAF)

c) Lai secinātu, ka attiecībā uz ERA ir AAF, CP rezultātiem jāatbilst šajā TD aprakstītajiem piemērojamiem identifikācijas kritērijiem.

d) Ja atbilstoši otrā atzinuma sniedzēja(-u) pieprasījumam laboratorija piemēro otru analīzes metodi ERA apstiprināšanai, rezultātu uzskata par AAF tad, ja otrās apstiprināšanas analīzes metodes rezultāti atbilst šajā TD aprakstītajiem piemērojamajiem identifikācijas kritērijiem.

#### 3.2. Netipiska atrade (ATF)

Atradi uzskata par ATF attiecībā uz ERA, ja, pamatojoties uz šajā TD aprakstītajiem piemērojamiem identifikācijas kritērijiem, nevar pārliecinoši noteikt, ka CP rezultāti norāda uz ERA klātbūtni paraugā.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad saskaņā ar otrā atzinuma sniedzēja(-u) pieprasījumu piemēro otru, papildus apstiprinošo analīzes metodi, lai iegūtu papildu zinātniskus pierādījumus, un šī metode neapstiprina ERA klātbūtni paraugā (piemēram, ja IEF-PAGE ir izmantota kā papildu analīzes metode, lai iegūtu papildu pierādījumus par rEPO varbūtēju klātbūtni).

### 3.3. Negatīvs rezultāts

Ja CP iegūtie ERA rezultāti neatbilst šajā TD aprakstītajiem piemērojamajiem identifikācijas kritērijiem, ERA analīzes rezultātus uzskata par negatīvu rezultātu. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad parauga gela sloksnē netiek konstatēta elektroforētiskā josla (t. i., joslā nav signāla par endogēnu EPO un jebkuru eksogēno ERA).

# 4.0. Ziņošana par ERA rezultātiem

a) Pirms ziņošanas par AAF vai ATF attiecībā uz ERA laboratorija lūdz WADA EPO darba grupas ekspertus sniegt otru atzinumu (sk. A pielikumu).

Turklāt laboratorija sagaida WADA norādījumus, pirms tā ziņo par AAF attiecībā uz rEPO, jo, iespējams, ir jāveic izmeklējumi, lai noskaidrotu, vai šķietamā rEPO klātbūtne paraugā nav saistīta ar VAR-EPO ekspresiju (sk. C pielikumu).

b) Ziņojot par rezultātiem, kas iegūti, piemērojot IEF-PAGE un/vai SDS-PAGE vai SAR-PAGE, laboratorija ievēro LSS[1] un ar to saistītā TD LDOC[29] prasības.

c) Ja laboratorija ziņo par AAF attiecībā uz ERA, kas noteikts(-i) “A” paraugā, ieteicams parauga pārbaudes protokolam, ko publicē Antidopinga administrēšanas un pārvaldības sistēmā (ADAMS), pievienot komentāru, ja ir aizdomas par mikrobiālas[30] un/vai proteolītiskas aktivitātes pazīmēm[31] (piemēram, ITP konstatētā signāla intensitāte ir samazinājusies CP laikā), kas var ietekmēt konstatētā(-o) ERA noturīgumu paraugā.

d) Ziņojot par ATF attiecībā uz ERA, laboratorija iesaka pārbaudes iestādei veikt sportista mērķpārbaudi un savākt papildu asins un urīna paraugus ERA analīzei, kā arī asins ABP paraugus. Turklāt laboratorija pievieno komentāru parauga pārbaudes protokolam ADAMS, ja paraugā ir novērotas mikrobiālas[30] un/vai proteolītiskas aktivitātes[31] pazīmes, kas varētu būt ietekmējušas konstatētā(-o) ERA noturīgumu.

e) Ja parauga gela sloksnē nav konstatēta elektroforētiska ERA josla (endogēna vai eksogēna) un tāpēc laboratorija ziņo par negatīvu rezultātu attiecībā uz ERA, tā pievieno komentāru parauga pārbaudes protokolam ADAMS, norādot, ka paraugā nav ERA signālu; norāda arī jebkādas aizdomas par to, ka paraugā ir mikrobiālas[30] un/vai proteolītiskas aktivitātes[31] pazīmes.

[Piezīme. Piemēram, laboratorija var iekļaut šādu komentāru ADAMS iesniegtajā pārbaudes ziņojumā: “Paraugā nav konstatēts elektroforētiskas ERA joslas signāls” vai “Paraugā ir mikrobiālas/proteolītiskas aktivitātes pazīmes, kas var ietekmēt / ir ietekmējušas ERA noturību”.]

f) Ja saistībā ar urīna paraugu ir

i) neapstiprināts PAAF vai

ii) AAF ar zemas intensitātes signāliem “A” paraugā, vai

iii) ATF attiecībā uz jebkuru ERA,

laboratorija iesaka pārbaudes iestādei veikt ERA analīzi iepriekš savāktajam(-iem) asins paraugam(-iem) (piemēram, ja saistītais asins paraugs ir savākts tajā pašā paraugu savākšanas procesā). Ja nav savākts(-i) asins paraugs(-i), laboratorija iesaka pārbaudes iestādei pēc iespējas ātrāk savākt no sportista papildu urīna un asins paraugu(-us) ERA analīzei.

# 5.0. Analītiskā pārbaude attiecībā uz TGF-ß signālinhibitoriem

a) Pirmsanalītiskās procedūras, kas aprakstītas attiecībā uz ERA analīzi (sk. 2.1. punktu), attiecas arī uz TGF-ß signālinhibitoru analīzi.

b) SAR-PAGE / SDS-PAGE un IEF-PAGE analīzes metodes var izmantot arī TGF-β signālinhibitoru (piem., luspatercepta, sotatercepta) noteikšanai[32–36].

c) Turklāt šai analīzei var izmantot arī citas nolūkam atbilstīgas analīzes metodes kā papildu metodes PAGE metodēm vai kā atsevišķas ITP/CP (piem., LC-MS[37], kapilārās imūnanalīzes[38]).

d) PAGE metodes var izmantot arī kompleksā pieejā, veicot ITP gan attiecībā uz TGF-β signālinhibitoru, gan ERA[10].

e) Tomēr CP veikšanai izmanto atsevišķas metodes, kas īpaši izstrādātas ERA vai TGF-β signālinhibitoru apstiprināšanai.

# 6.0. Atsauces

[1] The World Anti-Doping Code International Standard for Laboratories (ISL).

[2] Technical Document Dried Blood Spots (DBS) for Doping Control – Requirements and Procedure for Analytical Testing and Storage.

[3] Lasne F et al. Isoelectric profiles of human erythropoietin are different in serum and urine. Int J Biol Macromol 41: 354-357 (2007).

[4] Mallorquí J et al. Recombinant erythropoietin found in seized blood bags from sportsmen. Haematologica 93 (2): 313-314 (2008).

[5] Dehnes Y, Lamon S, Lönnberg M. Erythropoietin (EPO) immunoaffinity columns – A powerful tool for purifying EPO and its recombinant analogous. JPBA 53: 1028-1032 (2010).

[6] Lönnberg M et al. Rapid affinity purification of erythropoietin from biological samples using disposable monoliths. J Chromatogr A. 1217(45): 7031-7037 (2010).

[7] Mallorquí J et al. Purification of erythropoietin from human plasma samples using an immunoaffinity well plate. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 878(23): 2117-2122 (2010).

[8] Reihlen P et al. Easy-to-use IEF compatible immunoaffinity purification of Erythropoietin from urine retentates. Drug Test Anal 4(11): 813-817 (2012).

[9] Dehnes Y, Shalina A, Myrvold L. Detection of recombinant EPO in blood and urine samples with EPO WGA MAIIA, IEF and SAR-PAGE after microdose injections. Drug Test Anal 5(11–12): 861-869 (2013).

[10] Martin L, Audran M, Marchand A. Combined immunopurification and detection of recombinant erythropoietins and activin receptor type II-Fc fusion proteins by isoelectric focusing for application in doping control. Drug Test Anal. 11: 168-72 (2019).

[11] Martin L et al. Improved detection methods significantly increase the detection window for EPO microdoses. Drug Test Anal.;1–12 (2020). doi: 10.1002/dta.2904.

[12] Reichel C et al. Inter-laboratory validation of biotinylated clone AE7A5 EPO-antibody for EPO detection by single blotting of urine and blood samples. Referāts nolasīts: Manfred Donike Workshop, 38th Cologne Workshop on Dope Analysis. 2020; Cologne, Germany.

[13] Heiland C E et al. Optimizing detection of erythropoietin receptor agonists from dried blood spots for anti-doping application. Drug Test Anal. 14(8):1377-1386, 2022.

[14] Requena-Tutusaus L et al. "Achieving routine application of dried blood spots for erythropoietin receptor agonist analysis in doping control: low-volume single-spot detection at minimum required performance level". Bioanalysis 15(20): 1235-1246, 2023.

[15] Reichel C, Abzieher F, Geisendorfer T. SARCOSYL-PAGE: a new method for the detection of MIRCERA- and EPO-doping in blood. Drug Test Anal 1(11-12): 494-504 (2009).

[16] Reichel C. SARCOSYL-PAGE: A New Electrophoretic Method for the Separation and Immunological Detection of PEGylated Proteins. Methods Mol Biol. 869:65-79 (2012).

[17] Reihlen P et al. Optimizing SAR-PAGE. Drug Test Anal. 7(11-12): 1014-6 (2015).

[18] Reichel C et al. SARCOSYL-PAGE: Optimized Protocols for the Separation and Immunological Detection of PEGylated Proteins. Methods Mol Biol. 1855:131-149 (2019).

[19] Kohler M et al. Discrimination of recombinant and endogenous urinary erythropoietin by calculating relative mobility values from SDS gels. Int J Sports Med 29(1):1-6 (2008).

[20] Reichel C et al. SDS-PAGE of recombinant and endogenous erythropoietins: benefits and limitations of the method for application in doping control. Drug Test Anal 1(1): 43-50 (2009).

[21] Okano M et al. Doping control of biosimilar epoetin kappa and other recombinant erythropoietins after intravenous application. Drug Test. Anal. 3(11-12): 798–805 (2011).

[22] Reihlen, P et al. Introduction of a PEGylated EPO conjugate as internal standard for EPO analysis in doping controls. Drug Test Anal. 10 (11-12): 1714-1721, 2018.

[23] Lasne F, Martin L, Martin JA, de Ceaurriz J. Detection of continuous erythropoietin receptor activator in blood and urine in anti-doping control. Haematologica 94(6): 888-890 (2009).

[24] Dehnes Y, Hemmersbach P. Effect of single doses of methoxypolyethylene glycol-epoetin beta (CERA, Mircera™) and epoetin delta (Dynepo™) on isoelectric erythropoietin profiles and haematological parameters. Drug Test Anal. 3(5):291-9 (2011).

[25] Reichel C, Thevis M. Detection of EPO-Fc fusion protein in human blood: Screening and confirmation protocols for sports drug testing. Drug Test Anal 4(11): 818-829 (2012).

[26] Reichel C. Differences in sialic acid O-acetylation between human urinary and recombinant erythropoietins: a possible mass spectrometric marker for doping control. Drug Test Anal. 5(11-12):877-889 (2013).

[27] WADA Technical Document TD IDCR: Minimum Criteria for Chromatographic-Mass Spectrometric Confirmation of the Identity of Analytes for Doping Control Purposes.

[28] Reichel C et al. Data from a low-dosed rEPO administration study. Manfred Donike Workshop – 38th Cologne Workshop in Doping Analysis; Cologne, Germany, February 9 – February 14, (2020).

[29] WADA Technical Document TD LDOC: Laboratory Documentation Packages.

[30] WADA Technical Document TD EAAS: Measurement and Reporting of Endogenous Anabolic Androgenic Steroid (EAAS) Markers of the Urinary Steroid Profile.

[31] Lamon S et al. Possible origins of undetectable EPO in urine samples. Clin Chim Acta 385(1–2): 61- 66 (2007).

[32] Marchand A et al. Detection of erythropoiesis stimulating agent Luspatercept after administration to healthy volunteers for antidoping purposes. Drug Test Anal. 14(11-12):1952-1961, 2022.

[33] Martin L et al. A validated, sensitive electrophoretic method for the detection of activin receptor type II-Fc fusion proteins in human blood. Drug Test Anal. 2018 Mar 2. doi: 10.1002/dta.2376. PMID: 29499588.

[34] Reichel C, Gmeiner G and Thevis M. Antibody-based strategies for the detection of Luspatercept (ACE-536) in human serum. Drug Test Anal. 9 (11-12): 1721-1730, 2017.

[35] Reichel C, Gmeiner G, Walpurgis K, Thevis M. Updated protocols for the detection of Sotatercept and Luspatercept in human serum. Drug Test Anal. 10(11-12): 1708-1713, 2018.

[36] Reichel C, Farmer L, Gmeiner G, Walpurgis K, Thevis M. Detection of Sotatercept (ACE-011) in human serum by SAR-PAGE and Western Single Blotting. Drug Test Anal. 10(6): 927-937, 2018

[37] Walpurgis, K et al. Combined detection of the ActRII-Fc fusion proteins Sotatercept (ActRIIA-Fc) and Luspatercept (modified ActRIIB-Fc) in serum by means of immunoaffinity purification, tryptic digestion, and LC-MS/MS. Drug Test Anal. 10 (11-12): 1714-1721, 2018.

[38] Desharnais P, Naud JF. Detection of activin receptor type IIA and IIB-Fc fusion proteins by automated capillary immunoassay. Drug Test Anal. 14(11-12): 1938-1951, 2022.

[Piezīme. WADA LSS un tehnisko dokumentu aktuālās redakcijas ir atrodamas tīmekļvietnē https://www.wada- ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories]

# A PIELIKUMS. ERA OTRĀ ATZINUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

## 1.0. Otrā atzinuma sniegšana

a) Laboratorija informē WADA par ERA atradi un augšupielādē informāciju par paraugu (tostarp parauga kodu, sporta veidu, dzimumu, pārbaudes iestādi, parauga savākšanas datumu, parauga analīzes datumu, analīzes matricu) un analīzes rezultātus (.TIFF attēlus, GASepo ziņojumus) WADA norādītajā un ierobežotas piekļuves datu pārvaldības sistēmā.

[Piezīme. Laboratorija nodrošina atbilstošus un pietiekamus ITP un CP iegūtos analītiskos datus (piemēram, saskaņā ar TD LDOC B – ERA pielikumā noteiktajām prasībām), lai EPO darba grupas eksperti varētu sagatavot otro atzinumu. Šo datu kopsavilkumu sniedz veidnē “Otrais atzinums par ERA rezultātiem” (sk. šā dokumenta B pielikumu), tostarp neapstrādātus gela attēlus (.TIFF) un apstrādātos analītiskos datus.]

b) WADA nekavējoties pēc nejaušības principa izraudzīsies divus (2) ekspertus no WADA EPO darba grupas, lai sniegtu neatkarīgu otro atzinumu par ERA atradi.

[Piezīme. To EPO darba grupas (DG) ekspertu saraksts, kuri var sniegt otro atzinumu par laboratorijas rezultātiem attiecībā uz ERA, ir publicēts WADA tīmekļvietnē, un WADA to var mainīt vai atjaunināt jebkurā laikā:

https://www.wada-ama.org/en/epo-working-group]

c) WADA nekavējoties informēs abus (2) otrā atzinuma sniegšanai izraudzītos ekspertus un piešķirs tiem piekļuvi laboratorijas iesniegtajiem lietas datiem, kas ir augšupielādēti datu pārvaldības sistēmā.

i) Izraudzītajiem ekspertiem, ar kuriem WADA ir sazinājusies, četrdesmit astoņu (48) stundu laikā ir jāatbild WADA par uzdevuma pieņemšanu vai noraidīšanu.

ii) Katrs otrā atzinuma sniedzējs pirms otrā atzinuma sagatavošanas, izmantojot datu pārvaldības sistēmu, trīs (3) dienu laikā pēc izvērtēšanai iesniegto laboratorijas datu saņemšanas var pieprasīt laboratorijai veikt parauga papildu analīzes (piemēram, piemērot otru analīzes metodi, citu imūnafinitātes attīrīšanas vai imūnmembrānas analīzes procedūru utt.) vai sniegt papildu informāciju.

Laboratorija informē atbildīgo pārbaudes iestādi par papildu analīžu pieprasījumiem, kas uzskatāmi par parauga analītiskās pārbaudes procesa neatņemamu daļu. Tāpēc ar papildu analīzi saistītās izmaksas sedz pārbaudes iestāde, kas ir atbildīga par izmeklējamo paraugu.

iii) WADA nekavējoties informē pārējos ekspertus par to, vai ir pieprasītas papildu analīzes un/vai informācija, un nosūta laboratorijai iesniegto papildu pieprasījumu. Neviens eksperts nesniedz otro atzinumu, pirms nav izskatījis laboratorijai pieprasītās papildu analīzes un/vai informāciju.

iv) Desmit (10) dienu laikā pēc tam, kad WADA ir informējusi par eksperta papildu pieprasījumu(-iem), laboratorijai būtu datu pārvaldības sistēmā jāaugšupielādē papildu analīžu rezultāti un/vai pieprasītā papildu informācija. Laboratorija informē WADA par jebkādiem paredzamiem šā termiņa kavējumiem (piemēram, ja pieprasīto papildu analīžu veikšanai ir jāslēdz apakšlīgums ar citu laboratoriju).

v) WADA nekavējoties informēs abus (2) ekspertus un datu pārvaldības sistēmā piešķirs piekļuvi laboratorijas sniegtajiem papildu datiem/informācijai.

vi) Eksperti neatkarīgi izvērtē visus sniegtos datus/informāciju un sniedz galīgo otro atzinumu tikai pēc tam, kad viņiem ir bijusi iespēja pārskatīt jebkādu papildu analīžu rezultātus un/vai informāciju, kas attiecas uz rezultātiem. Otrais atzinums jāsniedz septiņu (7) dienu laikā pēc pilnīgas laboratorijas datu/informācijas paketes saņemšanas.

d) Eksperti augšupielādē savu otro atzinumu WADA norādītajā ierobežotas piekļuves datu pārvaldības sistēmā.

e) WADA nekavējoties piešķirs laboratorijai piekļuvi saņemtajiem otrajiem atzinumiem.

f) Pamatojoties uz sniegtajiem otrajiem atzinumiem, laboratorijai būtu jāziņo par rezultātiem kā AAF, ATF vai negatīvu rezultātu (sk. šā A pielikuma 2.0. punktu). Tomēr laboratorija ir galīgā atbildīgā par to, kā saskaņā ar savām dokumentētajām pārvaldības sistēmas procedūrām tā ziņo par rezultātiem, tostarp gadījumos, kad tā nepiekrīt ekspertu slēdzienam otrajā atzinumā.

g) Laboratorija saglabā visus sniegtos otros atzinumus un WADA ziņošanas norādījumus kā daļu no parauga protokola un iekļauj tos laboratoriskās dokumentācijas paketē (ja to pieprasa pārbaudes iestāde (TA), rezultātu pārvaldības iestāde (RMA) vai WADA).

## 2.0. Ziņošana par ERA atradēm

#### 2.1. Nelabvēlīgs analīžu rezultāts (AAF)

ERA atrade būtu jāziņo kā AAF, ja abi eksperti paraugā konstatē ERA klātbūtni:

a) NESP, CERA vai EPO-Fc – VAR-EPO ekspresija neietekmē NESP, CERA vai EPO-Fc klātbūtni. Tāpēc laboratorija saskaņā ar saņemto vienprātīgo otro atzinumu ziņo par AAF;

b) rEPO – attiecībā uz rekombinantā EPO (rEPO) atradi WADA noteiks, vai ir nepieciešama izmeklēšana (saskaņā ar C pielikumu), lai noteiktu, vai šķietami pozitīvā rEPO atrade ir saistīta ar VAR-EPO ekspresiju. Šādā gadījumā, kamēr izmeklēšana nav pabeigta un WADA nav sniegusi laboratorijai attiecīgus norādījumus, laboratorija neziņo rezultātu kā AAF.

[Piezīme. Šajā posmā, kad ir saņemti ekspertu secinājumi, ka rEPO atrade uzskatāma par AAF, var veik papildu izmeklēšanu, ja nepieciešams, lai noskaidrotu, vai šķietamā rEPO klātbūtne paraugā ir saistīta ar VAR-EPO ekspresiju (sk. C pielikumu).

Tāpēc, ja tiek lūgts otrs atzinums un eksperti uzskata, ka CP rezultāti atbilst identifikācijas kritērijiem un tāpēc var secināt, ka paraugā ir rEPO klātbūtne, taču saistībā ar šādu secinājumu var būt nepieciešama papildu izmeklēšana, lai noteiktu, vai sportists ir VAR-EPO nesējs (sk. C pielikuma C1. tabulu), otrā atzinuma sniedzējs iekļauj atrunu, kurā norāda, ka galīgais secinājums par rEPO klātbūtni paraugā un ziņošana par atradi kā AAF ir atkarīgi no tā, vai atbilstošas izmeklēšanas rezultātā (sk. C pielikuma 3.2. punktu) konstatēts, ka atrade nav saistīta ar VAR-EPO ekspresiju.

#### 2.2. Netipiska atrade (ATF)

Ja abi eksperti secina, ka atrade ir nepārliecinoša vai ja abu (2) ekspertu viedokļi atšķiras, par ERA atradi būtu jāziņo kā par ATF.

### 2.3. Negatīvs rezultāts

Ja abi eksperti secina, ka CP rezultāti nenorāda uz ERA klātbūtni paraugā, par ERA atradi būtu jāziņo kā par negatīvu rezultātu.

# B PIELIKUMS. ERA ANALĪZES PIEPRASĪJUMA VEIDNE SAISTĪBĀ AR OTRO ATZINUMU

| Parauga kods (savākšana): |  | Parauga matrica: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratorijas parauga kods:

Laboratorija, kas iesniedz pieprasījumu:

Pieprasījuma datums:

Sākotnējās pārbaudes procedūra

- Neapstrādāta attēla datne (.tiff):

- Gela attēla ekspozīcijas laiks:

- Parauga sagatavošana:

Izmantotais parauga tipums (mL):

| Imūnafinitātes attīrīšana: StemCell ELISA □ |  | MAIIA □ |  | Cits: □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ja cits, norādiet sistēmu (piem., lodītes) un antivielu(-as) (Ab) |  |
| --- | --- | --- |

| - Elektroforēze: SAR-PAGE □ |  | IEF-PAGE □ |  | SDS-PAGE □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Piezīmes:

Saskaņā ar apstrādāto attēlu:

| - Blotēšana: Vienkārša □ |  | Dubulta □ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disulfīda saišu reducēšana |  | Nē □ |  | Jā □ |  |

Slāņainības apraksts (piem., Ab1+Ab2–biotīns+Strep–HRP+substrāts), kurā norādīti antivielas kloni un/vai reaģenta avots):

HRP substrāts (piem., West femto, West pico, West atto, cits):

## Apstiprināšanas procedūra

- Neapstrādāta attēla datne (.tiff):

- Gela attēla ekspozīcijas laiks:

- Parauga sagatavošana:

Izmantotais parauga tipums (mL);

| Imūnafinitātes attīrīšana: StemCell ELISA □ |  | MAIIA □ |  | Cits: □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ja cits, norādiet sistēmu (piem., lodītes) un antivielu(-as) (Ab) |  |
| --- | --- | --- |

| - Elektroforēze SAR-PAGE □ |  | IEF-PAGE □ |  | SDS-PAGE □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Piezīmes:

Saskaņā ar apstrādāto attēlu:

| - Blotēšana: Vienkārša □ |  | Dubulta □ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disulfīda saišu reducēšana |  | Nē □ |  | Jā □ |  |

Slāņainības apraksts (piem., Ab1+Ab2–biotīns+Strep–HRP), kurā norādīti antivielas kloni un/vai reaģenta avots):

HRP substrāts (piem., West femto, West pico, West atto, cits):

# C PIELIKUMS. EPO c.577del variants

## 1.0. Ievads

Par Nm_000799.4:c.577del variantu cilvēka EPO gēnā (dbSNP ID rs369859204), kas izraisa rāmja nobīdi (p.Arg193AspfsTer28), ir ziņots publiskās datubāzēs (piem., gnomAD, 1000 Genomes Project) – alēles sastopamības biežums ir aptuveni 0,5–1 % Austrumāzijas iedzīvotāju vidū. Šis variants nav novērots indivīdiem, kuriem nav Austrumāzijas izcelsmes priekšteču.

Šim EPO c.577del variantam ir raksturīga viena nukleotīda delēcija EPO gēna pēdējā (5.) eksonā (kodējošās DNS 577. pozīcijā, netālu no translāciju terminējošā kodona, kas atrodas kodējošā rajona 580. pozīcijā), izraisot rāmja nobīdi un no tā izrietošo normālā terminējošā kodona zudumu un aminoskābju pievienošanu citā nolasīšanas rāmī, tādējādi mainot nobriedušā EPO proteīna garumu (B1. attēls). Tas maina atsauces proteīna (NP_000790.2) (Arg193Asp) pēdējo aminoskābi un pievieno 26 aminoskābes, iegūstot proteīnu, kas ir aptuveni par 3 kDa smagāks par prekursora proteīnu. Šā varianta klīniskā nozīme nav skaidra. Svarīgi, ka tikko pievienotās aminoskābes nerada papildu N-glikozilācijas vietas, kas nozīmē, ka gan EPO atsauces proteīnam (WT-EPO), gan varianta proteīnam (VAR-EPO) ir vienāds N-glikozilācijas modelis.

EPO prekursora proteīns (NP_000790.2) (WT-EPO prekursors)

Proteīns, kas prognozēts, pamatojoties uz kodējošo sekvenci variantā (VAR-EPO prekursors)

C1. attēls. Aminoskābju sekvence EPO prekursorā un prognozētajā varianta proteīnā.

2.0. VAR-EPO un analītiskā pārbaude attiecībā uz EPO

Tā kā EPO c.577del alēles translācija izraisa ekspresiju nobriedušam EPO proteīnam (VAR-EPO) ar lielāku molekulmasu (MW) – apt. + 3 kDa attiecībā pret EPO atsauces proteīnu (WT-EPO) –, tas atspoguļojas novirzītā VAR-EPO joslas migrācijā SDS-PAGE / SAR-PAGE gelā.

2.1. Asins paraugu analīze

Kad asins (t. i., seruma/plazmas) paraugus analizē attiecībā uz EPO, izmantojot SDS-PAGE / SAR-PAGE, redzams, ka heterozigotiem indivīdiem, kuriem ir gan EPO c.577del variants, gan EPO atsauces alēles, endogēnā EPO migrācija gelā izveido labi definētas dubultas joslas, kas ir skaidri nodalītas gelā (neatkarīgi no parauga ņemšanas laika), – tas atspoguļo abu EPO proteīnu endogēno izcelsmi (sk. C2.1. attēlu). Apakšējai migrējošajai joslai ir tāda pati šķietamā molekulmasa kā endogēniem WT-EPO kontroles paraugiem, un augšējā josla atbilst proteīnam ar aptuveni 3 kDa lielāku molekulmasu. Tas kontrastē ar raksturīgo joslu formu (tipisks izsmērējums virs endogēna WT-EPO), kas novērota rekombinantajiem EPO (rEPO), kuriem rEPO un WT-EPO josla parasti nav pilnīgi sadalījusies un kuru relatīvā intensitāte mainās laika gaitā pēc rEPO ievadīšanas (sk. 4. un 5. attēlu TD).

Indivīdiem, kas ir homozigoti attiecībā uz EPO c.577del variantu, endogēna EPO migrācijai gelā raksturīgs vienas joslas modelis, kas migrē ar aptuveni 3 kDa lielāku molekulmasu, nekā ir WT-EPO joslai.

C2. attēls. EPO profili asinīs (C2.1.) un urīnā (C2.2.) SDS-PAGE / SAR-PAGE izmantošanas gadījumā indivīdiem, kuriem ir WT-EPO ekspresija (homozigota EPO atsauces gēna klātbūtne, 3. sloksne C2.1. attēlā un 2. sloksne C2.2. attēlā) vai WT-EPO un VAR-EPO kombinācija (heterozigotas EPO c.577del alēles klātbūtne (attiecīgi 5. un 4. sloksne). Lai gan EPO c.577del heterozigota nesēja asinīs ir redzamas divas precīzi noteiktas EPO joslas (WT-EPO un VAR-EPO) ar līdzīgu intensitāti, šīs personas urīna profilā augšējā VAR-EPO josla ir mazāk skaidri izteikta un tai ir mazāka intensitāte salīdzinājumā ar zemāko WT-EPO joslu. Salīdzinājumam ir parādīts arī pozitīvs kontroles paraugs, kas iegūts pēc rEPO ievadīšanas indivīdam, kuram nav VAR-EPO ekspresijas (7. sloksne C2.1. attēlā un 6. sloksne C2.2. attēlā).

2.2. Urīna paraugu analīze

Lai gan EPO asins parauga modelis ar dubultām joslām ir raksturīgs heterozigota EPO c.577del variantam, šī konfigurācija ne vienmēr saglabājas EPO proteīniem, kas izdalās ar urīnu (sk. C2.2. attēlu). Šajā gadījumā indivīdiem, kas ir heterozigoti attiecībā uz EPO c.577del variantu, SDS-PAGE / SAR-PAGE gadījumā var parādīties EPO migrācijas modelis, kas var izskatīties ļoti līdzīgs tam, kurš pēc rEPO ievadīšanas parādās indivīdiem, kam ir tikai WT-EPO ekspresija (sk. arī 4. un 5. attēlu TD). Tāpēc rEPO raksturīgā joslas forma (tipisks izsmērējums virs endogēnā WT-EPO) nav pietiekama pazīme, lai a priori izslēgtu iespēju, ka sportists varētu būt EPO c.577del varianta heterozigots nesējs.

## 3.0. Pārskatītā analītiskās pārbaudes stratēģija attiecībā uz rEPO

Ņemot vērā šo situāciju, kas var ietekmēt nelielu daļu sportistu, kuriem ir Austrumāzijas izcelsmes priekšteči, tiek īstenota turpmāk norādītā rEPO analītiskās pārbaudes stratēģija.

### 3.1. Analītiskās pārbaudes iespējamie rezultāti attiecībā uz rEPO asins un urīna paraugos

Pēc SDS-PAGE vai SAR-PAGE analīzes metodes izmantošanas asins vai urīna “A” parauga analīzei attiecībā uz ERA var būt iespējami turpmāk norādītie analīžu rezultāti, kas piemērojami rEPO noteikšanai. Dažos gadījumos laboratorija atkarībā no analīžu rezultāta var viegli secināt, vai atrade ir AAF (piem., tipiska rEPO modeļa klātbūtne seruma/plazmas paraugā, vai rEPO noteikts, izmantojot pārbaudes metodi, kas ļauj noteikt rEPO klātbūtni VAR-EPO paraugos) vai negatīvs rezultāts (piem., noteikta viena josla, kas atbilst WT-EPO).

Tomēr citos gadījumos ir nepieciešama papildu izmeklēšana vai analīzes, lai noteiktu, vai rezultāts ir saistīts ar rEPO ievadīšanu vai ar VAR-EPO endogēno ekspresiju. Piemēram, nosaka, vai dubultu joslu EPO modelis asinīs rodas endogēna WT-EPO + VAR-EPO heterozigota fenotipa rezultātā un/vai tāpēc, ka lietots rEPO preparāts, kas kādā brīdī pēc ievadīšanas var izraisīt līdzīgu dubultu joslu modeli (piem., Retacrit, sk. TD 4. attēla 4. sloksni).

C1. tabula. Pārskatītā analītiskās pārbaudes stratēģija attiecībā uz rEPO

| SDS-PAGE / SAR-PAGE analīžu rezultāti | Asins (serums/plazma) / DBS (piemērs) | Urīns |
| --- | --- | --- |
| 1. Atsevišķa josla (WT-EPO) | Negatīvs rezultāts (3. sloksne, C2.1. attēls) | Negatīvs rezultāts (2. sloksne, C2.2. attēls) |
| 2. Atsevišķa josla (VAR-EPO; MW > WT-EPO)1 (homozigota EPO c.577del variants) | Papildu izmeklēšana/analīzes 2,3 (augšējā josla, 5. sloksne, C2.1. attēls) | N/A |
| 3. Tipiska izsmērēta josla rEPO (rEPO ± WT- EPO) | AAF (7. sloksne, C2.1. attēls) | Papildu izmeklēšana/analīzes3 (4. sloksne, C2.2. attēls; TD 4. un 5. attēls) |
| 4. Dubulta josla (WT-EPO + VAR-EPO vai WT-EPO + rEPO) (heterozigota EPO c.577del variants) | Papildu izmeklēšana/analīzes2,3 (5. sloksne, C2.1. attēls) | Papildu izmeklēšana/analīzes 3 (4. sloksne. C2.2. attēls; urīnā ne vienmēr ir redzama dubulta josla) |

N/A: nav attiecināms uz urīnu

1 Šis ir ārkārtīgi rets gadījums, kas tikai vienu reizi ir aprakstīts gnomAD v2.1.1 datubāzē, bet līdz šim nekad nav novērots antidopinga kontekstā.

2 Attiecībā uz asins paraugiem, kam veic izmeklēšanu, laboratorija uzglabā “A” parauga asins frakciju, līdz izmeklēšana ir pabeigta un rezultāts ir paziņots ADAMS.

3 Šajās papildu analīzēs var tikt izmantota pārbaudes metode, kas ļauj noteikt rEPO klātbūtni paraugos, kuri savākti no personām, kam ir VAR-EPO ekspresija.

### 3.2. Papildu izmeklēšana, lai noteiktu rEPO atrades cēloni

Ja saskaņā ar C1. tabulu ir nepieciešama papildu izmeklēšana/analīzes, veic turpmākās darbības (sk. arī procesa shēmas diagrammu turpmāk tekstā).

[Piezīme. Ņemot vērā laboratorijas analīžu veikšanas kapacitāti, turpmāk 1.–6. punktā aprakstītajos izmeklēšanas posmos prioritāte ir iepriekšējo ERA rezultātu pārskatīšanai / papildu ERA analīžu veikšanai iepriekš savāktajam(-ajiem) asins/DBS paraugam(-iem), lai noteiktu, vai sportistam ir VAR-EPO ekspresija. Tomēr laboratorija saziņā ar pārbaudes iestādi jebkurā laikā (ņemot vērā analīžu veikšanas spēju un loģistikas apsvērumus) var izvēlēties veikt sportista parauga(-u) papildu analīzi, lai izmeklētu VAR-EPO ekspresiju un/vai rEPO lietošanu.]

1. Laboratorija informē WADA (sk. A pielikuma 1. punkta a) apakšpunktu).

2. Atrades gadījumā tiks ievērota otrā atzinuma sniegšanas kārtība (sk. A pielikumu).

a) Ja otrā atzinuma sniedzēji konstatē, ka atrade ir ATF vai negatīvs rezultāts, tad laboratorija attiecīgi ziņo par atradi.

b) Ja otrā atzinuma sniedzēji secina, ka paraugā pastāv AAF varbūtība attiecībā uz rEPO, kas jāapstiprina, lai izslēgtu, ka iespējamā rEPO atrade izriet no EPO c.577del varianta endogēnas ekspresijas, tad rīkojas atbilstoši turpmāk noteiktajam.

3. WADA pārbaudīs, vai paraugs pieder sportistam, kurš jau ir identificēts kā EPO c.577del varianta nesējs.

a) Sportists nav EPO c.577del varianta nesējs:

ja ir jau apstiprināts, ka sportists nav EPO c.577del varianta nesējs (piemēram, izmantojot iepriekšējo ERA analīzi plazmā/serumā/DBS vai DNS analīzi), WADA dos norādījumu laboratorijai ziņot par izmeklējamo atradi (par kuru jau ir sniegti otrie atzinumi, kas apstiprina rEPO klātbūtni) kā par AAF.

b) Sportists jau ir identificēts kā EPO c.577del varianta nesējs:

WADA dos norādījumu laboratorijai apsvērt iespēju piemērot (vai saziņā ar pārbaudes iestādi slēgt apakšlīgumu ar citu laboratoriju) nolūkam atbilstīgu pārbaudes metodi, lai nepastarpināti noskaidrotu, vai iespējamā rEPO atrade izmeklējamā paraugā radusies tāpēc, ka lietots rEPO preparāts. Ja analīzi nevar veikt, izmeklēšanu saistībā ar iespējamu rEPO lietošanu turpina, savācot jaunu(-us) paraugu(-us) vai izmantojot pieejamo(-os) sportista paraugu(-us), kam var veikt šo analīzi.

[Piezīme. Izmantoto pārbaudes metodi iepriekš ir apstiprinājusi WADA (kā WADA specifisku analītiskās pārbaudes procedūru), un tā ir iekļauta laboratorijas (vai laboratorijas, ar kuru noslēgts apakšlīgums) ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Pēc tam laboratorija ievēro otrā atzinuma sniegšanas kārtību, kas aprakstīta A pielikumā, un attiecīgi ziņo par atradi.

Šādu pārbaudes metodi izmanto arī, lai apstiprinātu rEPO PAAF paraugos, kas saņemti no sportistiem, kuri jau ir identificēti kā EPO c.577del varianta nesēji, ja pārbaudes metode ļauj noteikt rEPO klātbūtni papildus VAR-EPO ekspresijai.]

4. WADA pārbaudīs, vai iepriekšējās ERA analīzes tika veiktas plazmā/serumā/DBS.

Ja nav noteikts, vai sportists ir EPO c.577del varianta nesējs, WADA pārbaudīs, vai no sportista ir paņemti (citi) asins (plazmas, seruma) paraugi vai DBS paraugi un analizēti attiecībā uz ERA.

a) Pierādījumi, ka sportists nav EPO c.577del varianta nesējs

Ja iepriekš analizētā(-o) plazmas/seruma/DBS parauga(-u) pārbaudes rezultāti liecina, ka nav dubultas joslas (kas liecina par WT-EPO + VAR-EPO heterozigotu fenotipu) vai vienas joslas, kuras molekulmasa ir lielāka par WT-EPO (kas liecina par iespējamo EPO c.577del varianta homozigotu ekspresiju), tas pierāda, ka sportists nav EPO c.577del varianta nesējs.

Tāpēc WADA dos norādījumu laboratorijai ziņot par izmeklējamo atradi (kurā ir apstiprināta rEPO klātbūtne arī saskaņā ar otro atzinumu) kā par AAF.

b) VAR-EPO fenotipa iespējamā ekspresija

Tomēr, ja iepriekš analizētā(-o) plazmas/seruma/DBS parauga(-u) pārbaudes rezultāts(-i) uzrāda dubultas joslas vai vienas joslas (MW > WT-EPO) klātbūtni, tad nosaka, vai izmeklējamo atradi izraisījusi EPO c.577del varianta endogēnā ekspresija.

WADA dos norādījumu laboratorijai piemērot (vai saziņā ar pārbaudes iestādi apsvērt apakšlīguma slēgšanu ar citu laboratoriju) pārbaudes metodi, lai nepastarpināti noskaidrotu, vai iespējamā rEPO atrade izmeklējamajā paraugā radusies tāpēc, ka lietots rEPO preparāts (sk. 3. punkta b) apakšpunktu).

Ja šādu analīzi nevar veikt, tad, izmantojot DNS analīzi, kas veikta izmeklējamajam paraugam vai citam paraugam, kurš savākts no sportista, būtu jānosaka, vai sportists ir EPO c.577del varianta nesējs (sk. 3.2.1. punktu).

5. Ja iepriekš nav veiktas ERA analīzes plazmas/seruma/DBS paraugā(-os), WADA pārbaudīs, vai ir kāds(-i) iepriekš savākts(-i) asins/DBS paraugs(-i), ko var analizēt attiecībā uz ERA.

a) Ja iepriekš no sportista savāktais(-ie) asins/DBS paraugs(-i) joprojām ir pieejams(-i) laboratorijā, bet nav analizēts(-i) attiecībā uz ERA6, WADA pieprasīs pēc iespējas ātrāk analizēt šādu(-us) paraugu(-us) attiecībā uz ERA un lūgs laboratorijai par to informēt pārbaudes iestādi. Tas var attiekties arī uz asins/DBS paraugiem, kuri iepriekš savākti un pārbaudīti, bet nav analizēti attiecībā uz ERA un kurus laboratorija(-as) var būt ievietojusi(-ušas) ilgstošā glabāšanā, un kuriem var veikt papildu analīzi. Pēc šāda(-u) parauga(-u) analīzes attiecībā uz ERA WADA ņem vērā šīs analīzes rezultātus, kā noteikts 4. punktā.

b) Ja iepriekš savāktais(-ie) asins/DBS paraugs(-i) nav pieejams(-i) ERA analīzei, WADA dos norādījumu laboratorijai piemērot (vai saziņā ar pārbaudes iestādi apsvērt apakšlīguma6 slēgšanu ar citu laboratoriju) pārbaudes metodi, lai nepastarpināti noskaidrotu, vai iespējamā rEPO atrade izmeklējamā paraugā radusies tāpēc, ka lietots rEPO preparāts (sk. 3. punkta b) apakšpunktu).

Ja šādu analīzi nevar veikt, tad, izmantojot DNS analīzi, kas veikta izmeklējamajam paraugam vai citam paraugam, kurš savākts no sportista, būtu jānosaka, vai sportists ir EPO c.577del varianta nesējs (sk. 3.2.1. punktu).

6. Jauna asins/DBS parauga savākšana

a) Ja nav pieejams(-i) iepriekš savākts(-i) asins/DBS paraugs(-i) un nav iespējams veikt DNS analīzi izmeklējamajam asins/DBS paraugam vai citiem savāktajiem paraugiem (piemēram, parauga tilpuma vai analītisko ierobežojumu dēļ), WADA dos norādījumu laboratorijai ziņot par izmeklējamo atradi kā par ATF.

b) WADA nekavējoties pieprasīs atbildīgajai pārbaudes iestādei vai citai pārbaudes iestādei, kuras jurisdikcijā ir sportists, savākt papildu asins/DBS paraugu (“A” un “B”) un, ja iespējams, nosūtīt tai pašai laboratorijai ERA analīzes veikšanai.

Atbildīgā pārbaudes iestāde velta visas pūles tam, lai saprātīgā termiņā (piemēram, viena (1) mēneša laikā pēc WADA pieprasījuma saņemšanas) savāktu papildu asins/DBS paraugu. Tomēr, ja tas nav iespējams vai ja pārbaudes iestāde atbilstoši nereaģē uz WADA pieprasījumiem, WADA pieprasa citai pārbaudes iestādei, kuras jurisdikcijā ir sportists (piemēram, Starptautiskajai sporta federācijai, tāda liela sporta pasākuma organizatoram, kurā sportistam ir jāpiedalās, valsts antidopinga organizācijai valstī, kurā sportistam ir paredzētas sacensības vai treniņi, utt.), savākt asins/DBS paraugu. Pārbaudes iestāde(-es), kuras(-u) uzdevums ir savākt papildu asins/DBS paraugu, regulāri informē WADA par šo darbību gaitu.

i) Pēc šāda asins/DBS parauga savākšanas un analīzes attiecībā uz ERA WADA būtu jāapsver ERA analīzes rezultāti un, ja nepieciešams, jebkādu papildu analīžu veikšana saskaņā ar 4. punktu.

ii) Ja papildu analīzēs (tostarp DNS analīzē, ja nepieciešams), kas veiktas papildu asins/DBS paraugam, tiks secināts, ka nav VAR-EPO ekspresijas, WADA dos norādījumu laboratorijai ziņot par izmeklējamā parauga rezultātu kā par AAF, vai, ja par atradi jau būs ziņots kā par ATF (sk. 6. punkta a) apakšpunktu), WADA dos norādījumu laboratorijai pārskatīt ADAMS iesniegto pārbaudes protokolu un attiecībā uz rEPO mainīt secinājumu, norādot ATF vietā AAF, un iekļaut komentāru, kurā paskaidrots, ka izmaiņu iemesls ir tas, ka “papildu izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka sportists nav EPO c.577del varianta nesējs”.

3.2.1. DNS pārbaudes VAR-EPO nesēju identifikācijai

a) WADA informēs laboratoriju, ja būs jāveic DNS analīze.

DNS analīzi var veikt izmeklējamam paraugam, iepriekš savāktam(-iem) paraugam(-iem) vai, ja iespējams, no jauna savāktam(-iem) paraugam(-iem). Prioritāte jāpiešķir asins/DBS paraugu izmantošanai, ja tādi ir pieejami. Tomēr laboratorija saziņā ar pārbaudes iestādi var arī apsvērt iespēju veikt (vai slēgt apakšlīgumu 6 ar citu laboratoriju) DNS analīzi urīna vai DBS paraugiem. Laboratorija informē WADA par DNS analīzē izmantotajiem paraugiem.

b) DNS sekvencēšanas analīzi (piem., Sanger) veic ar mērķi konstatēt EPO gēnu (5. eksonu vai rajonu, kas ietver c.577).

c) analīzi veic laboratorija (ja metode ir iekļauta tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā) vai noslēdz apakšlīgumu 6 ar citu laboratoriju (kuras izmantotā metode ir iekļauta tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā) vai, ja nepieciešams, ar WADA apstiprinātu laboratoriju (kuras izmantotā metode ir iekļauta tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā).

d) Izmaksas, kas saistītas ar EPO sekvencēšanas analīzi, sedz pārbaudes iestāde, kas ir atbildīga par izmeklējamo paraugu.

e) Nosakot, vai sportists ir EPO c.577del varianta nesējs, pamatojas uz pārliecinošiem DNS analīzes rezultātiem.

f) EPO sekvencēšanas rezultātus laboratorija iesniedz WADA, lai tā novērtētu, vai sportists ir vai nav EPO c.577del varianta nesējs. Rezultātu pārsūtīšana WADA notiek drošā veidā, kā noteikusi WADA, un ievērojot analītisko datu konfidencialitāti.

| Angļu val. | Latviešu val. |
| --- | --- |
| Sample under investigation – AAF for rEPO? | Izmeklējamais paraugs – AAF attiecībā uz rEPO? |
| Typical rEPO smear band rEPO ± WT-EPO | Tipiska izsmērēta rEPO josla rEPO ± WT-EPO |
| Single Band* VAR-EPO or rEPO; MW > WT-EPO Homozygous - EPO c.577del? | Viena josla* VAR-EPO vai rEPO; MW > WT-EPO homozigots – EPO c.577del? |
| Double-band WT-EPO + VAR-EPO or WT-EPO + rEPO | Dubulta josla WT-EPO + VAR-EPO vai WT-EPO + rEPO |
| Single Band WT-EPO | Viena josla WT-EPO |
| If Blood Sample | Asins paraugs |
| If Urine Sample | Urīna paraugs |
| Inform WADA | Jāinformē WADA |
| Negative Finding | Negatīvs rezultāts |
| Second Opinions | Otrie atzinumi |
| AAF | AAF |
| ATF | ATF |
| Inconclusive | Nepārliecinošs |
| Negative | Negatīvs |
| Positive | Pozitīvs |
| Athlete expresses VAR-EPO? | Sportistam ir VAR-EPO ekspresija? |
| YES | JĀ |
| NO | NĒ |
| Direct Method detection VAR-EPO + rEPO? (Sample) | Tieša VAR-EPO + rEPO noteikšana? (Paraugs) |
| VAR-EPO + rEPO | VAR-EPO + rEPO |
| VAR-EPO | VAR-EPO |
| Unknown | Nav zināms |
| Previous plasma/serum/DBS EPO result? | Iepriekšējais plazmas/seruma/DBS parauga EPO rezultāts? |
| Double-band or single-band (MW > WT-EPO)? | Viena josla vai divas joslas (MW > WT-EPO)? |
| ERA Analysis | ERA analīze |
| Other avilable blood/DBS Sample? | Pieejams cits asins/DBS paraugs? |
| Collect new blood/DBS Sample | Jāsavāc jauns asins/DBS paraugs |
| DNA analysis cannot be done or inconclusive. | DNS analīzi nevar veikt vai tā ir nepārliecinoša. |
| DNA Analysis (Sample or another Sample) | DNS analīze (paraugs vai cits paraugs) |
| Direct detection VAR-EPO + rEPO? (Sample) | Tieša VAR-EPO + rEPO noteikšana? (Paraugs) |
| VAR-EPO? | VAR-EPO? |
| *This is not applicable if the Sample under investigation is a urine Sample | *Nav piemērojams, ja izmeklējamais paraugs ir urīna paraugs |

Pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde piecpadsmit (15) dienu laikā pēc tam, kad laboratorija ziņojusi par AAF, rakstveidā informē laboratoriju par to, vai tiks veikta “B” parauga CP. Tas ietver situācijas, kad sportists nepieprasa “B” parauga analīzi vai tieši vai netieši atsakās no savām tiesībām uz “B” parauga analīzi, bet pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde nolemj, ka joprojām jāveic “B” parauga CP.

“B” parauga CP veikšanas laiks var tikt stingri noteikts ļoti īsā laikposmā (piemēram, gatavojoties lieliem sporta pasākumiem vai to laikā) un bez iespējas to atlikt, bet ne vēlāk kā (1) mēnesi pēc ziņošanas par AAF attiecībā uz “A” paraugu.

Laboratorija apraksta CP standartprocedūras attiecībā uz ERA un norāda tajās nosacījumus, kas var būt iemesls CP atkārtošanai (piem., QC vai TSC kļūme, traucējošas joslas, zemas intensitātes josla, ERA joslu neesība, aizdomas par nejaušu parauga samainīšanu).

Ja rEPO signāls ir pārāk zems, lai nodrošinātu ticamu identifikāciju, laboratorija izmēģina dažādus pasākumus signāla uzlabošanai (piem., atkārto analīzi, izmantojot lielāku alikvotas tilpumu vai uzlabo signāla uztveršanu un kontrastu) un/vai pārbauda, vai paraugā neuzrādās mikrobioloģiskais piesārņojums[30] vai proteolītiskā aktivitāte[31].

Lai pēc nejaušības principa izraudzītos ekspertus otrā atzinuma sniegšanai, piemēro turpmāk izklāstītos vispārīgos noteikumus.

1. Eksperts nedrīkst sniegt otro atzinumu par rezultātiem, ja tos sagatavojusi viņa paša laboratorija vai ja viņš jebkādā veidā ir bijis iesaistīts parauga analītiskajā pārbaudē (piemēram, ja laboratorija, kas nodrošina analītiskās pārbaudes pakalpojumus lielos sporta pasākumos, viņu bija uzaicinājusi par analītiķi/ekspertu). Ja pēc nejaušības principa izraudzīts eksperts ir bijis iesaistīts minētajās situācijās, atlases process tiks nekavējoties atkārtots, līdz tiks izraudzīti divi (2) neatkarīgi eksperti.

2. Arī tad, ja viens vai vairāki izraudzītie eksperti nebūs pieejami, lai sniegtu otro atzinumu, pēc nejaušības principa organizētais atlases process tiks atkārtots, līdz tiks izraudzīti divi (2) neatkarīgi eksperti.

3. Lielu sporta pasākumu gadījumā WADA var jau iepriekš atlasīt divus (2) ekspertus, ja nav pietiekami daudz ekspertu, kas ir tiesīgi sniegt otro atzinumu (piemēram, tāpēc, ka viņi ir iesaistīti analītiskajās pārbaudēs saistībā ar lielo sporta pasākumu).

4. Eksperti izstrādā savu otro atzinumu neatkarīgi viens no otra, t. i., neapspriežoties savā starpā vai ar citiem EPO darba grupas locekļiem.

5. Otrā atzinuma sniegšana par “A” parauga ERA rezultātu nerada ierobežojumus otrā atzinuma sniegšanai par “B” parauga rezultātu. Principā vieniem un tiem pašiem diviem (2) ekspertiem būtu jāsniedz otrais atzinums gan par “A”, gan “B” parauga rezultātiem (ja piemērojams), ja vien eksperts(-i) nav aizņemts(-i) laikā, kad sniedzams otrais atzinums par “B” paraugu.

Kad “A” paraugam (sk. 3.2. punktu) ir veiktas visas papildu izmeklēšanas, lai noteiktu rEPO atrades cēloni, nav nepieciešamības atkārtot šādu izmeklēšanu attiecībā uz “B” paraugu.

Ieteikumi apakšlīguma slēgšanai par analīžu veikšanu sniegti Laboratoriju starptautiskajā standartā (LSS) un WADA Laboratoriju vadlīnijās par tādu dopinga kontroles analīžu un papildu analīžu veikšanu, par kurām noslēgts apakšlīgums, un ziņošanu par tām.

Ja pieejamais asins/DBS paraugs bija iemesls tam, kāpēc iepriekš tika konstatēts Kodeksa 2. panta 2.1. punktā paredzētā antidopinga noteikuma pārkāpums, WADA rīkojas tā, it kā iepriekšējais asins paraugs nebūtu pieejams (sk. 3.2. punkta 6. apakšpunktu).

a) Donati et al. Detection of exon 5 c.577del variant of human erythropoietin gene in whole blood, dried blood spots and urine samples for doping control. Front Anal Sci 3: 1–8, 2023. b) Leuenberger N et al. Characterization of DNA concentration in urine and dried blood samples to detect the c.577 deletion within the EPO gene. Drug Test Anal 2024. gada 21. janvāris, doi: 10.1002/dta.3647